Załącznik nr 2 do Umowy nr D/07/08/2019/SK.MED.

Wymagane Parametry Techniczne

Ultrasonograf z 3 głowicami: Convex, Endocavitarna, Liniowa

| Pełna nazwa ultrasonografu | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj | Podać |  |
| Dystrybutor - Oferent | Podać |  |

| Lp. | Parametry / Warunek | Parametr wymagany |
| --- | --- | --- |
|  | Aparat fabrycznie nowy (wyklucza się aparaty demonstracyjne i rekondycjonowane) | TAK |
|  | Rok produkcji aparatu – wymagany 2019 | TAK |
|  | Konstrukcja |  |
|  | Konstrukcja i oprogramowanie oferowanej wersji aparatu – wprowadzone do produkcji i eksploatacji w 2018 lub później | TAK |
|  | Kliniczny, cyfrowy, aparat ultrasonograficzny klasy Premium z kolorowym Dopplerem. | TAK |
|  | Przetwornik 12-bitowy | TAK |
|  | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej | TAK |
|  | Ilość niezależnych aktywnych kanałów nadawczych min. 1 000 000 | TAK |
|  | Ilość niezależnych aktywnych kanałów odbiorczych min. 1 000 000 | TAK |
|  | Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych: min. 3 | TAK |
|  | Ilość gniazd głowic tzw. parkingowych min. 1 | TAK |
|  | Dynamika systemu min. 270 dB | TAK |
|  | Monitor LCD o wysokiej rozdzielczości bez przeplotu z możliwością regulacja w 3 płaszczyznach. Przekątna ekranu min. 21 cali | TAK |
|  | Konsola aparatu ruchoma w dwóch płaszczyznach: góra-dół, lewo-prawo | TAK |
|  | Podświetlana klawiatura alfanumeryczna wysuwana spod konsoli aparatu | TAK |
|  | Dotykowy, programowalny panel sterujący LCD wbudowany w konsolę o wielkości min. 10 cali | TAK |
|  | Zakres częstotliwości pracy: min. od 1 MHz do 18 MHz. | TAK |
|  | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop): min. 19 000 obrazów | TAK |
|  | Możliwość regulacji prędkości odtwarzania w pętli pamięci dynamicznej obrazów (tzw. Cineloop) | TAK |
|  | Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode min. 200 sek. | TAK |
|  | Regulacja głębokości pola obrazowania min. 0,8 - 40 cm | TAK |
|  | Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika: min 60 | TAK |
|  | Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania każdego z kół oraz blokadą kierunku jazdy | TAK |
|  | Obrazowanie i prezentacja obrazu |  |
|  | Kombinacje prezentowanych obrazów Min: B, B + B, 4 B M B + M D B + D B + C (Color Doppler) B + PD (Power Doppler) 4 B (Color Doppler) 4 B (Power Doppler) B + Color + M | TAK |
|  | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu B: min. 1 200 obrazów/sek. | TAK |
|  | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) B + kolor (CD): min. 300 obrazów/sek. | TAK |
|  | Szerokopasmowe obrazowanie harmoniczne min. 5 zakresów częstotliwości | TAK |
|  | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) | TAK |
|  | Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) min.: +/- 4,0 m/sek | TAK |
|  | Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy | TAK |
|  | Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach | TAK |
|  | Obrazowanie w trybie Dopplera Pulsacyjnego PWD oraz HPRF PWD (o wysokiej częstotliwości powtarzania) | TAK |
|  | Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) min.: +/- 6,0 m/sek (przy zerowym kącie bramki) | TAK |
|  | Regulacja bramki dopplerowskiej w zakresie: min. od 0,5 mm do 20 mm | TAK |
|  | Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej w zakresie: min. +/- 30 stopni | TAK |
|  | Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej w zakresie: min. +/- 80 stopni | TAK |
|  | Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku w zakresie min. +/- 80 stopni | TAK |
|  | Możliwość jednoczesnego (w czasie rzeczywistym) uzyskania dwóch spektrów przepływu z dwóch niezależnych bramek dopplerowskich | TAK |
|  | Możliwość jednoczesnego (w czasie rzeczywistym) uzyskania spectrum przepływu z dwóch niezależnych bramek dopplerowskich w kombinacjach: PW/PW, TDI/TDI, PW/TDI | TAK |
|  | Obrazowanie typu „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma kątami i z różnymi częstotliwościami (tzw. skrzyżowane ultradźwięki) | TAK |
|  | Liczba wiązek tworzących obraz w obrazowaniu typu „Compound” min. 5 | TAK |
|  | System obrazowania wyostrzający kontury i redukujący artefakty szumowe – dostępny na wszystkich głowicach | TAK |
|  | Funkcja umożliwiająca automatyczne rozpoznanie rodzaju tkanki i dostosowanie prędkości rozchodzenia się fali ultradźwiękowej | TAK |
|  | Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD) | TAK |
|  | Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym | TAK |
|  | Obrazowanie trapezowe i rombowe na głowicach liniowych | TAK |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu B i spektrum dopplerowskiego za pomocą jednego przycisku | TAK |
|  | Zasięgowa regulacja wzmocnienia (TGC lub STC) min. w 8 strefach | TAK |
|  | Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze min. 15 map | TAK |
|  | Możliwość regulacji wzmocnienia GAIN w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK |
|  | Archiwizacja obrazów |  |
|  | Wewnętrzny system archiwizacji danych (dane pacjenta, obrazy, sekwencje)z dyskiem twardym o pojemności min. 500 GB | TAK |
|  | Zainstalowany moduł DICOM 3.0 umożliwiający zapis i przesyłanie obrazów w standardzie DICOM | TAK |
|  | Zapis obrazów w formatach: DICOM, JPG, BMP i TIFF oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu z możliwością eksportu na zewnętrzne nośniki typu PenDrvie lub płyty CD/DVD | TAK |
|  | Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku | TAK |
|  | Funkcja ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki | TAK |
|  | Videoprinter czarno-biały | TAK |
|  | Nagrywarka DVD-R/RW lub CD-R/RW | TAK |
|  | Wbudowane wyjście USB 2.0 do podłączenia nośników typu PenDrive | TAK |
|  | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps | TAK |
|  | Funkcje użytkowe |  |
|  | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym: min. x18 | TAK |
|  | Powiększenie obrazu po zamrożeniu: min. x18 | TAK |
|  | Ilość pomiarów możliwych na jednym obrazie min. 10 | TAK |
|  | Pomiar odległości, obwodu, pola powierzchni, objętości | TAK |
|  | Przełączanie głowic z klawiatury. Możliwość przypisania głowic do poszczególnych presetów | TAK |
|  | Podświetlany pulpit sterowniczy w min. 2 kolorach | TAK |
|  | Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej - dostępne w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK |
|  | Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie | TAK |
|  | Pełne oprogramowanie do badań: Kardiologicznych Naczyniowych Brzusznych Małych narządów Mięśniowo-szkieletowych Ortopedycznych Pediatrycznych Transkranialnych Śródoperacyjnych | TAK |
|  | Głowice ultrasonograficzne |  |
|  | Głowice wyposażone w bezpinowe złącza nowej generacji matrycowe lub wykonane w technologii zapewniającej ogniskowanie w dwóch płaszczyznach | TAK |
|  | Głowica Convex, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | TAK |
|  | Zakres częstotliwości pracy min. 1,0 – 5,0 MHz. | TAK |
|  | Liczba elementów: min. 800 | TAK |
|  | Kąt skanowania min. 75 st. | TAK |
|  | Obrazowanie harmoniczne min. 5 zakresów częstotliwości | TAK |
|  | Głowica Endovaginalna, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | TAK |
|  | Zakres częstotliwości pracy min. 3,0 – 9,0 MHz. | TAK |
|  | Liczba elementów: min. 800 | TAK |
|  | Kąt skanowania min. 190 st. | TAK |
|  | Obrazowanie harmoniczne min. 5 zakresów częstotliwości | TAK |
|  | Głowica Liniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | TAK |
|  | Zakres częstotliwości pracy min. 4,0 – 13,0 MHz. | TAK |
|  | Liczba elementów: min. 800 | TAK |
|  | Szerokość pola skanowania max 40 mm | TAK |
|  | Obrazowanie harmoniczne min. 5 zakresów częstotliwości | TAK |
|  | Obrazowanie trapezowe | TAK |
|  | Możliwości rozbudowy – opcje (dostępne w dniu składania oferty) |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o obrazowanie elastograficzne w czasie rzeczywistym umożliwiające zobrazowanie różnic sztywności tkanki. Prezentacja elastyczności tkanki w skali kodowanej kolorem. Praca w trybie B /B+ET (elastografia tkankowa) | TAK |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o oprogramowanie do oceny zwłóknienia wątroby | TAK |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o głowice kardiologiczna typu Phased Array min. 1,0-5,0 MHz, kąt obrazowania min. 90 st. | TAK |
|  | Możliwość rozbudowy o obrązowanie w trybie Dopplera Ciągłego (CWD) o zakresie prędkości min. +/- 15 m/s | TAK |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie w trybie M-mode anatomiczny z min. 3 kursorów w czasie rzeczywistym i z pamięci Cineloop | TAK |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o wielopłaszczyznowe głowice przezprzełykowe | TAK |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o wbudowany w aparat moduł Stress Echo + moduł EKG | TAK |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję i oprogramowanie umożliwiające badanie i pomiar sprężystości naczyń | TAK |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o głowicę Transrektalną (proktologiczną) min. 4,0-9,0 MHz, kąt skanowania 360 st., min. 256 elementów | TAK |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o głowicę Rectalną dwupłaszczyznową w układzie Convex/Convex min. 4,0-9,0 MHz, min. 190 elementów | TAK |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie panoramiczne na głowicach Liniowych | TAK |
|  | Inne |  |
|  | Gwarancja na cały system (aparat, głowice, printer) min. 24 miesiące | TAK |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z aparatem) | TAK |
|  | Certyfikat CE na aparat i głowice (dokumenty załączyć) | TAK |
|  | Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego aparatu USG na terenie Polski (dokumenty załączyć) | TAK |