       Załącznik nr 2 do WK
System do litotrypsji ESWL

        I. Dane podstawowe - informacyjne (uzupełnić w dowolnym zakresie):

1	Nazwa i adres producenta (dystrybutora)
2	Kraj producenta
3	Nazwa, model, typ urządzenia
4	Rok wprowadzenia do produkcji
5	Certyfikat ISO producenta
6	Znak CE (deklaracja zgodności)

II. Zestawienie wymaganych parametrów technicznych systemu do litotrypsji ESWL
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia		Parametr wymagany
A.	ZESTAW DO KRUSZENIA ZŁOGÓW MINERALNYCH W NERKACH / I DROGACH MOCZOWYCH
1.	Zestaw do kruszenia złogów mineralnych w nerkach i drogach moczowych powinien składać się z: / 1. litotryptera z głowica kruszącą / 2. z możliwością opcjonalnie podłączenia aparatu z ramieniem C – RTG / 3. stołu zabiegowego; / 4. ultrasonografu z głowicą pracującą w trybie In-line (głowica ultrasonograficzna umiejscowiona centrycznie w głowicy terapeutycznej, kierunek rozchodzenia się fal ultradźwiękowych głowicy USG zgodny z kierunkiem rozchodzenia się fali uderzeniowej).		Tak
2.	System do rozkruszania złogów powinien być wyposażony w rentgenowską i ultradźwiękową metodę ich lokalizacji z jednoczasowym obrazowaniem w dwóch kanałach: rtg- 1 kanał i usg – 1 kanał In-line w czasie rzeczywistym podczas przebiegu kruszenia		Tak
3.	W oferowanym systemie do kruszenia złogów mineralnych powinna być zapewniona możliwość odłączania od zestawu ultrasonografu		Tak
B.	MODUŁ KRUSZANIA ZŁOGÓW (LITOTRYPTER)
1.	Litotrypter powinien być wyposażony w elektromagnetyczną głowicę do rozkruszania złogów: / 1. Wymagana średnica głowicy plikacyjnej / 2. Wymagany kąt apertury		min. 140 mm / min. 50 stopni
2.	Wymagana głębokość penetracji fali uderzeniowej		min. 145 mm
3.	Wymagana średnia wielkość ogniska połowa szerokości osiowej i poprzecznej(FHWM)		max. 50 x 4 mm
4.	Wymagany zakres ciśnienia fali kruszącej w ognisku		min. 10 – 120 MPa
5.	Wymagany system dopasowania głowicy kruszącej do anatomii pacjenta poprzez zmianę ciśnienia wody		Tak

     Wymaganie dotyczące SYSTEMU DO LITOTRYPSJI ESWL

1. Wszystkie zaoferowane przez Oferenta elementy składowe SYSTEMU DO LITOTRYPSJI ESWL
    muszą posiadać aktualne dokumenty (zgłoszenia lub wpisy) zgodnie z ustawa z dnia 20 maja 2010 r.
    o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r., Nr 107 , poz. 679 ze zm.),
2. SYSTEM DO LITOTRYPSJI ESWL dostarczony będzie transportem własnym Oferenta lub w inny sposób
    na jego koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego.
3. Do obowiązków Oferenta należy dostawa SYSTEMU DO LITOTRYPSJI ESWL do siedziby PZOZ
    w Starachowicach po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym, montaż, uruchomienie oraz
    przeszkolenie pracowników w obsłudze w/w SYSTEMU DO LITOTRYPSJI ESWL.
4. Oferent zobowiązany jest do dostawy SYSTEM DO LITOTRYPSJI ESWL wraz z informacją zawierającą
    wskazanie producenta, opis co do właściwości SYSTEMU DO LITOTRYPSJI ESWL, zasad
    bezpieczeństwa stosowania i terminów ważności. Wymagania te muszą znajdować się na lub
    w opakowaniu w formie ulotki.

        Oświadczenie Świadczeniodawcy

Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany SYSTEM DO LITOTRYPSJI ESWL jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów
i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi).

Podpis Wykonawcy:

………………………