Starachowice dn. 02.10.2009r.

DZP- ANG/P1

Uczestnicy postępowania wg rozdzielnika

Dot.: przetargu nieograniczonego  „dostawa 1 kpl aparatu kardio-angiograficznego wraz z adaptacją pomieszczeń, instalacją, uruchomieniem, szkoleniem personelu medycznego, wykonaniem niezbędnych projektów oraz dostarczeniem Zamawiającemu dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia do odbioru przez sanepid dla  Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach” nr sprawy 29/08/2009/ANG

W odpowiedzi na pytania złożone do ww. postępowania informujemy:

TREŚĆ PYTAŃ

- Dotyczy Załącznik nr 2 do SIWZ, Zestawienie parametrów minimalnych, punkt I:
Czy Zamawiający wymaga, aby pozycjoner zajmował pozycję zarówno za głową pacjenta jak i z boku pacjenta?
Od typowych aparatów kardioangiograficznych wymaga się, aby pozycjoner zajmował pozycję zarówno za głową pacjenta jak i z boku pacjenta co ułatwia personelowi dostęp do pacjenta przy różnych zabiegach. W oferowanych przez nas aparatach jest to funkcja standardowa, nie podnosząca ceny aparatu.

Odp. Zamawiający nie wprowadza takiego wymogu ale nie ogranicza zaoferowania aparatu posiadającego takie możliwości

- Dotyczy Załącznik nr 2 do SIWZ, Zestawienie parametrów minimalnych, punkt I:
Czy Zamawiający wymaga, aby pozycjoner odjeżdżał do pozycji parkingowej (ruch silnikowy)?
Od typowych aparatów kardioangiograficznych wymaga się, aby pozycjoner odjeżdżał do pozycji parkingowej (ruch silnikowy) - dla ułatwienia przekładania pacjenta na wózek transportowy jak również dla zagwarantowania nieograniczonego dostępu do pacjenta w przypadkach zatrzymania akcji serca. W oferowanych przez nas aparatach jest to funkcja standardowa, nie podnosząca ceny aparatu.

Odp. Zgodnie z wymogami SIWZ

- Dotyczy Załącznik nr 2 do SIWZ, Zestawienie parametrów minimalnych, punkt I.3 i I.5:
Wnosimy o zwiększenie wymagań dotyczących prędkości pozycjonera LAO/RAO ≥ 25°/sek (punkt I.3) i CRANIAL/CAUDAL ≥ 18°/sek (punkt I.5).
W pracowniach kardioangiograficznych wymaga się zazwyczaj znacznie wyższych szybkości ruchu pozycjonera w płaszczyznach LAO/RAO i CRAN/CAUD niż wymaga tego zamawiający. W ciągu wielu ostatnich lat nie było przetargu publicznego, w którym te wartości oczekiwane byłyby na tak niskim poziomie. W oferowanych przez nas aparatach jest to parametr standardowy, nie podnoszący ceny aparatu.

Odp. Zamawiający nie wprowadza takiego wymogu ale nie ogranicza zaoferowania aparatu posiadającego takie możliwości

- Dotyczy Załącznik nr 2 do SIWZ, Zestawienie parametrów minimalnych, punkt I.8:
Wnosimy o zwiększenie wymagania dotyczącego obszaru badania pacjenta bez konieczności przekładania go na stole.
Od typowych rozwiązań kardioangiograficznych wymaga się zazwyczaj możliwości obrazowania w zakresie min 180cm bez konieczności przekładania pacjenta - m.in. do oceny tętnic udowych i żył do by-passów. Zamawiający wymaga jedynie zakresu 125 cm co jest niewystarczające dla tych zastosowań. W oferowanych przez nas aparatach jest to parametr standardowy, nie podnoszący ceny aparatu.

Odp. Zamawiający nie wprowadza takiego wymogu ale nie ogranicza zaoferowania aparatu posiadającego takie możliwości

- Dotyczy Załącznik nr 2 do SIWZ, Zestawienie parametrów minimalnych, punkt II.6:
Czy Zamawiający dopuszcza większy współczynnik pochłaniania płyty wynoszący 1,5mmAl?
W naszych aparatach stosujemy grubsze blaty, aby zapewnić możliwość większego obciążenia przy otyłych pacjentach – max. ciężar pacjenta 250kg - i uwzględnić możliwość dodatkowego obciążenia blatu w przypadku konieczności akcji reanimacyjnej na stole. Z większej grubości blatu wynika nieco wyższa pochłanialność.

Odp. Zgodnie z wymaganiami SIWZ

- Dotyczy Załącznik nr 2 do SIWZ, Zestawienie parametrów minimalnych, punkt IV.5:
Wnosimy o zwiększenie wymagania obciążenia anody mocą ciągłą do wartości przynajmniej 2000 W.
W typowych rozwiązaniach kardioangiograficznych oczekuje się zazwyczaj możliwości obciążenia anody i generatora znacząco wyższą mocą ciągłą (długie czasy prześwietlenia) niż tego wymaga Zamawiający t.j. 1500 W. W oferowanych przez nas aparatach jest to parametr standardowy, nie podnoszący ceny aparatu.

Odp. Zamawiający nie wprowadza takiego wymogu ale nie ogranicza zaoferowania aparatu posiadającego takie możliwości

- Dotyczy Załącznik nr 2 do SIWZ, Zestawienie parametrów minimalnych, punkt IV.6:
Czy Zamawiający dopuści pojemność cieplną kołpaka lampy = 2,4 MHU ? 
Pojemność cieplna kołpaka lamp stosowanych przez naszą firmę wynosi 2,4MHU i jest całkowicie wystarczająca do zapewnienia ciągłości i komfortu pracy.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Dotyczy Załącznik nr 2 do SIWZ, Zestawienie parametrów minimalnych, punkt IV.8:
Czy Zamawiający dopuści aparat wyposażony wyłącznie w blendy prostokątne, nie posiadający blend okrągłych?
Zwracamy uwagę, że blendowanie okrągłe jest chrakterystyczne dla aparatów starej generacji, posiadających okrągły wzmacniacz obrazu. W nowoczesnym aparacie, wyposażonym w cyfrowy detektor płaski o kształcie kwardaratu lub prostokąta – taki, jakiego wymaga Zamawiający w punkcie V.1 - blendowanie okrągłe nie znajduje żadnego uzasadnienia.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje zapis punktu IV. 8 na  „automatyczne  blendy prostokątne”.

- Dotyczy Załącznik nr 2 do SIWZ, Zestawienie parametrów minimalnych, punkt VI.2:
Czy Zamawiający wymaga, aby cyfrowe prześwietlenie pulsacyjne mogło być wykonywane dodatkowo z szybkością 10 obr/sek lub mniejszą?
W typowych rozwiązaniach kardioangiograficznych stosuje się również (z uwagi na dbałość o redukcję dawki promieniowania) wartości prześwietlenia pulsacyjnego poniżej 15 obrazów/s. W oferowanych przez nas aparatach jest to parametr standardowy, nie podnoszący ceny aparatu.

Odp. Zamawiający nie wprowadza takiego wymogu ale nie ogranicza zaoferowania aparatu posiadającego takie możliwości

- Dotyczy Załącznik nr 2 do SIWZ, Zestawienie parametrów minimalnych, punkt VII.1:
Czy Zamawiający wymaga, aby niezależna konsola komunikowała się z angiografem poprzez sieć w standardzie DICOM, realizując co najmniej funkcje DICOM Send, DICOM Query/Retrieve i DICOM Receive?
Brak takiego wymagania może skutkować koniecznością ręcznego przenoszenia na dodatkową konsolę badań zapisanych uprzednio na dyskach CD-R na konsoli angiografu. Jest to czasochłonne i niewygodne, dodatkowo utrudnia wyszukiwanie badań. W oferowanych przez nas konsolach jest to funkcja standardowa, nie podnosząca ceny.

Odp. Zamawiający modyfikuje zapis punkt VII.1 na „dodatkowa niezależna konsola do obróbki obrazów kardiologicznych niezależna od konsoli operatorskiej aparatu kardioangiograficznego komunikująca się z kardioangiografem poprzez przyłącze sieciowe w standardzie DICOM

- Dotyczy Załącznik nr 2 do SIWZ, Zestawienie parametrów minimalnych, punkt VII.6:
Czy Zamawiający wymaga, aby archiwizacja danych obrazowych na dyskach była wykonywana w standardzie DICOM 0 z dogrywaniem viewera umożliwiającego odtwarzanie nagranych CD-R na komputerach osobistych?
W oferowanych przez nas konsolach jest to funkcja standardowa, nie podnosząca ceny. Brak możliwości archiwizacji w standardzie DICOM uniemożliwia późniejsze wykorzystanie nagranych danych do celów diagnostycznych. Dogrywany viewer umożliwia natomiast przeglądanie badania na komputerze osobistym nie posiadającym przeglądarki DICOM bez utraty jakości badania.

Odp. Zamawiający modyfikuje zapis punktu VII.6 na „ archiwizacja danych obrazowych na dyskach CD-R w standardzie DICOM z dogrywanym viewerem

- Dotyczy Projekt umowy § 1:
Wnioskujemy o uzupełnienie §1 o ustęp 8 o następującej treści:
Termin wykonania umowy ulega odpowiedniemu wydłużeniu o czas oczekiwania na uzyskanie ostatecznych decyzji i uzgodnień administracyjnych, wymaganych dla realizacji umowy
Faktyczny czas oczekiwania na ostateczne pozwolenia (np. pozwolenie na budowę) i uzgodnienia administracyjne jest różny w różnych częściach Polski i niezależny od Wykonawcy. Terminy przewidziane przez przepisy kodeksu postępowania administracyjnego są w zasadzie terminami instrukcyjnymi i w przypadku opóźnienia w wydaniu decyzji Wykonawca nie będzie za takie opóźnienie ponosił odpowiedzialności. W związku z powyższym prośba o uzupełnienie umowy o przedmiotowy zapis jest zasadna.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

- Dotyczy Projekt umowy § 1 ustęp 7:
Wnioskujemy o sprecyzowanie zakresu i formy doszkalania użytkowników.

Odp. Wykonawca zapewni stałą możliwość doszkalania przez Wykonawcę osób obsługujących aparat zgodnie z bieżącymi potrzebami, w zakresie podstawowych i zaawansowanych funkcji i technik użytkownika sprzętu w okresie gwarancyjnym.

- Dotyczy Projekt umowy § 3 ustęp 1:
Wnioskujemy o skreślenie słów „i otrzymania faktury VAT”.
Prosimy o usunięcie tego sformułowania dotyczącego faktury VAT. Gwarancja na wady nie ma nic wspólnego z dostarczeniem faktury VAT. Zamawiającemu także pewnie nie zależy na tym, aby w okresie od uruchomienia aparatu do dnia doręczenia faktury VAT aparat nie był objęty gwarancją. Zgodnie z kodeksem cywilnym gwarancja biegnie od dnia wydania rzeczy.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

- Dotyczy Projekt umowy § 3 ustęp 2:
Wnioskujemy o zmianę brzmienia w następujący sposób:

W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest w ramach wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1 do  wykonywania świadczeń gwarancyjnych sprzętu w postaci naprawy lub wymiany,  który uległ niezawinionemu przez Zamawiającego uszkodzeniu.

Użycie słowa „bezpłatnego” w treści tego ustępu może skutkować konsekwencjami wynikającymi z przepisów dotyczących podatku od darowizn.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę

- Dotyczy Projekt umowy § 3 ustęp 3:
Wnioskujemy o zmianę brzmienia w następujący sposób:

Gwarantowany czas reakcji serwisu Wykonawcy wynosi maksymalnie 48 godz.  w dni robocze tj. pon-pt, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, licząc od chwili zgłoszenia potrzeby do chwili przystąpienia do jej usunięcia.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- Dotyczy Projekt umowy § 3 ustęp 4:
Prosimy o potwierdzenie, że przedłużenie okresu gwarancji na wymieniony podczas naprawy element następuje do dnia wygaśnięcia gwarancji na cały dostarczony aparat.

Odp. Zamawiający nie potwierdza że przedłużenie okresu gwarancji na wymieniony podczas naprawy element następuje do dnia wygaśnięcia gwarancji na cały dostarczony aparat. Gwarancja na wymieniony element zostanie przedłużona o minimum 12 miesięcy.

- Dotyczy Projekt umowy § 3:
Wnioskujemy o uzupełnienie §1 o ustęp 9 i 10 o następującej treści:
9.Zamawiający będzie wykonywał uprawnienia wynikające z gwarancji w przypadku uporczywego uchylania się Wykonawcy od wykonywania jego zobowiązań wynikających z gwarancji.
10.Zamawiający może odmówić podpisania protokołu odbioru, jeżeli ewentualne usterki stwierdzone w trakcie odbioru będą istotne tj. uniemożliwiające należyte korzystanie z przedmiotu umowy. W innym przypadku Zamawiający podpisze protokół, Wykonawca będzie zaś zobowiązany do niezwłocznego, nie później niż w terminie 9 dni roboczych, usunięcia usterek wskazanych w ww. protokole.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zapisy §1 ustęp 9

Zamawiający wyraża zgodę na proponowane zapisy §1 ustęp 10. Tym samym jest on zaakceptowany  jako ustęp 9

- Dotyczy Projekt umowy § 4:
Prosimy o wyjaśnienie, na czym ma polegać i w jakiej formie ma być wykonane oznakowanie dostarczanego towaru.
Odp. Zamawiający odstępuje od wymogu oznakowania dostarczonego towaru.

- Dotyczy Projekt umowy § 5 ustęp 1.b i 2.b:
Wnioskujemy o skreślenie ustępu 2.b i jednoczesną zmianę brzmienia ustępu 1.b w następujący sposób:

b) w wysokości 0,1% wartości umownej wyrobów nie dostarczonych w terminie/niezgodnej ilościowo dostawy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, łącznie nie więcej niż 50 000 zł.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy w SIWZ pozostają bez  zmian.

- Dotyczy Projekt umowy § 6:
Wnioskujemy o zmianę brzmienia w następujący sposób:
„Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa rzeczywiście poniesionej straty, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego”.
Odszkodowanie uzupełniające i  tak jest wyjściem poza zasadę kodeksy cywilnego a wykonawca nie zna możliwej wysokości utraconych korzyści zamawiającego, dlatego nie jest w stanie uwzględnić tej kwestii w rachunku ryzyk wynikających z niniejszej umowie. Dodatkowe ryzyka negatywnie wpływają także na wysokość cen oferowanych przez Wykonawców.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy w SIWZ pozostają bez  zmian.

- Z powodów j.w. prosimy o uzupełnienie § 6 o następujące postanowienie:
„Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści drugiej strony”.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy w SIWZ pozostają bez  zmian.

- Czy mając na uwadze coraz szerszą międzynarodową praktykę, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać kwoty całkowitego wynagrodzenia umownego wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego), Zamawiający zgodziłby się na dodanie w § 6 nowego ust. w poniższym brzmieniu?
"Łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub w związku z nią, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych) ograniczona jest do 50 % wynagrodzenia umownego netto.”
Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty pozwoli na zaoferowanie  znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem „motywującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy w SIWZ pozostają bez  zmian.

- Prosimy o precyzyjne wyjaśnienie co oznacza określenie „nierekondycjonowany”

Odp. Pod pojęciem „nierekondycjonowany” Zamawiający rozumie aparat, który posiada wszystkie elementy nie użytkowane wcześniej

- Ad I. 2 i 4 – Prosimy o precyzyjne wyjaśnienie co oznacza zakres efektywnego (uwzględniając stół pacjenta) ruchu ... – czy to oznacza, że można pominąć rozmiary ciała pacjenta?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tych punktach.

- Ad I. 3 i 5 – Prosimy o precyzyjne określenie pozycji pozycjonera dla tych wymogów?

Odp. Zamawiający oczekuje podania typowego parametru deklarowanego przez wszystkich producentów aparatu parametr ten określa maksymalną prędkość deklarowaną przez producenta dla dowolnie wybranej przez niego pozycji pozycjonera.

- Ad I.8 – Prosimy o precyzyjne określenie typu badania dla którego ma się odnosić wymóg graniczny?

Odp. Wymóg dotyczy typowego zakresu badań zgodnie z przeznaczeniem aparatu oraz z pozostałymi wymogami określonymi w SIWZ

- Ad I. 10 – Prosimy o precyzyjne wyjaśnienie co oznacza określenie automatyczny (czyli całkowicie bez udziału obsługi) pozycji (jakiej/czego) oraz dlaczego 20 a nie np. 50 co zapewniają produkty znanych producentów tego typu sprzętu?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

- Ad I. 11 – Prosimy o precyzyjne opisanie systemu antykolizyjnego, czego on ma dotyczyć i co / przed czym zabezpieczyć?

Odp. Zamawiający oczekuje typowego rozwiązania antykolizyjnego stosowanego przez wszystkich producentów kardioangiografów,  mającego na celu zabezpieczenie pacjenta oraz sprzętu przed kolozjami mechanicznymi. Zamawiający dopuszcza wszystkie dostępne na rynku rozwiązania.

- Ad II. 6 – Prosimy o zmodyfikowanie tego wymogu, gdyż jest to część filtracji całego systemu wiązki rtg – system obrazowania. Jeżeli zamawiający wymaga podania filtracji płyty stoły to powinien też wymagać podania filtracji lampy rtg, contratora, obudowy detektora itd.?

Odp. Zamawiający oczekuje podanie współczynnika pochłanialności płyty pacjenta a nie parametrów filtracji

- Ad II. 7 – Prosimy o określenie czy max ciężar pacjenta zawiera określoną pozycję pacjenta na płycie stołu i czy uwzględnia (naszym zadaniem powinien) zawierać obciążenie związane z akcją reanimacyjną co jest bez znaczenia dla planowanych przez Zamawiającego zabiegów?

Odp. TAK zgodnie z SIWZ

- Ad IV. – Prosimy o potwierdzenie, że lampa trg ma być obciążona maksymalną mocą podawaną z generatora ≥ 100kw (zg z pkt III. 1)?

Odp. Zamawiający nie wprowadza takiego wymogu

- Ad IV. 2 i 3 – Prosimy o potwierdzenie jednostek wymiaru ognisk. Ognisko ma pewną wymaganą powierzchnę – rozumiemy, że Zamawiający oczekuje jednostek mm2.

Odp. Zamawiający oczekuje podania wielkości ognisk w typowy dla producentów lamp rtg sposób czyli  w mm określających prostokątne wymiary rzutu na powierzchnię anody.

- Ad IV. 4 – Prosimy o precyzyjne wyjaśnienie co oznacza określenie „Pojemność cieplna anody” czy jest to pojemność rzeczywista, ekwiwalentna czy też chwilowa?

Odp. Pojemność cieplna anody jest jednym z podstawowych parametrów lamp rtg i nie wymaga dodatkowych objaśnień

- Ad IV. 5 – Prosimy o skreślenie tego wymogu chyba, że Zamawiający chce zakupić i UŻYTKOWAĆ aparat z możliwością ciągłego nielimitowanego emitowania szkodliwych promieni rtg?

Odp. Zgodnie z SIWZ

- Ad IV. 8 – Prosimy o precyzyjny opis automatycznych blend (jakich) i dlaczego Zamawiający wymaga blend okrągłych skoro detektor ma kształt kwadratowy lub prostokątny a nie okrągły?

Odp. Zamawiający modyfikuje zapis na automatyczne blendy prostokątne

- Ad IV. 9 – Prosimy o precyzyjne wyjaśnienie co oznacza określenie „filtr kardiologiczny”?

Odp. Zamawiający odstępuje od wymagań punktu IV.9

- Ad VI. 8 i 9 – Prosimy o precyzyjne wyspecyfikowanie jakich funkcji Zamawiający oczekuje?

Odp. Ze względu na różnorodność rozwiązań Zamawiający nie precyzuje jakie funkcje mają być sterowane z jakiej lokalizacji. Zamawiający oczekuje potwierdzenia wymogów zgodnie z SIWZ.

- Ad VI. 10 – Prosimy o precyzyjne wyjaśnienie analizy stenoz jakich naczyń Zamawiający oczekuje?

Odp. Zamawiający oczekuje analizy stenoz naczyń wieńcowych.

- Ad VI. 14 – Prosimy o precyzyjne wyjaśnienie co oznacza określenie DICOM – jakich szczególnych formatów Zamawiający oczekuje?

Odp. Zgodnie z SIWZ

- Ad VII. 4 – Z wcześniejszych zapisów wynika, że zamawiający chce zakupić aparat rtg kardiologiczny skąd więc wymóg przeglądarki DSA?

Odp: Zamawiający rezygnuje z przeglądarki DSA.

- Ad VIII. 3 – prosimy o precyzyjne wyjaśnienie co oznacza określenie „nośniki wymienne” – rozumiemy, że Zamawiający dopuści archiwizację na papierze, gdyż jak najbardziej jest to klasyczny nośnik wymienialny?

Odp.  Zamawiający akceptuje każdy rodzaj nośników MOD lub CD

- Ad VIII.5 – Ze względu na rozmiary sterowni prosimy o ograniczenie rozmiaru kolorowego monitora dialogowego do 15”.

Odp. Zgodnie z SIWZ

- Ad VIII. 7 – Prosimy o potwierdzenie, że określenie „analiza gradientów ciśnienia” oznacza możliwość porównania różnic pomiędzy poszczególnymi wartościami zamierzonych ciśnień.

Odp. Zgodnie z SIWZ

- Automatyczny wstrzykiwacz kontrastu do angiografii

Prosimy o zmianę załączonej tabeli, gdyż jednoznacznie dopuszcza ona jeden produkt jednego producenta tj. strzykawkę firmy MEDRAD – MARK V. Zamawiający powinien zdawać sobie sprawę, że jest to złamanie obowiązującego Prawa zamówień Publicznych podlegające karze

Odp. Tabela zawiera oczekiwania Zamawiającego dotyczące automatycznego wstrzykiwacza kontrastu umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie pracowni. Wstrzykiwacz jest jednym z elementów wyposażenia a wszystkie oferowane na rynku wstrzykiwacze są powszechnie dostępne dla wszystkich Wykonawców oferujących kardioangiografy dlatego wymagane parametry nie naruszają obowiązującego Prawa Zamówień Publicznych.

46.  Pompa do kontra pulsacji wewnątrzaortalnej

Prosimy o zmianę załączonej tabeli, gdyż jednoznacznie dopuszcza ona jeden produkt jednego producenta tj. pompę firmy DRG - DATASCOPE. Zamawiający powinien zdawać sobie sprawę, że jest to złamanie obowiązującego Prawa zamówień Publicznych podlegające karze

Odp: Tabela zawiera oczekiwania Zamawiającego dotyczące pompy do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie w pracowni pracowni oraz karetkach. Pompa do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej jest jednym z elementów wyposażenia a wszystkie oferowane na rynku pompy do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej są powszechnie dostępne dla wszystkich Wykonawców oferujących kardioangiografy dlatego wymagane parametry nie naruszają obowiązującego Prawa Zamówień Publicznych.

47.   Czy Zamawiający obniży kary umowne za nieterminową dostawę z 1% na 0,2% za każdy dzień zwłoki?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

- Czy Zamawiający wydłuży czas reakcji (przystąpienie do usunięcia usterki) do 36 godzin od chwili zgłoszenia usterki? Czas reakcji dotyczy tylko dni roboczych?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Czas reakcji nie dotyczy tylko dni roboczych.

- Czy gwarancja na lampę rtg ma być pełna czy Zamawiający dopuszcza gwarancję na lampę rtg „pro rata temporis”?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

- Czy Zamawiający będzie wymagał oprócz wpisu lub zgłoszenia do Rejestru wyrobów medycznych również deklaracji zgodności i certyfikatu CE na oferowany aparat kardio – angiograficzny? 			Czy należy także załączyć do oferty dokumenty dopuszczające inne oferowane wyroby medyczne w ramach niniejszego postępowania?

Odp. Zamawiający wymaga wpisu lub zgłoszenia do Rejestru wyrobów medycznych, deklarację zgodności i certyfikat CE również na inne oferowane wyroby medyczne

- Czy w przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r., Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty inne, odpowiednie dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania?

Odp. Zamawiający wymaga

- Czy dokument wadialny w postaci gwarancji bankowej należy złożyć w oryginale w Kasie Zamawiającego czy dołączyć do oferty?

Odp. Dokument wadialny winien być dołączony do oferty.

- Czy w świetle nowelizacji Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo dewizowe Zamawiający dopuści złożenie oferty w walucie obcej (podstawa prawna: Ustawa z 23 października 2008r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy – Prawo dewizowe; Dz.U. nr 228, poz. 1506)

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

- Ceny ofertowe kalkulowane będą w oparciu o bieżący kurs Euro ogłoszony przez NBP. Czy Zamawiający dopuści możliwość rekalkulacji ceny sprzedaży w przypadku zmiany (+/-) kursu złotego powyżej 5%?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

- Czy w wykazie cenowym – załącznik nr 3 do SIWZ – Zamawiający wymaga podania cen na każdy oferowany wyrób medyczny osobno (aparat kardio-angiograficzny, wstrzykiwacz, pompa, fartuchy ochronne, lampa bezcieniowa itd.), osobno na wykonanie testów adaptacyjnych, osobno na interkom do komunikacji głosowej?

Odp. Wystarczające jest wycena na 3 pozycje (aparat kardio-angiograficzny, wstrzykiwacz, pompa)

- Czy do oferty należy dołączyć oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej czy też Zamawiający będzie wystawiał dokument o dokonaniu wizji, który należy dołączyć do oferty?

Odp. Zamawiający nie wymaga.

- Czy firmowe materiały informacyjne (foldery, rysunki) mają potwierdzać wszystkie parametry wymienione w załączniku nr 2 do SIWZ? Czy w przypadku gdy materiały te nie potwierdzają któregoś z parametrów należy złożyć oświadczenie o posiadaniu przez urządzenie danego parametru?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści foldery w języku angielskim lub niemieckim?

Odp. Zamawiający dopuszcza foldery w językach obcych wraz z ich tłumaczeniem na język polski.

- Czy w przypadku składania oferty wspólnej należy dołączyć umowę konsorcjum do oferty?

Odp. Zamawiający nie wymaga. Postępowanie zgodnie z zapisami w SIWZ

- Czy Zamawiający zmieni zapis dotyczący terminu wykonania zamówienia na: do 6 tygodni od dnia podpisania umowy? Termin realizacji do 20.12.2009 może okazać się nierealny. Procedura przetargowa może trwać nawet 60 dni, a następnie przeciągać się z powodu protestów czy odwołań, a Zamawiający w SIWZ nie przewiduje możliwości zmiany zapisów umowy.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

- Czy Zamawiający wprowadzi do SIWZ zapisy kiedy i w jakich punktach będzie możliwa zmiana zapisów umowy?

Odp. Zamawiający nie przewiduje zmiany treści podpisanej umowy

- Czy Zamawiający uzna jako spełnienie warunków udziału w postępowaniu wykaz jednej dostawy aparatury medycznej wykorzystującej promieniowanie rentgenowskie na kwotę 1 100 000,00 PLN brutto?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

- Czy Zamawiający dopuści aparat z lampą rtg o wymiarze największego ogniska wynoszącym 1,2mm?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę do 1,2 mm

- Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu ofertę zawierającą automatyczny wstrzykiwacz kontrastu do angiografii o m.in. następujących parametrach:

  - wstrzykiwacz fabrycznie nowy złożony z:

    - konsoli sterowniczej wyposażonej w monitor ciekłokrystaliczny z panelem dotykowym

    - statywu wstrzykiwacza

    - głowicy wstrzykiwacza dostosowanej dostosowanej do stosowania wymiennych wkładów o pojemnościach zarówno 150ml jak i 200ml

  - minimum jedno opakowanie (50 zestawów) jednorazowych wkładów do kontrastu

  - możliwość zapisywania w pamięci 45 protokołów

  - ciśnienie 75-1200 psi

  - napełnianie wkładów ręczne i automatyczne (możliwość zastosowania wkładów fabrycznie wypełnianych kontrastem)

  - napełniane wkładów z prędkością 0,2 – 25 ml/s

  - iniekcje programowe: pojedyncze lub wielofazowe

  - zabezpieczenie elektroniczne uniemożliwiające podanie większej ilości kontrastu niż planowana

  - ochrona przed zmianami protokołu badania po uzbrojeniu systemu

  - elektroniczny system wykrywający możliwość obecności pęcherzyków powietrza w napełnionym wkładzie

  - integracja działania wstrzykiwacza z angiografem.

Odp. Zamawiający wymaga automatycznego  wstrzykiwacza kontrastu do angiografii zgodnie z zapisami w SIWZ. Zamawiający zaakceptuje parametry przekraczające te wymogi.

65.    Czy Zamawiający zgodzi się na wprowadzenie do umowy zapisu umożliwiającego ustanowienia zestawu rejestrowego na przedmiocie dostawy w celu zabezpieczenia płatności?

Jest to typowy sposób zabezpieczenia płatności w przypadku finansowania odroczonego, który jednocześnie nie obciąża Zmawiającego. Ponadto Zamawiający powinien jasno określić w SIWZ oraz w umowie czy i w jaki sposób przewiduje zabezpieczenie płatności gdyż w chwili obecnej wybrany oferent może żądać od zamawiającego dowolnego zabezpieczenia płatności. Jeżeli natomiast Zamawiający nie przewiduje  w ogóle zabezpieczenia płatności powinno to być również jasno przez Zamawiającego określone przed złożeniem ofert stawia wszystkich oferentów w sytuacji pełnego przyjęcia ryzyka niewypłacalności Zamawiającego oraz daje  możliwość wyceny tego ryzyka. Jak powszechnie wiadomo brak zabezpieczenia płatności przez Zamawiającego powoduje, że wszyscy oferenci muszą uwzględnić ryzyko niewypłacalności  Zamawiającego w swoich kalkulacjach co w istotny sposób podwyższa cenę zakupu przedmiotu zamówienia.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

66.    Czy Zamawiający zgodzi się na wprowadzenie do umowy zapisu umożliwiającego przeniesienie wierzytelności na podmiot trzeci?

Z zapisów SIWZ wynika, że Zamawiający wymaga by oferenci byli jednocześnie dostawcami sprzętu medycznego oraz instrumentów finansowania co w zdecydowany sposób ogranicza konkurencyjność postępowania. Zgodnie z przepisami ustawy PZP Zamawiający nie ma prawa  ograniczać konkurencji przez niedopuszczenie finansowania zewnętrznego.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

67. Dotyczy załącznik nr 2 do SIWZ, Zestawienie parametrów minimalnych, punkt VIII. 3

Czy Zmawiający dopuszcza system analizy hemodynamicznej, w którym archiwizacja wymienionych parametrów jest realizowana w pamięci wewnętrznej w formie trendów?

W oferowanych przez nas urządzeniach jest stosowany właśnie taki sposób archiwizacji  z możliwością wydruku raportu na drukarce.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

68. Dotyczy Załącznik nr 2 do SIWZ Zestawienie parametrów minimalnych, punkt VIII. 7

Czy Zamawiający dopuszcza system analizy hemodynamicznej bez analizy gradientów ciśnienia?

W oferowanych przez nas urządzeniach analiza gradientów jest opcją, która podnosi cenę systemu.

Funkcjonowanie pracowni hemodynamiki bez analizy gradientów jest rozwiązaniem powszechnie stosowanym i zgodnym z obowiązującymi wymaganiami.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

69. Dotyczy załącznik nr 2 do SIWZ, Zestawienie parametrów minimalnych, punkt VIII. 8

Czy Zamawiający dopuszcza system analizy hemodynamicznej z pomiarem rzutu minutowego jedną metodą termodilucji?

W oferowanych przez nas urządzeniach pomiar rzutu minutowego drugą metodą (Picco) jest opcją która podnosi cenę systemu. Funkcjonowanie pracowni hemodynamiki z pomiarem rzutu minutowego jedną metodą termodilicji jest rozwiązaniem powszechnie stosowanym i zgodnym z obowiązującymi wymaganiami.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiającemu zależy na posiadanie innej alternatywnej i mniej inwazyjnej metody pomiaru.

70. Dotyczy załącznik nr 2 do SIWZ, Zestawienie parametrów minimalnych, punkt VIII. 9

Czy Zamawiający dopuszcza system analizy hemodynamicznej bez analizy przecieków?

W oferowanych przez nas urządzeniach analiza przecieków jest opcją, która podnosi cenę systemu.

Funkcjonowanie pracowni hemodynamiki bez analizy przecieków jest rozwiązaniem powszechnie stosowanym i zgodnym z obowiązującymi wymaganiami.

Odp. Zamawiający nie wyraża  zgody. Zamawiający oczekuje, że system będzie posiadał jakąkolwiek funkcję wykrywania przecieków.

Dyrektor

Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Starachowicach

lek. med. Jolanta Kręcka