## Pakiet 1 Rękawice diagnostyczne
P/33/07/2010/OG/S/M
Załącznik nr 2 do SIWZ – Wykaz wyrobów
Pakiet 1 Rękawice diagnostyczne lateksowe, winylowe - wymagania minimalne
LP | Asortyment | Numer katalogowy, producent | J. m. | ilość | Cena jedn. netto | VAT | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | ilość próbek op.
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
[6 empty] | =kol.8 x kol.9 | =kol.5 x kol.6 |  | =kol.7 + kol.8
1. | Rękawice latexowe diagnostyczne bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimeru, zewnętrznie mikroteksturowane na całej powierzchni, zawierające mniej niż 50mg/g protein lateksowych, zgodne z normą EN 455: 1,2,3 niejałowe rozmiar S, M, L a'100szt. AQL 1,5 |  | op. | 12475 | [5 empty] | 2
2. | Rękawice winylowe lekkopudrowane rodzaj rękawicy: diagnostyczna, niejałowa surowiec: polichlorek winylu ilość w opakowaniu jednostkowym: 100 sztuk powierzchnia: gładka wykończenie mankietu: równomiernie rolowany brzeg kształt: uniwersalny, pasujący na lewą i prawą dłoń AQL: 1,5; rozmiary: S, M, L, zawartość protein lateksu: brak zgodność z normami: EN 455-1-2-3; ISO 9001 Deklaracja zgodności CE lub równoważne |  | op. | 2422 | [5 empty] | 2
[6 empty] | 0 | 0 |  | 0
1. Rękawice łatwe w zakładaniu
2. Maksymalnie dopasowane do anatomicznych kształtów dłoni według rozmiarów

## Pakiet 2 Rękawice chirurgiczne
P/33/07/2010/OG/S/M
Załącznik nr 2 do SIWZ – Wykaz wyrobów
Pakiet 2 Rękawice chirurgiczne, neoprenowe - wymagania minimalne
LP | Asortyment | Numer katalogowy, producent | J. m. | ilość | cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość VAT % | Wartość brutto | ilość próbek szt
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7 | 8. | 9 | 10. | 11.
[6 empty] | =kol.8 x kol.9 | =kol.5 x kol.6 |  | =kol.8 + kol.7
1 | Rękawice chirurgiczne sterylne 6,0 surowiec: lateks, kauczuk naturalny środek pudrujący: skrobia (mączka) kukurydziana powierzchnia: lekko teksturowana wykończenie mankietu: równomiernie rolowany wzmocniony brzeg kształt: anatomiczny, zróżnicowany na lewą i prawą dłoń |  | para | 750 | [5 empty] | 3
2 | Rękawice chirurgiczne sterylne 7,0 parametry j.w. |  | para | 11550 | [5 empty] | 3
3 | Rękawice chirurgiczne sterylne 7,5 parametry j.w. |  | para | 7550 | [5 empty] | 3
4 | Rękawice chirurgiczne sterylne 8,0 parametry j.w. |  | para | 5970 | [5 empty] | 3
5 | Rękawice chirurgiczne sterylne 9 parametry j.w. |  | para | 50 | [5 empty] | 3
6 | Rękawice chirurgiczne sterylne bezlateksowe 7; chirurgiczna, jałowa, syntetyczna; surowiec: neopren; środek pudrujący: brak; powierzchnia: teksturowana; wykończenie mankietu: równomiernie rolowany, wzmocniony brzeg; kształt: anatomiczny zróżnicowany na prawą i lewą dłoń; AQL 1,5; zawartość protein: brak; zgodność z normami: EN 455-1-2-3; EN 556 |  | para | 300 | [5 empty] | 3
7 | Rękawice chirurgiczne sterylne bezlateksowe 7,5; surowiec: neopren; parametry j.w. |  | para | 300 | [5 empty] | 3
[5 empty] | Razem | 0 | 0 |  | 0
1. Rękawice łatwe w zakładaniu
2. Maksymalnie dopasowane do anatomicznych kształtów dłoni według rozmiarów

## Pakiet 3 Ostrza chirurgiczne
P/33/07/2010/OG/S/M
Załącznik nr 2 do SIWZ – Wykaz wyrobów
Pakiet 3 Ostrza chirurgiczne
LP | Asortyment | Numer katalogowy, producent | J. m. | ilość | Cena jedn. netto | VAT | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | ilość próbek szt
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7 | 8. | 9 | 10. | 11.
[6 empty] | =kol.8 x kol.9 | =kol.5 x kol.6 |  | =kol.8 + kol.7
1 | Ostrza wymienne chirurgiczne 11 opak a'100 z napisem producenta na każdym ostrzu, wykonane ze stali węglowej |  | op | 25 | [5 empty] | 3
2 | Ostrza wymienne chirurgiczne 15 opak a'100 z napisem producenta na każdym ostrzu, wykonane ze stali węglowej |  | op | 13 | [5 empty] | 3
3 | Ostrza wymienne chirurgiczne 18 opak a'100 z napisem producenta na każdym ostrzu, wykonane ze stali węglowej |  | op | 21 | [5 empty] | 3
4 | Ostrza wymienne chirurgiczne 20 opak a'100 z napisem producenta na każdym ostrzu, wykonane ze stali węglowej |  | op | 22 | [5 empty] | 3
5 | Ostrza wymienne chirurgiczne 22 opak a'100 z napisem producenta na każdym ostrzu, wykonane ze stali węglowej |  | op | 25 | [5 empty] | 3
[5 empty] | Razem | 0 | 0 |  | 0
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do przedłożenia próbek (min 2 szt) w terminie 7 dni licząc od dnia otwarcia ofert w razie wątpliwości co do oferowanego przedmiotu zamówienia. Próbki należy dostarczyć w ciągu 3 dni roboczych.

## Pakiet 4 Nożyczki, łyżeczki
P/33/07/2010/OG/S/M
Załącznik nr 2 do SIWZ – Wykaz wyrobów
Pakiet 4 Nożyczki do opatrunków, łyżeczki chirurgiczne
LP | Asortyment | Numer katalogowy, producent | J. m. | ilość | Cena jedn. netto | VAT | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
[6 empty] | =kol.8 x kol.9 | =kol.5 x kol.6 |  | =kol.7 + kol.8
1. | Nożyczki do opatrunków, wielorazowe z gładką końcówką o kształcie umożliwiającym bezpieczne wprowadzenie pod opatrunek, nadające się do sterylizacji parowej, narzędzie o dł. ok 14cm |  | szt | 1
2. | Łyżeczka chirurgiczna, wielorazowa, owalna, szerokości miseczki ok. 5mm, nadaje się do sterylizacji parowej |  | szt | 1
3. | Łyżeczka chirurgiczna, wielorazowa, owalna, szerokości miseczki ok. 8mm, nadaje się do sterylizacji parowej |  | szt | 1
[5 empty] | Razem | 0 | 0 |  | 0

## Pakiet 5 Dozowniki
P/33/07/2010/OG/S/M
Załącznik nr 2 do SIWZ – Wykaz wyrobów
Pakiet 5 Dozowniki
LP | Asortyment | Numer katalogowy, producent | J. m. | ilość | Cena jedn. netto | VAT | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
[6 empty] | =kol.8 x kol.9 | =kol.5 x kol.6 |  | =kol.7 + kol.8
1. | DOZOWNIK Z RAMIENIEM NA PŁYN DEZYNFEKUJĄCY i MYDŁO: Uniwersalny dozownik ścienny przeznaczony do dozowania preparatów do odkażania, mycia i pielęgnacji rąk o następujących właściwościach: dozowanie łokciem lub grzbietem dłoni, plastikowy bez elementów metalowych i transparentnych (przeźroczystych np. „szybki” itp.), koloru białego. Dostosowany do pojemników o poj. 500 ml. Możliwość dezynfekcji wszystkich elementów dozownika (wyjmowana pompka dozująca), regulowana ilość dozowanego preparatu – trwała pompka tłokowa (0,5; 1 lub 1,5 ml na jedno naciśnięcie). Element pompki łatwo demontowany, z możliwością mycia w myjniach dezynfektorach. Dozowanie preparatów od góry pojemnika (eliminacja kapania i ew. przeciekania). Jednoelementowa obudowa wykonana z wytrzymałego tworzywa ABS, nie posiadająca elementów transparentnych. Łatwy montaż i demontaż, tzn. powieszenie i zdjęcia dozownika ze ściany bez konieczności przykręcania i odkręcania całego dozownika. |  | szt | 12
2. | Dozownik bezdotykowy – automatyczny, dozownik ścienny, plastikowy, prosty w obsłudze. Posiada czujnik dozowania mydła lub środka dezynfekcyjnego do rąk, zamykany na kluczyk. Wymaga 2xD baterie, 12 m-cy gwarancji. Kolor biały. Pojemność ok. 800ml. Możliwość szybkiej dezynfekcji wszystkich elementów dozownika. |  | szt | 20
3. | Dozownik zwykły – dozownik ścienny, kolor biały, obsługa za pomocą dużego przycisku. Pojemność ok. 500 lub 800ml. Możliwość szybkiego demontażu i dezynfekcji wszystkich elementów dozownika oraz montażu po tym procesie. |  | szt | 39
[6 empty] | 0 | 0 |  | 0
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do przedłożenia próbek (min 2 szt) w terminie 7 dni licząc od dnia otwarcia ofert w razie wątpliwości co do oferowanego przedmiotu zamówienia. Próbki należy dostarczyć w ciągu 3 dni roboczych.

## Pakiet 6 Redon
P/33/07/2010/OG/S/M
Załącznik nr 2 do SIWZ – Wykaz wyrobów
Pakiet 6 Pojemnik do odsysania ran Redon
LP | Asortyment | Numer katalogowy, producent | J. m. | ilość | Cena jedn. netto | VAT | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
[6 empty] | =kol.8 x kol.9 | =kol.5 x kol.6 |  | =kol.7 + kol.8
1. | Pojemnik do odsysania ran typu Redon "Save" 250ml - służący do wywierania podciśnienia od 120mbar; dren łączący o długości 125cm; uniwersalna końcówka schodkowa dla drenów Redona od CH6 do Ch19, jałowy nie pirogenny |  | szt | 1000
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do przedłożenia próbek (min 2 szt) w terminie 7 dni licząc od dnia otwarcia ofert w razie wątpliwości co do oferowanego przedmiotu zamówienia. Próbki należy dostarczyć w ciągu 3 dni roboczych.

## Pakiet 7 Soczewki
P/33/07/2010/OG/S/M
Załącznik nr 2 do SIWZ – Wykaz wyrobów
Pakiet 7 Soczewki z PMMA
LP | Asortyment | Numer katalogowy, producent | J. m. | ilość | Cena jedn. netto | VAT | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
[6 empty] | =kol.8 x kol.9 | =kol.5 x kol.6 |  | =kol.7 + kol.8
1. | Soczewki sztywne tylnokomorowe z PMMA, dwuwypukłe, o śrenicy części optycznej od 5,75mm do 6,0mm bez otworów w części optycznej; część haptyczna bez otworów, ustawiona pod kątem 50 do części optycznej; dioptraż od +4,0D do +34,0D; całkowita długość soczewki 12,5mm do 12,75mm |  | szt | 50
2. | Soczewki sztywne przedniokomorowe z PMMA, płasko-wypukłe, o średnicy części optycznej 5,5mm, długości całkowitej od 12,75mm do 13,0mm; część haptyczna ustawiona pod kątem 0,5mm do części optycznej; dioptraż od +5,0D do +30,0D. |  | szt | 10
[6 empty] | 0 | 0 |  | 0
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do przedłożenia próbek (min 2 szt) w terminie 7 dni licząc od dnia otwarcia ofert w razie wątpliwości co do oferowanego przedmiotu zamówienia. Próbki należy dostarczyć w ciągu 3 dni roboczych.

## Pakiet 8 Miarki
P/33/07/2010/OG/S/M
Załącznik nr 2 do SIWZ – Wykaz wyrobów
Pakiet 8 Miarki dla noworodków
LP | Asortyment | Numer katalogowy, producent | J. m. | ilość | Cena jedn. netto | VAT | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
[6 empty] | =kol.8 x kol.9 | =kol.5 x kol.6 |  | =kol.7 + kol.8
1. | Miarka jednorazowa do pomiaru noworodków, dł 68 cm |  | szt | 1000
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do przedłożenia próbek (min 2 szt) w terminie 7 dni licząc od dnia otwarcia ofert w razie wątpliwości co do oferowanego przedmiotu zamówienia. Próbki należy dostarczyć w ciągu 3 dni roboczych.

## Pakiet 9 Osłonki
P/33/07/2010/OG/S/M
Załącznik nr 2 do SIWZ – Wykaz wyrobów
Pakiet 9 Osłonki do termometrów
LP | Asortyment | Numer katalogowy, producent | J. m. | ilość | Cena jedn. netto | VAT | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | ilość próbek szt
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
[6 empty] | =kol.8 x kol.9 | =kol.5 x kol.6 |  | =kol.7 + kol.8
1. | Osłonki na termometr Rister, RI-THERMO | Model 1805 | szt | 23000 | [5 empty] | 3
2. | Osłonki na termometr Rister, RI-THERMO | Model 1800 | szt | 23000 | [5 empty] | 3
3. | Osłonki na termometr Welch Allyn |  | szt | 18000 | [5 empty] | 3
[6 empty] | 0 | 0 |  | 0
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do przedłożenia próbek (min 2 szt) w terminie 7 dni licząc od dnia otwarcia ofert w razie wątpliwości co do oferowanego przedmiotu zamówienia. Próbki należy dostarczyć w ciągu 3 dni roboczych.

## Pakiet 10 Fartuch RTG
Załącznik nr 1 Zestawienie przedmiotu umowy wraz z wyceną
P/33/07/2010/OG/S/M
Załącznik nr 2 do SIWZ – Wykaz wyrobów
Pakiet 10 Fartuch ochronny RTG
LP | Asortyment | Numer katalogowy, producent | J. m. | ilość | Cena jedn. netto | VAT | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
[6 empty] | =kol.8 x kol.9 | =kol.5 x kol.6 |  | =kol.7 + kol.8
1. | Fartuch ochronny RTG – dwustronny, typ „płaszcz” 0,5/0,25mm 60x110 |  | szt | 4
2. | Fartuch ochronny RTG – jednostronny 0,35mm 60x110, zapinany z tyłu na zatrzaski |  | szt | 1
[6 empty] | 0 | 0 |  | 0

## Pakiet 11 Siatki chirurgiczne
P/33/07/2010/OG/S/M
Załącznik nr 2 do SIWZ – Wykaz wyrobów
Pakiet 11 Siatki chirurgiczne
LP | Asortyment | Nazwa handlowa | Numer katalogowy, producent | J. m. | ilość | Cena jedn. netto | VAT | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
[7 empty] | =kol.9 x kol.10 | =kol.7 x kol.6 |  | =kol.8 + kol.9
1. | Siatka chirurgiczna monofilamentowa, polipropylenowa, gęstość porów 0,5mmx0,5mm ciężar pow. 80g/m2 - rozmiar 8cm x 12cm |  |  | szt | 50
2. | Siatka chirurgiczna monofilamentowa, polipropylenowa, gęstość porów 0,3mmx0,5mm ciężar pow. 80G/m2 - rozmiar 15cm x 15cm |  |  | szt | 6
[6 empty] | Razem | 0 | 0 |  | 0
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do przedłożenia próbek (min 2 szt) w terminie 7 dni licząc od dnia otwarcia ofert w razie wątpliwości co do oferowanego przedmiotu zamówienia. Próbki należy dostarczyć w ciągu 3 dni roboczych.

## Pakiet 12 Wzierniki ginekologiczne
P/33/07/2010/OG/S/M
Załącznik nr 2 do SIWZ – Wykaz wyrobów
Pakiet 12 Wzierniki ginekologiczne
LP | Asortyment | Nazwa handlowa | Numer katalogowy, producent | J. m. | ilość | Cena jedn. netto | VAT | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
[7 empty] | =kol.9 x kol.10 | =kol.7 x kol.6 |  | =kol.8 + kol.9
1. | Wzierniki ginekologiczne Kallmorgen – dwułyżkowe, wielorazowego użytku; komplet – góra + dół; rozm. 50X95 |  |  | szt | 5 | 42
[6 empty] | Razem | 0 | 0 |  | 0
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do przedłożenia próbek (min 2 szt) w terminie 7 dni licząc od dnia otwarcia ofert w razie wątpliwości co do oferowanego przedmiotu zamówienia. Próbki należy dostarczyć w ciągu 3 dni roboczych.