Starachowice 17.08.2010

DFZ – P/30/07/2010/KRD/R/

## OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

Dot: dostawy kardiowerterów, elektrod, stymulatorów dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach ul. Radomska 70

Numer ogłoszenia: 222148 - 2010; data zamieszczenia: 23.07.2010

Działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 113 poz. 759 z dnia 25.06.2010) Zamawiający tj. Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Radomska 70 Starachowice informuje, że wyżej wymienione postępowanie zostało rozstrzygnięte.  Wybrane zostały oferty  firm:

Pakiet I

Oferta nr 2 Medtronic Poland Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 101 04-041 Warszawa tel. 22 4656900 fax 465696917

Wartość oferty wynosi 432 440,50zł brutto

W postępowaniu dla Pakietu nr I wpłynęła jedna oferta w związku z powyższym oceniana oferta otrzymuje 100pkt od każdego członka komisji

Razem oferta uzyskała 400pkt

Oferta zostaje uznana za  korzystną spełniającą wymagania opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pakiet II

Oferty nr 2 Medtronic Poland Sp. z o.o. l. Ostrobramska 101 04-041 Warszawa tel. 22 4656900 fax 465696917

Wartość  oferty wynosi 13 803,00zł brutto

W postępowaniu dla Pakietu nr II wpłynęła jedna ważna oferta w związku z powyższym oceniana oferta otrzymuje 100pkt od każdego członka komisji

Razem oferta uzyskała 400pkt

Oferta zostaje uznana za  korzystną spełniającą wymagania opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferta nr 1 firmy  ZTS HAGMED Zając i Tomaszewski Sp.j. ul. Tomaszowska 32

96-200Rawa Mazowiecka zostaje odrzucona na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 uPzp – zaoferowane urządzenie nie spełnia wymagań siwz w zakresie parametrów technicznych. Według  folderu załączonego do oferty częstość wynosi 30 – 150 ppm a zgodnie z parametrami granicznymi (wymaganymi) opisanymi w zał nr 2 do siwz powinna wynosić 30 – 180 ppm ;  szybkość stymulacji przedsionka oferowana wynosi 90 – 450ppm a wymagana jest 80 – 380 ppm. Dodatkowo Wykonawca w swojej ofercie nie przedstawił wszystkich wymaganych parametrów zgodnie z opisem zamieszczonym w załączniku nr 2 do siwz Pakiet II

Pakiet III

Oferta nr 1 Zakład Tworzyw Sztucznych HAGMED Zając i Tomaszewski Spółka jawna ul. Tomaszowska 32 96-200 Rawa Mazowiecka tel. 46 8144429 ; fax 46 8191999

Wartość ocenianej ofert wynosi 8 902,40zł brutto

W postępowaniu dla Pakietu nr III wpłynęła jedna oferta w związku z powyższym oceniana oferta otrzymuje 100pkt od każdego członka komisji

Razem oferta uzyskała 400pkt

Oferta zostaje uznana za  korzystną spełniającą wymagania opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności

Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie wnosi się  na zasadach i w terminie określonym w art. 180 i 182 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od daty rozstrzygnięcia postępowania. W przypadku gdy wpłynęła jedna oferta lub nie odrzucono żadnej oferty i nie wykluczono żadnego Wykonawcy termin może być krótszy. Szczegółowy termin zostanie ustalony z wybranym oferentem odrębnym pismem lub telefonicznie.

/ - / Dyrektor

…………………………

(podpis osoby upoważnionej)

Otrzymują:

1. Zakład Tworzyw Sztucznych HAGMED Zając i Tomaszewski Spółka jawna ul. Tomaszowska 32 96-200 Rawa Mazowiecka tel. 46 8144429 ; fax 46 8191999

2. Medtronic Poland Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 101 04-041 Warszawa tel. 22 4656900 fax 465696917