Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych minimalnych

załącznik nr 2 do siwz

Pakiet nr I.   Stymulator trójamowy resynchronizujący z kompletem elektrod i zestawem do wprowadzania – 5kpl

Nazwa produktu:( Nazwa i symbol , ew. kod towaru jak na fakturze )

……………………………………………… …………………….

Producent:………………………………………………………… ……………………..

Kryterium oceny cena 100%

| Lp | PARAMETRY GRANICZNE | PARAMETR WYMAGANY | PODAĆ/OPISAĆ PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rok produkcji 2012 | TAK |  |
| 2. | Czas przydatności do użycia min. 12 miesięcy. | TAK |  |
| 3. | Waga do ( ≤ ) 30 gramów | TAK |  |
| 4. | Możliwość zaprogramowania parametru stymulacji w zakr.min 0,2-7,2 V | TAK |  |
| 5. | Automatyczny pomiar progu stymulacji na LV | TAK |  |
| 6. | IEGM wewnątrzsercowy – minimum 14 min | TAK |  |
| 7. | Obecne algorytmy niedopuszczające do zaprzestania stymulacji resynchronizującej – min. 2 | TAK |  |
| 8. | Obecny algorytm stabilizujący rytm komór w trakcie napadu migotania przedsionków | TAK |  |
| 9. | Obecny algorytm zapobiegający napadowemu migotaniu przedsionków | TAK |  |
| 10. | Program nocny | TAK |  |
| 11. | Histogramy rytmu przedsionkowego i komorowego | TAK |  |
| 12. | Sterydowe elektrody przedsionkowe typu „J” – różne długości | TAK |  |
| 13. | Elektrody do LV uni i bipolarne (różne długości do wyboru ) | TAK |  |
| 14. | Elektrody do LV o aktywnej fiksacji | TAK |  |
| 15. | Zestaw do wprowadzania do CS – min 4 krzywizny | TAK |  |
| 16. | Sterowalny zestaw do wprowadzania do CS | TAK |  |
| 17. | Zestaw do cewnikowania poszczególnych ujść żył serca do zatoki wieńcowej | TAK |  |

Pakiet nr II. Kardiowerter defibrylujący resynchronizujący wraz z kompletem elektrod

i zestawem do wprowadzania – 10 kpl

Nazwa produktu:( Nazwa i symbol , ew. kod towaru jak na fakturze )

……………………………………………… …………………….

Producent:………………………………………………………… ……………………..

Kryterium oceny -  cena 75%; parametry techniczne – jakość 25%

| Lp | PARAMETRY | PARAMETR WYMAGANY | PODAĆ/OPISAĆ PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rok produkcji 2012 | TAK |  |
| 2. | Czas przydatności do użycia min. 12 miesięcy. | TAK |  |
| 3. | Waga poniżej 80 gramów | TAK |  |
| 4. | Energia defibrylacji dostępne 35 J | TAK |  |
| 5. | Trzy strefy wykrywania arytmii z możliwością programowania strefy FVT via VF oraz FVT via VT | TAK |  |
| 6. | Możliwość dostarczenia terapii ATP w czasie ładowania kondensatorów | TAK |  |
| 7. | Możliwość programowania wektora wykrywania sygnału | TAK |  |
| 8. | Możliwość programowania potwierdzenia obecności arytmii po naładowaniu kondensatorów i przed pierwszą defibrylacją | TAK |  |
| 9. | Możliwość programowania V – V delay | TAK |  |
| 10. | Możliwość rozpoznawania i przerywania arytmii przedsionkowych | TAK |  |
| 11. | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody | TAK |  |
| 12. | Bezprzewodowa komunikacja urządzenia z programatorem ( odczyt danych z pamięci, programowanie, EKG) | TAK |  |
| 13. | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy, generowany przez wszczepione urządzenie, informujący pacjenta) | Podać, TAK-15pkt; NIE-0pkt |  |
| 14. | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy, generowany przez wszczepione urządzenie, informujący pacjenta) | Podać, TAK-15pkt; NIE-0pkt |  |
| 15. | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej | Podać, TAK-10pkt; NIE-0pkt |  |
| 16. | Zestawy do wprowadzania do CS – min 4 krzywizny | Podać, TAK-10pkt; NIE-0pkt |  |
| 17. | Polarność stymulacji LV : uni/bipolarna | Podać, TAK-10pkt; NIE-0pkt |  |
| 18. | Niezależne kanały LV i RV o programowalnym timing-u | TAK |  |
| 19. | Co najmniej trzy różne konfiguracje impulse stymulującego w kanale LV, w tym stymulacja bipolarna | TAK |  |
| 20. | Co najmniej dwa programowalne parametry czułości komorowej oprócz parametru max. czułości | TAK |  |
| 21. | Sterydowe elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne – do wyboru różne długości | TAK |  |
| 22. | Elektrody do defibrylacji podskórne | Podać, TAK-10pkt; NIE-0pkt |  |
| 23. | Sterydowe elektrody do defibrylacji długości do wyboru | TAK |  |
| 24. | Sterydowe elektrody przedsionkowe typu „J” – różne długości | TAK |  |
| 25. | Elektrody do LV uni i bipolarne | TAK |  |
| 26. | Elektrody do LV o aktywnej fiskacji | TAK |  |

Wymagania dodatkowe (pakiety I i II)

- Wykonawca udziela zamawiającemu 12-miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy i wszystkie jego elementy .

Gwarancja rozpoczyna swój bieg  od daty protokólarnego przekazania do użytku

przedmiotu umowy (protokół dostawy-odbioru).

W przypadku dostarczenia towaru wadliwego lub wykazującego brak ilościowy

Zamawiający sporządzi na te okoliczność protokół i powiadomi Wykonawcę. Wykonawca zobowiązuje się w terminie do 5 dni roboczych dokonać wymiany towaru na pełnowartościowy pod rygorem nie uiszczenia zapłaty za zamawianą partię towaru.

W przypadku gdy Wykonawca będzie miał zastrzeżenia co do zasadności reklamacji dotyczącej wad towaru, Zamawiający na życzenie Wykonawcy (złożenie stosownego pisma faxem) prześle wyrób na jego koszt. Wykonawca zobowiązuje się w terminie 5 dni od otrzymania wyrobu udzielić wyjaśnień w przedmiotowej sprawie bądź wymienić towar na wolny od wad.

Niespełnienie z którekolwiek z w/w warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Wykonawca przedstawi rysunek folder wyrobu z opisem i parametrami technicznymi

WYCENA

|  | Pakiet nr 1 - Stymulator trójamowy resynchronizujący z kompletem elektrod i zestawem do wprowadzania – 5kpl |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Lp. | opis towaru | nazwa handlowa towaru(ew. kod towaru) jak na fakturze | jm | ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stymulator trójjamowy resynchronizujący |  | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 2. | Elektroda |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 3. | Elektroda lewokomorowa |  | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 4. | Zestaw do wprowadzania |  | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 5. | Zestaw do kontrastowania |  | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 6. | Zestaw do cewnikowania |  | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |
|  | Pakiet nr 2 - Kardiowerter defibrylujący resynchronizujący wraz z kompletem elektrod i zestawem do wprowadzania – 10 kpl |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | opis towaru | nazwa handlowa towaru(ew. kod towaru) jak na fakturze | jm | ilość | cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| 1. | Kardiowerter-defibrylator resynchronizujący |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 2. | Elektroda defibrylująca |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 3. | Elektroda |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 4. | Elektroda lewokomorowa |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 5. | Zestaw do wprowadzania |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 6. | Zestaw do kontrastowania |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |

………………………….

Podpis osoby upoważnionej