Starachowice 25.07.2012 r.

l.dz. P/38/06/2012/Obłożenia

Wykonawcy postępowania przetargowego

Nr ogłoszenia 259592-2012

Dot. : postępowania przetargowego „dostawa bielizny jednorazowej i sterylnych zestawów operacyjnych nr P/38/06/2012/Obłożenia

Niniejszym informujemy, że wpłynęły zapytanie ofertowe dotyczące postępowania jw. poniższej treści na które odpowiadamy:

Pytanie nr 1

Pakiet 3 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie pozycji 17 i 18 do osobnego pakietu co pozwoli na złożenie ważnej oferty i uzyskanie tym samym korzystniejszej ceny dla Zamawiającego

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie tych pozycji do odrębnego pakietu. W związku z tym utworzy nowy pakiet nr 11 w zmodyfikowanym załączniku nr 5 do SIWZ.

Pytanie nr 2

Pakiet 1

Poz. 5 Prosimy o wyjaśnienie z jakiego materiału ma być wykonany fartuch przedni, czy chodzi o fartuch foliowy, czy z włókniny.

Odp.: Zamawiający oczekuje fartucha foliowego.

Poz. 14 Prosimy o dokładny opis podkładu, z jakiego materiału ma być wykonany, czy nie zaszła pomyłka w określeniu jednostki miary(rolka)

Odp.: Zamawiający oczekuje podkładu pola operacyjnego 60X90 cm  z włókniny, foliowanej ,jałowej, zielonej ,43g/m2  roz. 60x90. Tak zaszła pomyłka w jednostce miary jest rolka powinno być szt. Zamawiający dokona odpowiedniej korekty w zmodyfikowanym załączniku nr 5 do SIWZ

Pytanie nr 3

Pakiet 7 poz.1 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy nie zaszła pomyłka pisarska i czy rozmiar nie powinien wynosić 102/229 cm +/- 5 cm, gdyż opisany przez Zamawiającego rozmiar serwety jest mniejszy od rozmiaru wkładu chłonnego tejże serwety?

Odp.: Tak rozmiar serwety winien wynosić 102/229 cm +/- 5 cm. Zamawiający dokona odpowiedniej korekty  w zmodyfikowanym załączniku nr 5 do SIWZ

Pytanie nr 4

Pakiet 5 poz. 11. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuchów w rozmiarach L, XL, XXL, pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 5

Zapytanie dotyczy pakiet nr 5 poz. 8-11

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wydzielenie z  pakietu nr 5 pozycji 8-11 umieszczenie tego asortymentu w oddzielnym pakiecie. Tak skonstruowany pakiet uniemożliwia  naszej firmie – producentowi wysokiej jakości wyrobów jednorazowego użytku przeznaczonych na salę operacyjną złożenie oferty na dostawy wyrobów określonych w tym pakiecie. Podział pakietu nie narusza zapisów art. 32 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a spowoduje większą konkurencyjność, a więc pozwoli wyłonić dostawcę oferującego lepszy jakościowo towar po niższej cenie oraz umożliwi Zamawiającemu bardziej racjonalne wydatkowanie środków budżetowych

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody, w związku z odpowiedzią na pozostałe przytoczone poniżej pytania.

Zapytanie dotyczy pakiet nr 5 poz. 9

Czy zamawiający dopuści Sterylny fartuch chirurgiczny ze wstawkami - do długich procedur, wykonany z lekkiej i przewiewnej włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m2; wyposażony w nieprzemakalne wstawki z przodu i na rękawach wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze: przód fartucha 33 g/m2, rękawy 40 g/m2 (rękawy na wysokości wstawki szyte techniką ultradźwiękową, zapewniające pełną barierowość). Fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem (troki klejone, nie szyte), z tyłu zapięcie na rzep. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Opakowanie folia-papier z dwiema etykietami samoprzylepnymi. Wewnętrzne owinięcie fartucha wykonane z papieru, dodatkowo pakowane z dwoma celulozowymi ręcznikami do osuszania rąk. Zgodny z normą PN EN 13795 - wymagania wysokie. Fartuch powinien charakteryzować się bardzo niskim poziomem pylenia 2,1 Log 10 (liczby cząstek). Wymagane rozmiary: L, LL, XL, XLL?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia zgodnie z swoimi potrzebami po wcześniejszym przetestowaniu próbek

Zapytanie dotyczy pakiet nr 5 poz. 11 i 8

Czy zamawiający dopuści Sterylny fartuch chirurgiczny-do procedur standardowych, wykonany z lekkiej i przewiewnej włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m2; fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Rękawy szyte techniką ultradźwiękową, troki klejone. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Opakowanie folia-papier z dwiema etykietami przylepnymi, wewnętrzne owinięcie papierowe, dodatkowo pakowane z dwoma celulozowymi ręcznikami. Zgodny z normą PN EN 13795- wymagania standardowe. Fartuch powinien charakteryzować się niskim poziomem pylenia 2,1 Log 10 (liczby cząstek). Wymagane rozmiary: L, LL, XL, XLL.?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia zgodnie z swoimi potrzebami po wcześniejszym przetestowaniu próbek

Zapytanie dotyczy pakiet nr 5 poz. 12 i 13

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wydzielenie z  pakietu nr 5 pozycji 12 i 13 umieszczenie tego asortymentu w dwóch oddzielnych pakietach, z uwagi na specyfikę i skład zestawów. Tak skonstruowany pakiet uniemożliwia  naszej firmie – producentowi wysokiej jakości wyrobów jednorazowego użytku przeznaczonych na salę operacyjną złożenie oferty na dostawy wyrobów określonych w tym pakiecie. Podział pakietu nie narusza zapisów art. 32 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a spowoduje większą konkurencyjność, a więc pozwoli wyłonić dostawcę oferującego lepszy jakościowo towar po niższej cenie oraz umożliwi Zamawiającemu bardziej racjonalne wydatkowanie środków budżetowych.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody, w związku z odpowiedzią na pozostałe przytoczone poniżej pytania.

Zapytanie dotyczy pakiet nr 5 poz. 12

Czy zamawiający dopuści zestaw do porodu. Skład zestawu:

| Nożyczki chirurgiczne 15cm tępo/ostre | 1 szt. |
| --- | --- |
| Kleszczyki 13cm | 2 szt. |
| Serweta dla noworodka 90x120cm biała | 2 szt. |
| Ręcznik celulozowy 37x40cm biały | 2 szt. |
| Tupfer gazowy 40x50cm 20Th XRD biały | 1 szt. |
| Kompres z włókniny 10x10cm 40g 4P biały | 20 szt. |
| Worek na łożysko 39cm 50cm czarny | 1 szt. |
| Serweta 100x150cm | 1szt. |

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia  zgodnie ze swoimi potrzebami.

Zapytanie dotyczy pakiet nr 5 poz. 13

Czy zamawiający dopuści zestaw do szycia episiotomii. Skład zestawu:

| Serweta dwuwarstwowa 45X75cm, 2VRST. | 1 szt. |
| --- | --- |
| Serweta dwuwarstwowa 75X90cm,2VRST. | 1 szt. |
| Nożyczki metalowe ostro/tępy 12x5cm | 1 szt. |
| Imadło do zszywania ran 15 cm | 1 szt. |
| Pęseta Chirurgiczna 12,5 cm, 1X2 ząbki | 1 szt. |
| Kleszczyki do dezynfekcji 19cm,niebieski | 1 szt. |
| Ręcznik celulozowy 37x40cm biały | 1 szt. |
| Tupfer gazowy nr 3, 17Th biały | 5 szt. |
| Mesoft (kompres) 7,5x7,5 cm, 40g | 10 szt. |
| Serweta do przechwytywania płynów 86x112cm | 1 szt. |

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia  zgodnie ze swoimi potrzebami.

Zapytanie dotyczy umowy § 10 ust. 1a kary umowne

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów § 10 ust. 1a wzoru umowy i nadanie mu brzmienia : „a/ niedotrzymania terminu wykonania umowy określonego w § 2 p.1 w wysokości 1% wartości netto zamówionego i niezrealizowanego terminie towaru za każdy dzień zwłoki”.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Prosimy o odstąpienie od wymogu nałożenia kar umownych:

-za niedostarczenie faktury razem z Zamówionym przedmiotem umowy,

-za dzielenie złożonego Zamówienia na części,

-w przypadku dostawy niezgodnej z Zamówieniem,

-za nieterminowe uzupełnienie brakujących dokumentów lub brak uzupełnienia dokumentów

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody  na odstąpienie od nałożenia kar umownych opisanych w wzorze umowy.

Pytania nr 6

Dot. Pakiet 1 poz. 7  Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie spodenek do kolonoskopii w rozmiarze M, L,?

Odp.: Zamawiający oczekuje  spodenek o rozmiarze uniwersalnym

Dot. Pakiet 1 poz. 10, 17, 18:

Czy Zamawiający wymaga aby oferowane podkłady oraz serwety na opakowaniu posiadały etykiety typu TAG z dwoma przylepnymi etykietami umożliwiającymi przyklejenie ich na dokumentacji zabiegowej.

Odp.: Tak, Zamawiający wymaga

Dot. Pakiet 1 poz . 13.  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu w rozmiarze 90x150cm?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Dot. Pakiet 1 poz . 14

Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej i czy maiła na myśli sztuki jako jednostka miary?

Odp.: Tak, Zamawiający miał ma myśli szt. i dokona poprawek zgodnie z odpowiedzią w pytaniu nr 2

Dot. Pakiet 1 poz . 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwet chłonnych w rozmiarze 45x75 z otworem o średnicy 5 cm?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Dot. Pakiet 1

Czy w zakresie sterylnych wyrobów w ramach tego pakietu Zamawiający wymaga dla potwierdzenia poprawnej sterylizacji w zwalidowanym procesie przedstawienia dokumentu potwierdzającego walidację procesu sterylizacji zgodnie z normą PN EN 17664-1:2008 dla pary wodnej oraz PN EN 11135-1:2009 dla tlenku etylenu wymaganego prawem od każdego producenta jałowych wyrobów medycznych. Dokument ten pozwoli na zweryfikowanie bezpieczeństwa oferowanych wyrobów .

Sterylizacja jest procesem  specjalnym, ponieważ w czasie codziennej rutynowej kontroli efektywność sterylizacji nie może być weryfikowana poprzez sprawdzenie produktów końcowych (wyrobów wysterylizowanych) Z tego powodu proces sterylizacji w celu potwierdzenia jego skuteczności musi być walidowany, przebieg procesu rutynowo monitorowany, a urządzenie muszą znajdować się pod stałą kontrolą.

Walidacja procesów sterylizacji jest wymagana przez Dyrektywę o Wyrobach Medycznych 93/42 EEC Walidacja procesu sterylizacji jest to badanie, czy urządzenie i zastosowany program umożliwiają wysterylizowanie wyrobów poddanych procesowi w sposób powtarzalny. W wyniku walidacji otrzymujemy dowód, że dany proces sterylizacji przy zachowaniu określonych warunków obejmujących instalację, wyroby medyczne przeznaczone do sterylizacji, typy opakowań, wzory załadunku jest skuteczny i powtarzalny. Walidacja procesu sterylizacji jest przeprowadzana dla każdej przemysłowej formy jałowienia (pary wodnej, tlenku etylenu oraz radiacji).

Odp.: Tak, Zamawiający wymaga przedstawienia dokumentu potwierdzającego walidację procesu sterylizacji zgodnie z normą PN EN 17664-1:2008 dla pary wodnej oraz PN EN 11135-1:2009 dla tlenku etylenu

Dot. Pakiet 3, poz. 3;

Czy Zamawiający dopuści serwetę jałową w kolorze niebieskim w rozmiarze 45 x 40cm z otworem okrągłym o średnicy 8cm?

Odp.: Tak , Zamawiający dopuszcza

Dot. Pakiet 3, poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści serwetę jałową w kolorze niebieskim? Pozostałe parametry bez zmian

Odp.: Tak Zamawiający dopuszcza

Dot. Pakiet 3, poz. 7:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety w rozmiarze 75 x 90cm z przylepcem? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

Dot. Pakiet 3, poz. 22:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartuchów wykonanych z miękkiej polipropylenowej włókniny SMS o gramaturze 35 g/m2. Barierowy laminat o gramaturze 40g/m (PE + PP) umieszczony od wewnętrznej strony fartucha na jego przodzie i w rękawach, umożliwia użycie wyrobu podczas długich i mokrych operacji. Konstrukcja fartucha pozwala na dokładne zakrycie brzucha, pleców i rąk chirurga. Troki wszyte wewnątrz i na zewnątrz wyrobu umożliwiają założenie fartucha najpierw na „brudno", a potem na „czysto", Rękawy typu raglan nie ograniczają ruchów chirurga i są zakończone niepylącym, poliestrowym i bezszwowym mankietem. Szwy zszyte ultradźwiękowo tworzą dodatkową barierę dla płynów, a specjalny kartonik umożliwia wiązanie fartucha w sposób aseptyczny. Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

Dot. Pakiet 3, poz. 24:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pokrowca na nogi pacjenta w rozmiarze 120cmx37cm?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

ZAPISY UMOWY

1. Czy Zamawiający zgadza się zapisać, aby za dni robocze były uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odp.: Tak, Zamawiający zgadza się na zapis aby za dni robocze były uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy? Zamawiający dokona stosownej zmiany w § 3 pkt 3

- Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

- Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

- Czy Zamawiający zgadza się zapisać, że zakaz wstrzymywania dostaw nie obowiązuje w przypadku gdy opóźnienie w zapłacie przekracza 60 dni?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

- Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

Odp.: Zamawiający uwzględnił taką zmianę w § 6 wzoru umowy złączonego do SIWZ

- Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu na: „za nieterminową dostawę przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% zł wartości niezrealizowanej części dostawy - za każdy dzień zwłoki?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody

- Czy zamawiający odstąpi od wymogu, aby każda faktura zawierała informację o numerze umowy przetargowej?

Numer umowy nie musi być zamieszczany na fakturze według przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360). Dlatego wiele informatycznych systemów wystawiania faktur nie przewiduje zamieszczania tych danych na fakturach. W tej sytuacji, w przypadku wykonawców korzystających z takich systemów wystawiania faktur, zamieszczanie numeru umowy bezpośrednio na fakturze może być znacznie utrudnione i wiązać się z dodatkowymi kosztami.

Odp.: Zamawiający odstępuje od wymagania na fakturze informacji o numerze umowy przetargowej.

/-/ Dyrektor Zakładu