l.dz. P/34/05/2013/NICI Starachowice 29.05.2013 r.

Wykonawcy postępowania

przetargowego

nr ogłoszenia 87065-2013

dotyczy: postępowania przetargowego „dostawa nici chirurgicznych nr sprawy P/34/05/2013/NICI

Niniejszym informujemy, że wpłynęły zapytania ofertowe następującej treści:

1 Dot. Pakietu nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w ww. pozycji igłę o krzywiźnie 3/8 koła, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

2. Dot. Pakietu 3

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pakiecie nici nie wchłanialnych, syntetycznych, jednowłóknowych, w których chłonność zminimalizowana jest do minimum, lecz nici te nie są pakowane na mokro

3. Dot. Pakietu 3 poz. 2,4,7

Zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie w ww. pozycjach igły odwrotnie tnącej z precyzyjnym ostrzem, szczególnie polecaną do chirurgii plastycznej i kosmetycznej, igła ES ma dwie powierzchnie tnące co pozwala na gładkie i stopniowe przejście przez tkanki redukując jednocześnie traumatyzację tkanki.

Pozostawiając taki opis w ww. pozycjach Zamawiający wskazuje tylko na jednego wykonawcę który ma możliwość wykorzystania pozycji monopolisty na ten asortyment i narzucenia odpowiednio wysokiej ceny

4. dot. Pakietu 4

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. Pakiecie nici monofilamentowych wykonanych z polifluorku winylidenu (nazwa handlowa PVDF)?

PVDF jest jednowłóknowym, syntetycznym , nie wchłanialnym, niebieski szwem chirurgicznym. Jednorodna, gładka o nieporowatej powierzchni nić PVDF łagodnie i z łatwością przechodzi przez tkankę. Rodzaje tkanek w których można stosować PVDF są praktycznie identyczne jak te, w których stosujemy polipropylen, ale PVDF cechuje optymalną gładkością powierzchni, lepszymi właściwościami wiązania i dużo mocniejszym w porównaniu do innych materiałów wytworzonym węzłem. Nici chirurgiczne z PVDF odpowiadają wymaganiom stawianym przez Farmakopeę Polską i Farmakopeę Europejską.

Wskazania i zastosowanie

Kombinacji nici PVDF i igieł stosuje się w zależności od rodzaju ran pacjenta, obszaru i potrzeb użycia, technik chirurgicznych i doświadczenia. Służą do zespalania większości tkanek miękkich i skóry do szycia i zespalania naczyń krwionośnych również w kardiochirurgii, w okulistyce, w chirurgii urazowej, plastycznej i urologii.

5. Dot. Pakiet u 4 poz. 8,9

Czy Zamawiający w ww. pozycjach dopuści szew bez koralików i zaciskaczy, i w drugim przypadku bez guzików mocujących?

W przypadku odpowiedzi negatywnej proszę o wydzielenie ww. pozycji do oddzielnego pakietu?

6. Dot. Pakietu 6

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji w ww. Pakiecie dopuści szwy syntetyczne, wchłanialne, plecione, bez powleczenia antybakteryjnego, pozostałe parametry bez zmian?

7. Dot. Pakietu 6 poz. 18.19.20

Czy Zamawiający w ww. pozycjach dopuści standardowe igły okrągłe bez określenia „rozwarstwiające” pozostałe parametry bez zmian?

8. Dot. Pakietu nr 7 poz. 1-4

Czy Zamawiający w ww. pozycjach dopuści szwy syntetyczne, wchłanialne, jednowłóknowe, bez powleczenia antybakteryjnego, pozostałe parametry bez zmian?

9. Dot. Pakietu 8

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji w ww. Pakiecie dopuści szwy syntetyczne, wchłanialne, jednowłóknowe, bez powleczenia antybakteryjnego, o okresie wchłaniana 180-210 dni?

10. Pakiet 1, pozycja 1, 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą 3/8 koła?

11. Pakiet 1, pozycja 3, 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów powlekanych silikonem?

12. Pakiet 1, pozycja 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów powlekanych polikaprolaktonem i stearynianem wapnia?

13. Pakiet 1, pozycja 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów o dł. 45cm?

14. Pakiet 1, pozycja 3

### Czy Zamawiający wydzieli pozycję 3 z pakietu 1 i utworzy z niej odrębne zadanie? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

15. Czy zamawiający dopuści w pakiecie 3 szew nie wchłanialny, syntetyczny, jednowłóknowy, wykonany z długołańcuchowych polimerów alifatycznych . Nylon 6 Nylon 6,pakowany na sucho o zmniejszonej chłonności i pamięci skrętu?

16 Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 3 pozycji 1 igłę odwrotnie tnącą podwójną o długości 77 mm na nici grubości 2?

17. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 3 pozycji 2 igłę kosmetyczną klasyczną odwrotnie tnącą o długości 24 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

18. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 3 pozycji 4 igłę kosmetyczną klasyczną odwrotnie tnącą z najwyższej jakości stopu Surgalloy? . Pozostałe parametry bez zmian.

19. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 3 pozycji 5 igłę o długości 35 mm na szwie o długości 90 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

20. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 3 pozycji 7 igłę kosmetyczną klasyczną odwrotnie tnącą z najwyższej jakości stopu Surgalloy? Pozostałe parametry bez zmian.

21. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 3 pozycji 8 igłę odwrotnie tnącą o długości 30 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

22. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 3 pozycji 9 igłę odwrotnie tnącą o długości 77 mm na szwie o długości 45 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

23. Czy Zamawiający w Pakiecie 4 dopuści również szew nie wchłanialny, syntetyczny, jednowłóknowy , polipropylenowy z dodatkiem polietylenu barwiony na niebiesko ftalocyjaniną miedziową?

24. Czy Zamawiający w Pakiecie 4 pozycja 2 dopuści igłę o długości 30 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

25. Czy Zamawiający w Pakiecie 4 poz. 3 dopuści igłę o długości 37 mm? Pozostałe parametry bez z mian.

26. Czy Zamawiający w Pakiecie 4 poz. 5 dopuści igłę o długości 27 mm na szwie o długości 75 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

27. Prosimy Zamawiającego w wydzielenie do osobnego Pakietu np.. 4A pozycji 7, z Pakietu 4.

28. Czy Zamawiający w Pakiecie 4 poz. 8 dopuści igłę odwrotnie tnącą z koralikami i zaciskami w kształcie kołnierzy? Pozostałe parametry bez zmian.

29. Czy Zamawiający w Pakiecie 4 pioz.9 dopuści igłę odwrotnie tnącą z koralikami i zaciskami w kształcie kołnierzy? Pozostałe parametry bez zmian.

30. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 5 szew nie wchłanialny, syntetyczny, pleciony poliester wykonany z politereftalanu etylenu? Powlekany silikonem( każde włókno osobno i cała plecionka ponownie powleczona silikonem)?

31. Czy Zamawiający w Pakiecie 5 pozycji 2 dopuści igłę o długości 48 mm?. Pozostałe parametry bez zmian.

32. Czy Zamawiający w Pakiecie 5 pozycji 3 dopuści również igłę odwrotnie tnącą podwójną o długości 77 mm?

33. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 6 szew syntetyczny, wchłanialny, pleciony o okresie podtrzymywania tkanki 28-35 dni (140% USP/EP w dniu wszczepienia 80% USP/EP w węźle po 2 tygodniach i 30% USP/EP po trzech tygodniach od wszczepienia), okres wchłonięcia 56-70 dni? Powleczenie mieszanina kopolimeru kaprolaktonu/glikolidu i laktydu stearylowo wapniowego.

34. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 6 pozycji 1, 5, 6 podwiązki o długości 75 cm pakowane po trzy sztuki w saszetce? Pozostałe parametry bez zmian.

35. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 6 pozycji 7, 8, 9, 10, 11, 12 igłę okrągła na nici o długości 75 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

36. Czy Zamawiający w pakiecie 6 pozycji 13 dopuści szwy o długości 75 cm?

37.Czy Zamawiający w pakiecie 6 pozycji 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 28 dopuści igły okrągłe o długości 37 mm?

38. Czy Zamawiający w Pakiecie 6 pozycji 14, 15, 16, 18, 20, 21, 25, 26, 33, 34 dopuści szwy o długości 55 cm?

39. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 6 pozycji 27 igłę o długości 65 mm na szwie o długości 90 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

40. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 6 pozycji 29 igłę okrągłą o długości 32 mm, na szwie o długości 75 cm? Pozostałe parametry bez zmian

41. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 6 poz. 32 igłę o długości 64 mm na szwie o długości 90 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

42. Czy Zamawiający mógłby wydzielić z pakietu 1 poz. 5 do odrębnego zadania?

43. Czy w Pakiecie nr 1 poz. 1 i2 Zamawiający mógłby dopuścić igłę o krzywiźnie 3/8 koła, pozostałe parametry bez z mian?

44. Czy w Pakiecie nr 1 poz. 3 Zamawiający dopuści nić 7/0 z 2 igłami typu szpatułka pozostałe parametry bez zmian?

45. dot. Pakietu nr 1, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia w tej pozycji oferty na szew z igłą podwójną o długości 5,51mm (zamiast 7mm), przy zachowaniu pozostałych parametrów?

46. dot. Pakietu nr 1, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia w tej pozycji oferty na szew z igłą podwójną o długości 6,19mm (zamiast 7mm), o krzywiźnie 3/8 koła (zamiast 1/2 koła), przy zachowaniu pozostałych parametrów?

47. dot. Pakietu nr 1, poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia w tej pozycji oferty na szew z igłą podwójną o długości 6,19mm (zamiast 6mm), o krzywiźnie 3/8 koła (zamiast 1/2 koła), przy zachowaniu pozostałych parametrów?

48. dot. Pakietu nr 1, poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia w tej pozycji oferty na szew z igłą podwójną o długości 6,55mm (zamiast 7mm) typu szpatuła, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

49. dot. Pakietu nr 1, poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia w tej pozycji oferty na szew z igłą podwójną o długości 11,04mm (zamiast 11mm) typu odwrotnie tnąca szpatuła, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

50. dot. Pakietu nr 1, poz. 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie ww. pozycji i utworzenie odrębnego pakietu?

51. Czy Zamawiający w Pakiecie 4 poz. 9 miał na myśli igłę prostą odwrotnie tnącą zaopatrzoną w dwa guziki mocujące?

52. Czy Zamawiający w Pakiecie 6 poz. 13, 17, 21-26 dopuści szew z igłą wzmocnioną, stosowany w Państwa placówce w ciągu ostatnich lat?

53. Czy Zamawiający w Pakiecie 6 poz. 14-16, 33-34 dopuści szew z igłą okrągłą rozwarstwiającą stosowaną w Państwa placówce w ciągu ostatnich lat?

54. Czy Zamawiający w Pakiecie 6 poz. 26 dopuści szew bez powleczenia antybakteryjnego?

55. Czy Zamawiający w Pakiecie 6 pozycja 24 miał na myśli szew z powleczeniem antybakteryjnym?

56. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie parametrów szwów chirurgicznych   
w Pakiecie 6 pozycja 28. Czy Zamawiający miał na myśli igłę okrągłą wzmocnioną 36mm,1/2koła o grubości szwu USP1 oraz jego długości 70cm?

57. Czy Zamawiający w Pakiecie 7 miał na myśli szew antybakteryjny w pozycji 2-3 bez pozycji 1 oraz 4?

na które odpowiadamy:

Ad 1. Tak, Zamawiający dopuszcza igłę o krzywiźnie 3/8 koła.

Ad 2. Zamawiający nie dopuszcza

Ad 3. Zamawiający nie dopuszcza

Ad 4. Zamawiający nie dopuszcza

Ad 5. Zamawiający nie dopuszcza

Ad 6. Zamawiają nie dopuszcza Nadmienia się, że Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za to, że część potencjalnych wykonawców nie posiada w swojej ofercie wymaganego asortymentu.

Wykonawca może uzupełnić swoją ofertę handlową dokonując zakupu u producenta

lub innego wykonawcy. Zatem jeżeli przedmiot zamówienia opisany jest w sposób na tyle precyzyjny, że wskazuje na jednego producenta, to i tak nie przesądza to o liczbie wykonawców mogących przystąpić do postępowania. Istnieje również możliwość składania ofert przez występujących wspólnie wykonawców. Możliwość taką daje zapis art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ad 7. Zamawiający nie dopuszcza

Ad 8. Zamawiający nie dopuszcza

Ad 9. zamawiający nie dopuszcza

Ad 10 Tak, zgodnie z odpowiedzią do pytania nr 1

Ad 11. Zamawiający nie wyraża zgody

Ad 12. Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Ad 13. Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Ad 14. Zamawiający nie wyraża zgody na podział pakietu. Nadmienia się, że Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za to, że część potencjalnych wykonawców nie posiada w swojej ofercie wymaganego asortymentu.

Wykonawca może uzupełnić swoją ofertę handlową dokonując zakupu u producenta

lub innego wykonawcy. Zatem jeżeli przedmiot zamówienia opisany jest w sposób na tyle precyzyjny, że wskazuje na jednego producenta, to i tak nie przesądza to o liczbie wykonawców mogących przystąpić do postępowania. Istnieje również możliwość składania ofert przez występujących wspólnie wykonawców. Możliwość taką daje zapis art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ad 15. Zamawiający nie dopuszcza

Ad 16. Zamawiający nie dopuszcza

Ad 17. Zamawiający nie dopuszcza

Ad 18. Zamawiający nie dopuszcza

Ad 19. Zamawiający nie dopuszcza

Ad 20. Zamawiający nie dopuszcza

Ad 21. Zamawiający nie dopuszcza

Ad 22. Zamawiający nie dopuszcza

Ad 23. Zamawiający nie dopuszcza

Ad 24. Zamawiający nie dopuszcza

Ad 25. Zamawiający nie dopuszcza

Ad 26. Zamawiający nie dopuszcza

Ad 27. Zamawiający nie dopuszcza

Ad 28. Zamawiający nie dopuszcza

Ad 29. Zamawiający nie dopuszcza

Ad 30. Zamawiający dopuszcza

Ad 31. Zamawiający dopuszcza

Ad 32. Zamawiający dopuszcza

Ad 33. Zamawiający dopuszcza

Ad 34. Zamawiający dopuszcza

Ad 35. Zamawiający dopuszcza

Ad 36. Zamawiający dopuszcza

Ad. 37. Zamawiający dopuszcza

Ad 38. Zamawiający dopuszcza

Ad 39. Zamawiający dopuszcza

Ad 40. Zamawiający dopuszcza

Ad 41. Zamawiający dopuszcza

Ad 42. Zamawiający nie wyraża zgody, odpowiedź jak w pytaniu nr 6 i 14

Ad 43. Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Ad 44. Zamawiający nie wyraża zgody

Ad 45. Zamawiający nie wyraża zgody

Ad 46. Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Ad 47. Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Ad 48. Zamawiający nie wyraża zgody

Ad 49. Zamawiający nie wyraża zgody

Ad 50. Zamawiający nie wyraża zgody, odpowiedź jak w pytaniu nr 14

Ad 51. Nie Zamawiający nie wzmaga igły prostej odwrotnie tnącej zaopatrzonej w dwa guziki. Wymaga zgodnie z opisem w SIWZ

Ad 52. Tak, Zamawiający dopuszcza

Ad 53. Tak, Zamawiający dopuszcza

Ad 54. Tak, Zamawiający dopuszcza

Ad 55. Zamawiający nie wymaga , ale dopuszcza

Ad 56. Tak, Zamawiający dopuszcza

Ad 57. Tak Zamawiający miał na myśli szew antybakteryjny tylko w poz. 2-3 bez pozycji 1 oraz 4

/-/ p.o. Dyrektora

Powiatowego Zakładu

Opieki Zdrowotnej

W Starachowicach