## ort
Wykaz asortymentowo-cenowy | [7 empty] | Załącznik nr 5 do SIWZ
PAKIET NR 1
Zestaw nr 1 - endoprotezy bezcementowe stawu biodrowego trzpienie
Lp. | Nazwa oraz parametry | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Stawka VAT [%] | Wartość VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN] | Nr katalogowy producenta | Producent i nazwa własna
1. | Trzpień przynasadowy endoprotezy typ I: Trzpień przynasadowy w części 1/3 bliższej pokryty tytanową okładziną napylaną próżniowo. Zamiennie trzpienie dodatkowo pokryte HA. Trzpień powinien posiadać opcję tzw. offsetu lateralnego czyli zwiększoną odległość między osią trzpienia i głową endoprotezy Instrumentarium podstawowe rozszerzone o instrumentarium do techniki małoinwazyjnej | 8 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2. | Trzpień przynasadowy endoprotezy typ II: trzpień przynasadowy uniwersalny krótki tytanowy o eliptyczno oktagonalnym przekroju o powierzchni piaskowanej. Wyposażony w płetwy antyrotacyjne wzdłuż całej długości trzpienia. 13 rozmiarów trzpieni standardowych (długość od 94mm do 139mm kąt CCD 133° ) 13 rozmiarów trzpieni waryzowanych (długość od 94mm do 139mm kąt CCD 122° ) Instrumentarium podstawowe rozszerzone o instrumentarium do techniki małoinwazyjnej | 8 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3. | Trzpień endoprotezy typ III: Trzpień bezcementowy tytanowy, anatomiczny (osobno dla biodra lewego i prawego) z 6-cio stopniową antewersją, w minimum 9 rozmiarach, napylany na całej długości hydroksyapatytem w wersji standardowej i waryzowanej (zwiększający się kąt szyjkowo-trzonowy wraz ze wzrostem rozmiaru trzpienia). Stożek 12/14 Instrumentarium dostarczane na życzenie wraz z dostawą wyrobu | 2 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4. | Trzpień endoprotezy typ IV: Trzpień endoprotezy tytanowy, cienki, w części proksymalnej spłaszczony stożek i pokryty w części bliższej wyłącznie okładziną tytanową nakładaną metodą napylania próżniowego – tzw. pokrycie plasma spray. Zamiennie pokrycie plasma spray i hydroksyapatyt. W przekroju poprzecznym zbliżony do rombu zaś w części dystalnej w przekroju zbliżony do koła o średnicach 8, 9, 10, 11, 12 mm. Instrumentarium dostarczane na życzenie wraz z dostawą wyrobu | 1 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Trzpień endoprotezy typ V: Trzpień endoprotezy tytanowy, modularny złożony z komponentu krętarza, adaptera oraz trzpienia śródszpikowego. Trzpień z mikroutkaniem umożliwiającym bezcementowe osadzenie endoprotezy. Łączna długość trzpienia od minimum 160 mm do minimum 400 mm. Komponent krętarzowy w minimum 5 rozmiarach. Opcjonalnie komponent krętarzowy z otworami umożliwiającymi doszycie tkanek miękkich. Trzpień śródszpikowy w minimum 5 długościach (każda długość w minimum 5 średnicach). Trzpienie wyposażone w możliwość blokowania śrubami na obwodzie. Trzpienie długie wygięte anatomicznie. Trzpień śródszpikowy typu „Wagner” – stożkowy, z płetwami blokującymi się w kości korowej i stabilizującymi rotacyjnie trzpień. Trzpień „Wagner” w minimum 3 długościach i 3 średnicach. Stożek protezy 12/14. Instrumentarium dostarczane na życzenie wraz z dostawą wyrobu | 3 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
5.1 | Adaptor przedłużający trzpień 25 i 30mm | 2 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Głowa endoprotezy: Głowa metalowa 28mm, 32mm w minimum 3 długościach | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
7 | Głowa metalowa 36mm w minimum 3 długościach | 2 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
8 | Głowa ceramiczna Biolox Delta 28mm, 32mm, 36mm w minimum 3 długościach | 2 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
9 | Ostrza do piły oscylacyjnej | 8 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
Zestaw nr 2 - endoprotezy bezcementowe stawu biodrowego panewki
Lp. | Nazwa oraz parametry | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Stawka VAT [%] | Wartość VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN] | Nr katalogowy producenta | Producent i nazwa własna
1. | Panewka endoprotezy typ I: Panewka sferyczna typu „pressfit”. Ze stopu tytanu z pokryciem z warstwy porowatego tytanu oraz warstwy hydoksyapatytu. Panewka nieznacznie spłaszczona na biegunie oraz posiadająca zgrubienie na brzegu.Implanty powinny występować w min. 11 rozmiarach od 44 mm do 62 mm (średnica zewnętrzna panewki). Czasza panewki lita z zaślepionymi otworami na śruby 6,5 mm. Implant musi być dostosowany do stosowania minimum czterech typów artykulacji: polietylen/metal; ceramika / ceramika; ceramika /polietylen. Wkłady do panewek kompatybilne z typem panewki w trzech rodzajach. Wymagane typy artykulacji: metal/polietylen; metal/metal/; ceramika/ceramika Instrumentarium podstawowe rozszerzone o instrumentarium do techniki małoinwazyjnej | 8 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
1.1. | Wkład polietylenowy do głów 28mm | 4 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2. | Panewka endoprotezy typ II: Bezcementowa panewka typu press-fit wykonana ze stopu tytanu o średnicy zewnętrznej od minimum 46mm do minimum 64mm , pokryta tytanową okładziną porowatą napylaną próżniowo i dodatkowo warstwą hydroksyapatytu. Implant panewki dostępny w dwóch wersjach: hemisferycznej i z 15 stopniową nadbudową zapobiegającą zwichnięciom. Panewka umożliwiająca dodatkową stabilizację śrubami, z otworami na śruby zaślepionymi fabrycznie. Instrumentarium podstawowe rozszerzone o instrumentarium do techniki małoinwazyjnej | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2.1 | Wkład polietylenowy Polietylen wzmocniony, stabilizowany przeciwutleniaczem, o niskiej ścieralności | 15 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2.2 | Wkład ceramiczny Biolox Delta | 2 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Panewka endoprotezy typ III: Panewka antyluksacyjna tzw. ”podwójnie mobilna”, gdzie implant głowy porusza się swobodnie wewnątrz polietylenowej wkładki, która dodatkowo ma możliwość ruchu wewnątrz wypolerowanej, metalowej czaszy panewki. Panewka bezcementowa pokryta warstwą hydroksyapatytu w wersji press-fit. Średnica zewnętrzna od 44 mm do 64 mm. Wkładka wykonana z polietylenu najwyższej jakości. Rozmiary wewnętrzne wkładki:- 28 mm. Panewka również w opcji stabilizowanej 2-ma bolcami lub jako panewka rewizyjna z wbudowanymi płytami do śrub. Instrumentarium dostarczane na życzenie wraz z dostawą wyrobu | 1 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Śruby tytanowe o średnicy 6,5mm do zamocowania panewki t. I, II | 3 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
Dostawca zapewni bezprzewodowy napęd chirurgiczny odpowiedni do wykonania zabiegu
Wymagane jest rozszeżenie i użyczenie instrumentarium do techniki małoinwazyjnej dla trzpienia typ I, II i panewki typ I, II
Zestaw nr 3 - endoprotezy powierzchniowe stawu biodrowego
Lp. | Nazwa oraz parametry | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Stawka VAT [%] | Wartość VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN] | Nr katalogowy producenta | Producent i nazwa własna
1. | Endoproteza powierzchniowa biodra: Całkowita endoproteza powierzchniowa zastępująca powierzchnię stawową, sprowadzająca do niezbędnego minimum resekcję kości tzw. resurfacing. Komponent udowy i panewkowy wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego z wysoką zawartością węgla. Implant panewkowy pozbawiony wkładki polietylenowej (artykulacja metal/metal) gładkość implantu maksymalnie 0,01 µ. Odchylenie od sferyczności nie większe niż 5 µ. Komponent udowy w rozmiarach od 38 do 60 mm ze skokiem co 2 mm. Panewka od strony zewnętrznej pokryta warstwą porowatego tytanu. Tytan plus hydroksyapatyt w opcji. Średnica zewnętrzna panewki od 44 do 66 mm ze skokiem co 2 mm. W ramach systemu dostępnośc rewizyjnych implantów głowy o średnicach od 38 do 60 mm, stosowanych w przypadku konieczności usunięcia komponentu udowego z zachowaniem pierwotnego implantu panewki. Instrumentarium dostarczane na życzenie wraz z dostawą wyrobu | 1 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
Zestaw nr 4 - materiały uzupełniające do endoprotezoplastyki rewizyjnej stawu biodrowego
Lp. | Nazwa oraz parametry | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Stawka VAT [%] | Wartość VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN] | Nr katalogowy producenta | Producent i nazwa własna
1. | Czasze rewizyjne do panewki wraz z klinami uzupełniającymi strop panewki Kosz panewkowy wykonany w całości z drobinek tytanu. Kosz o budowie i strukturze gąbczastej dla pełnego przeniknięcia autogenicznego materiału dla zapewnienia stabilizacji oraz pełnej przebudowy tkanek. Kosz wykonany w co najmniej 12 rozmiarach dla wklejenia panewki w przedziale 44mm – 66mm. Wkładka polietylenowa cementowana w czaszy opcjonalnie bezcementowa zatrzaskująca się w czaszy. Głowy CoCr 28, 32, 36mm | 3 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
1.1 | Nadbudowa panewki odpowiadająca swoją budową materiałowi z którego został wyprodukowany kosz w minimum 12 rozmiarach. | 1 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
1.2 | Panewka polietylenowa cementowana do czaszy rewizyjnej | 3 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
1.3 | Śruby tytanowe o średnicy 6,5mm do zamocowania kosza oraz nadbudowy. | 6 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2. | Wkładka do panewek typu I i II związana z mechanizmem pierścieniowym blokowania zwichnięcia głowy endoprotezy | 1 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3. | System pozyskiwania autogennych czynników wzrostowych Zestawy jednorazowe pozwalające na śródoperacyjne pozyskiwanie żelu bogatopłytkowego i ubogopłytkowego z krwi pacjenta. Urządzenie pozwalające na uzyskanie koncentracji płytek krwi około 8 razy. | 1 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4. | Płytki do zespoleń złamań okołoprotezowych Płytki stalowe posiadające otwory do śrub korowych i zaciski do przeprowadzania kabli | 1 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4.1 | Linki bez zacisków | 4 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4.2 | Linki wraz z zaciskami | 4 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
Zestaw nr 5 - endoprotezy cementowe i bipolarne
Lp. | Nazwa oraz parametry | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Stawka VAT [%] | Wartość VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN] | Nr katalogowy producenta | Producent i nazwa własna
1. | Trzpień endoprotezy: - trzpień tytanowy , prosty ,stożek 12/14 bezkołnierzowy,- nie wymagający stosowania centralizera, (samocentrujący się w kanale) - trzpień dwustronnie spłaszczony w kształcie klina, o zmatowiałej powierzchni. -co najmniej 6 rozmiarów trzpienia | 12 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2. | Panewki bipolarne: - czasze do endoprotezoplastyki bipolarnej przystosowane do zatrzaśnięcia głów o średnicy 28 mm - mechanizm zatrzaskowy wykorzystujący pierścień zatrzaskowy. - zewnętrzna powierzchnia czaszy metalowa, - wewnątrz wykładzina polietylenowa, - średnica zewnętrzna od 41 mm do 61 mm. | 12 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3. | Głowa endoprotezy: - głowa metalowa 28 mm | 12 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4. | Panewka: Panewka polietylenowa typu Muller ze znacznikiem rentgenowskim o średnicy zewnętrznej od 44 do 58 i średnicy wewnętrznej 28 mm | 4 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
5. | Cement chirurgiczny z antybiotykiem 1 x 40 g | 12 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
6. | Cement chirurgiczny z podwójnym antybiotykiem do endoprotezoplastyki rewizyjnej 1 x 40 g | 4 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
7. | Jednorazowy pakiet do próżniowego mieszania i podawania cementu. System zamknięty, niewymagający przelewania cementu z mieszalnika do podajnika- zestaw pojedynczy | 12 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
8. | Jednorazowy zestaw do płukania ciśnieniowego do endoprotezoplastyki biodra (dysza długa kanałowa, dysza prosta panewkowa – zamiennie 2 dysze krótkie ) | 4 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
9. | Korek kanałowy | 12 | szt. | 50 | 600 | 8% | 48 | 648
RAZEM |  |  |  |  | 600 | 8% | 48 | 648
Dostawca zapewni napęd chirurgiczny (bezprzewodowy lub zasilany z konsoli) odpowiedni do wykonania zabiegu oraz zestaw podciśnieniowy do mieszalnika próżniowego cementu
Uwaga dot. Pakietu
Dostawca zapewni szkolenie w technikach zakładania implantów oraz pełny depozyt w dostępnych rozmiarach.
PAKIET NR 2
Zestaw nr 1 Endoproteza stawu kolanowego anatomiczna
Lp. | Nazwa oraz parametry | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Stawka VAT [%] | Wartość VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN] | Nr katalogowy producenta | Producent i nazwa własna
1. | Komponent udowy cementowy wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego. W dwóch wersjach: CR (zachowująca więzadło krzyżowe tylne) i PS (z tylną stabilizacją). Komponent udowy CR anatomiczny (lewy i prawy) w minimum 9 rozmiarach Komponent udowy anatomiczny PS z resekcją PCL (lewy i prawy) z tzw. otwartą klatką Insalla (umożliwiającą wsteczne wprowadzenie gwoździa odkolanowego) w minimum 9 rozmiarach System powinien posiadać wersję antyalergiczną (część udowa i piszczelowa) | 12 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
1.1 | Komponent udowy bezcementowy wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego pokryty tytanową okładziną napylaną próżniowo. W dwóch wersjach: CR (zachowująca więzadło krzyżowe tylne) i PS (z tylną stabilizacją). Komponent udowy CR anatomiczny (lewy i prawy) w minimum 9 rozmiarach Komponent udowy anatomiczny PS z resekcją PCL (lewy i prawy) z tzw. otwartą klatką Insalla (umożliwiającą wsteczne wprowadzenie gwoździa odkolanowego) w minimum 9 rozmiarach | 12 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2. | Komponent piszczelowy cementowy polerowany w minimum 7 rozmiarach. Mocowanie wkładki polietylenowej specjalną zawleczką. Opcjonalnie część piszczelowa typu „Mobile Bearing” i wersja Monoblock (wkładka polietylenowa zintegrowana na stałe z metalową tacą piszczelową) | 24 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3. | Wkładka polietylenowa (3 rodzaje - różne krzywizny powierzchni artykulacji) w 5 grubościach i szerokościach mocowanych do komponentu piszczelowego specjalną zawleczką. | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4. | Wkładka polietylenowa wzmacniane z przeciwutleniaczem (3 rodzaje - różne krzywizny powierzchni artykulacji) w 5 grubościach i szerokościach mocowanych do komponentu piszczelowego specjalną zawleczką. | 14 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
5. | Cement chirurgiczny z antybiotykiem 1 x 40 g | 24 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
6. | Cement chirurgiczny z podwójnym antybiotykiem do endoprotezoplastyki rewizyjnej 1 x 40 g | 3 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
7. | Jednorazowy pakiet do próżniowego mieszania i podawania cementu. System zamknięty, niewymagający przelewania cementu z mieszalnika do podajnika- zestaw pojedynczy | 24 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
8. | Jednorazowy pakiet do próżniowego mieszania i podawania cementu. System zamknięty, niewymagający przelewania cementu z mieszalnika do podajnika- zestaw podwójny | 3 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
9. | Jednorazowy zestaw do płukania ciśnieniowego do endoprotezoplastyki, osłona na dyszę ochraniająca przed chlapaniem ) | 24 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
10. | Ostrze do piły | 15 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
Dostawca zapewni napęd chirurgiczny odpowiedni do wykonania zabiegu.
Zestaw nr 2 - Endoproteza stawu kolanowego jednoprzedziałowa
Lp. | Nazwa oraz parametry | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Stawka VAT [%] | Wartość VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN] | Nr katalogowy producenta | Producent i nazwa własna
1. | Endoproteza jednoprzedziałowa stawu kolanowego Komponent udowy i piszczelowy wykonane ze stopu kobaltowo-chromowego. Komponent udowy uniwersalny w 3 rozmiarach. Wkładka wykonana z polietylenu typu cross linking, niezwiązana z komponentem piszczelowym w minimum 7 grubościach. Komponent piszczelowy anatomiczny typu „Mobile Bearing” w 6 rozmiarach. System zapewnia zaopatrzenie obu przedziałów przyśrodkowego i bocznego.
1.1 | Wersja przyśrodkowa | 10 | szt | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.2 | Wersja boczna | 2 | szt | 0 | 0 |  | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
Zestaw nr 3 Endoproteza stawu kolanowego rewizyjna
Lp. | Nazwa oraz parametry | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Stawka VAT [%] | Wartość VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN] | Nr katalogowy producenta | Producent i nazwa własna
1. | Komponent udowy cementowy Komponent udowy anatomiczny (lewy, prawy) w minimum 10 rozmiarach, z możliwością dołączenia trzpienia i adaptera offsetowego. | 2 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2. | Komponent piszczelowy cementowy w minimum 9 rozmiarach. Mocowanie wkładki polietylenowej specjalną zawleczką. Możliwość dołączenia trzpienia i adaptera offsetowego. | 2 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3. | Wkładka polietylenowa w 2 opcjach: PS i półzwiązanej w grubościach od 10 do 24mm. Polietylen typu cross linking. Mocowanie wkładki polietylenowej specjalną zawleczką. | 2 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4. | Trzpień udowy i piszczelowy w minimum 4 długościach i 4 grubościach. | 4 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
5. | Adapter offsetowy z 2,5mm i 5mm i 7,5mm offsetem | 2 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
6. | Podkładka pod komponent piszczelowy 5mm, 10mm, 15mm | 2 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
7. | Podkładka pod komponent udowy dalsza 5mm, 10mm 15mm i tylna 5mm, 10mm | 3 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
8. | Podkładka skrzydełkowa pod tacę piszczelową poprawiająca stabilność rotacyjną w minimum 2 wielkościach. | 1 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
9. | Konikalne uzupełnienie ubytków kostnych wykonane w całości z drobinek tytanu o budowie i strukturze gąbczastej dla pełnego przeniknięcia autogenicznego materiału dla zapewnienia stabilizacji oraz pełnej przebudowy tkanek w 2 wysokościach i 4 szerokościach. Otwór środkowy umożliwiający wprowadzenie trzpienia lub adaptera offsetowego. | 1 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
Uwaga dot. Pakietu
Dostawca zapewni szkolenie w technikach zakładania implantów oraz zapewni pełny depozyt w dostępnych rozmiarach.
PAKIET NR 3
Zestaw nr 1 - Endoproteza stawu barkowego
Lp. | Nazwa oraz parametry | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Stawka VAT [%] | Wartość VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN] | Nr katalogowy producenta | Producent i nazwa własna
1. | Trzpień cementowany Anatomiczny kształt, brak wystających elementów w części bocznej trzpienia zmniejszający ryzyko uszkodzenia przyczepu mięśnia nadgrzebieniowego. Przyśrodkowy i boczny otwór trzpienia do stabilnego mocowania guzków kości ramiennej z użyciem kabli. Kąt pochylenia głowy 135 stopni. Trzpień samocentrujący i samorotujący. Dostępny w minimum 5 rozmiarach. Długość od 115 do 210mm. | 2 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2. | Głowa endoprotezy Wysokość głowy proporcjonalna do promienia głowy. Regulacja położenia podwójnym mechanizmem mimośrodowym względem trzpienia protezy. Mocowanie na trzpieniu typu press-fit poza polem operacyjnym. Dostępna w minimum 8 rozmiarach od 40 do 54mm. | 2 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3. | Podwójna wkładka duocentryczna | 2 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Panewka polietylenowa Do montażu samodzielnie na cemencie. Możliwość mocowania z dodatkowymi tytanowymi śrubami mocującymi bądź tytanową podstawą mocowaną bezcementowo. Minimum 7 rozmiarów od 42mm do 54mm. | 1 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
Zestaw nr 2 - płytki udowe LCP specjalne
Lp. | Nazwa oraz parametry | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Stawka VAT [%] | Wartość VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN] | Nr katalogowy producenta | Producent i nazwa własna
1. | Płyta LCP-LISS do dalszego końca kości udowej Płytka stalowa anatomiczna (prawa, lewa) o długościach od 156mm do 316mm. Na części trzonowej otwory umożliwiające zespolenie śrubami kompresyjnymi lub blokowanymi. Instrumentarium wyposażone w przezierny rtg celownik mocowany do płyty umożliwiający przeskórne wkręcenie śruby. | 1 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2. | Płytka LCP do bliższego końca kości udowej Płytka stalowa anatomiczna (prawa, lewa) pozwalająca na zespolenie całej długości trzonu. Na części trzonowej otwory umożliwiające zespolenie śrubami kompresyjnymi lub blokowanymi. Śruby doszyjkowe o różnym kącie wprowadzenia o średnicy 7,3mm i 5 mm. Płytka z hakiem krętarzowym w opcji. | 2 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3. | Śruba blokowana samogwintująca 5 mm, gniazdo sześciokątne 3,5mm.Długości od 14 do 90 mm. | 15 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3.1 | Śruba z głową stożkową kaniulowana 5mm z pełnym lub niepełnym gwintem. Długość od 25 do 105mm. | 2 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4. | Śruba blokowana samowiercąca samogwintująca 7,3 mm, gniazdo sześciokątne 4mm.Długości od 60 do 120mm. Zamiennie śruba z głową stożkową. | 2 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Śruba korowa 4.5 mm samogwintująca ,gniazdo sześciokątne 3,5mm.Długości od 14 do 100mm | 2 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
6. | Śruba kompresyjna typu Herberta Śruba tytanowa kaniulowana z gwintowaną główką, samotnąca i samogwintująca. Gwint na główce dostosowany do kości korowej a w części dalszej do kości gąbczastej. Średnica główki 3,5mm. Rdzeń 2mm, gwint na końcu 2,4 lub 3mm. Konstrukcja śruby umożliwia kompresję odłamów i następnie niezależne wkręcenie główki śruby. | 2 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
7. | Płytki anatomiczne do dalszej nasady kości ramiennej: Mocowanie płytki od strony przyśrodkowej , bocznej lub tylno-bocznej. . Na części trzonowej otwory umożliwiające zespolenie śrubami kompresyjnymi lub blokowanymi. W części nasadowej płytek otwory z możliwością zastosowania śrub zmienno kątowych +- 15 stopni 2,7mm lub śrub korowych. | 1 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
8. | Płytka anatomiczna rekonstrukcyjna do wyrostka łokciowego. Płytka blokująco-kompresyjna. Na części trzonowej otwory umożliwiające zespolenie śrubami kompresyjnymi lub blokowanymi. W części nasadowej płytek otwory z możliwością zastosowania śrub zmienno kątowych +- 15 stopni 2,7mm lub śrub korowych. | 1 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
9. | Śruba blokowana zmienno-kątowa 2,7mm, samogwintująca, gniazdo gwiazdkowe, długość 10-60mm. | 4 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
10. | Śruba kompresyjna przynasadowa, niskoprofilowa 2,7mm, samogwintująca, gniazdo gwiazdkowe, długość 10-70mm | 2 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
11. | Śruba blokująca 3,5mm, samogwintująca, długość 10-60mm | 2 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
12. | Śruba korowa 3,5mm, samogwintująca, długość 10-60mm | 3 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
13. | Płytka anatomiczna do bliższej nasady kości promieniowej Płytka dopasowana do złamań głowy (anatomiczna) i szyjki kości promieniowej (uniwersalna). Na części trzonowej otwory umożliwiające zespolenie śrubami kompresyjnymi lub blokowanymi. W części nasadowej płytek otwory z możliwością zastosowania śrub zmienno kątowych 2,4/ 2,7mm. | 1 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
14. | Śruba blokowana 2,4mm samogwintująca, gniazdo gwiazdkowe, długość 6-30mm | 1 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
15. | Śruba korowa 2,4mm samogwintująca, gniazdo gwiazdkowe, długość 6-30mm | 1 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
Uwaga dot. Pakietu
Dostawca zapewni instrumentarium i bank implantów na życzenie
Dostawca zapewni szkolenie w technikach zakładania implantów oraz zapewni pełny depozyt w dostępnych rozmiarach.
PAKIET NR 4
Zestaw nr 1 - implanty atroskopowe
Lp. | Nazwa oraz parametry | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Stawka VAT [%] | Wartość VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN] | Nr katalogowy producenta | Producent i nazwa własna
1 | Implant typu endobutton – mocowanie udowe: Ostro zakończona płytka tytanowa połączona z samozaciskową, bezwęzłową pętlą polietylenową. Oparcie czoła przeszczepu o strop kanału udowego. W zestawie nić prowadząca implant. | 15 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Śruba interferencyjna biowchłanialna kompozytowa: Śruba wykonana z 40% polimeru kwasu mlekowego i 60% fosforanu wapnia lub 70% polimeru kwasu mlekowego i 30% fosforanu wapnia. Śruba kaniulowana, gwint półokrągły dla ochrony przeszczepu na całej długości lub zakończony główką. Rozmiary od 7x25mm do 10x30mm. | 6 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Śruba interferencyjna tytanowa: Śruba tytanowa średnica 7-11mm, długość 20-30mm. Kaniulowana, gwint na całej długości. Wersja z pełnym gwintem i zakończona główką. | 15 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Kaniule artroskopowe (porty): z giętkiego materiału, dostępne w rozmiarach: 5 mm, 7 mm i 8,5 mm średnicy i 75 oraz 85 mm długości | 6 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | Kotwica do barku - średnica 1,4mm, ze wzmocnioną nicią, na sterylnym podajniku., w opakowaniu 2 szt. + zestaw instrumentarium : płaszcz, wiertło i obturator. | 6 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | Kotwica do barku - średnica 1,4mm, ze wzmocnioną nicią, na sterylnym podajniku., w opakowaniu 10 szt. | 6 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | Śruba barkowa tytanowa 3 mm Implant barkowy tytanowy do leczenia niestabilności barku, średnicy 3 mm ze wzmocnioną nicią | 3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | Śruba barkowa tytanowa 5 mm i 6,5 mm Implant barkowy tytanowy do leczenia niestabilności barku i uszkodzeń stożka rotatorów, średnicy 5 mm lub 6,5 mm ze wzmocnioną nicią | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | Śystem do szycia łąkotek: Dwa miękkie implanty do szycia łąkotki, wykonane z poliestru #5, połączone samozaciskającą się podwójną nicią 2-0, osadzone na jednorazowym podajniku. | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | Implant barkowy do rekonstrukcji więzadła obojczykowo-barkowego: płytka tytanowa połączona z samozaciskową bezwęzłową pętlą polietylenową oraz guzikiem. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | Szydło do prowadzenia przeszczepu | 3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 | Prowadnica nitinolowa | 3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
13 | Implant do szycia łąkotki: dwie igły połączone nicią 2.0Implant do szycia łąkotki: dwie igły połączone nicią 2.0 | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 | Miękka kotwica do naprawy stożka rotatorów, wykonana z plecionki poliestrowej, na sterylnym podajniku. Średnica 2,9mm.Dwie różnokolorowe, wzmocnione nici. | 6 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 | Grawitacyjny system separacji koncentratu komórek macierzystych - zawiesiny o bardzo wysokiej koncentracji komórek multipotencjalnych, - ponad x6 zagęszczanie komórek jądrzastych - odzysk 79% wszystkich komórek jądrzastych | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
16 | Syntetyczny,osteokondukcyjny, biodegradowalny substytut kości, na bazie fosforanu wapnia, w postaci pasty, powstałej po zmieszaniu proszku i płynu (wodorofosforan dwusodowy), sterylny. Krótki czas mieszania - 1min.,czas aplikacji do 4 min.,czas ostatecznego wiązania- 5 min..Wytrzymałość na ściskanie po 6h -ok.15 MPa (jak kości gąbczastej), po 3 dniach do 45 MPa(jak kość korowa), w postaci: |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
a | pasta 5g (4ml) | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
b | pasta 10g (8ml) | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
c | pasta 20g (16ml) | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
17 | Syntetyczny,osteokondukcyjny, biodegradowalny substytut kości, składający się z fosforanu trójwapniowego,wodorofosforanu i węglanu wapnia. Produkt sterylny, gotowy do użycia, w postaci porowatych (wlk.porów 150-550mikrometra) granulek o wielkości 2-4mm, w postaci: |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
a | granulki 10ml | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
b | granulki 20ml | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
c | granulki 50ml | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
18 | Naturalny osteokonduktywny hydroksyapatytowy materiał ceramiczny przeznaczony w szczególności jako zamiennik przeszczepu kostnego. System łączących się ze sobą porów umożliwia tkance kostnej przerastanie przez implant, dzięki czemu zachodzi trwała i stabilna integracja z naturalną kością. Odbudowująca się kość może tworzyć się bezpośrednio na ceramicznej powierzchni. Możliwość mieszania z płytkowymi czynnikami wzrostu i komórkami macierzystymi. |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
a | granulki 10ml | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
b | granulki 20ml | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
c | granulki 50ml | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
d | cylinder 9-12mm | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
Dostawca zapewni instrumentarium niezbędne do założenia implantów w ciągu 5 dni roboczych na zamówienie. Dostawca zapewni szkolenie w technikach zakładania implantów
PAKIET NR 5
Zestaw nr 1 -Osteosynteza ogólna
Lp. | Nazwa oraz parametry | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Stawka VAT [%] | Wartość VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN] | Nr katalogowy producenta | Producent i nazwa własna
1 | Wkręty stalowe do kości korowej 4,5 mm, długość 16-100 mm, gniazdo sześciokątne, gwint na całej długości samogwintujące | 100 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Wkręty stalowe do kości korowej 3,5 mm, długość 10-60 mm, gniazdo sześciokątne, gwint na całej długości, samogwintujące | 100 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Wkręty stalowe do kości korowej 2,7 mm, długość 6-40 mm, gniazdo sześciokątne, gwint na całej długości, samogwintujące | 60 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Wkręty stalowe do kości korowej 2,0 mm, długość 6-30 mm, gniazdo sześciokątne, gwint na całej długości, samogwintujące | 30 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Wkręty stalowe kostkowe 4,5 mm, długość 25-70 mm, gniazdo sześciokątne, samogwintujące | 25 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Wkręty stalowe łódkowate 3,5 mm, długość 12-40 mm gniazdo sześciokątne, gwint na całej długości, samogwintujące | 10 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
7 | Wkręty stalowe do kości gąbczastej 6,5 mm, długość 30-120 mm, gniazdo sześciokątne, gwint na długości 16-32 mm, samogwintujące | 30 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
8 | Wkręty stalowe do kości gąbczastej 6,5 mm, długość 30-120 mm, gniazdo sześciokątne, gwint na całej długości, samogwintujące | 15 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
9 | Wkręty stalowe do kości gąbczastej 4,5 mm, długość 25-120 mm, gniazdo sześciokątne, samogwintujące | 15 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
10 | Śruby kompresyjne Herberta kaniulowane 3,9/3 mm, długość 12 do 30 mm | 10 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
11 | Śruby kompresyjne Herberta 5/4 mm, długość 16 do 60 mm | 3 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
12 | Wkręty kaniulowane do kości gąbczastej, samogwintujące fi 5,0 mm, długość 40 do 70 mm, długość gwintu 32 mm, gniazdo sześciokątne | 6 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
13 | Wkręty kaniulowane do kości gąbczastej, samogwintujące fi 7,0 mm, długość 40 do 130 mm, długość gwintu 32 mm, gniazdo sześciokątne | 10 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
14 | Podkładki pod wkręty do kości gąbczastej i korowej o różnych średnicach | 15 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
15 | Drut Kirschnera 0,8 do 1,4 mm długość 150 mm | 30 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
16 | Drut Kirschnera 1,6 do 2,0 mm długość 150 mm | 65 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
17 | Drut Kirschnera 1,6 do 2,0 mm długość 310 mm | 30 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
18 | Drut Kirschnera 2,0 do 2,5 mm długość 310 mm | 15 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
19 | Drut Kirschnera 3,0 mm długość 310 mm | 10 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
20 | Drut Kirschnera z oliwką 1,8/310 mm | 8 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
21 | Drut Kirschnera gwintowane 1,0 do 2,5 mm, długość 150 i 310 mm | 15 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
22 | Drut kostny do cerklażu miękki w zwojach 10m, fi 0,3 do 1,2 mm | 2 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
23 | Grot Steinmanna 3,0 do 5,0 mm, długość 150 do 210 mm | 10 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
24 | Grotowkręty stożkowe samogwintujące do stabilizatora zewnętrznego 3/80mm | 10 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
25 | Grotowkręty stożkowe samogwintujące do stabilizatora zewnętrznego 6/150mm | 10 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
26 | Pręty Rusha 2,4 do 3,2 mm długość 150 do 240 mm | 6 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
27 | Płytka kształtowa do nasady bliższej piszczeli lewa i prawa, szeroka i wąska do wkrętów 4,5 i 6,5 mm | 6 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
28 | Płytka kształtowa Y do dalszego końca kości ramiennej, lewa i prawa do wkrętów 4,5 mm | 2 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
29 | Płytka rynienkowa 1/3, szerokości 9 mm, do wkrętów 3,5 mm 4-8 otworów, otwory owalne | 6 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
30 | Płytka rynienkowa 1/3 szerokości 7 mm , do wkrętów 3,5 lub 2,7 mm 4-8 otworów | 20 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
31 | Płytka rynienkowa, szerokość 7 i 5 mm, do wkrętów 2,7 i 2 mm | 6 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
32 | Płytka rynienkowa, kształtowa L i T-kształtna, szerokość trzonu do 7 mm, otwory pod wkręty korowe 2,7 mm | 3 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
33 | Płytki kostne drobne gr. 1 do 2,5 mm, długość 12 do 100 mm, otwory pod wkręty 2,0 do 3,5 mm | 6 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
34 | Płytka do kości piętowej, z zaczepem lub bez, lewa i prawa, otwory pod wkręty fi 3,5 mm, możliwość formowania | 2 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
35 | Płytka stalowa do osteotomii podkolanowej, dystansowa, klinowa, wielkość klina 5 do 17,5mm, otwory pod wkręty korowe i gąbczaste 4,5 i 6,5 mm | 2 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
36 | Wiertło kaniulowane 3,2/1,2 mm | 1 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
37 | Wiertło kaniulowane 5/2,2 mm | 1 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
38 | Wiertła o różnych długościach i średnicach 1,5 do 6,0 mm | 3 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
39 | Gwintowniki do wkrętów korowych i gąbczastych 2,7 do 6,5 mm | 1 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
40 | Wkręt korowy niskoprofilowy 4,5 mm 25 do 60 mm | 2 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
41 | Wkręt gąbczasty niskoprofilowy 6,5 mm 24 do 40 mm | 2 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
Zestaw nr 2 - płytki blokowane LCP
Lp. | Nazwa oraz parametry | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Stawka VAT [%] | Wartość VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN] | Nr katalogowy producenta | Producent i nazwa własna
1 | Płytka blokowana tytanowa do nasady dalszej kości udowej od 4 do 16 otworów w części trzonowej, otwory do wkrętów blokowanych 5,0 i 7,3 mm, wkrętów korowych 4,5 mm | 2 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Płytka blokowana tytanowa rekonstrukcyjna, prosta, 4-10 otworów, otwory do wkrętów 3,5 mm | 3 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Płytka blokowana tytanowa anatomiczna do nasady bliższej piszczeli, boczna 4-16 otworów, otwory do wkrętów 3,5 mm | 5 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Płytka blokowana tytanowa anatomiczna do nasady dalszej piszczeli, przyśrodkowa 4-14 otworów, otwory do wkrętów 3,5 mm | 5 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Płytka blokowana tytanowa anatomiczna do nasady dalszej piszczeli, przednio-boczna 3-16 otworów, otwory do wkrętów 3,5 mm | 3 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Płytka blokowana tytanowa do nasady dalszej piszczeli w kształcie odwróconego krzyża, z możliwością kształtowania i przycinania części nasadowej | 1 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
7 | Płytka blokowana tytanowa do kości strzałkowej dalsza, boczna 2 do 10 otworów, otwory do wkrętów 3,5 mm, w części nasadowej wkręty 2,4 mm | 2 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
8 | Płytka blokowana tytanowa anatomiczna do obojczyka, prawa i lewa | 1 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
9 | Płytka blokowana tytanowa do nasady bliższej kości ramiennej od 3 do 10 otworów w części trzonowej, otwory do wkrętów 3,5 mm | 6 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
10 | Płytki blokowane tytanowe anatomiczne do dalszego końca kości ramiennej przyśrodkowa i tylno-boczna stosowane parami | 2 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
11 | Płytka blokowana tytanowa anatomiczna do nasady bliższej kości łokciowej | 1 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
12 | Płytka blokowana tytanowa anatomiczna do nasady dalszej kości promieniowej 3-5 otworowa, w wersji wąskiej i szerokiej | 10 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
13 | Płytka blokowana tytanowa anatomiczna o grubości do 2 mm, T-kształtna, ukośna 4-otworowa, długość 28-32 mm, oraz płytka prosta 4 do 8 otworowa z otworami do wkrętów korowych 2,7 mm i blokowanych 2,4 i 2,7 mm | 3 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
14 | Wkręty blokowane samogwintujące tytanowe kaniulowane 7,3 mm, dł. 30-90 mm | 2 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
15 | Wkręty blokowane samogwintujące tytanowe 5,0 mm, dł. 20-90 mm | 10 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
16 | Wkręty blokowane samogwintujące tytanowe 3,5 mm, dł. 16-85 mm | 150 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
17 | Wkręty blokowane samogwintujące tytanowe 2,4 i 2,7 mm, dł. 10-30 mm | 50 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
18 | Wkręty korowe samogwintujące tytanowe, 4,5 mm, dł. 16-90 mm, gwint na całej długości | 3 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
19 | Wkręty korowe samogwintujące tytanowe, 3,5 mm, dł. 16-60 mm, gwint na całej długości | 30 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
20 | Wkręty korowe samogwintujące tytanowe, 2,7 mm, dł. 6-40 mm, gwint na całej długości | 30 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
Dostawca zapewni instrumentarium niezbędne do założenia implantów oraz bank implantów z pełnym depozytem w dostępnych rozmiarach.
Zestaw nr 3 - Gwoździe śródszpikowe i płytki DHS, DCS
Lp. | Nazwa oraz parametry | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Stawka VAT [%] | Wartość VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN] | Nr katalogowy producenta | Producent i nazwa własna
1 | Gwóźdź blokowany do kości udowej uniwersalny stalowy kompresyjno-rekonstrukcyjny prawy i lewy z możliwością zastosowania jako gwóźdź wsteczny udowy, fi 9-14 mm, długości 200 do 480 mm | 3 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
1.1 | Wkręt stalowy rekonstrukcyjny 6,5 mm, długość 65 do 115 mm | 3 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
1.2 | Śruba zaślepiająca do gwoździa zwykła i przedłużająca | 3 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
1.3 | Śruba kompresyjna | 3 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
1.4 | Zestaw blokujący do gwoździa wstecznego udowego składający się z tulei, śruby i dwóch podkładek | 2 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Gwóźdź blokowany do kości piszczelowej stalowy rekonstrukcyjny, w części bliższej co najmniej 5 otworów w 3 płaszczyznach,w części dalszej min. 4 otwory, w wersji litej, fi 8-10 mm i wersji kaniulowanej 9-12 mm, długość 270 do 390 mm | 10 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2.1 | Wkręt blokujący do blokowania bliższego końca gwoździa, długość 30 do 80 mm | 10 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2.2 | Śruba zaślepiająca do gwoździa zwykła i przedłużająca | 10 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2.3 | Śruba kompresyjna | 10 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Gwóźdź blokowany do kości ramiennej kompresyjny stalowy kaniulowane, fi 6 do 9 mm, długość 180 do 320 mm | 3 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3.1 | Śruba zaślepiająca do gwoździa zwykła i przedłużająca | 3 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Gwóźdź blokowany do kości ramiennej rekonstrukcyjny stalowy kaniulowane, minimum 4 śruby blokujące w części bliższej, fi 6 do 9 mm, w wersji krótkiej 150 mm i długiej 200-320 mm | 3 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4.1 | Wkręt blokujący do blokowania bliższego końca gwoździa 5,0 mm, długość 26 do 60 mm | 15 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4.2 | Śruba zaślepiająca do gwoździa zwykła i przedłużająca | 3 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Wkręt blokujący stalowy 4,5 mm, długość 28-80 mm | 50 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Stabilizator dynamiczny DHS, płytka ustalająca, kąt 135 st. Liczba otworów do wkrętów 2 do 20, długość 70 do 350 mm | 6 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
7 | Stabilizator dynamiczny DCS, płytka ustalająca, kąt 95 st. Liczba otworów do wkrętów 4 do 20, długość 70 do 340 mm | 2 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
7.1 | Śruba stalowa DHS/DCS długość 55 do 130 mm, ze skokiem co 5 mm | 10 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
7.2 | Śruba stalowa kompresyjna | 10 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
Dostawca zapewni instrumentarium niezbędne do założenia implantów oraz bank implantów z pełnym depozytem w dostępnych rozmiarach.
Uwaga dot. Pakietu
Dostawca zapewni szkolenie w technikach zakładania implantów.
PAKIET NR 6
Zestaw nr 1 -Osteosynteza ogólna
Lp. | Nazwa oraz parametry | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Stawka VAT [%] | Wartość VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN] | Nr katalogowy producenta | Producent i nazwa własna
1 | Wkręty stalowe do kości korowej 4,5 mm, długość 16-100 mm, gniazdo sześciokątne, gwint na całej długości samogwintujące | 100 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Wkręty stalowe do kości korowej 3,5 mm, długość 10-60 mm, gniazdo sześciokątne, gwint na całej długości, samogwintujące | 120 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Wkręty stalowe do kości korowej 2,7 mm, długość 6-40 mm, gniazdo sześciokątne, gwint na całej długości, samogwintujące | 60 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Wkręty stalowe do kości korowej 2,0 mm, długość 6-30 mm, gniazdo sześciokątne, gwint na całej długości, samogwintujące | 60 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Wkręty stalowe kostkowe 4,5 mm, długość 25-70 mm, gniazdo sześciokątne, samogwintujące | 25 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Wkręty stalowe łódkowate 3,5 mm, długość 12-40 mm gniazdo sześciokątne, gwint na całej długości, samogwintujące | 10 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
7 | Wkręty stalowe do kości gąbczastej 6,5 mm, długość 30-120 mm, gniazdo sześciokątne, gwint na długości 16-32 mm, samogwintujące | 30 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
8 | Wkręty stalowe do kości gąbczastej 6,5 mm, długość 30-120 mm, gniazdo sześciokątne, gwint na całej długości, samogwintujące | 15 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
9 | Drut Kirschnera 0,8 do 1,4 mm długość 150 mm | 30 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
10 | Drut Kirschnera 1,6 do 2,0 mm długość 150 mm | 60 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
11 | Drut Kirschnera 1,6 do 2,0 mm długość 310 mm | 30 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
12 | Drut Kirschnera 2,0 do 2,5 mm długość 310 mm | 15 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
13 | Drut Kirschnera 3,0 mm długość 310 mm | 10 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
14 | Drut Kirschnera z oliwką 1,8/310 mm | 6 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
15 | Drut Kirschnera gwintowane 1,0 do 2,5 mm, długość 150 i 310 mm | 15 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
16 | Drut kostny do cerklażu miękki w zwojach 10m, fi 0,3 do 1,2 mm | 2 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
17 | Grot Steinmanna 3,0 do 5,0 mm, długość 150 do 210 mm | 10 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
18 | Grotowkręty stożkowe samogwintujące do stabilizatora zewnętrznego 3/80mm | 10 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
19 | Grotowkręty stożkowe samogwintujące do stabilizatora zewnętrznego 6/150mm | 10 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
20 | Pręty Rusha 2,4 do 3,2 mm długość 150 do 240 mm | 6 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
21 | Płytka rynienkowa 1/3, szerokości 9 mm, do wkrętów 3,5 mm 4-8 otworów, otwory owalne | 10 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
22 | Płytka rynienkowa 1/3 szerokości 7 mm , do wkrętów 3,5 lub 2,7 mm 4-8 otworów | 20 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
23 | Płytka kształtowa do nasady bliższej piszczeli lewa i prawa, szeroka i wąska do wkrętów 4,5 i 6,5 mm | 6 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
24 | Płytka kształtowa Y do dalszego końca kości ramiennej, lewa i prawa do wkrętów 4,5 mm | 2 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
25 | Płytka do kości piętowej, z zaczepem lub bez, lewa i prawa, otwory pod wkręty fi 3,5 mm, możliwość formowania | 2 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
26 | Płytka stalowa do osteotomii podkolanowej, dystansowa, klinowa, wielkość klina 5 do 17,5mm, otwory pod wkręty korowe i gąbczaste 4,5 i 6,5 mm | 2 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
27 | Wiertła o różnych długościach i średnicach 1,5 do 6,0 mm | 3 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
28 | Gwintowniki do wkrętów korowych i gąbczastych 2,7 do 6,5 mm | 1 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
29 | Podkładki tytanowe średnicy 10 i 14 mm do rekonstrukcji więzadłowych | 3 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
z
Zestaw nr 2 - płytki blokowane LCP
Lp. | Nazwa oraz parametry | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Stawka VAT [%] | Wartość VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN] | Nr katalogowy producenta | Producent i nazwa własna
1 | Płytka blokowana tytanowa do nasady bliższej kości ramiennej od 3 do 10 otworów w części trzonowej, otwory do wkrętów 3,5 mm | 3 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Płytka blokowana tytanowa rekonstrukcyjna, prosta, 4-10 otworów, otwory do wkrętów 3,5 mm | 3 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Płytka blokowana tytanowa anatomiczna do nasady bliższej piszczeli, boczna 4-16 otworów, otwory do wkrętów 3,5 mm | 5 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Płytka blokowana tytanowa anatomiczna do nasady dalszej piszczeli, przyśrodkowa 4-14 otworów, otwory do wkrętów 3,5 mm | 5 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Płytka blokowana tytanowa anatomiczna do nasady dalszej kości promieniowej 3-5 otworowa | 10 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Wkręty blokowane samogwintujące tytanowe 3,5 mm, dł. 16-85 mm | 100 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
7 | Wkręty blokowane samogwintujące tytanowe 2,4 mm, dł. 10-30 mm | 40 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
8 | Wkręty korowe samogwintujące tytanowe, 3,5 mm, dł. 16-60 mm, gwint na całej długości | 30 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
9 | Wkręty korowe samogwintujące tytanowe, 2,7 mm, dł. 6-40 mm, gwint na całej długości | 30 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
Zestaw nr 3 - Gwoździe śródszpikowe i płytki DHS, DCS
Lp. | Nazwa oraz parametry | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Stawka VAT [%] | Wartość VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN] | Nr katalogowy producenta | Producent i nazwa własna
1 | Gwóźdź śródszpikowy blokowany stalowy do bliższego końca kości udowej krótki 220-280mm, średnica d=(10-12) mm, kąt (125-135)0, blokowany jedną śrubą kaniulowaną i pinem derotacyjnym (lub drugą śrubą). Śruba w wersji teleskopowej i standard. | 10 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
1.1 | Śruba doszyjkowa stalowa teleskopowa, kaniulowana 11 mm 70-120 mm, w komplecie z zaślepką | 6 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
1.2 | Śruba doszyjkowa stalowa kaniulowane standard 11 mm 70-120 mm | 6 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
1.3 | Pin derotacyjny 4 mm, blokowany w gwoździu, dł. 70 120 mm | 10 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
1.4 | Śruba zaślepiająca do gwoździa | 10 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
1.5 | Śruba kompresyjna | 10 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Gwóźdź blokowany do kości udowej anatomiczny stalowy prawy i lewy kompresyjno-rekonstrukcyjny prawy, wygięty w 3 płaszczyznach, umożliwiający implantowanie z dostępu bocznego , fi 9-12 mm, długości 300 do 480 mm | 6 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2.1 | Wkręt stalowy rekonstrukcyjny 6,5 mm, długość 65 do 115 mm | 6 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2.2 | Śruba zaślepiająca do gwoździa zwykła i przedłużająca | 6 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2.3 | Śruba kompresyjna | 6 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Gwóźdź blokowany do kości piszczelowej stalowy, w wersji litej, fi 8-10 mm i wersji kaniulowanej 9-11 mm, długość 270 do 390 mm | 10 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3.1 | Śruba zaślepiająca do gwoździa zwykła i przedłużająca | 10 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3.2 | Śruba kompresyjna | 10 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Gwóźdź blokowany do kości ramiennej kompresyjny stalowy kaniulowane, fi 8 do 9 mm, długość 180 do 320 mm | 6 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4.1 | Śruba zaślepiająca do gwoździa zwykła i przedłużająca | 6 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Wkręt blokujący stalowy 4,5 mm, długość 28-80 mm | 100 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Stabilizator dynamiczny DHS, płytka ustalająca, kąt 135 st. Liczba otworów do wkrętów 2 do 12 | 10 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
7 | Stabilizator dynamiczny DCS, płytka ustalająca, kąt 95 st. Liczba otworów do wkrętów 4 do 16 | 3 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
7.1 | Śruba stalowa DHS/DCS 12,5 mm, długość 65 do 120 mm, ze skokiem co 5 mm | 10 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
7.3 | Śruba stalowa kompresyjna | 15 | szt | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
Uwaga dot. Pakietu
Dostawca zapewni szkolenie w technikach zakładania implantów.
Dostawca zapewni instrumentarium niezbędne do założenia implantów oraz bank implantów.
PAKIET NR 7
Zestaw nr 1 - Gwoździe ramienne
Lp. | Nazwa oraz parametry | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Stawka VAT [%] | Wartość VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN] | Nr katalogowy producenta | Producent i nazwa własna
1. | Tytanowy gwóźdź ramienny kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 140-320 mm ze skokiem co 20 mm, średnica gwoździa 7-9 mm. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 6° a w części dalszej o wartości 4°. Możliwość kompresji w zakresie 6 mm | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2. | Tytanowy gwóźdź ramienny proksymalny, kaniulowany, sterylny. Blokowany w części bliższej w 4 płaszczyznach. Otwory w bliższej części gwoździa gwintowane. Długość gwoździa 150 mm oraz 220-300 mm ze skokiem co 20 mm, średnica części bliższej gwoździa 10 mm, a części dalszej gwoździa 8 mm. Wygięcie gwoździa w części dalszej o wartości 6°. Dynamizacja w części dalszej na wysokości 7.5 mm od końca gwoździa. Gwoździe prawe/lewe | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3. | Śruba blokująca tytanowa, sterylna ø 4 mm i ø 5 mm, dł. 20-60 mm | 80 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4. | Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna ø 6 mm | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
5. | Zaślepka tytanowa sterylna ø 6 mm i o dł. 0-25 mm | 20 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
Zestaw nr 2 - Płytki na kość strzałkową i stopę
Lp. | Nazwa oraz parametry | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Stawka VAT [%] | Wartość VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN] | Nr katalogowy producenta | Producent i nazwa własna
1. | Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń złamań dalszej nasady kości strzałkowej. Grubość płytek w części trzonowej 2.0 mm, w części nasadowej 1.3 mm. Szerokość płytek w części trzonowej 10 mm, w części nasadowej 16 mm. Ilość otworów: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 12. Długość płytek: 77, 89, 101, 113, 125, 137, 149, 161 i 185 mm. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez wytworzenie gwintu w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15° | 30 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2. | Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń kości stopy, śródstopia, kości piętowej, grubość płytek 1.0-1.5 mm, kształty: H, prostokątna, szeroka prosta, T, wygięta, L, ukośna T, 3D, piętowa standardowa i siatkowa. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.7 mm i 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez wytworzenie gwintu w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15° | 20 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3. | Śruba blokowana tytanowa ø 3.5 mm, dł. 10-70 mm | 100 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4. | Śruba blokowana tytanowa ø 2.7 mm, dł. 8-50 mm | 100 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
5. | Śruba korowa tytanowa ø 3.5 mm, dł. 10-70 mm | 50 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
6. | Śruba korowa tytanowa ø 2.7 mm, dł. 8-50 mm | 20 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
Zestaw nr 3 - Płytki na dalszą nasadę kości promieniowej
Lp. | Nazwa oraz parametry | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Stawka VAT [%] | Wartość VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN] | Nr katalogowy producenta | Producent i nazwa własna
1. | Tytanowe płytki do zespoleń złamań nasady dalszej kości promieniowej, anatomiczne i uniwersalne dłoniowe, grzbietowe oraz kolumnowe promieniowe i łokciowe, z otworami niegwintowanymi do śrub i kołków o średnicy 2.0 mm, 2.3 mm i 2.7 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15° | 30 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
2. | Śruba blokowana tytanowa, ø 2.3 mm i ø 2.7 mm, dł. 10-38 mm | 150 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
3. | Śruba korowa tytanowa ø 2.3 mm i ø 2.7 mm, dł. 10-38 mm | 30 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Zestaw nr 4 - Płyty anatomiczne na kości długie
Lp. | Nazwa oraz parametry | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Stawka VAT [%] | Wartość VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN] | Nr katalogowy producenta | Producent i nazwa własna
1. | Stalowa płyta ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości ramiennej, prawa/lewa. Ilość otworów w trzonie: 3, 5 i 8. Długości płyty: 86, 112 i 150 mm. W części nasadowej płyty 7 otworów gwintowanych pod śruby blokowane ø 4.0 mm i otwór niegwintowany pod śrubę gąbczastą ø 4.0 mm (możliwość zastosowania techniki śruby ciągnącej). W trzonie płyty naprzemiennie otwory standardowe pod śruby korowe ø 3.5 mm (z możliwością nagwintowania poprzez wkładki gwintowane pod śruby blokowane ø 4.0 mm) oraz otwory gwintowane na całym obwodzie pod śruby blokowane ø 4.0 mm. Na całej długości płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2. | Stalowa płyta ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości piszczelowej, boczna, prawa/lewa. Ilość otworów w trzonie: 2, 4, 6, 8, 10, 12 i 14. Długości płyty: 95, 121, 147, 173, 199, 225 i 291 mm. W części nasadowej płyty 4 otwory gwintowane pod śruby blokowane ø 4.0 mm i 2 otwory niegwintowane pod śruby gąbczaste ø 4.0 mm (możliwość zastosowania techniki śruby ciągnącej) oraz otwór podpórkowy pod śrubę blokowaną ø 4.0 mm skierowaną we fragment tylno-przyśrodkowy. W trzonie płyty naprzemiennie otwory standardowe pod śruby korowe ø 3.5 mm (z możliwością nagwintowania poprzez wkładki gwintowane pod śruby blokowane ø 4.0 mm) oraz otwory gwintowane na całym obwodzie pod śruby blokowane ø 4.0 mm. Na całej długości płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. Możliwość zastosowania przeziernego celownika | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3. | Stalowa płyta ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości piszczelowej, przednioboczna, prawa/lewa. Ilość otworów w trzonie: 4, 6, 8, 10, 12, 14 i 16. Długość płyty: 97, 123, 149, 175, 201, 227 i 253 mm. W części nasadowej płyty 3 otwory gwintowane pod śruby blokowane ø 4.0 mm i otwory niegwintowane pod śruby gąbczaste ø 4.0 mm (możliwość zastosowania techniki śruby ciągnącej) oraz otwór podpórkowy pod śrubę blokowaną ø 4.0 mm skierowaną we fragment przyśrodkowy. W trzonie płyty naprzemiennie otwory standardowe pod śruby korowe ø 3.5 mm (z możliwością nagwintowania poprzez wkładki gwintowane pod śruby blokowane ø 4.0 mm) oraz otwory gwintowane na całym obwodzie pod śruby blokowane ø 4.0 mm. Na całej długości płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4. | Stalowa płyta ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości piszczelowej, przyśrodkowa, prawa/lewa. Ilość otworów w trzonie: 4, 6, 8, 10, 12, 14 i 16. Długość płyty: 94, 120, 146, 172, 198, 224 i 250 mm. W części nasadowej płyty 4 otwory gwintowane pod śruby blokowane ø 4.0 mm i otwory niegwintowane pod śruby gąbczaste ø 4.0 mm (możliwość zastosowania techniki śruby ciągnącej) oraz otwór podpórkowy pod śrubę blokowaną ø 4.0 mm skierowaną we fragment boczny. W trzonie płyty naprzemiennie otwory standardowe pod śruby korowe ø 3.5 mm (z możliwością nagwintowania poprzez wkładki gwintowane pod śruby blokowane ø 4.0 mm) oraz otwory gwintowane na całym obwodzie pod śruby blokowane ø 4.0 mm. Na całej długości płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
5. | Stalowa śruba blokująca ø 4.0 mm, dł. 14-95 mm | 200 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
6. | Stalowa śruba korowa ø 3.5 mm, dł. 14-95 mm | 50 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
7. | Stalowa śruba gąbczasta ø 4.0 mm (częściowo lub w pełni gwintowana), dł. 14-95 mm | 20 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
8. | Wkładka do gwintowania otworu płytki pod śrubę blokującą ø 4.0 mm | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Zestaw nr 5 - Stabilizatory zewnętrzne
Lp. | Nazwa oraz parametry | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Stawka VAT [%] | Wartość VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN] | Nr katalogowy producenta | Producent i nazwa własna
1 | Grotowkręty kostne ( ø5-6 mm, dł. 120-250 mm) | 4 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Grotowkręty kostne ( ø4-5 mm, dł. 90-250 mm) | 1 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Grotowkręty kostne ( ø3-4 mm, dł. 60-180 mm) | 1 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Grotowkręty kostne ( ø4-6 mm, dł. 90-250 mm) | 1 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Grotowkręty kostne (ø3-4 mm dł. 60-180 mm) | 1 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 8% | 0 | 0
PAKIET NR 8
Płytki dłoniowe i śruby kaniulowane
Szczegóły odnośnie ilości depozytu zostaną uzgodnione pomiędzy Zamawiającym i wybranym Wykonawcą
Lp. | Nazwa oraz parametry | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Stawka VAT [%] | Wartość VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN] | Nr katalogowy producenta | Producent i nazwa własna
1. | Płytki tytanowe do zespoleń złamań kości dłoni, różnych kształtów, z otworami niegwintowanymi do śrub ø 1.7mm i 2.3 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 10° | 40 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2. | Śruby korowe tytanowe, ø 1.7 mm, długość 5-24 mm, skok co 2 mm | 40 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3. | Śruby blokujące tytanowe, ø 1.7 mm, długość 5-24 mm, skok co 2 mm | 40 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4. | Śruby korowe tytanowe, ø 2.3 mm, długość 6-26 mm, skok co 2 mm | 40 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5. | Śruby blokujące tytanowe, ø 2.3 mm, długość 6-26 mm, skok co 2 mm | 40 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6. | Śruba tytanowa dwugwintowana kaniulowana, kompresyjna (typu Herberta), średnica 3,2mm, kaniulacja ø 1,0mm, długość śruby od 14 do 34mm, skok co 2mm. W skład zestawu wchodzi celownik do dostępu przezskórnego | 30 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7. | Śruba tytanowa kaniulowana ø2,0mm, kaniulacja ø0,8mm, długość śruby 8-30mm | 30 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8. | Śruba tytanowa kaniulowana ø3,0mm, kaniulacja ø1,2mm, długość śruby 8-40mm | 30 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9. | Śruba tytanowa kaniulowana ø 4,0mm, sterylna, kaniulacja ø 1,55 mm, pełny lub częściowy gwint, długość śruby 10-70mm | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | Śruba tytanowa kaniulowana ø 5,0mm, sterylna kaniulacja ø 2.1mm, pełny lub częściowy gwint, długość śruby 20-80mm | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | Śruba tytanowa kaniulowana ø 6,5mm, sterylna, kaniulacja ø 3.3mm, pełny lub częściowy gwint o długości 20mm lub 40mm, długość śruby 30-130mm | 30 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 | Śruba tytanowa kaniulowana ø 8,0mm, sterylna, kaniulacja ø 3.3mm, pełny lub częściowy gwint o długości 25mm, długość śruby 40-130mm | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Szczegóły odnośnie ilości depozytu zostaną uzgodnione pomiędzy Zamawiającym i wybranym Wykonawcą