l.dz. P/31/05/2014/CB Starachowice 26.05.2014r.

Wykonawcy postępowania

przetargowego

nr ogłoszenia 108957 - 2014

dotyczy: postępowania przetargowego „Dostawa cewników balonowych dla Pracowni Hemodynamiki Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach”

Niniejszym informujemy, że wpłynęły zapytania ofertowe następującej treści:

1. „Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 1 cewniki balonowe do PCI o monimalnie zmienionych parametrach: szaft typu hypotube, jedna sztywność szaftu oraz spełanijący pozostałe wymagania Zamawiającego.”
2. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 dopuści cewniki o przedziale średnic balonu od 1,25 mm

do 4,0 mm w odstępach co 0,25 mm dla średnic powyżej 2,0 mm oraz o długościach od 6 do 20 mm i 30 mm dla średnic 2,0 mm; 3,0 mm 3,5 mm; 4,0 mm?

Pozostałe parametry techniczne zgodne z SIWZ

1. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 dopuści cewniki o przedziale długości balonu od 6,0 do

21 mm, dla wszystkich średnic, z maksymalnymi odstępami do 6 mm z wyłączeniem

2,25 x 9 mm i 15 mm, 6-12 x 4,5 mm oraz 6-12 x 5,0 mm

Pozostałe parametry techniczne zgodne z SIWZ

na które odpowiadamy:

Ad 1. Zamawiający nie wyraża zgody. Wymagane są cewniki balonowe o dwóch sztywnościach szaftu ( naczynia kręte i CTO)

Ad 2. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Ad 3. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Wymagane są odstępy maksymalnie do 5 mm (precyzja doprężania)

/-/ Dyrektor PZOZ w Starachowicach