L.p. P/34/05/2014/MED Starachowice 17.06.2014r.

Wykonawcy postępowania

Nr ogłoszenia 120435 – 2014

Dot. Postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego „Dostawa aparatury medycznej dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach”

Niniejszym informujemy, że wpłynęły zapytania ofertowe następującej treści na które odpowiadamy:

Dotyczy Pakietu nr 3 Fotokoagulator:

Pytanie 1

Podpunkt 5

Czy Zamawiający dopuści czas odstępu pomiędzy impulsami regulowany w zakresie od 50-100ms?

Odp.: Nie Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 2

Podpunkt 9

Czy Zamawiający dopuści regulację wielkości splotu w zakresie 5-1000um?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 3

Podpunkt 12

Czy Zamawiający dopuści laser pracujący w trybie śródoperacyjnym po podłączeniu kompatybilnego filtra montowanego do mikroskopu?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie 4

Podpunkt 13

Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający ma na myśli pod pojęciem „System wydłużania żywotności diody laserowej?

Odp.: Zamawiający wyjaśnia „jakikolwiek system zwiększający trwałość (żywotność) lasera”

Pytanie 5

Podpunkt 14 Czy Zamawiający dopuści regulację mocy impaktu oraz jego czas trwania I interwał regulowane za pomocą przycisków?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na regulacje za pomocą przycisków

Dotyczy Pakietu nr 3 Lampa szczelinowa:

Pytanie 6

Podpunkt 16

Czy Zamawiający dopuści 5-stopniowy zmieniacz powiększeń w zakresie 5,5x8x13x20x32?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie 7

Podpunkt 18 Czy Zamawiający dopuści szerokość szczeliny regulowaną płynnie w zakresie 0-12mm?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 8

Podpunkt 19 Czy Zamawiający dopuści długość szczeliny regulowaną płynnie lub skokowo w zakresie 2-12mm?

Odp.,: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 9

Podpunkt 21

 Czy Zamawiający dopuści blokadę pozycji lampy szczelinowej za pomocą śruby?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie 10

Podpunkt 22

Czy Zamawiający dopuści stolik o napędzie elektromotorycznym, symetryczny przystosowany do obsługi pacjentów na wózkach inwalidzkich?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie 11

Podpunkt 24

Czy Zamawiający dopuści fiksator zewnętrzny z jedną wielkością punktu?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie 12

Pytanie Pakiet 3 Wzór umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu płatności z 12 rat do 2 równych rat płatnych na koniec miesiąca?

Odp.: Nie, Zmawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 13

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator LIFEPAK, renomowanego producenta z czasem monitorowania na akumulatorze 210 minut?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 14

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator LIFEPAK, renomowanego producenta z czasem ładowania akumulatora do 4 godzin?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 15

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator LIFEPAK, renomowanego producenta z akumulatorem bez efektu pamięci zgodnego z klasą IPX1?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie 16

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator LIFEPAK, renomowanego producenta ze wskaźnikiem naładowania widocznym w jednym miejscu: na ekranie?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie 17

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator LIFEPAK, renomowanego producenta z zakresem częstości stymulacji od 40 do 170 imp./min.?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie 18

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator LIFEPAK, renomowanego producenta z pamięcią wewnętrzną pozwalającą na zapis 100 epizodów, oraz 40 ,minut ciągłego EKG?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 19

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator LIFEPAK, renomowanego producenta bez nagrywania głosowego?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie 20

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator LIFEPAK, renomowanego producenta z odpornością środowiskową IPX1, potwierdzoną certyfikatem?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie 21

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator LIFEPAK, renomowanego producenta z wyświetlaniem na ekranie godziny lub czasu pracy urządzenia od jego włączenia? Czasy te może dowolnie w każdej chwili zmienić użytkownik, bez przerwy w monitorowaniu pacjenta.

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 22

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator LIFEPAK, renomowanego producenta ze wskaźnikiem impedancji pacjenta nie widocznym na ekranie, ale zapisywanym w pamięci wewnętrznej urządzenia?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 23

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator LIFEPAK, renomowanego producenta bez widocznej pojemości karty pamięci na ekranie?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie 24 – do pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści defibrylator wyposażony w 4-odprowadzeniowy (6- kanałowy) kabel EKG, który spełnia wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie 25

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z umowy §1 ust. 3 w przypadku podpisywania umowy w zakresie dostawy sondy do USG Philips C5-1?

Dostawa sondy i jej montaż nie wymaga przeprowadzania szkoleń z jej obsług. Co więcej rezygnacja przez Zamawiającego z treści §1 ust.3 – w przypadku oferty na pakiet nr 4 - umowy zagwarantuje Zamawiającemu należyte wydatkowanie środków publicznych.

Odp. Tak, Zamawiający wykreśla §1 ust.3 wzoru umowy zamieszczając na swojej stronie internetowej dodatkowy poprawiony wzór umowy na dostawę Sondy do USG PHILIPS C5-1

Pytanie 26

W nawiązaniu do pytania nr 1 Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z umowy treści §1 ust.4?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie tego §1 ust.4 wzoru umowy, zamieszczając na swojej stronie internetowej dodatkowy poprawiony wzór umowy na dostawę Sondy do USG PHILIPS C5

Pytanie 27

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, co Zamawiający miał na myśli

umieszczając w §1 ust. 6 umowy treść: „a) koszty gwarancji i rękojmi realizowanej

na zasadach ustalonych w umowie.”

Odp.: Zamawiający określił warunki gwarancji w §2 ust.6 oraz §6 ust.5 oraz odwołując się w §11 do Kodeksu Cywilnego i warunkach gwarancji za wady w nim określone(art. 556-576).

Pytanie 28

Prosimy o zmianę omyłki pisarskiej w §2 ust. 1. Zamiast 2012r powinno być 2014r.

Odp. Tak.: Zamawiający dokonuje poprawy brzmienia §2 ust. 1wzoru umowy który otrzymuje brzmienie „Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy oraz zamontować i przekazać do użytku w terminie do ……. dni liczone od daty podpisania niniejszej umowy tj do dnia……………2014r. Zamawiający zamieszcza poprawiony wzór umowy na swojej stronie internetowej.

Pytanie 29

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z umowy §2 ust. 2? Pytanie podyktowanej jest tym, że sonda do aparatu USG jest częścią składową aparatu dlatego nie posiada odrębnej dokumentacji technicznej jak również instrukcji obsługi. Poza tym nie posiada odrębnej deklaracji zgodności lub certyfikatu.

Odp.: Tak Zamawiający wykreśla §2 ust.2 wzoru umowy zamieszczając na swojej stronie internetowej dodatkowy wzór umowy na dostawę Sondy do USG PHILIPS C5-1

Pytanie 30

W związku z pytaniem, nr 5 zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z punktu IX.2. SIWZ treści:

1) zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane wyroby odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym lub równoważne zaświadczenie wystawione przez podmiot mający siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego

2) certyfikaty lub deklaracje zgodności lub atesty dopuszczające wyroby do użytku, dokumenty/informacje potwierdzające że wrób jest dopuszczony do obrotu na polskim rynku (zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym odpowiednio o wyrobach medycznych ).

Sonda do aparatu USG nie posiada oddzielnego certyfikatu jak również deklaracji zgodności z uwagi na fakt, że stanowi ona część składową aparatu USG. Nie posiada również dokumentu o którym mowa w punkcie IX.2 podpunkt 1 SIWZ. Niewątpliwie są to dokumenty potrzebne do spełnienia warunku udziału w postępowaniu na pozostałe pakiety, tzn. oprócz pakietu nr 4?

Odp.: Tak, Zamawiający odstępuje od wymogu określonego w dziale IX.2 SIWZ, ale tylko do oferowania części składowych tj. Sonda do USG PHILIPS C5-1

Pytanie 31

Prosimy Zamawiającego o poprawienie numeracji ustępów w §2 umowy.

Tak, Zamawiający dokonuje stosownej poprawki

Pytanie 32

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę okresu gwarancji z 24 na 12 miesięcy, gdyż taki okres gwarancyjny udzielany jest przez producenta aparatury. Brak aprobaty ze strony Zamawiającego znajdzie odzwierciedlenie w cenie oferty.

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wyrobu z 12 miesięcznym okresem gwarancji. zamawiający dokonał takiej zmiany w załączniku nr 5 do SIWZ w dniu 9.06.2014r. zamieszczając zmieniony złącznik nr 3 na swojej stronie internetowej.

Pytanie 33

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z umowy §2 ust. 9? Zaproponowana przez Zamawiającego treść nie ma praktycznego zastosowania do sondy USG.

Odp.: Tak, Zamawiający wykreśla §2 ust. 9 wzoru umowy, zamieszczając na swojej stronie internetowej dodatkowy wzór umowy na dostawę Sondy do USG PHILIPS C5-1

Pytanie 34

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z umowy §6 ust.5 umowy?

Odp.: Nie zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 35

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie §7 umowy treścią” Suma kar umownych nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia określonego w §4 ust. 1 umowy.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 36

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie §7 umowy treścią: „Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy i jego upoważnionych przedstawicieli z tytułu naruszenia warunków niniejszej Umowy jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z całkowitym wyłączeniem szkód pośrednich, w tym wszelkich utraconych zysków) do kwoty nie przekraczającej wynagrodzenia określonego w §4 ust.1 umowy serwisowej.”?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 37

Zamawiający w załączniku nr 5 pisze: „Rok produkcji (wymagany 2014) fabrycznie nowa i niepowystawowa”. Wykonawca z uwagi na stany magazynowe nie jest w stanie zagwarantować, że dostarczona głowica będzie wyprodukowana w 2014r., dlatego zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę tergo wymogu w sposób następujący: „ Sonda USG fabrycznie nowa, niepowystawowa, w pełni kompatybilna z aparatem USG”.

Odp.: Tak Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje zmiany w załącznikach do SIWZ. Zamawiający zamieszcza zmienione załączniki do SIWZ na swojej stronie internetowej.

Pytanie 38

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie umowy treścią: „Dostawa sondy obejmuje również demontaż i odbiór uszkodzonej sondy, która zostanie poddana utylizacji lub rekondykcjonowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Prawo własności zużytej części przechodzi na Wykonawcę po podpisaniu przez strony karty pracy z wymiany części”

Odp. Nie Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie takiego zapisu.

Pytanie 39

Czy Zamawiający wymaga aby defibrylator w trybie AED był wyposażony w algorytm wykrywający ruch pacjenta? Jest to rozwiązanie standardowe w defibrylatorach z trybem AED, chroniące pacjenta przed błędna interpretacją artefaktu ruchowego.

Odp.: Nie, Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie 40

Czy Zamawiający wymaga aby defibrylator przeprowadzał samodzielnie autotest bez udziału użytkownika z zasilania akumulatorowego jak i  stacjonarnego230V?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie 41

Czy Zamawiający wymaga aby defibrylator posiadał 8 poziomów wzmocnienia ekg w zakresie min. od 0,25 do 4 cm/mV? Zwiększa to jakość diagnostyczną zapisu ekg.

Odp.: Nie, Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie 42

Pytanie 1 – do pakietu nr 1

Czy Zamawiający wymaga, by oferowany defibrylator miał możliwość wyboru przez użytkownika pożądanej energii wyładowania za pomocą jednego przycisku, znajdującego się na panelu przednim urządzenia? Rozwiązanie takie pozwala skrócić czas potrzebny do rozpoczęcia czynności ratujących życie.

Odp.: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

Pytanie 43

 Czy w pakiecie nr 3 zamawiający dopuści laser siatkówkowy o parametrach jak poniżej:\

|  |
| --- |
| LASER OKULISTYCZNY - fotokoagulator siatkówkowy |
| Zastosowanie: koagulacja siatkówki, pan-retinal koagulacja, koagulacja plamki żółtej, koagulacja naczynek w rogówce i tęczówce. |
| Typ lasera: /DPSS/ medium krystaliczne pompowane diodami  |
| Długość fali - 532 nm |
| Rodzaj pracy – fala ciągła lub impulsowa |
| Czas trwania impulsu 0,01 – 3,0 s  |
| Czas przerwy między impulsami 0,1 - 3,0 s |
| Wielkość ogniska lasera 50 – 1000 μm |
| Regulacja mocy promieniowania 30 mW – 2000 mW |
| Promień celujący - dioda laserowa |
| Klasa bezpieczeństwa IV (4) |
| LASER CELOWNICZY |
| Typ lasera: diodowy czerwony |
| Długość fali – 635 nm |
| Moc regulowana do 1 mW |
| Chłodzenie konwekcyjne powietrzem |
| Klasa bezpieczeństwa II (2) |
| LASEROWA LAMPA SZCZELINOWA |
| Oświetlenie koaksacyjne – współogniskowo z optyką mikroskopu |
| 5 powiększeń: 6x, 10x, 16x, 25x, 40x |
| WYPOSAŻENIE |
|  Stolik  |
| Okulary ochronne 1 szt.  |

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

**Dotyczy pakietu nr 1 – defibrylatory:**

Pytanie 44

Czy Zamawiający dopuści defibrylator bez wskaźnika naładowania widocznego na akumulatorze? Chcielibyśmy zaznaczyć, iż wskaźnik naładowania akumulatora widoczny jest na ekranie urządzenia i pokazuje pozostały czas pracy w minutach, co precyzyjnie określa ile czasu pozostało do rozładowania akumulatora. W proponowanym przez naszą firmę urządzeniu jest możliwa nieprzerwana praca przez ok. 10 godz. przy w pełni naładowanych akumulatorach lub min. 200 wyładowań z max. energią.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie 45

Czy Zamawiający dopuści defibrylator w pełnej gotowości do interwencji o wadze do 7,5kg?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 46

Czy Zamawiający dopuści defibrylator z łyżkami do defibrylacji dzieci w formie nakładek? Chcielibyśmy nadmienić, iż proponowane nakładki mają kształt stożka, co umożliwia dokładne przyłożenia łyżek do małego pacjenta, jednocześnie w momencie założenia nakładek energia automatycznie jest redukowana dziesięciokrotnie.

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 47

Czy Zamawiający dopuści defibrylator z niskoprądową technologią stymulacji zewnętrznej o zakresie prądu stymulacji 10-150 mA?

Chcielibyśmy nadmienić, iż każdy producent stosuje inny zakres natężenia prądu zależnie od użytej technologii w związku z czym nie jest to parametr świadczący o jakości defibrylatora. W proponowanym przez nas defibrylatorze zakres 10-150mA zapewnia pełną skuteczność terapii.

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 48

Czy Zamawiający dopuści defibrylator z monitorowaniem częstości akcji serca w zakresie 18-350 ud/min z możliwością ustawienia granic alarmowych: dolnej 25-100ud/min, a górnej w zakresie 70-250 ud/min? Podane zakresy w pełni zabezpieczają bezpieczne monitorowanie pacjenta, natomiast większe zakresy nie mają znaczenia terapeutycznego.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie 49

Czy Zamawiający dopuści defibrylator  wyposażony w moduł pulsoksymetrii SpO2 realizujący pomiar przy niskiej perfuzji i odporny na artefakty ruchowe w technologii Masimo Rainbow SET w zakresie od 1 do 100 %, z możliwością ustawienia granic alarmowych w zakresie 65-100%? Jednocześnie chcielibyśmy podkreślić, iż technologia Masimo Rainbow SET zapewnia rzeczywistą redukcję artefaktów i najwyższą wiarygodność pomiaru w  trudnych warunkach.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie 50

Czy Zamawiający dopuści defibrylator z jednoczesny wyświetlaniem na ekranie godziny oraz czasu pracy od włączenia urządzenia w tryb defibrylacji? Szczegółowe dane i informacje od momentu włączenia urządzenia wraz ze wszystkimi zdarzeniami występującymi w trakcie pracy zawarte są w protokole zdarzeń.

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

**Dotyczy zapisów umowy**

Pytanie 51

Prosimy o zmianę §7 pkt 1 w następujący sposób:

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) w wysokości 10% wartości umownej przedmiotu umowy*,* gdy Zamawiający odstąpi od umowy z winy Wykonawcy,

b) w wysokości 0,1% wartości umownej wyrobów nie dostarczonych w terminie/niezgodnej dostawy, nieterminowe uzupełnienie brakujących dokumentów lub brak uzupełnienia dokumentów, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 52

Prosimy o zmianę § 13 umowy poprzez dodanie następujących postanowień:

„Zamawiający dopuszcza możliwość zmian w umowie w następujących przypadkach obejmujących:

1. *zmianę jakości (na wyższą) zaoferowanego przedmiotu zamówienia w stosunku do wartości i parame­trów przedmiotu określonych w specyfikacji - przy zachowaniu lub obniżeniu wynagrodzenia, określonego w umowie.*
2. *zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Przedmiotu Umowy,*

*b) w zakresie przedmiotu umowy, jeżeli zmiany są na korzyść Zamawiającego , w zakresie terminu realizacji, jeżeli zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy;*

1. *zmiany postanowień Umowy w sytuacji, gdy dotyczy ona zmiany producenta, modelu przedmiotu umowy, w szczególności w przypadku zakończenia jego produkcji lub wycofania go z produkcji z tym, że cena wskazana w ofercie nie może ulec podwyższeniu, a parametry techniczne wyrobów nie mogą być gorsze niż wskazane w załączniku do oferty;*
2. *gdy doszło do wydłużenia okresu gwarancyjnego przez producenta;*
3. *zmiany terminu realizacji Umowy, jeżeli wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć w momencie zawierania Umowy, a które uniemożliwiłyby wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego treścią i celem*
4. *zmiany terminu realizacji, w przypadku gdy dostawa przedmiotu umowy została czasowo zawieszona z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.”*

Wprowadzenie powyższych postanowień jest korzystne dla Zamawiającego, a ich proponowana treść wynika z praktyki Wykonawcy w zakresie potencjalnych zdarzeń mogących wystąpić w trakcie realizacji umowy.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. Zaproponowane zmiany umowy dotyczące realizacji naruszają Ustawę Prawo Zamówień publicznych poprzez:

1. Zmianę asortymentu towaru, nie ocenianego wcześniej przedmiotu zmówienia.
2. Zmiany terminu dostawy, co uniemożliwia Zamawiającemu naliczanie kar umownych określonych w umowie.

Dotyczy SIWZ

Pytanie 53

 Prosimy o doprecyzowanie numerów załączników i podanie, który z nich wykonawca ma umieścić na płycie CD. w rozdziale XIV ust 1 pkt 1) SIWZ Zamawiający mówi o załączniku numer 2, jednak z treści załączników wynika, że powinien to być załącznik nr 5.

Odp.: Zamawiający informuje, że oczekuje od Wykonawców i prosi o informacje zawartych w załączniku nr 5 do SIWZ „Wymagane parametry techniczne i eksploatacyjne” na płycie CD”

Pytanie 54

 Pytanie dotyczy zapisów umowy

Bardzo proszę o podanie wartości minimalnych do paragrafu nr 2 wzoru umowy:

Pkt 7,a – wymagany termin naprawy sprzętu,

Pkt 8 – wymagany termin, po przekroczeniu którego nastąpi przedłużenie gwarancji o czas naprawy

Pkt 9 – wymagany termin dostarczenia aparatu zastępczego

Odp.: Zamawiający wyjaśnia, że :

 wymagany termin naprawy sprzętu, to max. 7dni

– wymagany termin, po przekroczeniu którego nastąpi przedłużenie gwarancji o czas naprawy to max. 7 dni

– wymagany termin dostarczenia aparatu zastępczego to 48 godz. od zgłoszenia.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami Zamawiający zamieszcza zmieniony załącznik nr 1 (formularz ofertowy) oraz załącznik nr 4 (projekt umowy) do SIWZ na swojej stronie internetowej.

Pytanie 55

Czy mogą Państwo wyjaśnić co zamawiający rozumie pod pojęciem:

1. zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że

 dostarczane wyroby odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym

 lub równoważne zaświadczenie wystawione przez podmiot mający siedzibę w innym

 państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Odp.: W świetle powyższego należy zaznaczyć, iż użyte w cyt. normie określenie „***zaświadczenie”*** nie ma charakteru zaświadczenia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.

Ustawodawca posłużył się, w tym wypadku pojęciem potocznym, tak aby przepis w zakresie wskazanej formy dokumentu mógł być interpretowany szeroko. Dlatego pod pojęciem

***„zaświadczenia”*** należy rozumieć każdy dokument, który potwierdza okoliczność, iż produkty czy usługi odpowiadają określonym wymogom jakościowym. Dokument taki może być wydany w dowolnej formie, o ile zawiera oświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości. Może więc to być np. **certyfikat lub atest.** Tylko w przypadku, gdy odpowiednie przepisy prawa wymagają, by potwierdzenie spełniania norm, specyfikacji technicznych czy wymogów jakościowych wydawane było w ściśle określonej formie, jej zachowanie jest konieczne.

*Każdy oferowany produkt musi być oznaczony sygnaturą CE, zgodnie z dyrektywami UE. Zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym. (zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań Wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli Zamawiający odwołują się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich ).*

Jednocześnie informuje, że Zamawiający uzna, że produkt spełnia wymagania jeżeli na produkcie lub opakowaniu firmowym jest trwałe umieszczony znak CE.

Pytanie 56

Dotyczy pakietu nr 6 – kardiomonitor kompaktowy

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z 480-godzinnymi trendami tabelarycznymi i graficznymi, z 2 – godzinnym zapisem krzywej EKG, z zapisanymi w pamięci 700 zdarzeniami alarmowymi wraz z 10-sekundową długością krzywej powiązanej z zapisanym zdarzeniem, oraz z zapisanymi 1000 pomiarów NIBP?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie 57

Dotyczy pakietu nr 6 – kardiomonitor kompaktowy

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z regulowanym odstępem bezdechu w zakresie 10-40 sek? Ustawienie alarmu bezdechu powyżej 40 sekund zagraża zdrowiu i życiu pacjenta.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie 58

Prosimy o wyjaśnienie, czy nie zaszła oczywista omyłka pisarska w §3 ust. 5 wzoru umowy w zakresie odwołania się do naliczenia kary umownej zgodnie z §8 ust. 1 pkt. b), winno być odwołanie do §7 ust.1 pkt. b). Prosimy o sprostowanie zapisu.

Odp.: Tak, wystąpiła omyłka pisarska w §3 ust. 5 wzoru umowy. Zamawiający dokona stosownej korekty w poprawionym wzorze umowy.

Pytanie 59

Prosimy o doprecyzowanie terminu płatności pierwszej raty. Czy ma być ona płatna na koniec miesiąca następującego po dostawie sprzętu?

Odp.: Tak, pierwsza rata ma być płatna na koniec miesiąca następującego po dostawie sprzętu.

Pytanie 60

Prosimy o dopuszczenie ostatniej raty wyrównawczej w przypadku kwoty niepodzielnej na równe raty.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 61

Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do projektu umowy zapisu o możliwości postawienia zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy w stan natychmiastowej wymagalności (dotyczy pakietu nr 2 i 3) w przypadku nierealizowania zobowiązań wynikających z dostawy przez Zamawiającego. W razie zgody, proponowany zapis umowny § będzie miał następujące brzmienie:

 *„Strony ustalają, że opóźnienie w zapłacie całości bądź części którejkolwiek raty przekraczające 30 dni skutkować będzie powstaniem po stronie Sprzedającego prawa do postawienia kwoty ceny w stan natychmiastowej wymagalności oraz żądania zapłaty całości niespłaconej ceny”*

Jeżeli Zamawiający zechce wprowadzić inny niż 30 dniowy termin wspomniany powyżej, prosimy o jego wskazanie.

Odp.: Nie Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 62

Prosimy o udostępnienie Wykonawcom na stronie internetowej Zamawiającego rachunku wyników/bilansu za dwa ostatnie lata i okres bieżący.

Odp.: Tak, Zamawiający zamieści na stronie internetowej rachunek wyników/bilansu za dwa ostatnie lata i okres bieżący.

Pytanie 63

Prosimy o informację jaka część majątku trwałego wykazywanego w aktywach Zamawiającego stanowi jego własność (nie jest przedmiotem dzierżawy, leasingu).

Odp.: Zamawiający informuje część majątku trwałego jest własnością Organu założycielskiego (Starostwo Powiatowe) a część własnością Zamawiającego.

Pytanie 64

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na zabezpieczenie umowy poprzez wystawienie weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową?

Odp.: Nie Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 65

Prosimy o odpowiedź, czy z uwagi na ratalną formę płatności (dotyczy pakietu nr 2 i 3) Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie weksla In blanco wraz z deklaracją na rzecz instytucji finansowej?

Odp.: Nie Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 66

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że na prośbę Wykonawcy Zamawiający przekaże weksel In blanco wraz deklaracją w dniu podpisania umowy.

Odp.: Nie Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 67

Prosimy Zamawiającego o odpowiedź, czy z uwagi na ratalną formę płatności (dotyczy pakietu nr 2 i 3) Zamawiający wyraża zgodę na ustanowienie zastawu rejestrowego na przedmiocie Zamówienia na rzecz Wykonawcy bądź instytucji finansowej?

Odp.: Nie Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 68

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na zwarcie umowy zastawu rejestrowego na wzorze Wykonawcy bądź instytucji finansowej?

Odp.: Nie Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 69

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że na prośbę Wykonawcy Zamawiający zawrze umowę zastawu rejestrowego na przedmiocie zamówienia w terminie do 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru.

Odp.: Nie Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 70

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zawarcie umowy przewłaszczenia obowiązującej do czasu ustanowienia zastawu rejestrowego.

Odp.: Nie Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 71

Prosimy o odpowiedź czy w przypadku ustanowienia zastawu rejestrowego Zamawiający wyraża zgodę na cesję praw z polisy ubezpieczeniowej do kwoty stanowiącej równowartość przedmiotu zamówienia?

Odp.: Nie Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 72

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że pokryje koszty ustanowienia zabezpieczeń.

Odp.: Nie Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 73

Ze względu na ratalną formę płatności (dotyczy pakietu nr 2 i 3) prosimy Zamawiającego o wprowadzenie zapisu do wzoru umowy §1 ust. 7 i nadanie mu brzmienia: „W razie opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia, Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia odsetek za opóźnienia w płatnościach w wysokości 1,5 razy stopa odsetek ustawowych, nie więcej niż stopa odsetek maksymalnych”.

Odp.: Nie Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 74

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z umowy był sąd właściwy dla siedziby Wykonawcy? W przypadku odpowiedzi pozytywnej prosimy o stosowną modyfikację wzoru umowy §12.

Odp.: Nie Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 75

Prosimy o zmianę zapisów wzoru umowy w zakresie §7 ust. 1b) i nadanie mu brzmienia: „w wysokości **0,1%** wartości umownej wyrobów niedostarczonych w terminie/niezgodnej dostawy, nieterminowe uzupełnienie brakujących dokumentów lub brak uzupełnienia dokumentów, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.”

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 76

Prosimy o zmianę zapisu wzoru umowy w zakresie §10 ust. 2 b) na: „Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec **Wykonawcy**”.

Odp.: Tak, Zamawiający dokona odpowiedniej korekty §10 ust. 2 wzoru umowy

Pytanie 77

Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dodanie do §13 wzoru umowy katalogu zmian umowy, jakie dopuszcza Zamawiający i nadanie im brzemienia:

„1. Zakazuje się zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem, że umowa może zostać zmieniona w następujących przypadkach:

1. (…)
2. (…)
3. zmiany terminu dostawy sprzętu, w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można

 było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

1. zmiany terminu montażu sprzętu w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można

 było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

1. zmiany terminu uruchomienia sprzętu w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie

 można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

1. zmiany ceny sprzętu  brutto spowodowanej wzrostem stawki VAT;
2. zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy w przypadku zaistnienia okoliczności,

 których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

1. zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem nowym posiadającym, co najmniej takie same parametry, jakie posiadał sprzęt będący podstawą wyboru oferty Wykonawcy w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji sprzętu, który ma być dostarczony, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu;
2. zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy,

 sprzętem o wyższej, jakości, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili

 zawierania umowy, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie

 zwiększeniu;

1. zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego.”

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody jak w pytaniu nr 52

Pytanie 78

Pytanie dotyczące: kardiomonitor Pakiet 6

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z markowym pulsoksyometrem firmy Nellcor o zakresie pomiaru 70-100%

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 79

Pytanie dotyczące: kardiomonitor Pakiet 6

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor o czasie pracy na akumulatorze do 5 godzin?

Odp.: Nie, zamawiający nie wyraża zgody, oczekując kardiomonitora o czasie pracy na akumulatorze min. 2 godziny

Pytanie 80

Pytanie dotyczące: kardiomonitor Pakiet 6

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z pamięcią wewnętrzną 480 godzin trendów, 700 wydarzeń i alarmów, 2 godziny ciągłego EKG?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 81

Pytanie dotyczące: kardiomonitor Pakiet 6

Czy Zamawiający zgadza się na zmianę czasu realizacji dostawy pakietu nr 6 na 35 dni od daty podpisania umowy?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 82

Pakiet nr 5 – Kardiomonitor modułowy – 1szt.

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny kardiomonitor z czasem pracy przy zasilaniu akumulatorowym min 120 min.?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza, parametry zgodnie z SIWZ

Pytanie 83

Pakiet nr 6 – Kardiomonitor kompaktowy – 2szt.

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny kardiomonitor z alarmem bezdechu w zakresie 5-120sek.

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 84

Dot. Pakietu nr 4 – Sonda USG Philips C5-1

Czy Zamawiający wydłuży termin dostawy : do 8 tygodni od daty podpisania umowy?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu dostawy do 8 tygodni od daty popisania umowy. Zamawiający dokonuje stosownej zmiany z załączniku nr 5 do SIWZ, a zmieniony załącznik nr 5 „Parametry i wymagania minimalne” umieszcza na swojej stronie internetowej.

Pytanie 85

(Pakiet 3, pkt. 2) Czy Zamawiający dopuści laser o mocy wiązki na rogówce regulowanej w zakresie od 0,05 W do – 1,5 W?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie 86

(Pakiet 3, pkt. 5) Czy Zamawiający dopuści urządzenie o czasie odstępu pomiędzy impulsami regulowanym w zakresie od 50 – 1000 ms?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 87

(Pakiet 3, pkt. 6) Czy Zamawiający dopuści urządzenie o chłodzeniu powietrzem?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 88

(Pakiet 3, pkt. 8) Czy zamawiający dopuści urządzenie z współosiowym prowadzeniem wiązki celowniczej terapeutycznej z pomocą dedykowanego adaptera wyposażony mikromanipulator samocentrujący?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 89

(Pakiet 3, pkt. 8) Czy Zamawiający wymaga połączenia bezpośredniego lampy szczelinowej i głowicy lasera bez zewnętrznych połączeń kablowych oraz światłowodem umieszczonym w obudowie lampy szczelinowej?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie 90

(Pakiet 3, pkt. 10) Czy Zamawiający dopuści mechaniczny mikromanipulator pozwalający na przemieszczenie spotu lasera?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie 91

(Pakiet 3, pkt. 13) Czy Zmawiający dopuści laser z głowicą Nd: Yag/ KTP?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 92

(Pakiet 3, pkt. 16) Czy Zamawiający dopuści urządzenie z 5-stopniowym zmieniaczem powiększeń w zakresie 6 do 40x?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie 93

(Pakiet 3, pkt. 18) Czy zamawiający dopuści urządzenie z szerokością szczeliny regulowaną płynnie w zakresie 0 -10mm?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 94

(Pakiet 3, pkt. 19) Czy Zamawiający dopuści urządzenie z długością szczeliny regulowaną płynnie w zakresie 0 -10mm?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 95

(Pakiet 3, pkt. 21) Czy Zamawiający dopuści urządzenie z funkcją blokady pozycji lampy szczelinowej realizowaną pokrętłem?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie 96

(Pakiet 3, pkt. 24) Czy Zamawiający dopuści fiksator zewnętrzny z jedną wielkością punktu

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

Wszystkich Wykonawców prosimy o uwzględnienie dokonanych przez Zamawiającego wyjaśnień i zmian w swoich ofertach przetargowych

/-/ Dyrektor PZOZ w Starachowicach