l.dz. P/40/06/2014/HEM Starachowice 12.08.2014r.

Uczestnicy postępowania

Dot. Postępowania przetargowego na dostawę leczniczych środków technicznych dla Pracowni Hemodynamiki nr sprawy P/40/06/2014/HEM. Nr ogłoszenia 2014/S 127-226355

Niniejszym informujemy, że wpłynęły zapytania ofertowe na które odpowiadamy:

1. Czy Zamawiający w przetargu nieograniczonym na dostawę leczniczych środków technicznych dla Pracowni Hemodynamiki Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedziba w Starachowicach w pakiecie 10 dopuści cewnik balonowy o charakterystyce:

Kraj pochodzenia: Hiszpania

Rozmiar: średnice 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5mm, dł. 10, 15, 20, 25, 30, 40 mm;

Kompatybilny z prowadnikiem 0,014”

Typ RX (rapid exchange)

Dł. Systemu roboczego 142 cm;

Pokrycie hydrofilne

Profil wejścia 0,016

Kompatybilne z cewnikiem prowadzącym 5 Fr

RBP-16atm;

Ciśnienie nominalne 6 atm;

Termin ważności 3 lata

Konkurencyjna cena

Odp.: Nie, Zamawiający wymaga średnic w przedziale co 0,25mm.

1. W Pakiecie nr 12 dopuści cewnik balonowy uwalniający paklitaxel o charakterystyce:

Kraj pochodzenia: Hiszpania

Paclitaxel uwalniany w dawce 3 mikrogramy / mm²

Rozmiar balonów: śred. 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5 mm, dł. 10, 15, 20, 25, 30, 40 mm

Kompatybilny z prowadnikiem 0,014”

Typ RX (rapid exchange)

Dł. Systemu roboczego 142 cm;

Pokrycie hydrofilne

Profil wejścia 0,016

Kompatybilne z cewnikiem prowadzącym 5 Fr

RBP-16atm;

Ciśnienie nominalne 6 atm;

Termin ważności 3 lata

Konkurencyjna cena

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

1. Pakiecie nr 16 dopuści cewnik do usuwania skrzeplin o charakterystyce:

Kraj pochodzenia: Hiszpania

Długość cewnika 140 cm

Kompatybilny z prowadnikiem 0,014”

Cewnik prowadzący 6 Fr

Marker na końcu system

Światło aspiracyjne 1,04 mm²

Dystalne pokrycie hydrofilne

Zestaw: 1 cewnik iVascular capturer, 2 strzykawki 30 ml, 1 kranik, 1 dren, 2 filtry

Konkurencyjna cena

Odp.: Nie Zamawiający nie dopuszcza, ponieważ wymaga minimum 2 średnic 6 Fr i 7 Fr

**Z up. Dyr. Joanna Telesz /-/**

--------------------------------

zatwierdził