## Arkusz1
nr sprawy P/45/07/2014/OB.
Zał. 2 do SIWZ - opis wymagań minimalnych z ilością przewidywanego zużycia w okresie jednego roku
Lp | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | %VAT | Cena | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
Pakiet 1 | Zestaw brzuszno-kroczowy Sterylne obłożenie wykonane z dwuwarstwowej pełno barierowej włókniny ( film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze 55g/m2. Posiada dodatkowy obszar wzmocnień z włókniny polipropylenowej o gramaturze 110 g/m2. Odporność na przenikanie cieczy > 150 cm h2O. Każdy zestaw musi posiadać etykietę identyfikacyjną (do wklejania do dokumentacji medycznej) zawierającą datę ważności i nr serii umieszczoną wewnątrz opakowania jednostkowego. Skład zestawu: 1 x serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm) 1 x obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80 x 145 cm (wzmocnienie 60 x 80 cm) 1 x serweta brzuszno-kroczowa 230 x 250 cm (wzmocnienie 60 x 120 cm; 85 x 50 cm) okna 19 x 29 cm (w kształcie nerki) i 9 x 12 cm (owalne) 2 x ręczniki celulozowe 33 x 33 cm | szt | 200
Pakiet 2 | Zestaw do laparoskopii Sterylne obłożenie wykonane z dwuwarstwowej pełno barierowej włókniny ( film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze 55g/m2. Posiada dodatkowy obszar wzmocnień z włókniny polipropylenowej o gramaturze 110 g/m2. Odporność na przenikanie cieczy > 150 cm h2O. Każdy zestaw musi posiadać etykietę identyfikacyjną (do wklejania do dokumentacji medycznej) zawierającą datę ważności i nr serii umieszczoną wewnątrz opakowania jednostkowego. Skład zestawu: 1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm) 1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80 x 145 cm (wzmocnienie 60 x 80 cm) 1 serweta do zabiegów laparoskopii z samoprzylepnym oknem (32 x 28 cm) i torbami na narzędzia chirurgiczne ( ułożenie płaskie na stole ) 310 x 250 cm 2 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm | szt | 400
Pakiet 3 | Serweta jałowa, niebieska, roz. 90cm x 80cm zapakowana w opakowanie typu blister | szt | 640
Pakiet 4 | Serweta jałowa,niebieska,z włókniny typu TMS 35g/m2,z otworem ø 8 cm ,wysterylizowana parą wodną,na opakowaniu podwójna metka z nr serii,datą ważności,nazwą producenta,Roz.45cm x 40cm | szt | 330
Pakiet 5 | Serweta jałowa niebieska, z włókniny typu TMS 35g/m2,z otworem ø 5cm,wysterylizowana parą wodną,na opakowaniu podwójna metka z nr serii,datą ważności,nazwą producenta,Roz.80cm x 50cm | szt | 220
Pakiet 6 | Serweta jałowa,ziniebieska, z włókniny typu TMS 35g/m2,wysterylizowana parą wodną,na opakowaniu podwójna metka z nr serii,datą ważności,nazwą producenta,Roz.75cm x 45cm | szt | 450
Pakiet 7 | Serweta włókninowa, foliowana, 43g/m2 jałowa,zielona,z otworm przylepnym 8cm, wysterylizowana EO,na opakowaniu podwójna metka z nr serii,datą ważności,nazwą producenta,Roz 75cm x 45cm | szt | 920
Pakiet 8 | Jałowe serwetki celulozowe do osuszania rąk, rozm. 50x40 cm, pakowane a'1 szt | szt | 12500
Pakiet 9 | Jałowa serweta wykonana z włokniny foliowanej, trójwarstwowa, wiskoza - polietylen - polipropylen 73g/m2, rozm. 75x90 cm. z przylepcem wiskozowym. Zapakowana w torecbkę papierowo- foliową. Na zewnątrz opakowania centralna etykieta z dwiema nalepkami służącymi do wklejania do dokumentacji medycznej LOT, datą ważności, nazwą producenta . | szt | 200
Pakiet 10 | Jałowa serweta wykonana z włokniny foliowanej, trójwarstwowa, wiskozowa- polilefinowa - polipropylenowa 73g/m2, rozm. 150x90 cm. Zapakowana w torecbkę papierowo- foliową. Na zewnątrz opakowania centralna etykieta z dwiema nalepkami służącymi do wklejania do dokumentacji medycznej LOT, datą ważności, nazwą producenta . | szt | 500
Pakiet 11 | Jałowa osłona na sprzęt medyczny z gumką rozm. 120x120cm | szt | 800
Pakiet 12 | Jałowa osłona na sprzęt medyczny z gumką rozm. 80x80cm | szt | 100
Pakiet 13 | Jałowa folia osłonowa przewodów urządzeń medycznych rozmiar 15 cm x 250 cm | szt | 2000
Pakiet 14 | Podklady ginekologiczne jałowe 34cm x 9cm,op.a’10szt | op | 450
Pakiet 15 | Podkłady higieniczne celulozowe ze skrzydłami włókninowymi 90cm x 170cm,op.a’ 30szt | op | 181
Pakiet 16 | Zestaw do znieczulenia PP - jałowy, Na opakowaniu centralna etykieta z dwiema nalepkami z nr serii, datą ważności, nazwą producenta, służącą do wklejenia do dokumentacji. Zestaw zapakowany w torebkę papierowo-foliową. Skład zestawu: 5szt kompresy gazowe 10x10cm, 17 nitek 8 warstw; 1szt serweta polipropylenowa 35g/m2 rozm.60x80-90cm z otworem przylepnym o średnicy 8cm i przylepcem na krótszym boku; 1szt serweta foliowana 39g/2 rozm 75x90cm do owinięcia zestawu | szt | 1950
Pakiet 17 | Serweta jałowa niebieska bez otworu 50cmx50cm pakowana pojedyńczo | szt | 50
Pakiet 18 | sterylne serwety operacyjne z nitką radiacyjną gazowe 17 nitek 4 warstwy 75x90 cm opak.a' 1szt | op | 1500
Pakiet 19 | Sterylny zestaw do artroskopii barku wykonany z włókniny dwuwarstwowej. W skład wchodzi warstwa filmu polietylenowego i hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej o gramaturze 55 g/m2. Obszar wzmocnień wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 110 g/m2. odporność na przenikanie cieczy > 150cm h20 Obłożenie musi spełniać normę( EN 13795 1,2,3 ). Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta. Skład zestawu 1 x serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm 1 x serweta do artroskopii stawu barkowego z workiem do zbiórki płynów 225 x 360 cm (0 13x11 cm) 1 x serweta samoprzylepna 75 x 90 cm 1 x osłona na kończynę 25 x 80 cm 1x taśma samoprzylepna 10 x 50 cm 1 x ręcznik celulozowy 33 x 33 cm | szt | 100
Pakiet 20 | Zestaw do operacji ręki Sterylny zestaw do operacji ręki wykonany z włókniny dwuwarstwowej. W skład wchodzi warstwa filmu polietylenowego i hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej o gramaturze 55 g/m2. Obszar wzmocnień wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 110 g/m2. odporność na przenikanie cieczy > 150cm h20 Obłożenie musi spełniać normę( EN 13795 1,2,3 ). Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta. Skład zestawu: 1 x serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm) 1 x serweta do obłożenia ręki 270 x 320 cm; 0 3 cm (wzmocnienie 50 x 100 cm) 1 x serweta pomocnicza 100 x 150 cm ~ L, 1 x uchwyt Velcro 2 x 23 cm hup VA | szt | 350
Pakiet 21 | Zestaw do cięcia cesarskiego Zestaw do cięcia cesarskiego wykonany z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny zgodnej z (EN13795 1,2,3) o gramaturze 55g/m2. Jedną z warstw materiału stanowi folia PE. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 440%. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) > 200cm H20 oraz odporność na rozerwanie >290kPa (zgodnie z EN 13938-1). Skład zestawu: 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 140 cm (owinięcie zestawu) 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm 1 x serweta do cięcia cesarskiego 260 x 320 cm, otwór 21 x 13,5 cm (folia na brzegach), worek do gromadzenia płynów, bez osłon na kończyny 2 x ręcznik celulozowy 33 x 33 cm 30 x kompres z gazy RTG 10 x 10 cm, 12 warstw 17 nitek 2 x serweta z gazy RTG 45 x 45 cm, 4 warstwy 20 nitek, z tasiemką 1 x opatrunek na ranę pooperacyjną 20 x 8 cm 2 x fartuch chirurgiczny rozm, M 2 x fartuch chirurgiczny rozm. L 1 x serweta włóknionowa dla noworodka 87 x 90 cm | szt | 300
Pakiet 22 | Zestaw do artroskopii Sterylny zestaw do artroskopii stawu kolanowego wykonany z włókniny dwuwarstwowej. W skład wchodzi warstwa filmu polietylenowego i hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej o gramaturze 55 g/m2. Obszar wzmocnień wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 110 g/m2. odporność na przenikanie cieczy > 150cm h20 Obłożenie musi spełniać normę( EN 13795 1,2,3 ). Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta. Skład zestawu: 1 x serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm) 1 x obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80 x 145 cm (wzmocnienie 60 x 80 cm) 1 x serweta pomocnicza 150 x 150 cm 1 x serweta do artroskopii z workiem do zbiórki płynów 320 x 200 cm 1 x osłona na kończynę 25 x 80 cm 2 x taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm 2 x ręczniki celulozowe 33 x 33 cm | szt | 300
Pakiet 23 | Zestaw do operacji dłoni / stopy Sterylny zestaw do operacji dłoni / stopy wykonany z włókniny dwuwarstwowej. W skład wchodzi warstwa filmu polietylenowego i hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej o gramaturze 55 g/m2. Obszar wzmocnień wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 110 g/m2. odporność na przenikanie cieczy > 150cm h20 Obłożenie musi spełniać normę( EN 13795 1,2,3 ). Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta. Skład zestawu: 1 x serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm) 1 x obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80 x 145 cm (wzmocnienie 60 x 80 cm) 1 x serweta do zabiegów chirurgicznych dłoni/stopy 320 x 225 cm; 0 3 cm (wzmocnienie 150 x 150 cm) 2 x ręczniki celulozowe 33 x 33 cm , 1x serweta 200x150cm | szt | 500
Pakiet 24 | Zestaw do operacji biodra Obłożenie operacyjne jednorazowe (serweta główna ) wykonana z trój warstwowej pełnobarierowej włókniny (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa i włóknina wiskozowa) (zgodnej z normą EN 13795 1,2,3) o gramaturze min. 74g/m2. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 780%. Obłożenie powinna cechować wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811)>200 cm H20. Wymagany certyfikat walidacji procesu sterylizacji EO Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek do umieszczenia na karcie pacjenta Pakiety operacyjne w co najmniej dwóch warstwach opakowania transportowego Skład zestawu: 1 x serweta 260 x 200 cm, otwór "U" przylepny 6,5 x 95 cm 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm 1 x serweta nieprzylepna 200 x 150 cm 2 x osłona na kończynę rolowana 35 x 120 cm 2 x taśma przylepna 10 x 50 cm 2 x ręcznik celulozowy 33 x 33 cm 2 x serweta na stół narzędziowy 200 x 150 cm (opakowanie zestawu) 1x serweta przylepna 75x90 2x serweta przylepna 150x240 | szt | 500
Pakiet 25 | Fartuch jednorazy jałowy chirurgiczny pełnobarierowy zgodny z EN 13795 1-3; z włókniny polipropylenowej typu SM<MS o gramaturze 40g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowujemy pełną sterylność tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Odporność na przesiąkanie płynów materiału stanowiącego wzmocnienia min. 295 cm H2O natomiast BI =6, Opakowanie jednostkowe z 2 ręcznikami, roz M-XXL | szt | 6800
Pakiet 26 | Zestaw uniwersalny Zestaw wykonany z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny polipropylenowej zgodnej z (EN13795 1,2,3) o gramaturze 55g/m2. Jedną z warstw materiału stanowi folia PE. Chłonność warstwy zewnętrznej 450%. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) > 150cm H2O oraz odporność na rozerwanie >290kPa (zgodnie z EN 13938-1) Serweta na stolik narzędziowy wykonana z foliowo-włókninowego laminatu złożonego z warstwy polietylenowej folii ze wzmocnioną strefą z chłonnej, polipropylenowej włókniny o gramaturze 87 g/m2 Skład zestaw 1 serweta wzmocniona do nakrycia stołu instrumentariuszki 140 x 190 cm (opakowanie zestawu) 1 serweta do nakrycia stolika Mayo 80 x 145 cm, złożona teleskopowo 2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 x 90 cm 1 samoprzylepna serweta operacyjna 170 x 175 cm 1 samoprzylepna serweta operacyjna 170 x 200 cm 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm 2 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm 1 kieszeń samoprzylepna (2 sekcje) 43 x 38cm | opak. | 700
Pakiet 27 | Czepek chirurgiczny(bufiasty) damski,typu beret,wykończony delikatna elastyczna gumką,z włókniny polipropylenowej o gr 17g/m2. | szt | 12710
Pakiet 28 | Czepek chirurgiczny ju męski,typu furażerką,z gumką,z włókniny polipropylenowej o gr 17g/m2. | szt | 7000
Pakiet 29 | Czepek chirurgoczny z włokniny polipropylenowej 17g/m2 z napotnikiem | szt | 0
Pakiet 30 | Fartuch dla odwiedzajacych wykonany z włókniny poliptopylenowej 17g/m2,mankiet wykończony gumką,w pasie wiazany na troki | szt | 5600
Pakiet 31 | Fartuch jednorazowy lekarski z mankietami i z wiazaniem przy szyi.Wykonany z włókniny polipropylenowej 20g/m2 | szt | 1850
Pakiet 32 | Fartuch jenorazowy,przedni 43g/m2, | szt | 5630
Pakiet 33 | Fartuch jednorazowy urologiczny ,w czesci przedniej oraz przedramiona podfoliowane zapewniający barierowość dla płynów. | szt | 1900
Pakiet 34 | Jednorazowe spodenki dla dorosłego pacjent (uniwersalne) z otworem z tyłu z włókniny na najmniej 40g/m2 włokninowe np.. Granatowe | szt | 2700
Pakiet 35 | Maska chirurgiczna wykonana z 3-warst włókniny,warstwa twarzowa nie posiadająca mikrowłosków,wyposażona w sztywnik na nos,wiązana na troki,współczynik filtracji BFE 98%(potwierdzić dokumentami zgodność z normą EN 14683).Zapakowane w kartonik po 50szt | szt | 26252
Pakiet 36 | Podkład jednorazowy 75x150 cm | op | 67
Pakiet 37 | Pościel ju z włókniny typu TMS 35g/m2 powłoka 200x150cm,poszewka 90x75cm,prześcieradło 210x150cm | szt | 11100
Pakiet 38 | Przescieradło ju z włókniny typu TMS 35g/m2,roz.210x160 | szt | 18310
Pakiet 39 | Ochraniacze foliowe na buty a '100szt | op | 15
Pakiet 40 | Serweta ochronna na stół operacyjny, przeciwodleżynowa,5-cio warstwowa powierzchnia pikowana, samo wygładzająca się, wykonana z włókniny polipropylenowej, absorpcyjna warstwa środkowa, wysoko chłonna zamknięta w powłoce celulozowej, chłonność min. 35 ml/100cm2, w rozmiarze min. 102x152cm +/- 5cm, rdzeń chłonny nie większy niż 51 x 206 cm +/- 5cm, warstwa spodnia pełnobarierowa wykonana z 3-warstwowej foli polietylenowej. | szt | 2000
Pakiet 41 | Jednorazowy podkład chłonny z wkładem żelowym, pełnobarierowy, oddychający (WVTR min. 3600 g/nri2/24godz), pozostający suchy na powierzchni po zaabsorbowaniu płynów, pochłaniający przykry zapach, wykonany z min. 4 warstw, warstwa zewnętrzna trwale spojona z rdzeniem chłonnym, rozmiar: 61x91 cm (chłonność 1800-2300g) | szt | 3000
Pakiet 42 | Maska z osłoną na oczy | szt | 100
Pakiet 43 | Myjki jednorazowe z jednym palcem do mycia chorych | szt | 5740
Pakiet 44 | Podkłady higieniczne 50x38 /rolki/ szerokość 38cm, perforacja co 50 cm | szt | 172
Pakiet 45 | Podkłady higieniczne 51x80 /rolki/ szerokość 51 cm, perforacja co 80 cm | szt | 269
Pakiet 46 | Zestaw uniwersalny z serwetą z wycięciem U do operacji tarczycy Sterylne obłożenie wykonane z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny ( film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze 55g/m2. Posiada dodatkowy obszar wzmocnień z włókniny polipropylenowej o gramaturze 110 g/m2. Odporność na przenikanie cieczy > 150 cm h2O. Każdy zestaw musi posiadać etykietę identyfikacyjną (do wklejania do dokumentacji medycznej) zawierającą datę ważności i nr serii umieszczoną wewnątrz opakowania jednostkowego. Skład zestawu: 1 serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm 1 serweta samoprzylepna (głowa) 200x240 cm 1 serweta z samoprzylepnym wycięciem "U" 6.5x95 cm 150x240 cm 1 serweta nieprzylepna 150x200 cm 2 ręczniki celulozowe 33x33 cm | szt | 50
Pakiet 47 | Serweta jałowa,niebieska,z włókniny typu TMS 35g/m2, wysterylizowana parą wodną,na opakowaniu podwójna metka z nr serii,datą ważności,nazwą producenta,Roz.45cm x 40cm | szt | 300
Pakiet 48 | Osłona na kończynę wykonana z dwuwarstwowego materiału gdzie warstwę wewnętrzną stanowi miękka włóknin. Warstwa zewnętrzna zabezpiecza przed przenikaniem płynów i mikroorganizmów. Gramatutra min. 100g/m2. Produkt musi spełnić wymogi normy EN 13795 1, 2, 3 w zakresie podwyższonego poziomu funkcjonalności gdzie odporność na przenikanie mikroorganizmów w stanie mokrym BI=6. Rozmiar 35x120 cm | szt | 400
Pakiet 49 | Narzędzie laparoskopowe do mocowania siatki przepuklinowej metodą laparoskopową - średnica 5mm z 30 tytanowymi wkrętami spiralnymi | op | 5
Pakiet 50 | Retraktory ran chirurgiczmych - składający się z dwóch obręczy połączonych trwałym poliuretanem, umożliwiającym 360o retrakcję. Długość lini cięcia 2,5 - 6 cm. . | szt | 10
Pakiet 51 | Retraktory ran chirurgiczmych - składający się z dwóch obręczy połączonych trwałym poliuretanem, umożliwiającym 360o retrakcję. Długość lini cięcia 5 - 9 cm. | szt | 5
Pakiet 52 | Sukienka operacyjna wykonana z 100% bawełny,o gr.160g +/- 9g/m2.Posiada prosty krój,bez zaszewek piersiowych.Dekolt wykończony w szpic,rękaw krótki.Z przodu naszyta kieszonka. Kolor zielony.Długość dla wzorostu 158/164-111cm.Długosc dla wzrostu 170/176-115cm. na Barwiona barwnikami kadziowymi.Miła w dotyku,miękka,delikatna,trwałe kolory.Temperatura prania 95 stponi. Zapotrzebowanie roczne,Rozmiary: S, M, L, XL, XXL Zgodność z normami PN-P-84525:1998 odzież robocza. EN-V 14237/2002, Kryteria oceny tekstyliów bezpiecznych dla środowiska i człowieka | szt | 100
Pakiet 53 | Komplet odzieży operacyjnej meskiej,bluza+spodnie, wykonany z 100% bawełny,o gr.160g +/- 9g/m2.Bluza posiada karczek z przodu z wycięciem w szpic,3 kieszenie ,rękaw krótki.Podkrój szyi wykończony jest pliską.Spodnie długie i proste wykończone paskiem,w którym znajdują się troki do wiązania. Kolor zielony.Barwiona barwnikami kadziowymi.Miła w dotyku,miękka,delikatna,trwałe kolory. Temperatura prania 95stponi. Zapotrzebowanie roczne,Rozmiary: S,M,L,XL,XXL,XXXLZgodność z normami PN-P-84525:1998 odzież robocza. EN-V 14237/2002, Kryteria oceny tekstyliów bezpiecznych dla środowiska i człowieka | szt | 130
Pakiet 54 | Komplet odzieży operacyjnej damskiej,bluza+spodnie, wykonany z 100% bawełny,o gr.160g +/- 9g/m2.Bluza posiada karczek z przodu z wycięciem w szpic,3 kieszenie ,rękaw krótki.Podkrój szyi wykończony jest pliską.Spodnie długie i proste wykończone paskiem,w którym znajdują się troki do wiązania. Kolor zielony. Barwiona barwnikami kadziowymi.Miła w dotyku,miękka,delikatna,trwałe kolory. Temperatura prania 95 stponi. Zapotrzebowanie roczne,Rozmiary: S,M,L,XL,XXL Zgodność z normami PN-P-84525:1998 odzież robocza. EN-V 14237/2002,Kryteria oceny tekstyliów bezpiecznych dla środowiska i człowieka | szt | 80
Pakiet 55 | Zestaw do odsysania pola operacyjnego - ortopedyczny PACO-FLOW, składający się z końcówki o długości min. 22 cm, ergonomiczna rączka z wymiennym filtrem, dodatkowy filtr wymienny i dren o długości min. 250 cm, opakowanie podwójne (folia/papier). | szt | 250
Pakiet 56 | Jałowa osłona na mikroskop wykonana z folii rozmiar 117x 267 cm średnica otworu 65mm | szt | 20
Pakiet 57 | Serweta okulistyczna jałowa 100x100 z otworem folia samoprzylepna ze zbiornikiem na płyny | szt | 500
Pakiet 58 | Zestaw do porodu. Zestaw do porodu wykonany z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny zgodnej z EN 13795 1, 2, 3 o gramaturze min 54/m2. Jedna z warstw materiału stanowi folia PE. Chłonność warstwy zewnętrznej min 440%. Obłożenie winna cehować wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811)> 200cH2O oraz wysoka odporność na rozerwanie > 290 kPa (Zgodnie z EN 13938-1). Każdy zestaw posiada informacje o dacie ważnościi nr serii w postaci 2 naklejek do umieszczenia na karcie pacjenta Skład zestawu: 1x nożyczki chirurgiczne prostw tepo tępe 14,5 cm ze stali 2x kleszczyki plastikowe proste 14 cm 2x serweta dla noworodka 87x90cm 2 x podkład chłonny 57x90 2x ręcznik celulozowy 33x33cm 5x tupfer z gazy z nitką 4,1x4,7 cm, 20 nitek 20x kompres z włókniny 10x10,4 cm, 4 warstwy 40g/m2 1 worek na łożysko (foliowy zamykany na suwak) | szt | 450
Pakiet 59 | Zestaw do szycia po episiotomii Zestaw do szycia po nacięci krocza winien być wykonany z dwuwarstwowej pełnobarierowj wókniny zgodnej z EN 13795 1, 2, 3 o gramaturze min. 54g/m2 jedna z warstw materiału stanowi folia PE. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 440%. Obłozenie winna cechować wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) > 200cm H2O oraz odporność na rozerawnie > 290 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Kazdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek do umieszczenia na karcie pacjenta skład zestawu: 1x serweta dwuwarstwowa na stół narzędziowy (owinięcie zestawu) 75x45 cm 1x serweta dwuwarstwowa nieprzylepna 90x75 cm 1x nozyczki chirurgiczne proste ostro tępe dł 14,5 cm ze stali 1x imadło chirurgiczne typu Mayo-Hegar ze stali 1x pęseta chirurgiczna standartowa prosta 14 cm ze stali 1x kleszczyki plastikowe proste dł 14 cm do mycia pola operacyjnego 1x ręcznik celulozowy do rąk 33x33cm 5x tupfer z gazy 10x kompres z włókniny 10x10 cam serweta do przechwytywania płynów w kształcie sożka z częścią pod pośladki | szt | 120
Pakiet 60 | Nożyczki do episiotomi Braun-Stadler 14,5 cm, sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane ze stali. Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia. Wyr ób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG. Wyrób medyczny klasa I reguła 6 | szt | 120