Sprawa nr P/50/08/2014/ST/26 	                                                                                                  Starachowice  10.09.2014r.

Uczestnicy postępowania

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę  sterylizatorów

parowych (2 szt.) i sterylizatora na tlenek etylenu (1szt.) dla PZOZ w Starachowicach

/ ogłoszenie w Dz.U.U.E. nr 2014/S 166-296055 z dnia 30.08.2014r. /

W związku z otrzymanymi a przedstawionymi poniżej pytaniami dotyczącymi treści SIWZ niniejszym udzielamy następujących odpowiedzi, zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „ Prawo zamówień publicznych ” - ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Pytanie nr 2:

Dotyczy punktu 7 opisu sterylizatorów parowych.

Zamawiający wymaga w pkt 7 aby sterylizator miał „Kanał uszczelki wykonany w sposób nie przewężający światła komory.”

Czy Zamawiający dopuści do postępowania sterylizator z przewężeniem światła komory?

Proponowane przez nas rozwiązanie pozwala na bezpieczniejszą eksploatację sterylizatora, kanał uszczelki zabezpiecza użytkownika przed ewentualnym wydostaniem się gorącej wody i poparzeniem jak również chroni wewnętrzne elementy komory ( wpust pary ) przed przypadkowym uszkodzeniem. Przewężenie światła komory nie ma żadnego wpływu na pojemność wsadu, zatem wymagania użytkownika w tej kwestii nie mają żadnego uzasadnienia.

Ad. 2: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie. Prosimy o ofertę zgodną z SIWZ.

Uważamy, że nie zachodzi bezpośredni związek pomiędzy przewężeniem światła komory a bezpieczną

pracą sterylizatora.

Pytanie nr 3:

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia wyświetlającego na ekranie komunikaty w języku angielskim. Oferowane urządzenie posiada międzynarodowe oprogramowanie będące w końcowej fazie tłumaczenia

na język polski. W momencie zakończenia tłumaczenia oprogramowanie polskie będzie niezwłocznie wgrane do urządzeń zainstalowanych w siedzibie Zamawiającego.

Ad. 3: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytania nr 4-34 dotyczą załącznika nr 5 do SIWZ

Pytanie nr 4: dot. pkt. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania sterylizatorów parowych niewymagających przestrzeni serwisowej z boku urządzenia.

Uzasadnienie.

Oferowane urządzenia posiadają dostęp do przestrzeni serwisowej od czoła strony załadowczej.

Ad. 4: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 5: dot. pkt. 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenia, których głębokość będzie przekraczać 1300 mm ( w specyfikacji określone jako szerokość 1300 mm)?

Uzasadnienie

Do wykonawcy należeć będzie wymontowanie istniejących urządzeń i prawidłowy montaż z niezbędną zabudową, dlatego też wymóg określonej głębokości nie ma istotnego znaczenia.

Ad. 5: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 6: dot. pkt. 3

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie urządzenia umożliwiającego jednorazowego załadunku 8 koszy o wymiarach zgodnych z PN EN 285.

Uzasadnienie

Pierwsza część wymagania określiła pojemność komory sterylizatora. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi sterylizacji parowej, czyli zgodnie z PN EN 285, jednostka wsadu ma wymiary 600x300x300 mm. Powyższy wymóg z wymiarami kosza  620x270x240xmm jest w sprzeczności z pierwszym zapisem ww. punktu Załącznika nr 5

do SIWZ.

Ad. 6: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 7: dot. pkt. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia o szerokości transportowej powyżej 900 mm

(np. 1000mm) pod warunkiem dostosowania w niezbędnym zakresie drogi transportowej.

Uzasadnienie

Zamawiający wymaga usunięcia obecnie użytkowanych sterylizatorów i przetransportowania ich we wskazane przez Zamawiającego miejsce. Podczas przeprowadzonej wizji lokalnej okazało się, że obecne sterylizatory posiadają wsporniki o szerokości 960 mm, do których jest przymocowana  komora sterylizatora. Do tychże wsporników są zamontowane stopki, na których całe urządzenie spoczywa na posadzce (zdjęcia nr 1, 2 i 3).

Zdjęcie nr 1						Zdjęcie nr 2

Zdjęcie nr 3

Zgodnie z powyższym prosimy o umożliwienie wykonania otworu transportowego po stronie sterylnej (wymontowanie okna podawczego i wyburzenie ściany pod nim – zdjęcie nr 4)

Zdjęcie nr 4

zdjęcie nr 4

Otwór ten służyłby do wywiezienia obecnie używanych sterylizatorów i transportu nowych w miejsce montażu. Jedynie

w obrębie Centralnej Sterylizatorni są zamontowane drzwi o szerokości 90 cm, pozostałe, na drodze transportowej do rampy, mają szerokość ok. 120 cm.

Ad. 7: Wyrażamy zgodę na proponowaną drogę transportową tj. poprzez wykonanie otworu transportowego po stronie

sterylnej (wymontowanie okna podawczego i wyburzenie ściany pod nim – zdjęcie nr 4) pod warunkiem spełnienia

zapisu § 5 ust. 2 projektu umowy, czyli odtworzenia stanu pierwotnego na własny koszt.

.

.Pytanie nr 8: dot. pkt. 11

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenia z drzwiami przesuwnymi poziomo, z napędem elektrycznym, otwieranymi i zamykanymi automatycznie oraz blokowanymi mechanicznie w trakcie trwania cyklu?

Uzasadnienie

Sposób przesuwu drzwi nie wpływa na pracę urządzenia.

Ad. 8: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 9: dot. pkt. 11

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzeni z drzwiami przesuwnymi w pionie z napędem elektrycznym, otwieranymi i zamykanymi automatycznie, blokowanymi mechanicznie?

Uzasadnienie

Sposób napędu drzwi nie ma wpływu na poprawność przebiegu cyklu sterylizacji.

Ad. 9: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 10: dot. pkt. 22

Czy zamawiający wymaga w sterylizatorze funkcji degazacji wody zdemineralizowanej dostarczanej do wbudowanej wytwornicy pary?

Uzasadnienie

Funkcja poprawia jakość wody zdemineralizowanej zasilającej wytwornicę pary i minimalizuje problemy eksploatacyjne związane z jakością dostarczanej do sterylizatorów wody zdemineralizowanej.

Ad. 10: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 11: dot. pkt. 24

Prosimy Zamawiającego o uszczegółowienie ww. punktu poprzez odpowiedź na poniższe pytanie. Czy w przypadku awarii wytwornicy pary sterylizator ma mieć możliwość poprawnej pracy dzięki, wymaganej przez Zamawiającego

w punkcie nr 23 Załącznika nr 5 do SIWZ, możliwości zasilenia go parą z zewnętrznego źródła? Czy zamawiający dopuszcza urządzenie z niezależnym sterowaniem sterylizatora i wbudowanej wytwornicy pary?

Uzasadnienie

Jeżeli awaria wbudowanej wytwornicy pary ma unieruchamiać cały sterylizator bez możliwości przeprowadzenia poprawnych cykli dzięki zasilaniu z zewnętrznego źródła pary, to wymaganie zawarte w punkcie nr 23 i związana z nim idea alternatywnego źródła zasilania parą sterylizatorów nie ma uzasadnienia.

Ad. 11: Zamawiający wymaga możliwości poprawnej pracy sterylizatora również przy zasilaniu para z zewnętrznego

źródła. Zamawiający dopuszcza urządzenia z niezależnym sterowaniem wbudowanej wytwornicy pary pod

warunkiem że komunikaty i alarmy z wytwornicy będą wyświetlane na ekranie sterownika sterylizatora np. brak

wody, niskie ciśnienie pary.

Pytanie nr 12: dot. pkt. 24

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania sterylizator parowy wyposażony we wbudowaną wytwornicę pary wyposażoną we własny układ sterowania współpracujący ze sterownikiem oferowanego sterylizatora?

Uzasadnienie

Z punktu widzenia Użytkownika proponowane rozwiązanie nie jest ani bardziej skomplikowane, ani trudniejsze w użyciu. Wszystkie niezbędne elementy sterujące są podłączone do sterownika sterylizatora. Polecenia są wybierane na panelu sterującym sterylizatora, a komunikaty o błędach i awariach są wyświetlane na kolorowym ekranie dotykowym sterylizatora.

Z punktu widzenia serwisowego jest to rozwiązanie korzystniejsze, ponieważ awaria wytwornicy pary nie unieruchamia sterylizatora. Praca sterylizatora jest możliwa dzięki zasileniu go parą zewnętrzną.

Ad. 12: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 13: dot. pkt. 26

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania sterylizator parowy informujący o zakończeniu cyklu tylko wizualnie?

Uzasadnienie

Norma PN EN 285 nie wprowadza wymogu dźwiękowego sygnalizowania końca cyklu. Oferowane urządzenie jest zgodne z normą PN EN 285.

Ad. 13: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 14 dot. pkt. 29

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie wyposażone w elektroniczne czujniki ciśnienia pary w wytwornicy pary oraz w komorze oferowanego sterylizatora, które przesyłają dane do sterownika sterylizatora, a odczyty z nich

są wyświetlane na kolorowym ekranie dotykowym?

Uzasadnienie

Proponowane rozwiązanie jest równoważne i nowocześniejsze od wymaganego, a w połączeniu ze sterownikiem sterylizatora gwarantuje automatyczny monitoring ww. parametrów, które mają wpływ na poprawny przebieg cyklu sterylizacji.

Ad. 14: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie pod warunkiem, że zostaną zachowane wymagania z pkt 29

zał. nr 5 SIWZ.

Pytanie nr 15: dot. pkt. 30

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania urządzenie z wyświetlaczem po stronie wyładowczej z funkcją otwierania i zamykania drzwi?

Uzasadnienie

W proponowanym urządzeniu po wybraniu polecenia zamknięcia drzwi, zamykają się one i uszczelniają automatycznie pod ciągłą kontrolą sterownika sterylizatora. Rozwiązanie powyższe jest zastosowane do drzwi po stronie załadowczej

i wyładowczej, ponieważ eliminuje ono możliwość dokonania przez personel omyłki nieuszczelnienia drzwi.

Ad. 15: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 16: dot. pkt. 32

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia z drukarką termiczną.

Uzasadnienie

Wydruk termiczny na odpowiednim papierze, w oferowanym urządzeniu  jest tak jak pozostałe metody druku trwały i tak jak w przypadku innych metod należy tylko spełnić odpowiednie wymagania dotyczące przechowywania.

Poza tym Zamawiający wymaga archiwizacji raportów przebiegu cykli w sterowniku sterylizatora (sterowniki proponowanych urządzeń umożliwiają zapamiętanie wszystkich przeprowadzonych cykli) oraz na dostarczonym komputerze z oprogramowaniem do archiwizacji ww. raportów. Oferowane oprogramowanie daje możliwość oprócz podglądu pracy sterylizatorów w czasie bieżącym 
i automatyczne archiwizacji raportów przebiegu cykli również możliwość wydruku każdego zarchiwizowanego raportu

w formie papierowej lub do pliku, co z kolei umożliwia jego łatwą dystrybucję w formie elektronicznej.

Ad. 16: : Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 17: dot. pkt. 34

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania sterylizatorów parowych z innym złączem niż port USB umożliwiającym pobranie danych archiwalnych cyklu sterylizacji.

Uzasadnienie

Zamawiający wymaga dostarczenia wraz ze sterylizatorami komputera z oprogramowaniem do archiwizacji raportów przebiegu cykli. Proponowane rozwiązanie – oprogramowanie – automatycznie sczytuje (z odpowiedniego złącza sieciowego) i archiwizuje dane z oferowanych urządzeń, bez konieczności ingerencji personelu. Nie ma konieczności ręcznego sczytywania danych do nośnika pamięci poprzez złącze USB, a następnie wgrywania tych danych

do komputera. W proponowanym rozwiązaniu, oprogramowanie w czasie bieżącym sczytuje dane, co dodatkowo ogranicza do minimum ryzyko utraty danych w przypadku awarii modułu pamięci sterownika sterylizatora.

Ponadto w punkcie 46 ww. załącznika Zamawiający daje możliwość zamiast zapisu na USB możliwość wydruku.

Ad. 17: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 18: dot. pkt. 39

Czy zamawiający oczekuje w oferowanym urządzeniu możliwości zaprogramowani  automatycznego wykonania testu Bowie Dick po uprzednim automatycznym sprawdzeniu szczelności i programie rozgrzewającym oraz wydruku raportu testu z informacją o jego poprawności?

Uzasadnienie

W/w doprecyzowanie znacznie obniża koszty eksploatacji urządzenia.

Ad. 18: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 19: dot. pkt. 40 i 41

Czy Zamawiający wymaga w trakcie programów kontroli poziomu gazów niekondensujących w parze dostarczanej do komory i przedstawienie tego w odpowiedni sposób na wykresie i wydruku procesu?

Uzasadnienie

Pomiar tego parametru jest określony w normie PN EN 285, ponadto rozwiązanie to gwarantuje prawidłową jakość pary

w procesie i obniża koszty eksploatacji w przypadku konieczności przepakowywania i ponownej sterylizacji załadunku gdy wynik testu procesu będzie nieprawidłowy.

Ad. 19: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 20: dot. pkt. 43

Czy zamawiający oczekuje możliwości diagnostyki serwisowej on-line poprzez internetowy dostęp pracowników serwisu do programu diagnostycznego?

Uzasadnienie

W/w doprecyzowanie znacznie obniża koszty i przyspiesza serwisowanie urządzenia.

Ad. 20: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 21: dot. pkt. 47

Czy zamawiający oczekuje możliwości czy też wyposażenia sterownika sterylizatora w skaner kodów paskowych co umożliwi zarejestrowania bezpośrednio w raporcie procesu rodzaju załadunku?

Uzasadnienie

Funkcja ta jest niezbędna przy korzystaniu z systemu komputerowego dla Centralnych Sterylizatorni.

Ad. 21: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 22: dot. pkt. 48

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzeń o mocy przyłączeniowej wynoszącej max. 48 kW?

Uzasadnienie

Podczas wizji lokalnej otrzymaliśmy informację o zapasie mocy umożliwiającym podłączenie urządzeń o proponowanych mocach. Dzięki większej mocy procesy sterylizacji przebiegają szybciej.

Ad. 22: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 23: dot. pkt. 48

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzeń o mocy przyłączeniowej wynoszącej max. 58,5 kW?

Uzasadnienie

Podczas wizji lokalnej otrzymaliśmy informację o zapasie mocy umożliwiającym podłączenie urządzeń o proponowanych mocach. Dzięki większej mocy procesy sterylizacji przebiegają szybciej.

Ad. 23: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 24: dot. pkt. 49

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie elementów wymienionych w powyższym punkcie.

Uzasadnienie

Zabronione do zastosowania elementy (cokół, wanna ociekowa) są integralnymi częściami sterylizatora, a nie specjalnymi elementami montażowymi. Ponadto części te zabezpieczają pomieszczenia Centralnej Sterylizatorni przed ew. zalaniami spowodowanymi awariami instalacji wodnych urządzenia i budynku, ponadto ewentualnie zaoferowane w/w elementy znajdują się w cenie urządzenia i nie wymagają od zamawiającego dodatkowych zakupów czy też prac.

Ad. 24: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie pod warunkiem, że elementy te są integralną częścią

sterylizatora, wykonane są ze stali nierdzewnej a w przypadku wanny ociekowej zapewniony będzie stały odpływ

wody do kanalizacji z pominięciem wanny. Użycie wanny tylko do celów awaryjnych.

Pytanie nr 25: dot. pkt. 52

Prosimy o dopuszczenie odległości serwisu oferenta od siedziby Zamawiającego wynoszącej 160 km.

Uzasadnienie

Proponowana odległość siedziby serwisu oferenta od Szpitala jest niewiele większa od wymaganej. Ponadto Zamawiający wymaga określonego czasu reakcji, co oznacza, że serwisanci nie muszą jechać do Szpitala z siedziby serwisu.

Ad. 25: Zamawiający dopuszcza serwis oferenta od siedziby Zamawiającego w odległości wynoszącej do 160 km.

Pytanie nr 26: dot. pkt. 52

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy czas reakcji max. 48 godzin odnosi się do dni roboczych?

Ad. 26: Tak.

Pytanie nr 27: dot. pkt. 57

Prosimy o doprecyzowanie czy uczestnicy szkolenia, trzech pracowników działu technicznego, mają otrzymać oficjalną autoryzację serwisową producenta sterylizatorów?

Uzasadnienie

Autoryzacja serwisowa producenta dla wyroby medycznego  wiąże się z prowadzeniem wymaganego szkolenia przez pracownika producenta sterylizatorów. W przeciwnym wypadku szkolenie może być przeprowadzone przez przedstawiciela autoryzowanego serwisu.

Ad. 27: Przeszkolenie może zostać potwierdzone protokołem i imiennym certyfikatem producenta lub

przedstawiciela autoryzowanego serwisu producenta.

Pytanie nr 28: dot. pkt. 59 i 60

Z uwagi na fakt, iż Zamawiający wymaga dostarczenia komputera z zainstalowanym programem komputerowym do rejestracji danych ze sterylizatorów oraz podglądu ich pracy w czasie bieżącym poprzez złącze szeregowe lub Ethernet (zgodnie z punktem 47), czy w ramach oferty ma zostać zawarte wykonanie odpowiedniej instalacji komputerowej?

Ad. 28: Tak, w ramach oferty ma zostać zawarte wykonanie odpowiedniej instalacji komputerowej.

Pytanie nr 29: dot. pkt. 59 i 60

Czy wykonanie instalacji i przyłącza sprężonego powietrza ma być również wykonane przez wykonawcę?

Ad. 29: Tak.

Pytanie nr 30: dot. pkt. 61

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy w zapisach powyższego punktu Zamawiający ma na myśli usunięcie istniejącej zabudowy z PCV po stronie załadowczej i zastąpienie jej panelową zabudową ze stali kwasoodpornej

z drzwiami do przestrzeni serwisowej/ych oferowanych sterylizatorów?

Ad. 30: Tak.

Pytanie nr 31: dot. pkt. 62

Prosimy o informację gdzie należy przetransportować stare sterylizatory i czy na drodze transportowej znajdują się utrudnienia typu: pochylnie, schody, rampy, wąskie drzwi (o szerokości mniejszej niż 100 cm)?

Uzasadnienie

Stare sterylizatory są urządzeniami o dużych gabarytach i dużej masie umieszczonej wysoko nad posadzką. Do ich transportu, w zależności od rodzaju przeszkód na drodze transportowej, może być niezbędny specjalistyczny sprzęt oraz dodatkowe prace budowlane (rozbiórka i odtworzenie stanu pierwotnego).

Ad. 31: Zdemontowane sterylizatory mogą być transportowane tą samą drogą co dostarczone nowe, bezpośrednio

w miejsce umożliwiające załadunek na pojazdy.

Pytanie nr 32: dot. pkt. 62

Prosimy o umożliwienie wykonania otworu w miejscu okna podawczego na stronie sterylnej (zdjęcie nr 4) lub demontażu drzwi.

Uzasadnienie

W obrębie Centralnej Sterylizatorni są zamontowane drzwi o szerokości 90 cm. Konstrukcja nośna starych sterylizatorów (zdjęcia nr 1, 2 i 3) ma szerokość 96 cm, co uniemożliwia ich wywóz bez wspomnianych wyżej prac.

Ad. 32: Wyrażamy zgodę na proponowaną drogę transportową tj. poprzez wykonanie otworu transportowego po stronie

sterylnej (wymontowanie okna podawczego i wyburzenie ściany pod nim – zdjęcie nr 4) pod warunkiem

spełnienia zapisu § 5 ust. 2 projektu umowy, czyli odtworzenia stanu pierwotnego na własny koszt.

Nie wyrażamy zgody na demontaż drzwi.

Pytanie nr 33:

Pytanie dotyczące Informacji dodatkowych pkt. 1

Zamawiający opisał bardzo szczegółowo przedmiot zamówienia . W materiałach wymienionych w ww. punkcie może nie być potwierdzenia niektórych wymagań technicznych. Czy w takim wypadku możliwe jest dostarczenia oświadczenia autoryzowanego przez producenta sterylizatorów przedstawiciela na terytorium Polski?

Ad. 33: W przypadku braku potwierdzenia niektórych wymagań technicznych wymagamy dostarczenia oświadczenia

potwierdzającego spełnienie w/w wymagań przez producenta urządzenia.

Pytanie nr 34:

Pytanie dotyczące Informacji dodatkowych pkt. 2

Czy w przypadku zaoferowania sterylizatorów i programu komputerowego tego samego producenta, Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia w formie papierowej i elektronicznej niezbędnych informacji do podłączenia dostarczanego urządzenia do programu komputerowego (poza instrukcją obsługi)?

Uzasadnienie

W przypadku opisanym powyżej producent gwarantuje kompatybilność urządzeń z programem komputerowym oraz ich poprawną pracę.

W przypadku, gdy producenci sterylizatorów i programu komputerowego są różni wymóg Zamawiającego jest zasadny.

Ad. 34: Wyrażamy zgodę na przedstawioną propozycję.

Pytanie nr 35:

Dotyczy : zapisu SIWZ

1. Czy Zamawiający, celem weryfikacji spełniania przez oferenta warunków dot. posiadania wiedzy i doświadczenia oraz  zgodnie z zapisami art. 22 ust.5 ustawy prawo zamówień publicznych ((Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473 z późn. zm):

„Warunki, o których mowa w ust. 1, oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełniania maja na celu zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania udzielanego zamówienia. W postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia, którego przedmiot stanowią dostawy wymagające wykonania prac dotyczących rozmieszczenia lub instalacji, usługi lub roboty budowlane, zamawiający może oceniać zdolność wykonawcy do należytego wykonania

zamówienia w szczególności w odniesieniu do jego rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia.”

uzna za wystarczające wykazanie (wraz z poświadczeniem prawidłowego ich wykonania) dostaw obejmujących sprzedaż sprzętu medycznego?

Powyższe w równym stopniu pozwoli na sprawdzenie spełniania przez wykonawcę przedmiotowego warunku.

Ad. 35: Prosimy o złożenie dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia,

wymaganych w rozdziale VIII pkt 1.1.b SIWZ oraz w rozdziale IX pkt 4.1 SIWZ zgodnych z wprowadzoną

zmianą w SIWZ przedstawioną na stronie internetowej w dniu 25.09.2014r. wg poniższego wzoru:

„wykaz wykonanych , a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie: min. 2 dostawy odpowiadające swoim  rodzajem tj. dostawa wraz z instalacją: sterylizatorów parowych o pojemności min. 6 STE (dla zadania nr 1) i sterylizatorów na tlenek etylenu (dla zadania nr 2) i wartością dostawom lub usługom stanowiącym przedmiot zamówienia,”

Pytania nr 36-44 dot. sterylizatora parowego (zadanie nr 1)

Pytanie nr 36:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie którego konstrukcja umożliwia transport w obrębie szpitala przez drzwi o szerokości 95 cm? Oferowany rozmiar odbiega nieznacznie  od wymaganego. Z odbytej wizji lokalnej wynika, że na drodze dostawy znajdują się jedne drzwi o świetle  90 cm. Wykonawca zobowiązuje się zdjąć ramę tych drzwi na czas transportu, a po zainstalowaniu urządzeń doprowadzić drzwi do stanu pierwotnego.

Ad. 36: Wyrażamy zgodę na drogę transportową poprzez wykonanie otworu transportowego po stronie sterylnej

(wymontowanie okna podawczego i wyburzenie ściany pod nim), pod warunkiem spełnienia zapisu § 5 ust. 2

projektu umowy, czyli odtworzenia stanu pierwotnego na własny koszt. Nie wyrażamy natomiast zgody

na demontaż drzwi.

Pytanie nr 37:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie bez szyn wózka wsadowego w komorze? Oferowane urządzenie jest wyposażone w specjalnie zaprojektowany wózek wsadowy nie wymagający wykorzystania szyn, dzięki czemu zredukowana jest ilość spawów osłabiających konstrukcję komory.

Ad. 37: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 38:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie wyposażone w uszczelkę o trwałości 6 miesięcy lub 1000 cykli? Oferowane rozwiązanie zapewnia doskonałą szczelność elementu przez cały okres trwałości.

Ad. 38: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 39:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie bez „Systemu oszczędzania energii”? Oferowane urządzenie dzięki swojej konstrukcji i wykorzystanym rozwiązaniom z założenia jest energooszczędnym, zużycie energii elektrycznej jest niższe niż opisane w SIWZ.

Ad. 39: Prosimy o ofertę zgodną z SIWZ.

Pytanie nr 40:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie wyposażone w czytelne dotykowy ekran sterowania o przekątnej 5,7”. Oferowany ekran jest czytelny i zapewnia łatwe, intuicyjne sterowanie urządzeniem.

Ad. 40: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 41:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie wyposażone w program diagnostyczny nieprzedstawiający podglądu pracy podzespołów na ekranie sterownika? Oferowane urządzenie wyposażone jest w program diagnostyczny pracujący nieprzerwanie, w czasie gdy urządzenie jest uruchomione. Program diagnostyczny w czasie rzeczywistym monitoruje pracę wszystkich podzespołów oraz parametrów. W przypadku wykrycia nieprawidłowości użytkownik jest natychmiast informowany sygnałem akustycznym, komunikatem na ekranie oraz poprzez wydruk zawierający szczegóły problemu. Urządzenie umożliwia automatyczne rozpoznanie przyczyny problemu wraz z próbą automatycznego usunięcia przyczyny problemu. Urządzenie poprzez złącze Ethernet oraz RJ45 umożliwia zdalną kontrolę parametrów.

Ad. 41: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 42:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie bez złącza USB i bez możliwości zapamiętania 2000 cykli? Oferowane urządzenie posiada zainstalowane złącze karty SD, umożliwiające ciągły zapis parametrów przeprowadzanych cykli na karcie SD, z możliwością odtworzenia na zewnętrznym komputerze PC i wydruku.

Ad. 42: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 43:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie wyposażone w wózek wsadowy bez możliwości regulacji pozycji górnej półki? Oferowany wózek wsadowy dzięki swojej konstrukcji i rozmiarom zapewnia ergonomiczne wykorzystanie pojemności komory sterylizatora.

Ad. 43: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 44:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zrezygnowanie z wymogu „Autoryzowany serwis w odległości max 150 kilometrów od zamawiającego.”. Dopasowany do wymogów i potrzeb klienta system pracy serwisu Wykonawcy zapewnia sprawne świadczenie usług najwyższym poziomie, niezależnie od odległości od Zamawiającego do siedziby serwisu.

Ad. 44: Zamawiający dopuszcza serwis oferenta od siedziby Zamawiającego w odległości wynoszącej do 160 km.

Pytanie nr 45:

Prosimy o dopuszczenie ostatniej raty wyrównawczej w przypadku kwoty niepodzielnej na równe raty.

Ad. 45: Wyrażamy zgodę.

Pytanie nr 46:

Prosimy o informację, czy Zamawiający na potwierdzenie spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia dopuści przedstawienie min. 2 dostaw sprzętu medycznego odpowiadające swoją wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia?

Ad. 46: Prosimy o złożenie dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia,

wymaganych w rozdziale VIII pkt 1.1.b SIWZ oraz w rozdziale IX pkt 4.1 SIWZ zgodnych z wprowadzoną

zmianą w SIWZ przedstawioną na stronie internetowej w dniu 25.09.2014r. wg poniższego wzoru:

„wykaz wykonanych , a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie: min. 2 dostawy odpowiadające swoim  rodzajem tj. dostawa wraz z instalacją: sterylizatorów parowych o pojemności min. 6 STE (dla zadania nr 1) i sterylizatorów na tlenek etylenu (dla zadania nr 2) i wartością dostawom lub usługom stanowiącym przedmiot zamówienia,”

Pytanie nr 47:

Prosimy o wykreślenie zapisów §3 ust.5 Z brzmienia art. 483 § 1 k.c. wynika, że kara umowna (odszkodowanie umowne) jest dodatkowym zastrzeżeniem umownym, wedle którego naprawienie szkody wynikłej z niewykonania, lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy pieniężnej. Kara umowna ma charakter akcesoryjny w tym znaczeniu, że jej zastrzeżenie jest wiążące dla stron tylko wówczas, gdy związane jest ze zobowiązaniem, którego niewykonania, względnie nienależytego wykonania, kara dotyczy. Ze względu na wskazaną wyżej funkcję kara umowna zwykle zastrzegana jest w związku z konkretnymi uchybieniami w zakresie wykonania głównego przedmiotu umowy (np. zwłoka w dostawie przedmiotu zamówienia, braki ilościowe lub jakościowe przedmiotu zamówienia). W takim przypadku, kara umowna co do zasady zastępuje odszkodowanie należne wierzycielowi. Kara umowna powiązana z naruszeniem zobowiązań dodatkowych, nie związanych z przedmiotem świadczenia, tak jak została ukształtowana przez Zamawiającego, nie stanowi zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a zatem jest ona sprzeczna z istotą kary umownej wrażoną w art. 483 § 1 kc, a dodatkowo jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 25 października 2013 roku (Sygn.akt. KIO 2397/13) nakazującym Zamawiającemu wykreślenie kar umownych niezwiązanych z przedmiotem zamówienia, skład orzekający uznał, że kary umowne zastrzeżone przez Zamawiającego nie mają żadnego związku z uchybieniami Wykonawcy

w wykonaniu przedmiotu zamówienia, a zatem tego rodzaju kary należy uznać za przekroczenie przez Zamawiającego przysługującego mu, co do zasady, uprawnienia do kształtowania postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego. „(…)Zgodnie z zasadami obowiązującego porządku prawnego uprawnienie zamawiającego do ustalenia warunków umowy nie ma charakteru absolutnego, gdyż zamawiający nie może swego prawa podmiotowego nadużywać. Wynika to zarówno z przywołanych ograniczeń swobody umów, jak i z podstawowej zasady prawa cywilnego, wyrażonego w art. 5 k.c., zgodnie, z którym nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego a takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony”

Ad. 47: W uwagi na fakt, iż Wykonawca wraz z dostawą urządzenia musi dostarczyć odpowiednią dokumentację

( określoną w §2 ust.2 projektu umowy ) stanowiącą element przedmiotu zamówienia, Zamawiający pozostawia

zapisy §3 ust.5  bez zmian. Wymagana dokumentacja urządzenia stanowi nieodłączną część dostawy dzięki

której Zamawiający w sposób bezpieczny i prawidłowy będzie mógł rozpocząć eksploatację zakupionego

i zainstalowanego urządzenia. Jej brak lub opóźnienie w dostawie, będzie zatem jak Państwo wskazują w treści

pytania, zwłoką w dostawie przedmiotu zamówienia lub brakiem ilościowym, a zatem uchybieniem w zakresie

wykonania głównego przedmiotu umowy, co tylko potwierdza zasadność zaproponowanego przez

Zamawiającego zapisu.

Pytanie nr 48:

Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do projektu umowy zapisu o możliwości postawienia zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku nierealizowania zobowiązań wynikających z dostawy przez Zamawiającego. W razie zgody, proponowany zapis umowny § będzie miał następujące brzmienie:

„Strony ustalają, że opóźnienie w zapłacie całości bądź części którejkolwiek raty przekraczające 30 dni skutkować będzie powstaniem po stronie Sprzedającego prawa do postawienia kwoty ceny w stan natychmiastowej wymagalności oraz żądania zapłaty całości niespłaconej ceny”

Jeżeli Zamawiający zechce wprowadzić inny niż 30 dniowy termin wspomniany powyżej, prosimy o jego wskazanie.

Ad. 48: Niniejszą odpowiedzią wprowadzamy ust. 3 § 4 projektu umowy o treści:

„Strony ustalają, że opóźnienie w zapłacie całości bądź części którejkolwiek raty przekraczające 90 dni skutkować będzie

powstaniem po stronie Wykonawcy prawa do postawienia kwoty ceny w stan natychmiastowej wymagalności oraz

żądania zapłaty całości niespłaconej ceny”

Pytanie nr 49:

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na zabezpieczenie umowy poprzez wystawienie weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową?

Ad. 49: Zamawiający nie wyraża zgody na przedstawioną w treści pytania propozycję.

Pytanie nr 50:

Prosimy o odpowiedź, czy z uwagi na ratalną formę płatności Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie weksla In blanco wraz z deklaracją na rzecz instytucji finansowej?

Ad. 50: Zamawiający nie wyraża zgody na przedstawioną w treści pytania propozycję.

Pytanie nr 51:

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że na prośbę Wykonawcy Zamawiający przekaże weksel In blanco wraz deklaracją w dniu podpisania umowy.

Ad. 51: Zamawiający nie wyraża zgody na przedstawioną w treści pytania propozycję.

Pytanie nr 52:

Prosimy Zamawiającego o odpowiedź, czy z uwagi na ratalną formę płatności Zamawiający wyraża zgodę na ustanowienie zastawu rejestrowego na przedmiocie Zamówienia na rzecz Wykonawcy bądź instytucji finansowej?

Ad. 52: Zamawiający nie wyraża zgody na przedstawioną w treści pytania propozycję.

Pytanie nr 53:

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na zwarcie umowy zastawu rejestrowego na wzorze Wykonawcy?

Ad. 53: Zamawiający nie wyraża zgody na przedstawioną w treści pytania propozycję.

Pytanie nr 54:

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że na prośbę Wykonawcy Zamawiający zawrze umowę zastawu rejestrowego na przedmiocie zamówienia w terminie do 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru.

Ad. 54: Zamawiający nie wyraża zgody na przedstawioną w treści pytania propozycję.

Pytanie nr 55:

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zawarcie umowy przewłaszczenia obowiązującej do czasu ustanowienia zastawu rejestrowego.

Ad. 55: Zamawiający nie wyraża zgody na przedstawioną w treści pytania propozycję.

Pytanie nr 56:

Prosimy o odpowiedź czy w przypadku ustanowienia zastawu rejestrowego Zamawiający wyraża zgodę na cesję praw

z polisy ubezpieczeniowej do kwoty stanowiącej równowartość przedmiotu zamówienia?

Ad. 56: Zamawiający nie wyraża zgody na przedstawioną w treści pytania propozycję.

Pytanie nr 57:

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że pokryje koszty ustanowienia zabezpieczeń.

Ad. 57: Zamawiający nie wyraża zgody na przedstawioną w treści pytania propozycję.

Pytanie nr 58:

Ze względu na ratalną formę płatności prosimy Zamawiającego o wprowadzenie zapisu do wzoru umowy §1 ust. 8

i nadanie mu brzmienia: „W razie opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia, Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia odsetek za opóźnienia w płatnościach w wysokości 1,5 razy stopa odsetek ustawowych, nie więcej niż stopa odsetek maksymalnych”.

Ad. 58: Zamawiający nie wyraża zgody na przedstawioną w treści pytania propozycję.

Pytanie nr 59:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z umowy był sąd właściwy dla siedziby Wykonawcy? W przypadku odpowiedzi pozytywnej prosimy o stosowną modyfikację wzoru umowy §13.

Ad. 59: Zamawiający nie wyraża zgody na przedstawioną w treści pytania propozycję.

Pytanie nr 59:

Prosimy o zmianę zapisów wzoru umowy w zakresie §8 ust. 1b) i nadanie mu brzmienia: „w wysokości 0,1% wartości umownej wyrobów niedostarczonych w terminie/niezgodnej dostawy, nieterminowe uzupełnienie brakujących dokumentów lub brak uzupełnienia dokumentów, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.”

Ad. 59: Zamawiający nie wyraża zgody na przedstawioną w treści pytania propozycję.

Pytanie nr 60:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zmiany konstrukcji formularza ofertowego (zał. nr 1 do SIWZ) w zakresie sposobu obliczenia ceny w ten sposób, aby osobno wyodrębnić cenę za dostawę przedmiotu zamówienia oraz odrębnie cenę finansowania. Ze względu na fakt, iż zapłata za realizację zamówienia jest rozłożona na raty, co powoduje powstanie także kosztu finansowania dostawy. Pozwoli to uniknąć 8% podatku VAT od finansowania, gdyż finansowanie, jako odrębna usługa zgodnie z posiadaną interpretacją podatkową Wykonawcy otrzymaną od Ministerstwa Finansów jest zwolnione z podatku VAT i w przypadku wyodrębnienia na formularzu Zamawiający uzyska od wykonawcy cenę oferty niższą o stawkę podatku VAT, czyli, o 8% co będzie oczywiście bardzo korzystne dla Zamawiającego.

Proponowany zapis formularza ofertowego:

„oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych Specyfikacją Istotnych 	Warunków Zamówienia za cenę:

Zadanie nr 1:

Cena netto.............................. zł

(słownie zł: ............................................................................................................)

podatek VAT..........................  zł

cena brutto..........................................................................................................zł

(słownie zł: ...........................................................................................................)

W tym koszt finansowania płatności ratalnej:

wartość netto: ………………………………………

Podatek VAT zw.% = zw. zł

wartość brutto: …………………………………….

(słownie zł: .............................................................................................................)

Zadanie nr 2:

Cena netto.............................. zł

(słownie zł:................................................................................................................)

podatek VAT..........................  zł

cena brutto..........................................................................................................zł

W tym koszt finansowania płatności ratalnej:

wartość netto: ………………………………………

Podatek VAT zw.% = zw. zł

wartość brutto: …………………………………….

(słownie zł: .............................................................................................................)”

Ad. 61: Wyrażamy zgodę. Zmodyfikowany formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ) załączamy na naszej stronie

internetowej.

Pytanie nr 62:

Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dodanie do §13 wzoru umowy katalogu zmian umowy, jakie dopuszcza Zamawiający i nadanie im brzemienia:

„1. Zakazuje się zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem, że umowa może zostać zmieniona w następujących przypadkach:

a) (…)

b) (…)

c) (…)

d) (…)

e) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było

przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

f)  zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem nowym posiadającym,

co najmniej takie same parametry, jakie posiadał sprzęt będący podstawą wyboru oferty Wykonawcy w przypadku

wycofania lub wstrzymania produkcji sprzętu, który ma być dostarczony, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego

sprzętu nie ulegnie zwiększeniu;

g) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem o wyższej, jakości,

w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, pod warunkiem, iż cena

wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu”

Ad. 62: Zamawiający nie wyraża zgody na przedstawioną w treści pytania propozycję.

Pytanie nr 63:

Pytanie dotyczy  zadania 2

ZAKUP, DOSTAWA, MONTAŻ  I URUCHOMIENIE STERYLIZATORA NISKOTEMPERATUROWEGO NA TLENEK ETYLENU Z URZĄDZENIEM DO KATALITYCZNEGO SPALANIA TLENKU ETYLENU,DEMONTAŻ  STARYCH URZĄDZEŃ,

W części wymagane parametry i warunki dotyczące sterylizatora gazowego na tlenek etylenu pkt.8 dotyczący wyświetlania na wyświetlaczu sterylizatora danych:

Czy Zamawiający dopuści sterylizator gazowy na tlenek etylenu , który na wyświetlaczu wyświetla informację dotyczącą pracy sterylizatora, natomiast informacja o pracy abatora pojawia się wyłącznie w momencie jego awarii? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Ad. 63: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytania nr 64-76 dotyczą załącznika nr 5 do SIWZ

Pytanie nr 64: dot. pkt 3

Czy Zamawiający nie popełnił omyłki wymagając możliwości umieszczenia w komorze sterylizatora 8 koszy sterylizacyjnych o wymiarach 620 x 270 x 240 mm?

Zamawiający w tym samym punkcie wymaga sterylizatora o pojemności 8 jednostek wsadu zgodnych z normą PN-EN 285/EN 285 tj. 600 x 300 x 300 mm (dł. x szer. x wys.), tzn. długości kosza nie przekraczającej wymiaru 600 mm.

Ad. 64: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 6 Zamawiający uzna za prawidłową ofertę z zaproponowaną pojemnością

komory 8 jednostek wsadu zgodną  z normą PN-EN 285/EN 285 tj. 600 x 300 x 300 mm (dł. x szer. x wys.).

Pytanie nr 65 dot. pkt 5

Czy Zamawiający dopuści sterylizator parowy, który wymaga drogi transportowej o min. szerokości 100 cm i w związku

z tym dopuści możliwość demontażu ościeżnic drzwi i po wprowadzeniu urządzeń ponownego ich montażu na koszt dostawcy?

Ad. 65: Wyrażamy zgodę na drogę transportową poprzez wykonanie otworu transportowego po stronie sterylnej

(wymontowanie okna podawczego i wyburzenie ściany pod nim), pod warunkiem spełnienia zapisu § 5 ust. 2

projektu umowy, czyli odtworzenia stanu pierwotnego na własny koszt. Nie wyrażamy natomiast zgody

na demontaż drzwi.

Pytanie nr 66: dot. pkt 10

Czy Zamawiający dopuści sterylizator z drzwiami komory uszczelnianymi za pomocą uszczelki dociskanej sprężonym powietrzem z detektorem przecieku powietrza do komory sterylizatora?

Tego typu rozwiązanie jest równoważne dla rozwiązania wymaganego przez Zamawiającego i zgodne z wymaganiami normy PN-EN 285/EN 285. Uszczelka drzwiowa dociskana sprężonym powietrzem jest rozwiązaniem znacznie tańszym w eksploatacji ponieważ taka uszczelka może pracować przez znacznie większą ilość cykli niż wymagane 2000. 
Przy prawidłowej eksploatacji sterylizatora z uszczelkami drzwi dociskanymi sprężonym powietrzem są one w stanie poprawnie pracować od 3000 do 10 000 cykli sterylizacji 
(w zależności od konstrukcji uszczelki). Tak duża trwałość uszczelki daje duże oszczędności eksploatacyjne dla Szpitala oraz zapewnia długą i bezawaryjną pracę urządzenia.

W przypadku nieszczelności uszczelki dociskanej sprężonym powietrzem, proces sterylizacji zostanie zatrzymany

i wykazany błąd, ponieważ sterylizator jest wyposażony w detektor przecieku powietrza pod uszczelkami drzwi.

Ad. 66: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 67: dot. pkt 21

Czy Zamawiający dopuści sterylizator parowy przelotowy, w którym próżnia w komorze jest wytwarzana za pomocą wydajnej pompy próżniowej strumieniowej, cichobieżnej, bezobsługowej, zapewniającej min. ciśnienie próżni 40 mbar

(-0,96 bar), wytwarzającej hałas nieprzekraczający 55 dB(A) oraz zapewniającej bardzo niskie zużycie wody poprzez układ z cyrkulacją wody (zbiornik wody-pompa próżniowa strumieniowa-zbiornik wody), bez dodatkowych elementów zwiększających zużycie wody, odpornej na zjawisko kawitacji?

Zaproponowane rozwiązanie jest rozwiązaniem równoważnym zgodnym z wymaganiami normy PN-EN 285 / EN 285, która nie określa w jaki sposób ma być wytwarzana próżnia przez system próżniowy, tylko podaje, że system próżniowy powinien zapewniać ciśnienie min. 70 mbar (-0,93 bar). Wymagana przez Zamawiającego mechaniczna pompa próżniowa nie jest pompą bezobsługową, ponieważ wymaga okresowej regulacji.

Ad. 67: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 68: dot. pkt 28

Czy Zamawiający dopuści kolorowy, dotykowy ekran sterowania o przekątnej ekranu 5,7”, 
z analogową (alfanumeryczną) prezentacją przebiegu cyklu sterylizacji w czasie rzeczywistym oraz dodatkowo z graficzną prezentacją przebiegu cyklu sterylizacji w czasie rzeczywistym, z wyświetlaniem informacji o błędach, etapie cyklu oraz czasu pozostałego do zakończenia cyklu?

Ekran o proponowanej przekątnej spełnia wymagania normy PN-EN 285/EN 285, umożliwia łatwą obserwację stanu pracy urządzenia nawet z dużej odległości jak również łatwą jego obsługę. Ponadto graficzna prezentacja przebiegu cyklu sterylizacji w czasie rzeczywistym pozwala na wizualną ocenę jego przebiegu (temperatura, ciśnienie w funkcji czasu).

Jednocześnie zwracamy uwagę, że w Zadaniu nr 2 niniejszego postępowania na sterylizator na tlenek etylenu Zamawiający nie podaje w wymaganiach przekątnej ekranu sterowania.

Ad. 68: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 69: dot. pkt 32

Czy Zamawiający dopuści wbudowaną drukarkę termiczną panelową do wydruku raportów przebiegu parametrów cyklu po stronie załadowczej z gwarancją trwałości wydruku min. 10 lat udokumentowaną deklaracją producenta papieru termicznego?

Proponowane rozwiązanie spełnia wymagania normy PN-EN 285/EN 285 i zapewnia trwały wydruk zgodnie

z wymaganiami prawnymi dotyczącymi przechowywania dokumentacji medycznej.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że zgodnie z wymaganiami Załącznika nr 5, informacje dodatkowe pkt. 2, dostawca jest zobowiązany do dostarczenia stanowiska komputerowego z zainstalowanym oprogramowaniem do rejestracji danych ze sterylizatorów oraz podglądu ich pracy w czasie bieżącym. Z posiadanej przez naszą firmę wiedzy wynika, że większość takich systemów umożliwia wydruk danych przebiegu cyklu na dowolnej drukarce biurowej na zwykłym papierze A4.

W Zadaniu nr 2, Zamawiający nie stawia żadnych wymagań odnośnie rodzaju drukarki w sterylizatorze na tlenek etylenu dopuszczając tym samym wydruk termiczny.

Ad. 69: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 70: dot. pkt 33

Czy Zamawiający wymaga wydruku raportów przebiegu parametrów cykli zawierających parametry procesu, w tym parametry ciśnienia z dwóch czujników w komorze oraz parametry temperatury z dwóch czujników w komorze?

Ad. 70: Tak, Zamawiający wymaga wydruku raportów przebiegu parametrów cykli zawierających parametry procesu,

w tym parametry ciśnienia z dwóch czujników w komorze oraz parametry temperatury z dwóch czujników

w komorze.

Pytanie nr 71: dot. pkt 48

Czy Zamawiający dopuści sterylizator parowy o mocy 63 kW?

Po wizji lokalnej wykonanej w dniu 11.09.2014r. wynika, że w rozdzielni elektrycznej jest odpowiedni zapas mocy do zasilania dwóch sterylizatorów o mocy 63 kW.

Ad. 71: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 72: dot. pkt 48

Czy Zamawiający dopuści sterylizator parowy o mocy 51 kW?

Ad. 72: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 73: dot. pkt 51

Czy Zamawiający nie popełnił omyłki wymagając 3 wózków wsadowych do dwóch sterylizatorów parowych?

Ad. 73: Zamawiający wymaga 3 wózki wsadowe.

Pytanie nr 74: dot. pkt 59

Czy Zamawiający wymaga poprowadzenia pojedynczego kabla z rozdzielni elektrycznej znajdującej się w piwnicy

do nowej skrzyni rozdzielczej przy sterylizatorach a następnie dwóch kabli od nowych wyłączników zasilania

do poszczególnych urządzeń,

lub

czy Zamawiający wymaga poprowadzenia dwóch osobnych kabli z rozdzielni elektrycznej znajdującej się w piwnicy przez nową skrzynię rozdzielczą przy sterylizatorach oraz nowe wyłączniki zasilania do urządzeń?

Ad. 74: Zamawiający wymaga poprowadzenia dwóch osobnych kabli z rozdzielni elektrycznej znajdującej się w piwnicy

przez nową skrzynię rozdzielczą przy sterylizatorach oraz nowe wyłączniki zasilania do urządzeń.

Pytanie nr 75:

wizja lokalna

Czy Zamawiający wymaga wykonania skrzyni rozdzielczej przy sterylizatorach z odpowiednimi zabezpieczeniami oraz wyłączników zasilania umieszczonych na skrzyni lub ścianie przy sterylizatorach parowych dla każdego z urządzeń?

Ad. 75: Tak, Zamawiający wymaga wykonania skrzyni rozdzielczej przy sterylizatorach z odpowiednimi zabezpieczeniami

oraz wyłączników zasilania umieszczonych na skrzyni lub ścianie przy sterylizatorach parowych dla każdego

z urządzeń

Pytanie nr 76:

wizja lokalna

Czy Zamawiający przygotuje odpowiednie przyłącza oraz wyposaży je w zabezpieczenia dostosowane do mocy urządzeń w rozdzielni elektrycznej znajdującej się w piwnicy do podłączenia instalacji zasilającej sterylizatory parowe?

Czy przygotowanie przyłączy (z zabezpieczeniami) w rozdzielni będzie należało do dostawcy?

Ad. 76: Przygotowanie przyłączy (z zabezpieczeniami) w rozdzielni będzie należało do dostawcy.

Pytania nr 77-91 dot. zadania nr 1

Pytanie nr 77:

Czy zamawiający dopuści sterylizator o głębokości 1630 mm?

Ad. 77: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 78:

Czy zamawiający wymaga aby system zatrzymania ruchu był mechanizmem bez sprzęgłowym działającym automatycznie, zatrzymujący się natychmiast po napotkaniu przeszkody

Wyjaśnienie: systemy bez sprzęgłowe zwiększają bezpieczeństwo użytkownika, eliminują możliwość niezadziałania systemu.

Ad. 78: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 79:

Czy zamawiający dopuści uszczelkę dociskaną sprężonym powietrzem?

Ad. 79: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 80:

Czy zamawiający wymaga aby autoklaw posiadał dodatkowy manometr po stronie załadowczej informujący o ciśnieniu wytwornicy pary?

Ad. 80: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 81:

Czy zamawiający dopuści urządzenie z ekranem dotykowym o przekątnej 7 cali?

Ad. 81: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 82:

Czy zamawiający dopuszcza autoklaw zapamiętujący do 200 cykli we wbudowanej pamięci pod warunkiem, że cykle zgrywają się automatycznie z autoklawu na komputer bez dodatkowej ingerencji użytkownika?

Ad. 82: Zamawiający nie wyraża zgody. Prosimy o ofertę zgodną z SIWZ.

Pytanie nr 83:

Czy zamawiający wymaga aby serwis miał podgląd online do autoklawu za pomocą wbudowanego modułu GPRS?

Ad. 83: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie pod warunkiem, że ewentualne koszty abonamentu będą

po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 84:

Czy zamawiający wymaga aby użytkownik miał podgląd online do autoklawu za pomocą sieci internet z każdego komputera, który posiada podłączenie do internetu?(wymagane hasło do autoryzacji)

Ad. 84: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 85:

Czy zamawiający dopuści urządzenie z płaszczem pełnym

Wyjaśnienie: w przypadku zastosowania płaszcza żebrowanego nie mamy 100% rozkładu temperatury na całej powierzchni powierzchnia grzania, płaszcz pełny również umożliwia inspekcję spawów.

Ad. 85: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 86:

Czy zamawiający dopuszcza odległość autoryzowanego serwisu, który znajduje się w Warszawie (ok. 150 km)?

Ad. 86: Zamawiający dopuszcza serwis oferenta od siedziby Zamawiającego w odległości wynoszącej do 160 km.

Pytanie nr 87:

Proszę o określenie parametrów minimalnych komputera dostarczanego na potrzeby archiwizacji informacji ze sterylizatorów. Proszę również o określenie rodzaju dostarczonego komputera (laptop czy komputer stacjonarny)

Ad. 87: Zamawiający wymaga: komputera stacjonarnego, parametry komputera maja zapewnić płynną archiwizację

danych oraz umożliwić w przyszłości pracę z dowolnym systemem kontroli obiegu materiałów w Centralnej

Sterylizatorni. W skład komputera ma wchodzić: komputer PC, monitor min. 17 cali, drukarka kolorowa i UPS.

Pytanie nr 88:

Czy zamawiający wymaga aby system rejestrujący dane posiadał również funkcję rejestracji przebiegu cyklu w postaci wykresu?

Ad. 88: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 89:

Czy zamawiający dopuści przedstawienie jednej referencji odpowiadającej wartością stanowiącą przedmiot zamówienia

Ad. 89: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 90:

Czy zamawiający dopuści przedstawienie dwóch referencji na dostawę dwóch sterylizatorów parowych o wartości powyżej 200 tys. Zł brutto

Ad. 90: Prosimy o złożenie dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia,

wymaganych w rozdziale VIII pkt 1.1.b SIWZ oraz w rozdziale IX pkt 4.1 SIWZ zgodnych z wprowadzoną

zmianą w SIWZ przedstawioną na stronie internetowej w dniu 25.09.2014r. wg poniższego wzoru:

„wykaz wykonanych , a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie: min. 2 dostawy odpowiadające swoim  rodzajem tj. dostawa wraz z instalacją: sterylizatorów parowych o pojemności min. 6 STE (dla zadania nr 1) i sterylizatorów na tlenek etylenu (dla zadania nr 2) i wartością dostawom lub usługom stanowiącym przedmiot zamówienia,”

Pytanie nr 91:

Czy zamawiający dopuści termin dostawy w ciągu 16 tygodni od daty podpisania umowy?

Wyjaśnienie: Urządzenia produkowane za granicami naszego kraju, produkowane są na specjalne zamówienie, dopasowane do wymagań  zamawiającego.

Ad. 91: Zamawiający dopuszcza termin dostawy w ciągu 16 tygodni od daty podpisania umowy.

Pytanie nr 92:

Czy Zamawiający dopuści urządzenia o szerokości 100 cm, jeśli Wykonawca zdemontuje na czas transportu ościeżnice drzwi oraz zamontuje je po zakończeniu transportu na własny koszt ?

Ad. 92: Wyrażamy zgodę na drogę transportową poprzez wykonanie otworu transportowego po stronie sterylnej

(wymontowanie okna podawczego i wyburzenie ściany pod nim), pod warunkiem spełnienia zapisu § 5 ust. 2

projektu umowy, czyli odtworzenia stanu pierwotnego na własny koszt. Nie wyrażamy natomiast zgody

na demontaż drzwi.

Pytanie nr 93:

Czy Zamawiający dopuści drzwi ze zmianą kierunku ruchu po napotkaniu przeszkody, co uniemożliwia zakleszczenie przedmiotu lub ręki osoby obsługującej sterylizator pomiędzy drzwiami a górną krawędzią komory oraz minimalizuje ewentualny nacisk drzwi na rękę osoby obsługującej sterylizator ?

Ad. 93: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 94:

Czy Zamawiający dopuści bezobsługową pneumatyczną uszczelkę drzwi, która nie wymaga okresowego czyszczenia ani smarowania o żywotności ponad 3000 cykli oraz systemem wykrywającym uszkodzenie uszczelki ?

Ad. 94: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 95:

Czy Zamawiający dopuści drzwi przesuwne w pionie otwierane i zamykane automatycznie, blokowane mechanicznie

w czasie trwania cyklu sterylizacji, z napędem elektrycznym nie wymagającym kalibracji ?

Ad. 95: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 96:

Czy Zamawiający dopuści sterylizator z wbudowaną wytwornicą pary, której układ sterujący jest niezależny od sterownika sterylizatora, co umożliwia zasilanie drugiego sterylizatora w sytuacji awaryjnej ?

Ad. 96: Tak, pod warunkiem, że komunikaty i alarmy z wytwornicy np. brak wody, niskie ciśnienie pary, będą wyświetlane

na ekranie sterownika sterylizatora.

Pytanie nr 97:

Czy Zamawiający dopuści sterylizator wyposażony w drukarkę panelową z wydrukiem termicznym z gwarantowaną trwałością wydruku 12 lat oraz możliwością wydruku cykli archiwalnych ponownie na wbudowanej drukarce, wydruku

na drukarce zewnętrznej, automatycznym przesyłaniu danych cyklu na dowolny komputer w sieci lokalnej Zamawiającego oraz możliwością pobierania danych cykli archiwalnych przez port USB na pamięć zewnętrzną typu pendrive ?

Ad. 97: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 98:

Czy Zamawiający dopuści wydruk graficzny i alfanumeryczny zawierający wykres przebiegu ciśnienia i temperatury

w komorze, nazwy poszczególnych faz procesu, czasy rozpoczęcia, temperatury i ciśnienia każdej z faz, zgodnie z normą PN-EN 285 ?

Ad. 98: Nie wyrażamy zgody. Prosimy o ofertę zgodną z SIWZ.

Pytanie nr 99:

Czy Zamawiający dopuści sterylizator z programem diagnostycznym z sygnalizacją stanu pracy poszczególnych podzespołów na obudowie sterownika oraz na tych podzespołach ?

Ad. 99: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 100:

Czy Zamawiający dopuści termin realizacji Zamówienia 10 tygodni od dnia podpisania umowy ?

Ad. 100: Zamawiający dopuszcza termin dostawy w ciągu 16 tygodni od daty podpisania umowy (dot. zadania nr 1 ).

Pytanie nr 101:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby faktura sprzedażowa (VAT) była wystawiona na poszczególne pozycje wchodzące

w skład zestawu?

Ad.101: Zgodnie z §1 projektu umowy: „7. Ceny na fakturze będą rozbite na poszczególne pozycje dostawy

z wyszczególnionym podatkiem VAT.”

Pytanie nr 102:

Dot. Załącznik nr 5, do SIWZ, Zadanie nr 1

Czy z uwagi na szeroki zakres prac związanych z demontażem istniejących urządzeń, wykonaniem instalacji doprowadzających brakujące media, instalacją zaoferowanych urządzeń wraz z wykonaniem zabudowy ze stali nierdzewnej oraz walidacją, Zamawiający wydłuży termin realizacji zamówienia w zakresie zadania nr 1 do 14 tygodni od daty podpisania umowy?

Uzasadnienie:

Sterylizatory parowe są urządzeniami produkowanymi na konkretne zamówienie.

Cykl produkcyjny zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dyrektywami wynosi od 8 do 10  tygodni. Należy pamiętać o tym iż każde urządzenie przed opuszczeniem fabryki musi zostać dodatkowo poddane badaniom kwalifikacyjnym. Wszystkie powyższe elementy sprawiają, że wyprodukowanie wysokiej jakości niezawodnego sprzętu wymaga odpowiednio długiego cyklu produkcyjno-testowego. 
Jednocześnie konieczność demontażu istniejących urządzeń, wraz z doprowadzeniem brakujących mediów oraz wykonaniem zabudowy znacznie wydłuża realizację zamówienia w porównaniu ze standardowym dostarczeniem urządzeń w uprzednio przygotowane miejsca.

Zwracamy się zatem z uprzejmą prośbą o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.

Ad. 102: Zamawiający dopuszcza termin dostawy w ciągu 16 tygodni od daty podpisania umowy (dot. zadania nr 1 ).

Pytanie nr 103:

Dot. Wzór umowy – par 8 pkt 1.b?

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę kar umownych z wymaganych 0,5% wartości na 0,2% wartości umownej wyrobów nie dostarczonych w terminie/niezgodnej dostawy, nieterminowe uzupełnienie brakujących dokumentów lub brak uzupełnienia dokumentów, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki?

Ad. 103: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę w projekcie umowy.

Pytanie nr 104:

Dot. Załącznik nr 5 do SIWZ, Zadanie 1, pkt 2.

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenia których głębokość (nazwana w siwz  ”szerokością ”) przekracza dostępną przestrzeń do zabudowy i wynosi: 1650 mm, pod warunkiem wykonania szczelnej oraz estetycznej zabudowy urządzeń do istniejących ścian z obu stron?

Uzasadnienie: Po zdemontowaniu istniejących urządzeń oraz zainstalowaniu nowych sterylizatorów i tak konieczne będzie wykonanie nowej zabudowy. W związku z powyższym wymiary obecnej przestrzeni mogą zostać rozszerzone po stronie wyładunku urządzeń (strefy art. wysterylizowanych).

Ad. 104: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Dyrektor PZOZ w Starachowicach

Sebastian Petrykowski

………………………………………

( podpis osoby upoważnionej )