Sprawa nr P/50/08/2014/ST/39 	                                                                                               Starachowice  14.10.2014r.

Uczestnicy postępowania

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę  sterylizatorów

parowych (2 szt.) i sterylizatora na tlenek etylenu (1szt.) dla PZOZ w Starachowicach

/ ogłoszenie w Dz.U.U.E. nr 2014/S 166-296055 z dnia 30.08.2014r. /

W związku z otrzymanymi a przedstawionymi poniżej pytaniami dotyczącymi treści SIWZ niniejszym udzielamy następujących odpowiedzi, zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „ Prawo zamówień publicznych ” –

( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Pytanie nr 107:

Prosimy o ponowne rozpatrzenie naszego pytania do Zadania nr 1 powyższego postępowania:

- Czy Zamawiający dopuści wydruk graficzny i alfanumeryczny zawierający wykres przebiegu ciśnienia i temperatury w komorze, nazwy poszczególnych faz procesu, czasy rozpoczęcia, temperatury i ciśnienia każdej

z faz, zgodnie z normą PN-EN 285 ?

Uważamy, iż wymagany parametr opisany w pkt. 33:

„Wydruk parametrów procesu zawierający wszystkie parametry procesu (w tym parametry ciśnienia w komorze oraz temperatury w komorze z podwójnych czujników) i kolejne jego fazy”

stoi w bezpośredniej sprzeczności z parametrem pkt. 27:

„Niezależne systemy sterowania i monitorowania przebiegu cyklu sterylizacji, wyposażone w osobne czujniki temperatury i ciśnienia z pomiarem niezależnym od ciśnienia atmosferycznego.”

oraz normą PN-EN 285, pkt 6.3.1.2:

„Przyrząd rejestrujący powinien być niezależny od sterownika automatycznego”.

Wydruk wartości ciśnienia i temperatury z czujników regulujących proces oraz czujników rejestrujących sugeruje brak niezależności systemu rejestrującego,  co jest niezgodne z przytoczonym wyżej pkt. 6.3.1.2 normy PN-EN 285.

Wnosimy o dokonania zmiany w pkt 33 na następujące brzmienie:

„Wydruk parametrów procesu zawierający wszystkie parametry procesu (w tym parametry ciśnienia w komorze oraz temperatury w komorze z czujników służących rejestracji) i kolejne jego fazy”.

Ad. 107: W odpowiedzi na otrzymane pytanie Zamawiający dopuszcza „wydruk graficzny i alfanumeryczny zawierający

wykres przebiegu ciśnienia i temperatury w komorze, nazwy poszczególnych faz procesu, czasy rozpoczęcia,

temperatury i ciśnienia każdej z faz, zgodnie z normą PN-EN 285” zmieniając tym samym odpowiedź na

pytanie nr 98. Powyższa możliwość jest uzupełniniem treści SIWZ i udzielonych odpowiedzi przed

dniem 14.10.2014r.

Dyrektor PZOZ w Starachowicach

Sebastian Petrykowski

………………………………………

( podpis osoby upoważnionej )