Nr sprawy: P/64/10/2014/AM                               Starachowice, dnia 12.10.2014

Wykonawcy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na dostawę zestawu do histeroskopii oraz diatermii chirurgicznej, nr ogłoszenia 364618 - 2014 z dn. 04.11.2014

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę zestawu do histeroskopii oraz diatermii chirurgicznej dla potrzeb PZOZ w Starachowicach

Odpowiedzi na pytania

Pytanie 1 dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiajacy dopuści w poz. 8 wielokolorowy wyświetlacz 9’’ o dużo lepszej rozdzielczości HD?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2 dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiajacy dopuści w poz. 9 aparat z całkowicie automatycznym doborem mocy bez wizualizacji?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ. Zamawiający wymaga aby na monitorze operator mógł obserwować wartości aktualnie wykorzystywanego prądu w postaci cyfrowej i słupkowej

Pytanie 3 dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiajacy dopuści w poz.10 aparat z 2 gniazdami monopolarnymi, 3 gniazda bipolarne – rozpoznające przyłączone narzędzia oraz 1 gniazdo el. neutralnej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia, że aparat będzie umożliwiać                bezpośrednie podłączenie narzędzi (bez dodatkowych adapterów):

- monopolarnych w systemie wtyczek jednopinowym śr. 4mm i 5 mm oraz trzypinowym,

- bipolarnych w systemie wtyczek jednopinowych 4mm oraz dwupinowym o rozstawie standardu 29 mm.

Pytanie 4 dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiajacy dopuści w poz. 12 aparat z automatyczną regulacją intensywności cięcia i koagulacji oraz możliwością zmiany trybu pracy przy pomocy włącznika nożnego?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ. Zamawiający wymaga aby  regulacja intensywnością cięcia i koagulacji oraz zmiany trybów pracy mogła być wykonywana z uchwytu do koagulacji i cięcia i włącznika nożnego, gdyż w takiej sytuacji nie ma konieczności wykorzystywania włącznika nożnego, który przy wielu procedurach jest niewygodny do stosowania przez operatora.

Pytanie 5 dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiajacy dopuści w poz. 22 aparat z całkowicie automatycznym procesem doboru mocy w pracy bipolarnej w środ. wodnym?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 6 dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiajacy dopuści w poz. 28 aparat który zamiast regulacji intensywności efektu ma dostępnych 13 różnych koagulacji ( z czego 6 posiada możliwości ustawienia efektu)?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7 dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiajacy dopuści w poz. 31 aparat z 8 różnymi rodzajami koagulacji bez możliwości regulacji efektu?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8 dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiajacy dopuści w poz. 36 aparat z max mocą przy zamykaniu naczyń 250W?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ. Zamawiający wymaga minimalnej mocy trybu zamykania naczyń 300W.

Pytanie 9 dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiajacy dopuści w poz. 37 aparat bez możliwości wizualizacji aktualnie używanej mocy (aparat automatycznie dobiera moc do potrzeb)?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ. Zamawiający wymaga aby na monitorze operator mógł obserwować wartości aktualnie wykorzystywanego prądu w postaci cyfrowej i słupkowej.

Pytanie 10 dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiajacy dopuści w poz. 38 aparat bez możliwości wizualizacji  efektu (aparat w pełni zautomatyzowany, sam dobiera odpowiednie parametry)

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ. Zamawiający wymaga aby na monitorze operator mógł obserwować wartości aktualnie wykorzystywanego prądu w postaci cyfrowej i słupkowej.

Pytanie 11 dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiający dopuści w poz. 43 kabel o dł. 4,5m?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 12 dotyczy zadania nr 3

Czy Zamawiający dopuści w poz. 12 wielokolorowy wyświetlacz 9’’ o dużo lepszej rozdzielczości HD?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13 dotyczy zadania nr 3

Czy Zamawiający dopuści w poz. 9 aparat bez możliwości wizualizacji  efektu (aparat w pełni zautomatyzowany, sam dobiera odpowiednie parametry)

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ. Zamawiający wymaga aby na monitorze operator mógł obserwować wartości aktualnie wykorzystywanego prądu w postaci cyfrowej i słupkowej.

Pytanie 14 dotyczy zadania nr 3

Czy Zamawiajacy dopuści w poz.13 aparat z 2 gniazdami monopolarnymi, 3 gniazda bipolarne, w tym dwa do zamykania naczyń – rozpoznające przyłączone narzędzia oraz 1 gniazdo el. neutralnej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia, że aparat będzie umożliwiać

bezpośrednie podłączenie narzędzi (bez dodatkowych adapterów):

- monopolarnych w systemie wtyczek jednopinowym śr. 4mm i 5 mm oraz trzypinowym,

- bipolarnych w systemie wtyczek jednopinowych 4mm oraz dwupinowym o rozstawie standardu 29 mm

Pytanie 15 dotyczy zadania nr 3

Czy Zamawiajacy dopuści w poz.15 aparat umożliwiający bezpośrednie podłączenie narzędzi bipolarnych w trzech różnych systemach ( wtyczka 28,58mm, ERBE oraz 3-pin) z automatycznym rozpoznawaniem przyłączonego narzędzia?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 16 dotyczy zadania nr 3

Czy Zamawiający dopuści w poz. 17 aparat z automatyczną regulacją intensywności cięcia i koagulacji oraz możliwością zmiany trybu pracy przy pomocy włącznika nożnego?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby  regulacja intensywnością cięcia i koagulacji oraz zmiany trybów pracy mogła być wykonywana z uchwytu do koagulacji i cięcia i włącznika nożnego, gdyż w takiej sytuacji nie ma konieczności wykorzystywania włącznika nożnego, który przy wielu procedurach jest niewygodny do stosowania przez operatora.

Pytanie 17 dotyczy zadania nr 3

Czy Zamawiający dopuści w poz. 30 aparat z max mocą przy zamykaniu naczyń 250W?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ. Zamawiający wymaga minimalnej mocy trybu zamykania naczyń 300W.

Pytanie 18 dotyczy zadania nr 3

Czy Zamawiający dopuści w poz. 36 aparat z możliwością rozbudowy systemu o przystawkę argonową i odsysacz dymu?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ. Zamawiający wymaga możliwości rozbudowy systemu o pompę irygacyjno-ssącą.

Pytanie 19 dotyczy zadania nr 3

Czy Zamawiający dopuści w poz. 41 kabel o dł. 4,5m?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 20 dotyczy zadania nr 3

Czy Zamawiający dopuści w poz. 42 kleszcze do bipolarnego uszczelniania dużych naczyń, autoklawowalne, dł. 16cm, zakrzywione, okładki gładkie o dł. 15mm i szer. 3mm z kablem o dł. 4,5m?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Sebastian Petrykowski /-/

………………………………………….

Zatwierdził