l.dz. P/72/11/2014/AP Starachowice 16.12.2014r.

**Wykonawcy postępowania**

**przetargowego**

**Nr ogłoszenia 398692 – 2014**

Dotyczy: postępowania przetargowego „Dostawa aparatury medycznej dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach”

Niniejszym informujemy, że wpłynęły pytania ofertowe na które odpowiadamy:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat bez niezależnego zasilania z akumulatorów ?

Zasilanie z akumulatorów znacznie zwiększa wagę aparatu oraz jego cenę. Ponadto aparat tego typu narażony jest na większą awaryjność. Należy również wziąć pod uwagę, że aparat z uszkodzonymi bateriami, jest bardzo trudny w użytkowaniu. Waga tego rodzaju nie pozwala na poruszaniem mim bez sprawnych akumulatorów.

Odp.: Zamawiający wymaga aparatu z akumulatorowym wspomaganiem ruchu aparatu

Pytanie nr 2

Punkt IX.2 podpunkt 5. Czy Zamawiający odstąpi od złożenia informacji z banku wymaganej w punkcie IX.2 podpunkt 2. Wykonawca potwierdzi spełnianie warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie za pomocą złożenia wraz z ofertą opłaconej polisy OC.

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 3

Zwracamy się o wykreślenie z umowy dotyczącego gwarancji, brzmiącego następująco:

Na czas naprawy aparatu Wykonawca dostarczy aparat zastępczy.

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający ma na myśli akumulatorowe wspomaganie ruch aparatu.

Odp.: Tak, Zamawiający ma na myśli akumulatorowe wspomaganie ruch aparatu

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający ma na myśli akumulatorowe wspomaganie ekspozycji? Jeżeli tak to, czy Zamawiający dopuszcza zasilanie z baterii kondensatorów?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający ma na myśli akumulatorowe zasilanie sytemu komputerowego aparatu?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania

Pytanie nr 7

(Zadanie 3, pkt. 24) Czy przez SRKT-T Zamawiający ma na myśli formułę SRK-T?

Odp.: Tak, Zamawiający ma na myśli formułę SRK-T

Pytanie nr 8

(dotyczy l.p.3)

Czy Zamawiający dopuści aparat wysokiej klasy z częstotliwością generatora 40kHz? W nowoczesnych generatorach wysokiego napięcia nie ma konieczności stosowania bardzo wysokich częstotliwości, tak jak to było powszechnie stosowane w przeszłości. Aktualnie nowoczesna konstrukcja generatorów, dzięki zastosowaniu specjalnych układów inwerterowych, zapewnia bardzo niskie tętnienia i stabilność parametrów ekspozycji (kV, mA) nawet przy mniejszych częstotliwościach.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9

(dotyczy l.p.6)

Czy Zamawiający dopuści aparat wysokiej klasy z maksymalnym prądem 400mA? Różnica jest bardzo mała. Zgoda Zamawiającego na powyższe rozwiązanie pozwoli na przystąpienie do przetargu innym znaczącym oferentom, co jest zgodne z zasadą uczciwej konkurencji.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 10

(dotyczy l.p.15)

Czy Zamawiający dopuści aparat wysokiej klasy bez bazy danych pacjenta? Rozwiązanie to jest bezużyteczne w tym przypadku, ponieważ oferowany system jest systemem analogowym.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 11

(dotyczy l.p.26)

Czy Zamawiający dopuści aparat wysokiej klasy z kolimatorem posiadającym dwie płaszczyzny ruchomych przesłon, których położenie można regulować? Oferowany aparat jest systemem przyłóżkowym, gdzie 2 pary ruchomych przesłon są standardem i powinny całkowicie zaspokoić potrzeby Zamawiającego. Zgoda Zamawiającego na powyższe rozwiązanie pozwoli na przystąpienie do przetargu innym znaczącym oferentom, co jest zgodne z zasadą uczciwej konkurencji.

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 12

(dotyczy l.p. 28)

Czy Zamawiający dopuści aparat wysokiej klasy z systemem jezdnym składającym się z dwóch kół skrętnych i dwóch tylnych stałych? Oferowany aparat ma system jezdny mocno zaawansowany technologicznie, umożliwiający swobodny transport i manewr systemu na niemal każdej powierzchni.

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 13

(dotyczy l.p.34)

Czy Zamawiający dopuści aparat wysokiej klasy z możliwością obrotu lampy RTG wokół osi wzdłużnej -90°/+180°? Takie rozwiązanie umożliwia swobodne wykonywanie badań. Zgoda Zamawiającego na powyższe rozwiązanie pozwoli na przystąpienie do przetargu innym znaczącym oferentom, co jest zgodne z zasadą uczciwej konkurencji.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 14

(dotyczy l.p.36)

Czy Zamawiający dopuści aparat wysokiej klasy bez możliwości komunikacji z użytkownikiem w języku polskim? Oferowany system obsługuje się głównie za pomocą piktogramów wyświetlanych na panelu dotykowym, które są czytelne dla każdego użytkownika, niezależnie od używanego języka.

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 15

(dotyczy l.p.41)

Czy Zamawiający dopuści aparat wysokiej klasy z wagą aparatu 215kg? Różnica jest niewielka, a dzięki zaawansowanemu systemowi jezdnemu transport aparatu jest łatwy i swobodny.

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Pytania dotyczące Zadania nr 2 – PRZENOŚNY APARAT RTG ANALOGOWY RTG – 1 SZT. :

Pytanie nr 16

Czy Zamawiający w punkcie 3. dopuści do zaoferowania aparat RTG przyłóżkowy posiadający generator o częstotliwości 40 kHz? Częstotliwość taka gwarantuje wysoką jakość zdjęć RTG.

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 17

Czy Zamawiający w punkcie 6. dopuści do zaoferowania aparat RTG przyłóżkowy posiadający maksymalny prąd 400 mA? Jest to minimalna różnica od wymaganego parametru, która nie ma wpływu na jakość zdjęć RTG.

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 18

Czy Zamawiający w punkcie 15. dopuści do zaoferowania aparat RTG przyłóżkowy nieposiadający Bazy Danych Pacjenta z możliwością edycji i wpisywania danych demograficznych Pacjenta? Takie możliwości daje pośrednie ucyfrowienie działające   
w placówce Zamawiającego.

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 19

Czy Zamawiający w punkcie 16. dopuści do zaoferowania aparat RTG przyłóżkowy nieposiadający możliwości wydruku informacji dotyczących ekspozycji, zawierającego: - dane demograficzne Pacjenta; - parametry ekspozycji; - datę i godzinę ekspozycji? Takie możliwości daje pośrednie ucyfrowienie działające w placówce Zamawiającego.

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 20

Czy Zamawiający w punkcie 22. dopuści do zaoferowania aparat RTG przyłóżkowy, którego pojemność cieplna anody lampy wynosi 107 kHU? Jest to parametr lepszy od wymaganego.

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 21

Czy Zamawiający w punkcie 23. dopuści do zaoferowania aparat RTG przyłóżkowy, którego pojemność cieplna głowicy lampy wynosi 800 kHU? Jest to parametr lepszy od wymaganego.

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 22

Czy Zamawiający w punkcie 26. dopuści do zaoferowania aparat RTG przyłóżkowy posiadający dwie płaszczyzny ruchomych przesłon, których położenie można regulować? Jest to standardowe rozwiązanie stosowane w aparatach RTG przyłóżkowych.

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 23

Czy Zamawiający w punkcie 27. dopuści do zaoferowania aparat RTG przyłóżkowy posiadający hamulec ręczny ruchu wzdłużnego aparatu? Parametr ten gwarantuje większe zabezpieczenie przed nieplanowanym przemieszczeniem się aparatu.

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 24

Czy Zamawiający w punkcie 28. dopuści do zaoferowania aparat RTG przyłóżkowy posiadający dwa tylne twarde koła jezdne nieskrętne, o średnicy 200 mm oraz dwa przednie skrętne gwarantujące mobilność, manewrowość oraz stabilność?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 25

Czy Zamawiający w punkcie 30. dopuści do zaoferowania aparat RTG przyłóżkowy z regulowanymi przysłonami wewnątrz kolimatora do ustawiania obszaru promieniowania w dwóch niezależnych płaszczyznach? Jest to standardowe rozwiązanie stosowane w aparatach RTG przyłóżkowych.

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 26

Czy Zamawiający w punkcie 34. dopuści do zaoferowania aparat RTG przyłóżkowy z obrotem lampy RTG wokół osi wzdłużnej -57°/+167°?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 27

Defibrylator

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez metronomu z możliwością ustawień rytmu

częstotliwości uciśnięć dla pacjentów zaintubowanych i nie zaintubowanych, oraz dla dzieci i

dorosłych natomiast posiadające wbudowane w trybie AUTO wskazówki BLS z możliwością

ręcznego regulowania ustawień cyklów sztucznego oddychania, dźwiękami sztucznego

oddychania oraz dźwiękami skurczu?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 28 – Defibrylator

Czy Zamawiający dopuści defibrylator z możliwością wyboru energii z 14 poziomów łatwo

dostępnych na płycie czołowej aparatu?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 29

Defibrylator

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z czasem ładowania energii 200J do 6 sekund?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 30 – Defibrylator

Czy Zamawiający dopuści defibrylator z ekranem LCD-TFT Blue Mode o przekątnej 5,7”,

rozdzielczością ekranu 320x240 pikseli z dobrą widocznością zarówno w ciemnym jak i

oświetlonym środowisku?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 31

Defibrylator

Czy Zamawiający dopuści defibrylator ze wzmocnieniem sygnału EKG w zakresie minimum 0,5-

1,5 cm/mV oraz AUTO?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 32

Defibrylator

„ możliwość rozbudowy o moduł wi-fi”

Proszę o doprecyzowanie w jakim celu będzie wykorzystywana ta funkcja w aparacie?

Jeśli Zamawiający ma na myśli możliwość przesyłu danych proszę o odpowiedź czy Zamawiający

dopuści urządzenie z możliwością transmisji z zapisem danych za pomocą oprogramowania na komputer PC dołączonego bezpłatnie do urządzenia oraz zastosowanie wewnętrznej karty pamięci CF o pojemności 2 GB z możliwością zapisu danych i głosu do 75 godzin?

Odp.: Zamawiający odstępuje od takiego wymagania „możliwość rozbudowy o moduł wi-fi”

W związku z tym zamieszcza na swojej stronie zmodyfikowany załącznik nr 2 Przenośny Defiblyrator - 1 Szt.

Pytanie nr 33

Defibrylator

„ możliwość rozbudowy o moduł ETCO2”

Proszę o doprecyzowanie czy będzie wykorzystywana ta funkcja w aparacie?

Jeśli NIE, proszę o wycofanie zapisu ze specyfikacji technicznej.

Odp.: Zamawiający odstępuje od takiego wymagania „możliwości rozbudowy o moduł ETCO2”. W związku z tym zamieszcza na swojej stronie zmodyfikowany załącznik nr 2 Przenośny Defiblyrator - 1 Szt.

Pytanie nr 34

– Defibrylator

Czy Zamawiający wymaga urządzenia z modułem pulsoksymetrii oraz stymulacji?

Jeśli TAK, proszę o zapis w specyfikacji technicznej.

Odp.: Tak, Zamawiający wymaga. W związku z tym zamieszcza na swojej stronie zmodyfikowany załącznik nr 2 Przenośny Defiblyrator - 1 Szt.

W związku z odpowiedziami z modyfikacji załącznika nr 2 do SIWZ Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 22.12.2014r na godz. 11:00

Sprawę prowadzi:

Włodzimierz Żyła

Nr tel 41 273 91 82

Adres email: [w.zyla@szpital.starachowice.pl](mailto:w.zyla@szpital.starachowice.pl) /-/ Dyrektor PZOZ w Starachowicach