Sprawa nr P/10/02/2015/ST/17                                                                                             Starachowice  02.07.2015r.

Uczestnicy postępowania

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sterylizatorów

parowych (2 szt.) dla PZOZ w Starachowicach

/ ogłoszenie w BZP nr 143 324-2015 z dnia 15.06.2015r. /

W związku z otrzymanymi a przedstawionymi poniżej pytaniami dotyczącymi treści SIWZ niniejszym udzielamy następujących odpowiedzi, zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „ Prawo zamówień publicznych ” - ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Pytanie nr 13:

Czy zamawiający dopuszcza autoklaw zapamiętujący do 200 cykli we wbudowanej pamięci pod warunkiem, że cykle

zgrywają się automatycznie z autoklawu na komputer bez dodatkowej ingerencji użytkownika?

Ad.13: Zamawiający nie dopuszcza autoklawu zapamiętującego jedynie 200 cykli we wbudowanej pamięci z zależnością

automatycznego  zgrywania cykli z autoklawu na komputer.

Pytanie nr 14:

Proszę o określenie parametrów  minimalnych  komputera dostarczanego na potrzeby archiwizacji informacji

ze sterylizatorów.

Ad.14:  Minimalne parametry komputera dostarczanego na potrzeby archiwizacji informacji ze sterylizatorów:

Prędkość procesora – 3,0 GHz,

Ilość rdzeni procesora – 4,

Pamięć RAM – 4 GB,

Pojemność dysku twardego – 1 TB,

Pytanie nr 15:

Czy zamawiający zrezygnuje z zapisu dotyczącego 5 etatowych serwisantów. Wymaganie 5 etatowych serwisantów

nie gwarantuje sprawnego serwisu.

Ad.15: Wyrażamy zgodę i odstępujemy od wymogu określonego w pkt 65 załącznika nr 5 do SIWZ.

Pytanie nr 16:

Czy zamawiający dopuści sterylizator z płaszczem wykonanym ze stali kwasoodpornej 304 wg AISI.

Ad.16: Zamawiający nie dopuszcza sterylizatora z płaszczem wykonanym ze stali kwasoodpornej 304 wg AISI,  lecz

jedynie stal kwasoodporną nie gorszą niż 316 L wg AISI. Powodem takiego stanowiska jest potrzeba zwiększonej

odporności  stali na korozję wżerową i korozję szczelinową.

Pytanie nr 16a:

Prosimy o dopisanie do treści umowy następujących akapitów:

- w momencie zaległości w płaceniu rat przekraczających 60 dni od wyznaczonego terminu,- wykonawca ma prawo

odmówić świadczenia usług serwisowych

- sprzęt pozostaje własnością wykonawcy do momentu spłacenia ostatniej raty.

Ad. 16a: Zamawiający nie wyraża zgody na przedstawioną w treści pytania propozycję.

Pytanie nr 17:

Prosimy o informację, czy Zamawiający na potwierdzenie spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia dopuści przedstawienie min. 2 dostaw sprzętu medycznego odpowiadające swoją wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia? Zgoda na powyższe przyczyni się do wzrostu konkurencyjności postępowania.

Ad.17: Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ dowodu wykonania min. 2 dostaw odpowiadającym

swoim  rodzajem ( tj. dostawa wraz z instalacją: sterylizatorów parowych o pojemności min. 6 STE )

i wartością dostawom lub usługom stanowiącym przedmiot zamówienia.

Pytanie nr 18:

Z uwagi na fakt, iż w zestawieniu wymaganych parametrów techniczo – użytkowych (zał. nr 1 do umowy) nie ma wskazanych cen asortymentu prosimy o zmianę zapisu §1 ust. 6 wzoru umowy i nadanie mu brzmienia: „Nazwy na fakturze muszą odpowiadać nazwom ujętym w załączniku nr 1 do umowy”.

Ad. 18: Wyrażamy zgodę na zaproponowana zmianę.

Pytanie nr 19:

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu §2 ust. 10 wzoru umowy oraz pkt. 54 zestawienia parametrów i warunków wymaganych (zał. nr 5 do siwz) i skrócenie okresu gwarancji dostępności części zamiennych do 5 lat. Pozytywna odpowiedź znacząco wpłynie na wysokość zaoferowanej ceny. Zaznaczyć należy, iż producent, zbywca bądź importer nie mają obowiązku, nałożonego prawem, na produkcję czy przechowywanie części zamiennych przez tak długi okres, jeśli

w wyniku np. zastosowania nowszych technologii, wdrożenia nowego produktu, nie będzie kontynuował produkcji części zamiennych do produktów sprzed kilku lat. Koszty magazynowania części zamiennych, aby zadośćuczynić postanowieniom umowy, są zbyt wysokie i niosą ryzyko ponoszenia dużych kosztów przez Wykonawcę, co może wpłynąć na zaniżenie kręgu potencjalnych Wykonawców i zawyżenie ceny oferty.

Ad.19: Nie wyrażamy zgody na skrócenie okresu dostępności części zamiennych do 5 lat.

Pytanie nr 20:

Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do projektu umowy zapisu o możliwości postawienia zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku nierealizowania zobowiązań wynikających z dostawy przez Zamawiającego. W razie zgody, proponowany zapis umowny § będzie miał następujące brzmienie:

„Strony ustalają, że opóźnienie w zapłacie całości bądź części którejkolwiek raty przekraczające 30 dni skutkować będzie powstaniem po stronie Sprzedającego prawa do postawienia kwoty ceny w stan natychmiastowej wymagalności oraz żądania zapłaty całości niespłaconej ceny”

Jeżeli Zamawiający zechce wprowadzić inny niż 30 dniowy termin wspomniany powyżej, prosimy o jego wskazanie.

Ad.20: Pozostawiamy zapis § 4 ust. 3 projektu umowy bez zmian.

Pytanie nr 21:

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na zabezpieczenie umowy poprzez wystawienie weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową?

Ad. 21: Zamawiający nie wyraża zgody na przedstawioną w treści pytania propozycję.

Pytanie nr 22:

Prosimy o odpowiedź, czy z uwagi na ratalną formę płatności Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie weksla In blanco wraz z deklaracją na rzecz instytucji finansowej?

Ad. 22: Zamawiający nie wyraża zgody na przedstawioną w treści pytania propozycję.

Pytanie nr 23:

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że na prośbę Wykonawcy Zamawiający przekaże weksel In blanco wraz deklaracją w dniu podpisania umowy.

Ad. 23: Zamawiający nie wyraża zgody na przedstawioną w treści pytania propozycję.

Pytanie nr 24:

Prosimy Zamawiającego o odpowiedź, czy z uwagi na ratalną formę płatności Zamawiający wyraża zgodę na ustanowienie zastawu rejestrowego na przedmiocie Zamówienia na rzecz Wykonawcy bądź instytucji finansowej?

Ad. 24: Zamawiający nie wyraża zgody na przedstawioną w treści pytania propozycję.

Pytanie nr 25:

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na zwarcie umowy zastawu rejestrowego na wzorze Wykonawcy?

Ad. 25: Zamawiający nie wyraża zgody na przedstawioną w treści pytania propozycję.

Pytanie nr 26:

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że na prośbę Wykonawcy Zamawiający zawrze umowę zastawu rejestrowego na przedmiocie zamówienia w terminie do 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru.

Ad. 26: Zamawiający nie wyraża zgody na przedstawioną w treści pytania propozycję.

Pytanie nr 27:

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zawarcie umowy przewłaszczenia obowiązującej do czasu ustanowienia zastawu rejestrowego.

Ad. 27: Zamawiający nie wyraża zgody na przedstawioną w treści pytania propozycję.

Pytanie nr 28:

Prosimy o odpowiedź czy w przypadku ustanowienia zastawu rejestrowego Zamawiający wyraża zgodę na cesję praw z polisy ubezpieczeniowej do kwoty stanowiącej równowartość przedmiotu zamówienia?

Ad. 28: Zamawiający nie wyraża zgody na przedstawioną w treści pytania propozycję.

Pytanie nr 29:

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że pokryje koszty ustanowienia zabezpieczeń.

Ad. 29: Zamawiający nie wyraża zgody na przedstawioną w treści pytania propozycję.

Pytanie nr 30:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z umowy był sąd właściwy dla siedziby Wykonawcy? W przypadku odpowiedzi pozytywnej prosimy o stosowną modyfikację wzoru umowy §13.

Ad. 30: Zamawiający nie wyraża zgody na przedstawioną w treści pytania propozycję.

Pytanie nr 31:

Prosimy o zmianę zapisów wzoru umowy w zakresie §8 ust. 1b) i nadanie mu brzmienia: „w wysokości 0,1% wartości umownej wyrobów niedostarczonych w terminie/niezgodnej dostawy, nieterminowe uzupełnienie brakujących dokumentów lub brak uzupełnienia dokumentów, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.”

Ad. 31: Zamawiający nie wyraża zgody na przedstawioną w treści pytania propozycję.

Pytanie nr 32:

Prosimy o odpowiedź, czy w przypadku jeśli wewnętrzne procedury Wykonawcy nakazują stosowanie przy tego typu umowach odsetek za opóźnienia w wysokości odsetek przewidzianych w art. 359 § 21 Kodeksu Cywilnego, Zamawiający wyrazi na to zgodę?

Ad. 32: Zamawiający nie wyraża zgody na przedstawioną w treści pytania propozycję.

Pytanie nr 33:

Prosimy Zamawiającego o dodanie do wzoru umowy zapisu w brzmieniu: „Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z ofertą stanowią integralną część umowy”.

Ad.33: Nie ma potrzeby dopisywania zaproponowanej treści.

Pytanie nr 34:

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż wraz z kolejnymi modyfikacjami wzoru umowy na etapie pytań Wykonawców, Zamawiający będzie każdorazowo zamieszczał aktualny wzór umowy.

Ad.34: Wraz z kolejnymi modyfikacjami wzoru umowy na etapie pytań Wykonawców, Zamawiający nie będzie za każdym

razem aktualizował projektu umowy. Wszystkie zmiany wprowadzone odpowiedziami na pytania do projektu

umowy zostaną wprowadzone do treści umowy przed jej podpisaniem.

Pytanie nr 35:

Załącznik nr 5 do SIWZ pkt. 26

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania sterylizator parowy informujący o zakończeniu cyklu tylko wizualnie?

Uzasadnienie

Norma PN EN 285 nie wprowadza wymogu dźwiękowego sygnalizowania końca cyklu. Oferowane urządzenie jest zgodne z normą PN EN 285.

Ad.35: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania sterylizator parowy informujący o zakończeniu cyklu tylko wizualnie.

Pytanie nr 36:

Załącznik nr 5 do SIWZ pkt. 30

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania urządzenie z wyświetlaczem po stronie wyładowczej z funkcją otwierania i zamykania drzwi?

Uzasadnienie

W proponowanym urządzeniu po wybraniu polecenia zamknięcia drzwi, zamykają się one i uszczelniają automatycznie pod ciągłą kontrolą sterownika sterylizatora. Rozwiązanie powyższe jest zastosowane do drzwi po stronie załadowczej

i wyładowczej, ponieważ eliminuje ono możliwość dokonania przez personel omyłki nieuszczelnienia drzwi.

Ad.36: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania urządzenie z wyświetlaczem po stronie wyładowczej z funkcją

otwierania i zamykania drzwi  z  automatycznym uszczelnieniem.

Pytanie nr 37:

Załącznik nr 5 do SIWZ pkt. 32

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia z drukarką termiczną.

Uzasadnienie

Wydruk termiczny jest tak jak pozostałe metody druku trwały i tak jak w przypadku innych metod należy tylko spełnić odpowiednie wymagania dotyczące przechowywania.

Poza tym Zamawiający wymaga archiwizacji raportów przebiegu cykli w sterowniku sterylizatora (sterowniki proponowanych urządzeń umożliwiają zapamiętanie do 10 000 cykli) oraz na dostarczonym komputerze

z oprogramowaniem do archiwizacji ww. raportów. Oferowane oprogramowanie daje możliwość oprócz podglądu pracy sterylizatorów w czasie bieżącym i automatyczne archiwizacji raportów przebiegu cykli również możliwość wydruku każdego zarchiwizowanego raportu w formie papierowej lub do pliku, co z kolei umożliwia jego łatwą dystrybucję w formie elektronicznej.

Ad.37: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania urządzenie z drukarką termiczną uwzględniając zaproponowany sterownik umożliwiający zapamiętanie do 10 000 cykli.

Pytanie nr 38:

Załącznik nr 5 do SIWZ pkt. 32

Czy zamawiający wymaga, aby wbudowana drukarka drukowała kompletny raport  z parametrami procesu i ich wykresem?

Ad.38: Zamawiający wymaga aby wbudowana drukarka drukowała raport z parametrami procesu w postaci

alfanumerycznej. Wykres graficzny z wbudowanej drukarki nie jest wymagany.

Pytanie nr 39:

Załącznik nr 5 do SIWZ pkt. 57

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wykonania dwudniowego szkolenia z obsługi i serwisu dla min. 3 pracowników działu technicznego w siedzibie Zamawiającego z zachowaniem pozostałych zapisów ww. punktu.

Uzasadnienie

Ze względu na fakt iż obsługa i serwis sterylizatora są czynnościami odpowiedzialnymi proponujemy wykonanie szkolenie obejmującego część teoretyczną i praktyczną (przy urządzeniu – związaną z instalacjami i sterownikiem dostarczonych urządzeń). Ze względu na fakt iż sterylizatory parowe są konfigurowane i wykonywane na zamówienie Klienta, niemożliwym jest zapewnienie takiego samego urządzenia jak wymagane w siedzibie serwisu.

Ad.39: Zamawiający dopuszcza wykonanie dwudniowego szkolenia z obsługi i serwisu dla min. 3 pracowników działu

technicznego w siedzibie Zamawiającego z zachowaniem pozostałych zapisów ww. punktu.

Pytanie nr 40:

Załącznik nr 5 do SIWZ pkt. 59

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie skrzyni rozdzielczej z dwoma wyłącznikami zasilania wewnątrz jej?

Uzasadnienie

Jest to kompaktowe i estetyczne rozwiązanie, które nie zajmuje tak dużo miejsca na ścianie jak osobna skrzynia rozdzielcza i osobne wyłączniki zasilania.

Ad.40:  Zamawiający dopuszcza zastosowanie skrzyni rozdzielczej z dwoma wyłącznikami zasilania wewnątrz niej

z zachowaniem pozostałych zapisów ww. punktu.

Pytanie nr 41:

Załącznik nr 5 do SIWZ pkt. 62

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy w zapisach powyższego punktu Zamawiający ma na myśli usunięcie istniejącej zabudowy z PCV po stronie załadowczej i zastąpienie jej panelową zabudową ze stali kwasoodpornej

z drzwiami do przestrzeni serwisowej/ych oferowanych sterylizatorów?

Ad.41:  Zamawiający ma na myśli usunięcie istniejącej zabudowy z PCV po stronie załadowczej i zastąpienie jej

panelową zabudową ze stali kwasoodpornej z drzwiami do przestrzeni serwisowej/ych oferowanych

sterylizatorów.

Pytanie nr 42:

Załącznik nr 5 do SIWZ Informacje dodatkowe pkt. 1 i 6

Zamawiający opisał bardzo szczegółowo przedmiot zamówienia. W materiałach wymienionych w ww. punkcie może nie być potwierdzenia niektórych wymagań technicznych. Czy w takim wypadku możliwe jest dostarczenia oświadczenia autoryzowanego przez producenta sterylizatorów przedstawiciela na terytorium Polski?

Ad.42:  Zamawiający nie  dopuszcza dostarczenia  oświadczenia przedstawiciela na terytorium Polski autoryzowanego

przez producenta oferowanych sterylizatorów, jeżeli w materiałach wymienionych w ww. punkcie nie ma

potwierdzenia niektórych wymagań technicznych.

Pytanie nr 43:

Załącznik nr 5 do SIWZ Informacje dodatkowe pkt. 2

Czy w przypadku zaoferowania sterylizatorów i programu komputerowego tego samego producenta, Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia w formie papierowej i elektronicznej niezbędnych informacji do podłączenia dostarczanego urządzenia do programu komputerowego (poza instrukcją obsługi)?

Uzasadnienie

W przypadku opisanym powyżej producent gwarantuje kompatybilność urządzeń z programem komputerowym oraz ich poprawną pracę.

W przypadku, gdy producenci sterylizatorów i programu komputerowego są różni wymóg Zamawiającego jest zasadny.

Ad.43:  Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia w formie papierowej i elektronicznej niezbędnych informacji

do podłączenia dostarczanego urządzenia w przypadku zaoferowania sterylizatorów i programu komputerowego

tego samego producenta, poza instrukcją obsługi, pod warunkiem gwarancji kompatybilności urządzeń

z programem komputerowym oraz ich poprawnej pracy. W przypadku , gdy producenci  sterylizatorów i programu

komputerowego są różni ww. wymóg jest obowiązujący.

Dyrektor PZOZ w Starachowicach

Sebastian Petrykowski

………………………………………

( podpis osoby upoważnionej )

Sprawę prowadzi:

Waldemar Piórkowski

tel. 412739182

adres email: w.piorkowski@szpital.starachowice.pl