Sprawa nr P/10/02/2015/ST/13                                                                                             Starachowice  02.07.2015r.

Uczestnicy postępowania

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sterylizatorów

parowych (2 szt.) dla PZOZ w Starachowicach

/ ogłoszenie w BZP nr 143 324-2015 z dnia 15.06.2015r. /

W związku z otrzymanymi a przedstawionymi poniżej pytaniami dotyczącymi treści SIWZ niniejszym udzielamy następujących odpowiedzi, zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „ Prawo zamówień publicznych ” - ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Pytanie nr 7:

Dotyczy pkt. 11. Zał. Nr 5 do SIWZ

Drzwi przesuwne w pionie otwierane i zamykane automatycznie, blokowane mechanicznie w czasie trwania cyklu sterylizacji, z napędem pneumatycznym lub elektrycznym.

Pytanie: Czy Zamawiający wymaga opisania systemu mechanicznego blokowania drzwi sterylizatora?

Ad.7:  Zamawiający nie wymaga opisania systemu mechanicznego blokowania drzwi sterylizatora.

Pytanie nr 8:

Dotyczy pkt. 32. Zał. Nr 5 do SIWZ

Wbudowana drukarka panelowa do wydruku raportów  przebiegu parametrów cyklu po stronie załadowczej, z trwałym wydrukiem odpornym m.in. na działanie temperatury.

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści drukarkę termiczną z wydrukiem alfanumerycznym oraz graficznym (wykres temperatury i ciśnienia w komorze urządzenia) z gwarancją trwałości wydruku 10 lat, jeśli Wykonawca dostarczy razem

z zestawem komputerowym dodatkową drukarkę zewnętrzną do wydruku raportów sterylizacji na standardowym papierze formatu A4?

Ad. 8: Zamawiający dopuszcza dodatkową drukarkę zewnętrzną, ale w dalszym ciągu pozostaje aktualne wymaganie

związane z drukarką wbudowaną.

Pytanie nr 9:

Dotyczy pkt. 33. Zał. Nr 5 do SIWZ

Wydruk parametrów procesu w języku polskim zawierający wszystkie parametry procesu (w tym parametry ciśnienia

w komorze oraz temperatury w komorze z podwójnych czujników) i kolejne jego fazy (załączyć przykładowy wzór wydruku z wbudowanej drukarki)

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści wydruk danych z jednego czujnika temperatury i jednego czujnika ciśnienia na wbudowanej drukarce, a dane z obu czujników temperatury oraz ciśnienia na zewnętrznej drukarce dostarczonej razem

z zestawem komputerowym ? Wg PN-EN 285 rejestrator powinien zapewniać wydruk danych z czujników temperatury

i ciśnienia odpowiedzialnych za dokumentację procesu, a nie sterownie.

Ad. 9: Zamawiający dopuszcza wydruk danych z jednego czujnika temperatury i jednego czujnika ciśnienia uzyskany z wbudowanej drukarki.

Pytanie nr 10:

Dotyczy pkt. 44. Zał. Nr 5 do SIWZ

Program diagnostyczny przedstawiający podgląd pracy podzespołów, w szczególności stan pracy poszczególnych podzespołów sygnalizowany na ekranie sterownika.

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści program diagnostyczny pozwalający na wysterowanie poszczególnych podzespołów urządzenia poprzez ekran sterownika oraz obserwację stanów wyjść cyfrowych na obudowie sterownika i obserwację stanu pracy podzespołów na obudowach poszczególnych podzespołów ? Rozwiązanie takie umożliwia szybką lokalizację poszczególnych komponentów w obudowie urządzenia i ułatwia pracę serwisu.

Ad. 10: Zamawiający dopuszcza program diagnostyczny pozwalający na wysterowanie poszczególnych podzespołów

urządzenia poprzez ekran sterownika oraz obserwację stanów wyjść cyfrowych na obudowie sterownika

i obserwację stanu pracy podzespołów na obudowach poszczególnych podzespołów.

Pytanie nr 11:

Dotyczy pkt. 65. Zał. Nr 5 do SIWZ

Minimum 5 etatowych pracowników serwisu z certyfikatami producenta do napraw oferowanego sprzętu

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści Wykonawcę, który zatrudnia w wymaganej odległości (160 km) od Zamawiającego

2 etatowych pracowników serwisu z certyfikatami producenta do napraw oferowanego sprzętu ? Brak sprecyzowania odległości naraża Zamawiającego na ponoszenie kosztów dojazdów serwisu z dużej odległości.

Pytanie: Czy alternatywnie Zamawiający dopuści Wykonawcę, który w dniu odbioru sprzętu, będzie zatrudniał 5 etatowych pracowników serwisu z certyfikatami producenta ?

Ad. 11:  Wyrażamy zgodę i odstępujemy od wymogu określonego w pkt 65 załącznika nr 5 do SIWZ.

Niniejszą odpowiedzią Zamawiający anuluje wymaganie określone w pkt 52, a związane z lokalizacją

serwisu ( do 160 km ).  Dopuszczamy każdą lokalizację na terenie Polski.

Pytanie nr 12:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedstawienie dowodu wykonania należycie minimum 2 dostaw wyrobów medycznych przekraczających wartość przedmiotowego zamówienia?

Ad. 12:  Zamawiający wymaga dowodu wykonania min. 2 dostaw odpowiadającym swoim  rodzajem ( tj. dostawa wraz

z instalacją: sterylizatorów parowych o pojemności min. 6 STE ) i wartością dostawom lub usługom stanowiącym

przedmiot zamówienia.

Dyrektor PZOZ w Starachowicach

Sebastian Petrykowski

………………………………………

( podpis osoby upoważnionej )

Sprawę prowadzi:

Waldemar Piórkowski

tel. 412739182

adres email: w.piorkowski@szpital.starachowice.pl