Sprawa nr P/10/02/2015/ST/09                                                                                              Starachowice  02.07.2015r.

Uczestnicy postępowania

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sterylizatorów

parowych (2 szt.) dla PZOZ w Starachowicach

/ ogłoszenie w BZP nr 143 324-2015 z dnia 15.06.2015r. /

W związku z otrzymanym a przedstawionym poniżej pytaniem dotyczącymi treści SIWZ niniejszym udzielamy następującej odpowiedzi, zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „ Prawo zamówień publicznych ” - ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Pytanie nr 1:

punkt 21

Czy Zamawiający dopuści sterylizator parowy przelotowy, w którym próżnia w komorze jest wytwarzana za pomocą wydajnej pompy próżniowej strumieniowej, cichobieżnej, bezobsługowej, zapewniającej min. ciśnienie próżni 40 mbar

(-0,96 bar), wytwarzającej hałas nieprzekraczający 55 dB(A) oraz zapewniającej bardzo niskie zużycie wody poprzez układ z cyrkulacją wody (zbiornik wody-pompa próżniowa strumieniowa-zbiornik wody), bez dodatkowych elementów zwiększających zużycie wody, odpornej na zjawisko kawitacji?

Zaproponowane rozwiązanie jest rozwiązaniem równoważnym zgodnym z wymaganiami normy PN-EN 285 / EN 285, która nie określa w jaki sposób ma być wytwarzana próżnia przez system próżniowy, tylko podaje, że system próżniowy powinien zapewniać ciśnienie min. 70 mbar (-0,93 bar). Wymagana przez Zamawiającego mechaniczna pompa próżniowa nie jest pompą bezobsługową, ponieważ wymaga okresowej regulacji, wymiany płytek zaworowych, itp.

Ad.1:

Zamawiający nie dopuszcza systemu eżektorowego ze względu na dotychczasowe kilkunastoletnie doświadczenie

w  użytkowaniu sterylizatorów z systemami próżniowymi opartymi na pompie strumieniowej jak również na mechanicznej pompie próżniowej.

Mechaniczna pompa próżniowa  zamontowana w jednym ze sterylizatorów w czasie kilkunastoletniej eksploatacji okazała się całkowicie bezobsługowa i bezawaryjna, w przeciwieństwie do pompy strumieniowej pracującej w systemie próżniowym w innym sterylizatorze.

Pytanie nr 2:

punkt 28

Czy Zamawiający dopuści kolorowy, dotykowy ekran sterowania o przekątnej ekranu 5,7”, 
z analogową (alfanumeryczną) prezentacją przebiegu cyklu sterylizacji w czasie rzeczywistym oraz dodatkowo z graficzną prezentacją przebiegu cyklu sterylizacji w czasie rzeczywistym, z wyświetlaniem informacji o błędach, etapie cyklu oraz czasu pozostałego do zakończenia cyklu, ze wszystkimi komunikatami w języku polskim?

Ekran o proponowanej przekątnej spełnia wymagania normy PN-EN 285/EN 285, umożliwia łatwą obserwację stanu pracy urządzenia nawet z dużej odległości jak również łatwą jego obsługę. Ponadto graficzna prezentacja przebiegu cyklu sterylizacji w czasie rzeczywistym pozwala na wizualną ocenę jego przebiegu (temperatura, ciśnienie

w funkcji czasu).

Ad.2:  Zamawiający nie dopuszcza ekranu sterowania o przekątnej mniejszej niż 7” ze względu na małe wymiary,

zwiększające ryzyko pomyłkowego wybrania przez obsługę komendy na ekranie dotykowym. Zamawiający

użytkuje urządzenie z ekranem dotykowym 10”, które swoimi rozmiarem w trakcie kilkuletniej eksploatacji jest

optymalne w  bez pomyłkowej obsłudze przez personel.

Pytanie nr 3:

punkt 33

Czy Zamawiający wymaga wydruku raportów przebiegu parametrów cykli zawierających parametry procesu, w tym parametry ciśnienia z dwóch czujników w komorze oraz parametry temperatury z dwóch czujników w komorze?

Ad.3: Zamawiający nie wymaga wydruku raportów przebiegu cykli zawierających parametry procesu oddzielnie

z każdego z dwóch czujników ciśnienia i z dwóch czujników temperatury lecz jedynie wydruk parametrów:

ciśnienia i temperatury.

Pytanie nr 4:

punkt 48

Czy Zamawiający dopuści sterylizator parowy o mocy 63 kW?

Ponieważ Zamawiający wymaga przygotowania kompletnego przyłącza energetycznego z zabezpieczeniami w rozdzielni elektrycznej oraz położenia dwóch osobnych kabli do sterylizatorów wraz z nowymi wyłącznikami zasilania, możliwe jest wykonanie tego przyłącza do obsługi sterylizatorów o większej mocy. Większa moc sterylizatora (głównie wytwornicy pary) powoduje, że cykle są krótsze.

Ad.4: Zamawiający nie dopuszcza sterylizatora o mocy 63 kW. Dla sterylizatorów o zamawianej pojemności moc potrzebna do zasilenia i sprawnej pracy urządzenia mieści się w przedziale 40 – 50 kW. Dopuszczenie urządzenia wymagającego dużo większej ilości energii nie jest naszym zdaniem uzasadnione ekonomicznie. Na skrócenie cyklu sterylizacji znaczący wpływ ma wydajny system próżniowy.

Pytanie nr 5:

Załącznik nr 5, Lp. 30

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, w którym panel po stronie wyładowczej wyposażony jest w diody informujące o stanie realizacji cyklu sterylizacji, ewentualnym stanie alarmowym, stanie drzwi po stronie załadowczej, oczywiście z funkcją zamykania i otwierania drzwi i możliwością przerwania procesu w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości?

Ad.5: Zamawiający nie dopuszcza urządzenia, w którym panel po stronie wyładowczej wyposażony jest jedynie w diody

informujące o stanie realizacji cyklu sterylizacji. Dopuszcza natomiast panel z wyświetlaczem , na którym istnieje

możliwość odczytu stanu w jakim znajduje się sterylizator. System diodowy może jedynie uzupełniać funkcję

wyświetlacza ale nie zastępować.

Pytanie nr 6:

Załącznik nr 5

Czy Zamawiający wymaga zdalnego, internetowego nadzoru technicznego nad pracą urządzeń w celach diagnostycznych z możliwością wykrywania i przedwstępnego usuwania problemów sterylizatora?

Ad.6: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza internetowy nadzór techniczny nad pracą urządzenia w celach

diagnostycznych z możliwością wykrywania i przedwstępnego usuwania problemów sterylizatora.

Dyrektor PZOZ w Starachowicach

Sebastian Petrykowski

………………………………………

( podpis osoby upoważnionej )

Sprawę prowadzi:

Waldemar Piórkowski

tel. 412739182

adres email: w.piorkowski@szpital.starachowice.pl