Numer sprawy P/32/06/2015/OKO/11                                                              Starachowice dn. 13.07.2015r.

Uczestnicy postępowania

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę soczewek

wewnątrzgałkowych oraz zestawów niezbędnych do przeprowadzenia operacji

zaćmy metodą fakoemulsyfikacji i wykonania procedury witrektomii wraz

z przekazaniem aparatu do fakoemulsyfikacji i witrektomii przedniej i tylnej

do bezpłatnego użytkowania na czas trwania umowy dla PZOZ z siedzibą

w Starachowicach

/ ogłoszenie w Dz.U.U.E. nr 2015/S 118-213702 z dn. 20.06.2015r./.

W związku z otrzymanymi a przedstawionymi poniżej pytaniami dotyczącymi treści SIWZ niniejszym udzielamy następujących odpowiedzi, zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „ Prawo zamówień publicznych ” - ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Pytania nr 1-3 dot. załącznika nr 5 pozycja nr 7 Pak operacyjny:

Pytanie nr 1:

Zwracamy się z prośbą  o wydzielenie z zestawu nóż 1.2mm do paracentezy oraz nóż typu Slit2,6mm.

Ad.1: Tak, Wyrażamy zgodę na pak operacyjny w dwóch opakowaniach sterylnych tj. wydzielenie do oddzielnego

opakowania w/w noży a do drugiego pozostałych materiałów.

Pytanie nr 2:

Czy zamawiający dopuści kubek plastikowy o pojemności 250ml?
Ad.2: Wyrażamy zgodę na zaproponowane odstępstwo od zapisów SIWZ.

Pytanie nr 3:

Zwracamy się z prośbą  o wydzielenie ze składu  2 par rękawiczek?

Ad.3: Wyrażamy zgodę na oddzielne opakowanie sterylne dla 2 par rękawiczek.

Pytania nr 4-5 dot. załącznika nr 5 pozycja 11 Pak do witrektomi 23G: 
Pytanie nr 4:

Czy zamawiający dopuści kubek plastikowy o pojemności 250ml?

Ad.4 Wyrażamy zgodę na zaproponowane odstępstwo od zapisów SIWZ.

Pytanie nr 5:

Czy zamawiający wydzieli z zestawu:

- witrektom 23G kompatybilny z oferowanym aparatem?
- światłowód 23G kompatybilny z oferowanym aparatem?
- pęsetę jednorazową 23G do wyboru zamawiającego?
- dren do podaży powietrza?
Ad.5: Wyrażamy zgodę na oddzielne opakowanie sterylne dla w/w asortymentu.

Pytania nr 6-27 dot. aparatu do fakoemulsyfikacji oraz witrektomii przedniej i tylnej 1szt. wraz

z akcesoriami (zał. nr 6):

Pytania nr 6-10 dot. punktu II Panel irygacji/aspiracji:

Pytanie nr 6:

podpunkt 2: Czy zamawiający dopuści maszynę posiadającą tylko pompę Venturiego?

Ad.6: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 7:

Podpunkt 3: Czy zamawiający dopuści maszynę bez możliwości regulacji zakresu przepływu aspiracyjnego co wynika

z typu pompy (Venturi)?

Ad.7: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 8:

Podpunkt 7: Czy zamawiający dopuści maszynę z kasetami posiadającymi jednorazowe dreny aspiracyjne?

Pytanie nr 9:

Podpunkt 9: Czy zamawiający dopuści maszynę z kasetami posiadającymi jednorazowe dreny aspiracyjne które nie

są  dzielone w połowie długości?

Pytanie nr 10:

Podpunkt 11: Czy zamawiający dopuści maszynę z kasetami posiadającymi tylko jednorazowe dreny aspiracyjne?

Ad.8-10: Wyrażamy zgodę na zaproponowane odstępstwa od zapisów SIWZ.

Pytania nr 11-16 dot. punktu III Panel fakoemulsyfikacji:

Pytanie nr 11:

Podpunkt 12: Czy zamawiający dopuści maszynę posiadającą  możliwość fakoemulsyfikacji tylko z pompą Venturiego?

Ad.11: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 12:

Podpunkt 14: Czy zamawiający dopuści maszynę bez systemu ciągłej kontroli dostrojenia głowicy fako?

Pytanie nr 13:

Podpunkt 15: Czy zamawiający dopuści aparat z częstotliwości pracy głowicy mniejszą niż 40,0 kHz?

Pytanie nr 14:

Podpunkt 18: Czy zamawiający dopuści aparat który posiada inną głowicę do fakofragmentacji i inną

do fakoemulsyfikacji?

Pytanie nr 15:

Podpunkt 20: Czy zamawiający dopuści aparat bez możliwości stosowania igieł z dodatkowymi krawędziami

w lejkowatym zakończeniu igły U/S?

Pytanie nr 16:

Podpunkt 21: Czy zamawiający dopuści aparat bez limitacji mocy fako do czasu uzyskania nastawionego                            podciśnienia natomiast posiadający  tryb pracy „zimne fako” – który powoduje mniejsze wydzielanie ciepła podczas pracy igły i zapewnia bezpieczniejszy przebieg zabiegu?

Ad.12-16: Wyrażamy zgodę na zaproponowane odstępstwa od zapisów SIWZ.

Pytania nr 17-25 dot. punktu IV Witrektomia:

Pytanie nr 17:

Podpunkt 24: Czy zamawiający dopuści aparat posiadający tylko pneumatyczny napęd witrektomu?

Pytanie nr 18:

Podpunkt 25: Czy zamawiający dopuści aparat bez możliwości podłączenia witrektomu elektrycznego wielokrotnego

użytku?

Pytanie nr 19:

Podpunkt 26: Czy zamawiający dopuści maszynę bez końcówek do witrektomii z napędem elektrycznym?

Pytanie nr 20:

Podpunkt 27: Czy zamawiający dopuści aparat bez możliwości podłączenia witrektomu elektrycznego?

Pytanie nr 21:

Podpunkt 28: Czy zamawiający dopuści aparat z zakresem ilości cięć do 5000 cięć/min?

Pytanie nr 22:

Podpunkt 29: Czy zamawiający dopuści aparat bez możliwości uzyskania ilości cięć/min większej niż 5000?

Pytanie nr 23:

Podpunkt 30: Czy zamawiający dopuści aparat bez możliwości zastosowania elektrycznych i pneumatycznych

mikronożyczek?

Pytanie nr 24:

Podpunkt 31: Czy zamawiający dopuści aparat bez możliwości zastosowania oświetlacza LED sterowanego z urządzenia

natomiast z mozliowścia zastosowania żródeł światła Xenon i Rtęć?

Pytanie nr 25:

Podpunkt 32:  Czy zamawiający dopuści aparat posiadający różne rodzaje kaset do operacji na odcinku przednim, tylnym i procedur łączonych?

Ad.17-25: Wyrażamy zgodę na zaproponowane odstępstwa od zapisów SIWZ.

Pytanie nr 26:

Punkt XV  Stolik mobilny z tacą na narzędzia :

Czy zamawiający dopuści aparat posiadający ruchomą tacę na narzędzia zintegrowaną z aparatem?

Ad.26: Wyrażamy zgodę na zaproponowane odstępstwo od zapisów SIWZ.

Pytanie nr 27:

Punkt XVI Urządzenie z wbudowaną sprężarką – brak konieczności zasilania z zewnętrznego źródła:

Czy zamawiający dopuści aparat bez wbudowanej sprężarki wymagający zewnętrznego źródła zasilania powietrzem?

Ad.27: Zamawiający dopuści aparat bez wbudowanej sprężarki pod warunkiem, iż stopień sprężania

powietrza 4,5 - 4,7 bar będzie wystarczający dla prawidłowej pracy aparatu, w przeciwnym wypadku będzie

wymagany zewnętrzny kompresor  dostarczony przez Wykonawcę.

Pytanie nr 28:

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1. załącznik nr 5:

Soczewkę transparentną, jednoczęściową, asferyczną, hydrofilną o uwodnieniu 25%, indeks refrakcji 1,46, z zestawem do implantacji cięciem poniżej 2,6 mm, średnica części optycznej 6mm, długość całkowita 13mm, ostra krawędź na 360° części optycznej, angulacja 5°, zakres mocy 5D - 32D, 10D-30D co 0,5D?

Pytanie nr 29:

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 2, załącznik nr 5

Soczewkę jednoczęściową z filtrem UV i filtrem światła niebieskiego, hydrofobową heparynizowaną, z optyką asferyczyną drugiej generacji, indeks refrakcji 1,49 z zestaw do implantacji cięciem poniżej 2,6 mm, średnica części optycznej 6mm, długość całkowita 13mm, ostra krawędź na 360° części optycznej, angulacja 5°, zakres mocy 4D - 34D co 0,5D?

Pytanie nr 30:

Czy Zamawiający dopuści w  pozycji 7, załącznik nr 5

Pak operacyjny zawierający:

obłożenie na stolik - 1 szt.

obłożenie na pacjenta z workiem odciekowym - 1 szt.

- sączek/knot - 1 szt.

- fartuch sterylny rozmiar XL z ręcznikiem - 2 szt.

- strzykawka 5 ml - 3 częściowa - 2 szt.

- strzykawka 3 ml - 3 częściowa - 1 szt.

- strzykawka 20 ml - 3 częściowa - 1 szt.

- kubeczki - 2 szt.

- pojemnik – 1 szt.

- opatrunek na oko - 1 szt.

- kompres z włókniny- 5 szt.

- strzałki spongostanowe - 10 szt.

- pojemnik plastikowy - 1 szt.

- obłożenie na stolik Mayo - 1 szt.

- osłonka na oko - 1 szt.

- podłokietniki - 2 szt.

- sterylna osłona na ekran

Pytanie nr 31:

Czy Zamawiający dopuści w poz. 10 załącznik nr 5 witrektom jednorazowy 23G 8000cięć/min?

Pytanie nr 32:

Czy Zamawiający dopuści w poz.11 załącznika nr 5 pak do witrektomii składający się z niżej wymienionych elementów

Kaniula 23G soft tipped

Pęsetka : Eckardt End-gripping. (23 gauge / 0.6 mm)

Kaniula 26g x 1 ¼” (0.45 x 32mm)

Igła - Atkinson 25g x 1 ½" (0.5 x 38mm)

Igła - Atkinson 23g x 1 ½" (0.6 x 38mm)

Konektor męsko/męski Konektor żeńsko/żeński

Osłona sterylna na stolik MAYO

Osłona sterylna na pilota

Osłona sterylna na ekran

Zestaw drenów do podawania powietrza

Zestaw drenów I/A

Kaseta jednorazowa

Światłowód

Witrektom 23G 8000 cięć/min

Zestaw trokarów 23G

Pojemnik testowy EVA PACK PRIMING CUP

Worek odciekowy EVA 0.5 L

Zestaw do wymuszonej infuzji obłożenie na stolik - 1 szt.

obłożenie na pacjenta z workiem odciekowym - 1 szt.

- sączek/knot - 1 szt.

- fartuch sterylny rozmiar XL z ręcznikiem - 2 szt.

- strzykawka 5 ml - 3 częściowa - 2 szt.

- strzykawka 3 ml - 3 częściowa - 1 szt.

- strzykawka 20 ml - 3 częściowa - 1 szt.

- kubeczki - 2 szt.

- pojemnik – 1 szt.

- opatrunek na oko - 1 szt.

- kompres z włókniny- 5 szt.

- strzałki spongostanowe - 10 szt.

- pojemnik plastikowy - 1 szt.

- obłożenie na stolik Mayo - 1 szt.

- osłonka na oko - 1 szt.

- podłokietniki - 2 szt.

- sterylna osłona na ekran

Pytanie nr 33:

Czy Zamawiający dopuści w poz. 7 załącznik nr 6 wymienny dren aspiracyjny jednorazowy?

Pytanie nr 34:

Czy Zamawiający dopuści w poz. 9 załącznik nr 6 dren aspiracyjny jednokrotnego użytku, w którym podział występuje bezpośrednio przy kasecie?

Pytanie nr 35:

Czy Zamawiający dopuści w poz. 11 załącznik nr 6 wymienne dreny aspiracyjne jednorazowe?

Pytanie nr 36:

Czy Zamawiający dopuści w poz. 15 załącznik nr 6 głowicę fako pracującą z częstotliwością 40,0 kHz?

Pytanie nr 37:

Czy Zamawiający dopuści w poz. 21 załącznik nr 6 aparat bez trybu bezpiecznego, jednak z możliwością nożnej kontroli mocy fako w zależności od uzyskiwanego podciśnienia?

Pytanie nr 38:

Czy Zamawiający dopuści w poz. 27 załącznik nr 6 witrektom elektryczny pracujący z częstotliwością cięć do 1500cięć/min?

Ad.28-38: Wyrażamy zgodę na zaproponowane odstępstwa od zapisów SIWZ.

Pytanie nr 39:

Czy Zamawiający dopuści w pkt XVI załącznik nr 6 aparat, który może zostać podłączony do sprężonego powietrza ze szpitalnej sieci lub zewnętrznego kompresora?

Ad.39: Zamawiający dopuści aparat bez wbudowanej sprężarki pod warunkiem, iż stopień sprężania

powietrza 4,5 - 4,7 bar będzie wystarczający dla prawidłowej pracy aparatu, w przeciwnym wypadku będzie

wymagany zewnętrzny kompresor  dostarczony przez Wykonawcę.

Pytanie nr 40:

Czy Zamawiający w pkt. XVIII załącznik nr 6 ma na myśli wiązkę lasera o długości 532nm zamiast 532um?

Ad.40: Tak. Właściwy zapis to 532nm

Pytanie nr 41:

Czy Zamawiający dopuści w pkt. XVIII załącznik nr 6 zintegrowany system Lasera umocowany na pokrywie górnej aparatu i sterowany z dotykowego panelu Lasera. Umiejscowienie to jest zintegrowanym miejscem zamocowania Lasera wyznaczonym przez producenta.

Pytanie nr 42:

Czy Zamawiający dopuści w poz. 2 załącznik nr 6 aparat z pompą tłokowa, która umożliwia kontrolę przepływu

i podciśnienia tak jak jest to realizowane w pompie perystaltycznej oraz samego podciśnienia  podobnie jak w  pompie Venturiego?

Pytanie nr 43:

Czy Zamawiający dopuści w poz. 8 załącznik nr 6  linearną kontrolę Vacuum w pompie tłokowej?

Pytanie nr 44:

Czy Zamawiający dopuści w poz. 12 załącznik nr 6 fakoemulsyfikację za pomocą pompy tłokowej?

Pytanie nr 45:

Czy Zamawiający dopuści w poz. 24 załącznik nr 6  obsługę pneumatycznego witrektomu.

Pytanie nr 46:

Czy Zamawiający dopuści w poz.25 załącznik nr 6  aparat bez możliwości podłączenia elektrycznego witrektomu?

Ad.41-46: Wyrażamy zgodę na zaproponowane odstępstwa od zapisów SIWZ.

Pytanie nr 47:

(poz. 1)  Czy Zamawiający dopuści soczewkę o następujących parametrach:

- soczewka jednoczęściowa, tylnokomorowa

- stopień uwodnienia 26%, filtr UV

- konstrukcja- jednoczęściowa, 2 pełne haptyki

- średnica całkowita 12,50 mm; średnica optyczna 6,0mm

- właściwości asferyczne, bezaberacyjne

- zabezpieczenie przeciw PCO - podwójna ostra krawędź na części optycznej oraz dodatkowe zabezpieczenie w postaci  bariery-wyraźnego progu przeciw PCO 360° na części optycznej (próg zapobiegający migracji komórek, wyprofilowany na całej części optycznej soczewki)

- angulacja 0º, stała A 118,4

- moduł Younga od 46,02 do 48,00 MPa

- cięcie < 2,5; implantacja -  injector jednorazowy z wbudowanym cardrijem 2.2

- dioptraż od 10-30D (co 0,5D)- optyka dwuwypukła oraz od -10,0D do 9 D, (co 1D) i 31,0D do 40,0D - optyka wklęsło-wypukła

- współczynnik refrakcji 1,46?

Pytanie nr 48:

(poz.2 )  Czy Zamawiający dopuści soczewkę o następujących parametrach:

- jednoczęściowa, tylnokomorowa, filtr światła niebieskiego oraz UV

- stopień uwodnienia 26%

- konstrukcja- jednoczęściowa, 2 pełne haptyki

- średnica całkowita 12,50 mm; średnica optyczna 6,0mm

- właściwości asferyczne, bezaberacyjne

- zabezpieczenie przeciw PCO -podwójna ostra krawędź na części optycznej oraz dodatkowe zabezpieczenie w postaci  bariery-wyraźnego progu przeciw PCO 360° na części optycznej (próg zapobiegający migracji komórek, wyprofilowany na całej części optycznej soczewki)

- anulacja 0º

- stała A 118,4;  cięcie < 2,5

- implantacja -  injector jednorazowy z cardrijem 2.2

- dioptraż od 10-30D (co 0,5D)- optyka dwuwypukła oraz od -10,0D do 9 D, (co 1D) i 31,0D do 40,0D - optyka wklęsło-wypukła

- współczynnik refrakcji 1,46?

Ad.47-48: Wyrażamy zgodę na zaproponowane odstępstwa od zapisów SIWZ.

Pytanie nr 49:

(poz.2 )  Czy Zamawiający dopuści soczewkę hydrofobową z filtrem UV, o średnicy optycznej 6,0mm; średnicy całkowitej 13 mm, anulacja 0º, dioptraż od 0 do 40D, konstrukcja- 2 pełne haptyki typu C; - implantacja -  injector jednorazowy

z cardrijem 2,2mm- 2,4mm, zabezpieczenie przeciw PCO -podwójna ostra krawędź na części?

Ad.49: Nie wyrażamy zgody, wymagany filtr światła niebieskiego.

Pytanie nr 50:

(poz. 3 i 4)  Czy Zamawiający dopuści wielorazową kasetę zintegrowaną z wielorazowymi drenami, które umożliwią przeprowadzenie min. 50 operacji?

Ad.50: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

Pytanie nr 51:

(poz.5)  Czy Zamawiający dopuści zaproponowanie tipów wielorazowych w zestawie z rękawem irygacyjnym do równoważnej ilości zabiegów, 1 zestaw= 100 zabiegów?

Ad.51: Zamawiający dopuści tipy wielorazowe w zestawie z rękawem irygacyjnym w ilości niezbędnej

do przeprowadzenia 3000 zabiegów usunięcia zaćmy.

Pytanie nr 52:

(poz.6)  Czy w przypadku gdy tip wielorazowy z pkt. 5 zawiera rękaw irygacyjny Zamawiający wymaga w pkt. 6 dodatkowych rękawów?

Ad.52: Tak, Zmawiający wymaga.

Pytanie nr 53:

Czy Zamawiający w ramach prowadzonego postępowania wymaga dostarczenia niezbędnych do przeprowadzenia usunięcia zaćmy komór testowych w ilości 100szt?

Ad.53: Zmawiający wymaga dostarczenia komór testowych w ilości niezbędnej do przeprowadzenia 3000 zabiegów

usunięcia zaćmy.

Pytanie nr 54:

Czy Zamawiający w ramach prowadzonego postępowania wymaga dostarczenia niezbędnych do przeprowadzenia usunięcia zaćmy kluczy w ilości 100szt?

Ad.54: Zmawiający wymaga dostarczenia kluczy w ilości niezbędnej do przeprowadzenia 3000 zabiegów usunięcia

zaćmy.

Pytanie nr 55:

(poz.7)  Czy Zamawiający dopuści pak operacyjny dostarczany w dwóch opakowaniach tj. nóż do paracentezy 1,2 oraz nóż typu slit 2,6mm w jednym opakowaniu oraz  w drugiej części pozostałe materiały wymagane przez Zamawiającego?

Ad.55: Tak, Wyrażamy zgodę na pak operacyjny w dwóch opakowaniach sterylnych tj. wydzielenie do oddzielnego

opakowania w/w noży a do drugiego pozostałych materiałów.

Pytanie nr 56:

(poz.11)  Czy Zamawiający dopuści wielorazową pęsetę 23G do wyboru zamawiającego?

Ad.56: Tak, wyrażamy zgodę

Pytanie nr 57:

(poz.11)  Czy Zamawiający wymaga trokarów jednoetapowych-samouszczelniajacych?

Ad.57: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza zaproponowany rodzaj trokarów.

Pytanie nr 58:

(poz.11)  Czy Zamawiający dopuści pak do witrektomii 23G dostarczany w dwóch opakowaniach tj. -witrektom 23G; światłowód 23G; trokary 23G; pęseta jednorazowa 23G do wyboru zamawiającego; dren do podaży powietrza -pierwsza część oraz druga część pozostałe materiały wymagane przez Zamawiającego bez zmian?

Ad.58: Wyrażamy zgodę na zaproponowane odstępstwo od zapisów SIWZ.

Pytanie nr 59:

(poz. 7, 11)  Ze względu na konieczność uruchomienia produkcji zestawów operacyjnych przez producenta Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu realizacji pierwszej dostawy do 4 tygodni od daty podpisania umowy?

Ad.59: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 60:

(pkt. 12)  Prosimy Zamawiającego  o informację  jaki laser/model posiada?

Ad.60: VISULAS 532s

Pytanie nr 61:

(fako, pkt. II, 2 )  Czy Zamawiający dopuści aparat tylko z pompą perystaltyczną o wydajności płynowej i dynamice pracy równej pompie Venturiego, jednocześnie zapewniającej najwyższe bezpieczeństwo pracy oraz pełna kontrolę parametrów?

Ad.61: Wyrażamy zgodę na zaproponowane odstępstwo od zapisów SIWZ.

Pytanie nr 62:

(fako, pkt II, 7, 9 ,11)  Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie z wielorazową kasetą z drenami o pogrubionej ściance drenu aspiracyjnego, które można poddawać sterylizacji w całości?

Ad.62: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 63:

(fako, pkt. II, 8)  Czy Zamawiający dopuści  linearną kontrolę ciśnienia przy pompie perystaltycznej?

Pytanie nr 64:

(fako, pkt. III, 12 )  Czy Zamawiający dopuści możliwość fakoemulsyfikacji z pompą perystaltyczną bez Venturiego?

Pytanie nr 65:

(fako, pkt. III, 15)  Czy Zamawiający dopuści głowicę o częstotliwości pracy fako 28-32 kHz wykorzystującej zjawisko pękania pęcherzyków kawitacyjnych na zakończeniu tipa fako, redukujące efekt termiczny na rogówce?

Pytanie nr 66:

(fako, pkt. IV, 27 )  Czy Zamawiający dopuści  częstotliwość cięć witrektomu elektrycznego1200 cięć/min?

Pytanie nr 67:

(fako, pkt. IV, 28 )  Czy Zamawiający dopuści częstotliwość cięć witrektomu pneumatycznego 5000 cięć/min ?

Pytanie nr 68:

(fako, pkt. IV, 29 )  Czy Zamawiający dopuści możliwość uzyskania do 10 000  cięć/min?

Pytanie nr 69:

(fako, pkt. IV,30) Czy Zamawiający dopuści brak możliwości podłączenia mikronożyczek pneumatycznych lub elektrycznych w zamian za dostarczenie zwykłych mikronożyczek do wybory zamawiającego?

Ad.63-69: Wyrażamy zgodę na zaproponowane odstępstwa od zapisów SIWZ.

Pytanie nr 70:

(fako) Czy Zamawiający wymaga igły do wykonywania zabiegów przeciwjaskrowych?

Ad.70: Zamawiający nie wymaga zaproponowanej igły.

Pytanie nr 71:

(fako, pkt. IX, 42) Czy Zamawiający wymaga podaży powietrza powyżej 100 mmHg?

Ad.71: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 72:

(fako, pkt. X) Czy Zamawiający wymaga 50 parametrów programowania i zapamiętywania?

Ad.72: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 73:

(fako, pkt. XVIII) Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez możliwości sterowania lasera z ekranu witrektomu? Takie rozwiązanie umożliwia elastyczność w wyborze lasera równocześnie umożliwiając wykorzystanie go w poradni okulistycznej

Ad.73: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 74:

(fako,)  Czy Zamawiający dopuści aparat o poniższych parametrach:

| Lp. | Funkcja/parametr |
| --- | --- |
| I | Funkcje podstawowe: System irygacji/aspiracji |
| 1 | system irygacji/aspiracji oparty na pompie perystaltycznej tj. z drenem naciągniętym na rolki pompy |
| 2 | zamknięty system płynowy ze zintegrowanym czujnikiem ciśnienia |
| 3 | zakres osiąganego podciśnienia (dla trybu: fakoemulsyfikacji, I/A oraz witrektomii): 0-600 mmHg |
| 4 | zakres osiąganego przepływu (dla trybu: fakoemulsyfikacji, I/A oraz witrektomii): 1-50 ml/min |
| 5 | ciągła irygacja |
| 6 | reflux sterowany z pedału, z możliwością wyboru płaszczyzny aktywacji: poziomo lub pionowo |
| 7 | kasetka z drenami dostępna w wersji jednorazowej oraz wielorazowej (do sterylizacji) |
| 8 | dren aspiracyjny o grubszej ściance i mniejszym przekroju |
| II | Funkcje podstawowe: Fakoemulsyfikacja |
| 1 | częstotliwość robocza głowicy do fakoemulsyfikacji: 28 – 32 kHz |
| 2 | ilość elementów piezoelektrycznych co najmniej |
| 3 | warianty pracy głowicy: ciągły, impulsowy, burst, CMP (tzw. zimne fako) |
| 4 | Możliwość ustawienia długości najkrótszego pojedynczego burstu |
| 5 | zakres regulacji długości burstu: 10 – 500 ms |
| 6 | zakres częstotliwości (tryb impulsowy): 0.5 – 40 Hz |
| 7 | zakres regulacji długości pulsu 0.25 – 1800 ms |
| 8 | Tryb pracy duallinear: w pełni niezależne, liniowe sterowanie aspiracją i mocą ultradźwięków |
| 9 | Możliwość fakoemulsyfikacji przez cięcie 1.6 mm (wraz z rękawem irygacyjnym) |
| 10 | Możliwość ustawienia dwu poziomów mocy ultradźwięków z liniową kontrolą z przełącznika nożnego. |
| 11 | Możliwość ustawienia dwu wartości podciśnienia (kontrola z przełącznika nożnego). |
| III | Funkcje podstawowe: Diatermia bipolarna |
| 1 | diatermia bipolarna zintegrowana z aparatem |
| 2 | Kapsulotomia RF z automatyczną regulacją |
| 3 | inne funkcje diatermii: STT |
| 4 | Funkcja: „natychmiastowa diatermia” sterowana z przełącznika nożnego |
| 5 | Dostępne wielorazowe końcówki do endodiatermii 20G, 23G, 25G |
| IV | Funkcje podstawowe: Witrektomia przednia |
|  | elektryczny napęd noża (głowica wielorazowa) |
|  | szybkość cięcia min. 1200 cięć/ minutę |
|  | nóż typu gilotynowego |
|  | możliwość ustawienia wielkości otwarcia portu aspiracyjnego w nożu |
|  | noże dostępne w rozmiarach 20 G i 23 G |
|  | Tryb pracy duallinear: w pełni niezależne, liniowe sterowanie aspiracją i szybkością cięcia |
| V | Funkcje podstawowe: Witrektomia tylna |
|  | źródło oświetlenia endo z płynną regulacją intensywności |
|  | w pełni pneumatyczny witrektom o szybkości min. 3000 cięć na minutę |
|  | Wbudowany kompresor do wymiany ciecz /gaz |
|  | Zakres osiąganego ciśnienia powietrza 0-120 mm Hg |
|  | Witrektom pneumatyczny dostępny w rozmiarach 20G oraz 23G |
|  | Akcesoria do przeprowadzenia witrektomi tylnej w 20G oraz 25G |
|  | Jednoczesna aktywna aspiracja dekaliny i iniekcja oleju silikonowego |
|  | Funkcja iniekcji oleju silikonowego |
|  | Funkcja ekstrakcji oleju silikonowego |
|  | Funkcja: „natychmiastowa diatermia” sterowana z przełącznika nożnego |
|  | Tryb pracy duallinear: w pełni niezależne, liniowe sterowanie aspiracją i szybkością cięcia |
|  | Ciągła irygacja |
| VI | Funkcjonalność |
|  | Możliwość wprowadzenia i zapamiętania parametrów pracy dla 50 chirurgów |
|  | zintegrowana podstawa jezdna |
|  | elektrycznie regulowana wysokość butelki z płynem; |
|  | bezprzewodowe zdalne sterowanie |
|  | Sygnalizacja dźwiękowa stanu pracy |
|  | zwarta budowa - tzw. footprint definiowany jako minimalna powierzchnia zajmowana przez urządzenie max: 55 x 55 cm. |
|  | masa urządzenia w pełnej konfiguracji (z przełącznikiem nożnym) poniżej 38 kg |
|  | Szybki start aparatu (poniżej 15 sekund, nie licząc podłączenia i wypełniania drenów) |
|  | złącze USB |
| VII D | wielorazowa końcówka do zabiegów STT - 1szt |

Ad.74: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 75:

(fako)  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu dostawy aparatu do 4 tygodni od daty podpisania umowy?

Ad.75: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Dyrektor PZOZ w Starachowicach

Sebastian Petrykowski

…………………………………………

( podpis osoby upoważnionej )

Sprawę prowadzi:

Waldemar Piórkowski

tel. 412739182

adres email: w.piorkowski@szpital.starachowice.pl