Nr sprawy: P/11/02/2016/SJU-MED                                                           Starachowice, dnia 02.02.2016

Wykonawcy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na dostawę sprzętu jednorazowego użytku oraz innych produktów medycznych, nr ogłoszenia 33614-2016 z dn. 16.02.2016

Odpowiedzi na pytania

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku oraz innych produktów medycznych dla potrzeb PZOZ w Starachowicach

Pytanie 1 dotyczy pakietu nr 66

Proszę o podanie rodzaju punktu poboru tlenu (AGA, DIN, inne).

Odpowiedź:

Zamawiający posiada punkty poboru tlenu typu AGA.

Pytanie 2 dotyczy pakietu nr 2, poz. 1-7

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne bez mankietu ustno-nosowe, wykonane z termoplastycznego PVC, z linią rtg na całej długości rurki, posiadające podwójne oznaczenie głębokości oraz skalę co 1 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3 dotyczy pakietu nr 2, poz. 34

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający podając rozmiary rurek ustno-gardłowych Guedel ma na myśli długość rurki w centymetrach? Rurki Guedel występują w rozmiarach od 000 do 6 i każdemu z tych rozmiarów odpowiada długość w centymetrach od 3 do 12 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający ma na myśli długość rurki w centymetrach.

Pytanie 4 dotyczy pakietu nr 2, poz. 40

Prosimy o wydzielenie pozycji do odrębnego pakietu. Wydzielenie tej pozycji pozwoli na udział większej liczbie oferentów oraz uzyskanie przez Zamawiającego lepszej cenowo oferty. Obecny opis wskazuje na konkretnego producenta i tym samym uniemożliwia udział w postępowaniu wielu wykonawcom, którzy nie posiadają w swojej ofercie filtrów termovent.

Odpowiedź:

Zamawiający wydzieli poz. nr 40 do oddzielnego pakietu nr 2A.

Pytanie 5 dotyczy pakietu nr 8, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści sterylny żel znieczulający o poj. ampułkostrzykawki 6 ml, sterylizowany radiacyjnie?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6 dotyczy pakietu nr 8, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści sterylny żel znieczulający o poj. ampułkostrzykawki 11 ml, sterylizowany radiacyjnie?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7 dotyczy pakietu nr 14

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu umieszczenia na ostrzu nazwy producenta? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający nie odstapi od tego wymogu.

Pytanie 8 dotyczy pakietu nr 18

Czy Zamawiający dopuści golarki typu Gallant z ostrzem wykonanym ze stali nierdzewnej, wyposażona w grzebień zapobiegający zapychaniu ostrza, konstrukcja rączki umożliwiająca jej odłamanie po zakończeniu golenia, jednorazowego użytku x 1 szt?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 9 dotyczy pakietu nr 20, poz.4

Prosimy o wydzielenie pozycji do odrębnego pakietu. Wydzielenie tej pozycji pozwoli na udział większej liczbie oferentów oraz uzyskanie przez Zamawiającego lepszej cenowo oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wydzieli tej pozycji do oddzielnego pakietu.

Pytanie 10 dotyczy pakietu nr 22, poz. 3, 5

Prosimy o wydzielenie pozycji do odrębnego pakietu. Wydzielenie tej pozycji pozwoli na udział większej liczbie oferentów oraz uzyskanie przez Zamawiającego lepszej cenowo oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający wydzieli poz. nr 3 oraz poz. nr 5 do oddzielnego pakietu nr 22A.

Pytanie 11 dotyczy pakietu nr 27, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści strzykawki do tuberkuliny z igłą 0,45 x 13 mm lub z igła 0,5 x 16 mm? Pozostałe parametry pozostają bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza strzykawki do TBC z igłą 0,45 x 13mm.

Pytanie 12 dotyczy pakietu nr 27, poz. 2

Prosimy o dopuszczenie strzykawki do insuliny z igłą 0,40 x 13 mm lub 0,45 x 13 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13 dotyczy pakietu nr 27, poz. 3-6

Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe posiadające kontrastujący tłok w kolorze niebieskim?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 14 dotyczy pakietu nr 27, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe posiadające skalę rozszerzoną do 12 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 15 dotyczy pakietu nr 29, poz. 20-22

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł bezpiecznych pakowanych po 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 16 dotyczy pakietu nr 29, poz. 20

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł bezpiecznych o wymiarach 0,8 x 38 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 17 dotyczy pakietu nr 29, poz. 21

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł bezpiecznych o wymiarach 0,7 x 32 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 18 dotyczy pakietu nr 29 poz. 22

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł bezpiecznych o wymiarach 0,9 x 38 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 19 dotyczy pakietu nr 29

Czy Zamawiający ma na myśli igły iniekcyjne pochodzące od jednego producenta w pozycjach 12 – 19, a nie jak podał w opisie od 19 do 32?

Odpowiedź:

Zamawiający poprawi numerację pozycji w tym pakiecie w odpowiedniej kolejności. Zamawiający wymaga aby igły iniekcyjne w poz. nr 12-18 pochodziły od jednego producenta.

Pytanie 20 dotyczy pakietu nr 30, poz. 5, 6

Czy Zamawiający wymaga, aby przedłużacze do pomp pozbawione były ftalanów?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie 21 dotyczy pakietu nr 30, poz. 7

Czy Zamawiający wymaga, aby przyrządy do transfuzji pozbawione były ftalanów? Ftalany są substancjami groźnymi dla człowieka, zatem wszystkie wyroby medyczne, w których stosowane jest PCV, stwarzają ryzyko skażenia organizmu pacjenta przez ftalany (DEHP). W związku z tym, zgodnie ze stanowiskiem Ministra Zdrowia, należy zastępować ftalany innymi wypełniaczami, nietoksycznymi i wykazującymi podatność na degradację.

Czy Zamawiający na potwierdzenie, że przyrządy nie zawierają ftalanów (DEHP) wymaga oświadczenia Producenta o zastosowanym przez niego plastyfikatorze oraz dołączenia karty charakterystyki bezpieczeństwa produktu chemicznego?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga aby przyrządy do transfuzji pozbawione były ftalanów i wymaga oświadczenia producenta stwierdzające ten fakt.

Pytanie 22 dotyczy pakietu nr 32, poz. 1-6

Prosimy od dopuszczenie kaniul wykonanych z PUR, posiadających samo domykający się korek portu bocznego, posiadające korek luer-lock z trzpieniem powyżej krawędzi.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 23 dotyczy pakietu nr 32, poz. 1-6

Prosimy o modyfikację opisu przedmiotu zamówienia, dotyczącego rozmiarów zamawianych kaniul dożylnych, na opis przestrzegający art. 30 ust. 1 ustawy Pzp tj. zgodny z normą Polską kaniul dożylnych PN-EN ISO 10555-5, która ustanawia równoważne rozmiary średnic cewników w milimetrach, odpowiadające temu samemu rozmiarowi w jednostce Gaug’a oraz temu samemu kolorowi identyfikującemu. Reasumując prosimy o możliwość złożenia oferty z kaniulami dożylnymi o rozmiarach średnicy zewnętrznej cewnika różniącej się +/- 0,1 mm wg w/w normy na podstawie art. 29 ust 3 i art. 1 ustawy.

Prosimy o dopuszczenie:

- poz. 1 – kaniula 16G 1,7 x 45  mm o przepływie 200 ml/min

- poz. 2 – kaniula 17G 1,5 x 45 mm o przepływie 142 ml/min

- poz. 3 – kaniula 18G 1,3 x 32 mm o przepływie 95 ml/min

- poz. 4 – kaniula 20G 1,1 x 32 mm o przepływie 65 ml/min

- poz. 5 – kaniula 22G 0,9 x 25 mm o przepływie 36 ml/min

- poz. 6 – kaniula 24G 0,7 x 19 mm o przepływie 23 ml/min?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 24 dotyczy pakietu nr 33, poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści kaniule bezpieczne wykonane z PUR? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 25 dotyczy pakietu nr 35, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na odpady medyczne o poj. 3,5 l ? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 26 dotyczy pakietu nr 38, poz. 1-10

Czy Zamawiający dopuści cewnik urologiczny typ Nelaton o dł. 40 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 27 dotyczy pakietu nr 38, poz. 41

Prosimy o wydzielenie pozycji do odrębnego pakietu. Wydzielenie tej pozycji pozwoli na udział większej liczbie oferentów oraz uzyskanie przez Zamawiającego lepszej cenowo oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wydzieli tej pozycji do oddzielnego pakietu.

Pytanie 28 dotyczy pakietu nr 40, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści kieliszki do podawania leków w opakowaniach po 80 szt. w ilości 1313 op.?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę.

Pytanie 29 dotyczy pakietu nr 78, poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do pozycji 2ww. pakietu końcówek nosowych o rozmiarach XS, S, M, L..

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 30 dotyczy pakietu nr 78, poz. 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do pozycji 3 ww. pakietu maseczek nosowych o rozmiarach S, M, L, XL.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 31 dotyczy pakietu nr 59, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści termometr, którego referencyjne punkty pomiaru to: czoło, powieka oraz tętnice szyjne (obie z których należy wyciągnąć średnią).

Uzasadnienie: średnica powierzchni pomiaru na ciele człowieka wynosi 2 cm. Mierząc temperaturę na tętnicy skroniowej może spowodować błąd poprzez:

a) Brak informacji, której tętnicy skroniowej pomiar dotyczy (prawej, lewej), co może powodować błąd odczytu,

b) Obszar objęty włosami, który może znacząco zaburzyć odczyt prawidłowej temperatury

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 32 dotyczy pakietu nr 59, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści baterii typu AAA, dzięki czemu ilość pomiarów na jednym komplecie wynosić będzie do 20 000 pomiarów?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 33 dotyczy pakietu nr 59, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści Termometr, który stale się kalibruje do panujących warunków otoczenia i nie powoduje to uszczerbku na żywotności baterii.

Uzasadnienie: ciągła kalibracja (automatyczna) pozwala na dostosowywanie się termometru do panujących w pomieszczeniu temperatury, co daje pewność prawidłowego odczytu temperatury ciała, otoczenia, przedmiotu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 34 dotyczy pakietu nr 79

Czy Zamawiający, mając na względzie zasady polskiego jak i europejskiego systemu zamówień publicznych i wiedząc, że każdorazowo postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający przygotowuje i przeprowadza w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców dopuści do postępowania P/11/02/2016/SJU-MED. Pakiet 79 pozycja 1 termin składania ofert 01.03.2016 cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy, wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, odporny na zaginanie, bez bocznych otworów z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, cewnik o przekroju 14FR i długości 17 cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18G x 7 cm, długi prowadnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 16 FR x 15 cm, łacznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy)?

Pozwoli to Zamawiającemu na uzyskanie konkurencyjnej oferty, jak również wpłynie na ekonomiczne gospodarowanie środkami publicznymi?.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 35 dotyczy pakietu nr 24, poz. 5-6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 24 pozycji 5, 6 i utworzenie pakietu 24A, co pozwoli na przystąpienie do nowo utworzonego pakietu większej ilości oferentów a co za tym idzie uzyskanie przez Zamawiającego korzystniejszych cenowo ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający wydzieli poz. nr 5 do pakietu nr 24A oraz poz. nr 6 do pakietu nr 24B.

Pytanie 36 dotyczy pakietu nr 45

Czy Zamawiający miał na myśli w Pakiecie Nr 45 poz. 1szczoteczki cytologiczne odpowiadające aktualnym wymaganiom zasadniczym dla wyrobów medycznych  Ministerstwa Zdrowia zgodnie                      z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. i Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące standardu postępowania w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga szczoteczek cytologicznych jednorazowego użytku, jałowych. Preferuje jednak szczoteczki cytologiczne odpowiadające aktualnym wymaganiom zasadniczym dla wyrobów medycznych Ministerstwa Zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 12 stycznia 2011 roku i Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące standardu postępowania w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych. Preferencja ta nie jest wymagana i jako taka nie będzie oceniana w pozacenowym kryterium oceny ofert.

Pytanie 37 dotyczy pakietu nr 52

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w Pakiecie  Nr  52 poz. 1 pipety o średnicy 3 mm                           i strzykawki o pojemności 10 ml ?  Pozostałe parametry bez zmian. Oferowany wyrób medyczny to oryginalny Endosampler  dedykowany do biopsji aspiracyjnej  macicy, charakteryzujący się wysoką jakością wykonania oraz skutecznością użycia.

Opisany w SIWZ wyrób wskazuje na jednego producenta, co może utrudnić uczciwą konkurencję. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na dopuszczenie oferowanego wyrobu prosimy o uzasadnienie decyzji.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 38 dotyczy pakietu nr 51

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do cewnikowania o poniższym składzie:

Skład zestawu:

-1 x kleszczyki plastikowe typu Kocher 14 cm

-1 x pęseta plastikowa anatomiczna 12,5 cm

-5 x kompresy z gazy bawełnianej 7,5 cm x 7,5 cm

-4 x tampony z gazy bawełnianej wielkości śliwki

-1 x serweta włókninowa, nieprzylepna 45 cm x 75 cm

-1 x serweta włókninowa, nieprzylepna 75 cm x 90 cm z otworem Ø10 cm

-1 x strzykawka Luer 20 ml, (zapakowana)

-1 x Igła 1,2 mm x 40 mm, 18 G x 11/2, różowa, (zapakowana)

-1 x żel poślizgowy w saszetce 2,7 g

-1 x woda sterylna w ampułce 20 ml

-1 x para rękawiczek diagnostycznych, rozmiar M (pakowane w papier, wywinięty mankiet)

Opakowanie

Tacka typu blister z 1 wgłębieniem na płyny, podczas przeprowadzania procedury może posłużyć jako nerka, a po jej przeprowadzeniu jako pojemnik na odpadki.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 39 dotyczy pakietu nr 70, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści pętle do polipektomii  o długości 230 cm?

Pozostałe parametry jak w specyfikacji.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 40 dotyczy pakietu nr 70, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści szczypce biopsyjne gastroskopowe   o długości 160 cm?

Pozostałe parametry jak w specyfikacji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 41 dotyczy pakietu nr 70, poz. 1

Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności wyłączy do odrębnego pakietu na 70A pozycję nr 1 i dopuści:

Pętle do polipektomii, jednorazowego użytku, ze skalowaną rękojeścią, wykonane z plecionego drutu o średniej sztywności. Wymagane średnice w zakresie 10 mm, 15mm, 24mm, 36 mm.  Średnica osłony pętli 2,3mm, długość narzędzia 230 cm. Ilości w poszczególnych rozmiarach wg zapotrzebowań Zamawiającego

Odpowiedź:

Zamawiający wydzieli poz. nr 1 do oddzielnego pakietu nr 70A. Zamawiający dopuszcza pętle o powyższych parametrach.

Pytanie 42 dotyczy SIWZ

W związku z faktem, że w trzech w/w miejscach SIWZ podane są trzy różne terminy realizacji zamówienia:

- strona 3 SIWZ (punkt III – opis przedmiotu zamówienia): w ciągu 3 dni od przesłania zamówienia cząstkowego

- formularz ofertowy: realizacja zapotrzebowania max. 5 dni roboczych

- projekt umowy: § 3 ustęp 3: w terminie max do 3 dni roboczych

prosimy o potwierdzenie, który z tych terminów jest obowiązujący i dokonanie stosownej modyfikacji w projekcie umowy lub formularzu ofertowym.

Odpowiedź:

Zamawiający określa termin realizacji zamówienia cząstkowego do 3 dni roboczych od złożenia zamówienia, potwierdzonego faksem. Omyłki zostaną poprawione w zmodyfikowanym SIWZ.

Pytanie 43 dotyczy projektu umowy  § 10 ustęp 1a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kary umowne za niedotrzymanie terminu dostawy były liczone od wartości brutto towaru dostarczonego ze zwłoką, gdyż umowa dotyczy dostaw sukcesywnych?

Wartość poszczególnych dostaw sukcesywnych, w umowie, której okres obowiązywania przewidziany jest na 12 miesięcy, będzie nieporównywalna z wartością całej umowy.

Ponadto, Zamawiający przewiduje także możliwość zrealizowania umowy tylko w części (§ 3 ustęp 7 umowy), wobec czego naliczanie Wykonawcy odsetek od ogólnej wartości umowy świadczy o nierównym traktowaniu stron umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Kary umowne nie są obligatoryjne ale mają na celu zobligować wykonawcę do rzetelnych i terminowych dostaw.

Pytanie 44 dotyczy pakietu nr 7, poz. 1, 3

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniuli wykonanych z FEP, zarówno FEP=teflon jak i PTFE= teflon. Kaniula typu bezpiecznego, posiada polimerowe, filigranowe zabezpieczenie igły po użyciu

(co chroni personel przed zakłuciem). Posiada także otwór boczny w igle, co pozwala

na natychmiastową ocenę prawidłowego wkłucia (krew natychmiast pojawia się między igłą

a cewnikiem), 4 paski RTG, rozmiar G26 0,6 x 19, przepływ 15 ml/min , rozmiar G24 0,7 x 19 przepływ 22 ml/min.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 45 dotyczy pakietu nr 7, poz. 2

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniuli wykonanej z poliuretanu. Pozostałe parametry jak w SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 46 dotyczy pakietu nr 7, poz. 1, 3

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniul wykonanych z FEP. Zarówno FEP=teflon jak i PTFE= teflon. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 47 dotyczy pakietu nr 7, poz. 1, 3

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniul wykonanych z biokompatybilnego poliuretanu. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 48 dotyczy pakietu nr 27, poz. 3, 6

Czy Zamawiający dopuszcza strzykawki z rozszerzoną salą o 20%, tj. 2-3 ml, 5-6 ml, 10-12 ml,

20-24 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 49 dotyczy pakietu nr 27, poz. 3, 6

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie strzykawek z niebieskim kontrastującym tłokiem. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 50 dotyczy pakietu nr 27, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowane po 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem w formularzu asortymentowo-cenowym.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 51 dotyczy pakietu nr 27, poz. 1

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie strzykawki w rozmiarze 0,45 x 13 mm. Pozostałe parametry

z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 52 dotyczy pakietu nr 27, poz. 2

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie strzykawki w rozmiarze 0,33 x 13 mm. Pozostałe parametry

z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 53 dotyczy pakietu nr 29, poz. 10

Czy Zamawiający dopuści igły do pena w rozmiarze 0,25 x 4  mm zamiast 0,23 x 4 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 54 dotyczy pakietu nr 29, poz. 11

Czy Zamawiający dopuści igły do pena w rozmiarze 0,25 x 6  mm zamiast 0,23 x 6 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 55 dotyczy pakietu nr 29, poz. 12-22

Proszę o odstąpienie od wymogu, aby na pojedynczym opakowaniu był kod kolorów odpowiadający rozmiarowi igły, a pozostanie przy wymogu, aby kod kolorów znajdował się na opakowaniu zbiorczym a 100 szt i żeby konektory igieł były w kolorach odpowiadających kodowi kolorystycznemu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie odstąpi od tego wymogu.

Pytanie 56 dotyczy pakietu nr 29, poz. 15

Proszę o dopuszczenie igły w rozmiarze 0,8 x 16 lub 0,8 x 25. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ

Pytanie 57 dotyczy pakietu nr 29, poz. 20-22

Proszę o wydzielenie w/w pozycji z pakietu. Pozwoli to Państwu uzyskać większą liczbę korzystnych dla Państwa ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wydzieli tych pozycji do oddzielnego pakietu.

Pytanie 58 dotyczy pakietu nr 29, poz. 25

Proszę o dopuszczenie igły w rozmiarze 1,2 x 30-40 mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza igły w rozmiarze 1,2 x 30-40mm.

Pytanie 59 dotyczy pakietu nr 30, poz. 7, 8

Czy Zamawiający wymaga podania długości drenu na opakowaniu jednostkowym. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga podania długości drenu na opakowaniu jednostkowym.

Pytanie 60 dotyczy pakietu nr 33, poz. 3

Czy Zamawiający dopuszcza kaniulę w rozmiarze 0,8 x 25mm zamiast 0,9 x 25mm, przepływ 38 ml/min zamiast 36ml/min.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 61 dotyczy pakietu nr 33, poz. 2

Czy Zamawiający dopuszcza kaniulę w rozmiarze 1,0 x 32mm przepływ 64 ml/min zamiast 1,1 x 32 mm przepływ 65ml/min.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 62 dotyczy pakietu nr 33, poz. 1

Czy Zamawiający dopuszcza kaniulę w rozmiarze 1,2 x 45mm przepływ 100 ml/min, zamiast 1,3 x 45 mm przepływ 95 ml/min.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 63 dotyczy pakietu nr 33, poz. 1-3

Proszę o dopuszczenie kaniul wyposażonych w automatyczny plastikowy zatrzask, wykonanych z poliuretanu, posiadających 4 paski RTG, samozamykający-standardowy koreczek portu bocznego, zastawkę antyzwrotną oraz system mikrokanalików zabezpieczających przed wypływem krwi z kaniuli, opakowanie ochronne papier klasy medycznej, napisy na opakowaniu w językach krajów Unii Europejskiej.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 64 dotyczy pakietu nr 3

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy wymiennik ciepła  i wilgoci o wydajności nawilżania 28,5 mg H2O/l przy Vt 500 ml, wadze 8,5 g ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 65 dotyczy pakietu nr 19, poz. 2

Czy obwód oddechowy ma posiadać certyfikat producenta na możliwość stosowania układu do 7 dni przy wymianie filtrów  między pacjentami ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 66 dotyczy pakietu nr 19, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy o długości 190 cm złącze 22F, trójnik kątowy Y, łącznik prosty 22M-22M/19F, worek oddechowy 2l bezlateksowy,  ramię dodatkowe 92 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, wymaga 15F.

Pytanie 67 dotyczy pakietu nr 21

Czy Zamawiający dopuści  jednorazowy układ oddechowy jednorurowy z kolankiem o średnicy 22 mm do respiratora o długość układu  180 cm, rura wydechowa do podłączenia do respiratora rozciągliwa  do 35 cm, , mikrobiologicznie czysty, bez DEHP ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, zbyt krótkie.

Pytanie 68 dotyczy pakietu nr 25

Czy Zamawiający dopuści  filtr bakteryjno wirusowy mechaniczny hydrofobowy z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, posiadający wydajność filtracji  wirusów  99,99% i bakterii na poziomie 99,999%,oraz skuteczność filtracji względem NaCl na poziomie 99,992 %,wydajność nawilżania 32 mg H2O/l przy Vt500ml oraz utratę wilgoci 6mg H2O/l przy Vt 500ml,wagą 36g,oraz zakres objętości oddechowych od 200 - 1500ml sterylny  ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 69 dotyczy pakietu nr 25

Czy Zamawiający wymaga aby filtr bakteryjno wirusowy mechaniczny hydrofobowy był sterylny?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 70 dotyczy pakietu nr 26

Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy elektrostatyczny  z portem kapno zabezpieczony wkręcanym koreczkiem spełniający pozostałe parametry SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 71 dotyczy pakietu nr 31, poz. 1

Czy  Zamawiający dopuści  cewnik do podawania tlenu przez nos o dł 430 cm, pozostałe zapisy zgodne z SIWZ ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 72 dotyczy pakietu nr 31, poz. 2

Czy  Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu przez nos o dł  213 cm , pozostałe zapisy zgodne z SIWZ ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 73 dotyczy SIWZ

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie jakiego maksymalnego  terminu realizacji zapotrzebowania będzie wymagał.  W części III SIWZ oraz w §3 pkt. 3 projektu umowy Zamawiający podaje max termin dostawy zamówienia 3 dni, natomiast w załączniku nr 1 – formularz ofertowy – podaje max termin realizacji zapotrzebowania max 5 dni roboczych.

Odpowiedź:

Zamawiający określa termin realizacji zamówienia cząstkowego do 3 dni roboczych od złożenia zamówienia, potwierdzonego faksem. Omyłki zostaną poprawione w zmodyfikowanym SIWZ.

Pytanie 74 dotyczy pakietu nr 10, poz. 2-5

Czy Zamawiający w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania system do odsysania konkurencyjnego producenta (firma brytyjska), pod warunkiem bezpłatnego doposażenia szpitala, na czas trwania umowy w niezbędne oprzyrządowanie (kanistry, mocowniki)? W przypadku pozytywnej odpowiedzi proszę o określenie ilości stanowisk do doposażenia. System nasz charakteryzuje się kanistrami bez żadnych przyłączeń (wszystkie w pokrywach wkładów jednorazowych). Wkłady posiadają w pokrywie dwa króćce (pacjent, próżnia), o różnej średnicy, co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów. Wyposażone w filtr antybakteryjny i hydrofobowy, zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem jak i personel przed kontaktem z odsysaną wydzieliną. Wkłady samo zasysają się i samo uszczelniają po uruchomieniu ssania. Powyżej opisany system charakteryzuje się prostotą obsługi jak i bezpieczeństwem użytkowania.

Dodatkowo każdy wkład wyprodukowany jest w opatentowanej technologii antybakteryjnej, zapewniającej, że drobnoustroje typu bakterie E-coli oraz gronkowca są unicestwiane i nie namnażają się w ciągu 24h (co jest potwierdzone  badaniami laboratoryjnymi).

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 75 dotyczy pakietu nr 32, poz. 1-6

Poz.1-6 - proszę o dopuszczenie kaniul dożylnych wykonanych z FEP (teflon) , z zaworem iniekcyjnym , ze standardowym korkiem , widocznych w promieniach RTG , z zastawką, z trzpieniem korka powyżej krawędzi, w następujących rozmiarach:

Poz.1 - G 16 1,7x45mm , przepływ 200ml/min

Poz.2-  G 17 1,5x45 mm , przepływ 142 ml/min.

Poz.3 - G 18 1,3x32mm,  przepływ 95 ml/min.

Poz.4- G 20 1,1 x 32 mm, przepływ 65 ml/min.

Poz.5 - G 22 0,9x25, przepływ 36 ml/min.

Poz.6 - G24 0,7x19mm , przepływ 23 ml/min.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 76 dotyczy pakietu nr 33, poz. 1-3

Poz.1-3 -  proszę o odstąpienie od wymogu „napisów na opakowaniu w języku polskim”                     i dopuszczenie kaniul, których opakowanie jednostkowe jest oznakowane za pomocą międzynarodowych piktogramów oraz  wartość przepływów i  rozmiary wyrażone są za pomocą cyfr. Pozostałe wymogi dotyczące kaniul tak jak w SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie odstąpi od tego wymogu i wymaga napisów w języku polskim.

Pytanie 77 dotyczy pakietu nr 35, poz. 4

Poz. 4- proszę o dopuszczenie pojemnika na odpady medyczne o pojemności 3,5-4,0 L.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pojemniki na odpady medyczne o pojemności max. 3,5 litra

Pytanie 78 dotyczy pakietu nr 36, poz. 1

Proszę o dopuszczenie pojemnika wykonanego z  PE ( polietylenu) , 120 ml.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 79 dotyczy pakietu nr 36, poz. 2-6

Proszę o dopuszczenie pojemników wykonanych z PP ( polipropylenu).

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 80 dotyczy pakietu nr 36, poz. 6

Proszę o dopuszczenie pojemnika o pojemności 11000 ml.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 81 dotyczy pakietu nr 40, poz. 7

Proszę o dopuszczenie kieliszków pakowanych po 75 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Pytanie 82 dotyczy projektu umowy § 10

1.1 Proszę o zmianę postanowień umowy z 0,5 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w §5, na 0,5 %wartości niezrealizowanej dostawy.

Przewidziana kara umowna za dzień opóźnienia w dostawie towaru, liczona od wartości umowy brutto jest niewspółmierna do ewentualnego przewinienia

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu w projekcie umowy.

Pytanie 83 dotyczy pakietu nr 27

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania w pakiecie 27 strzykawek jednego producenta w celu łatwiejszej identyfikacji?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający oczekuje zaoferowania strzykawek jednego producenta.

Pytanie 84 dotyczy pakietu nr 29

Prosimy o weryfikację i poprawę numeracji pozycji w formularzu cenowym dla pakietu 29.

Odpowiedź:

Zamawiający poprawi numerację w zmodyfikowanym załączniku nr 5 do SIWZ.

Pytanie 85 dotyczy pakietu nr 29, poz. 10

Czy Zamawiający przychyli się do prośby i wyrazi zgodę na zaoferowania w poz. 10 /druga pozycja w tabeli/ igły do pena G31 0,25x5mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 86 dotyczy pakietu nr 29, poz. 11

Czy Zamawiający przychyli się do prośby i wyrazi zgodę na zaoferowania w poz. 11 /trzecia pozycja w tabeli/ igły do pena G31 0,25x6mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 87 dotyczy pakietu nr 29, poz. 12, 13, 14

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania w poz. 20-22 /pozycje w tabeli 12,13,14/ igieł bezpiecznych z elementem zabezpieczającym przed zakłuciem w kolorze odpowiadającym rozmiarowi igły  oraz trwale połączonym z  igłą /nie nakręcanym/?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 88 dotyczy pakietu nr 29

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania w pakiecie 29 wszystkich igieł jednego producenta w celu łatwiej-szej identyfikacji?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 89 dotyczy pakietu nr 29, poz. 17

Czy Zamawiający przychyli się do prośby i wyrazi zgodę na wyłączenie z pakietu 29  poz. 27  /17 pozycja w tabeli/?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wydzieli tej pozycji do oddzielnego pakietu, natomiast dopuszcza igły w rozmiarze 1,2 x 30-40mm.

Pytanie 90 dotyczy pakietu nr 32

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pakiecie 32 kaniule  wykonane z PTFE z samodomykającym się zaworem  iniekcyjnym  z korkiem standardowym oraz korkiem luer-lock z trzpieniem powyżej krawędzi              w rozmiarach:

poz. 1 	G16 1,7x45 przepływ 200ml/min

poz.2 	G17 1,5x45 przepływ 142ml/min

poz. 3  G18  1,3x45 przepływ 90ml/min

poz. 4 G20 1,1x32 przepływ 60ml/min

poz. 5 G22 0,9x25 przepływ 36ml/min

poz. 6  G24  0,7x19 przepływ 20ml/min

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 91 dotyczy pakietu nr 32

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania wszystkich pozycji w pakiecie 32 pochodzących od jednego producenta w celu łatwiejszej identyfikacji i zapewnienia pełnej kompatybilności?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje zaoferowania wszystkich pozycji w pakiecie 32 pochodzących od jednego producenta.

Pytanie 92 dotyczy pakietu nr 33

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pakiecie 33 kaniul bezpiecznych wykonanych z poliuretanu? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 93 dotyczy pakietu nr 33, poz. 1

Czy Zamawiający oczekuje w poz. 1 zaoferowania kaniuli G18 w dwóch długościach 32 i 45mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zarówno 32 jak 45mm.

Pytanie 94 dotyczy pakietu nr 33, poz. 2

Czy Zamawiający oczekuje w poz. 2 zaoferowania kaniuli G20 w dwóch długościach 25 i 32mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zarówno 25 jak 32mm.

Pytanie 95 dotyczy pakietu nr 36

Czy Zamawiający dopuści pojemniki wykonane z mlecznego, półprzeźroczystego polipropylenu (PP), który jest bardziej odporny zarówno na odczynniki chemiczne jaki

i uszkodzenia mechaniczne niż polistyren?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 96 dotyczy pakietu nr 36, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 4 pojemnik o pojemności 2300 ml zachowując pozostałe wymagane parametry?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 97 dotyczy pakietu nr 36, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 4 pojemnik o pojemności 2500 ml zachowując pozostałe wymagane parametry?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 98 dotyczy pakietu nr 36, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 4 pojemnik o pojemności 3000 ml zachowując pozostałe wymagane parametry?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 99 dotyczy pakietu nr 36, poz. 2-6

Czy Zamawiający wymaga aby pojemniki z pozycji 2-6 posiadały oznakowanie oraz opisy w języku polskim dotyczące substancji niebezpiecznej (roztwór formaldehydu) zgodne z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP/GSH) z dnia 16 grudnia 2008r.?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 100 dotyczy pakietu nr 36

Czy zamawiający wymaga zaoferowania wyrobów medycznych zgodnie z dyrektywą 98/79/CE na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych – należy wówczas załączyć dokumenty dopuszczające do obrotu - deklaracja zgodności oraz powiadomienie/wpis/zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych ?.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 101 dotyczy pakietu nr 82, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania worków urostomijnych spełniających wymogi SIWZ

w rozmiarze 245 mm x 150 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 102 dotyczy pakietu nr 82, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści  możliwość zaoferowania worka stomijnego spełniającego wymogi SIWZ

w rozmiarze 265 mm x 148 mm o pojemności 430 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 103 dotyczy pakietu nr 15, poz. 1

Czy zamawiający dopuści w pakiecie nr 15 pozycji 1 dopuści Igła 18G dł. 90 mm do znieczulenia podpajęczynkówkowego  ze szlifem Quinkiego. Z mandrynem szczelnie wypełniającym światło igły oraz przezroczystym uchwytem. Uchwyt igły ze znacznikiem kierunku ścięcia szlifu igły, uchwyt mandrynu w kolorze odpowiadającym kodowi rozmiarów.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, wymaga 88mm.

Pytanie 104 dotyczy pakietu nr 15, poz. 2

Czy zamawiający dopuści w pakiecie nr 15 pozycji 2 dopuści Igła 19G dł. 90 mm do znieczulenia podpajęczynkówkowego  ze szlifem Quinkiego. Z mandrynem szczelnie wypełniającym światło igły oraz przezroczystym uchwytem. Uchwyt igły ze znacznikiem kierunku ścięcia szlifu igły, uchwyt mandrynu w kolorze odpowiadającym kodowi rozmiarów

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 105 dotyczy pakietu nr 15, poz. 3

Czy zamawiający dopuści w pakiecie nr 15 pozycji 3 dopuści Igła 20G dł. 90 mm do znieczulenia podpajęczynkówkowego  ze szlifem Quinkiego. Z mandrynem szczelnie wypełniającym światło igły oraz przezroczystym uchwytem. Uchwyt igły ze znacznikiem kierunku ścięcia szlifu igły, uchwyt mandrynu w kolorze odpowiadającym kodowi rozmiarów.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 106 dotyczy pakietu nr 15, poz. 6

Czy zamawiający dopuści w pakiecie nr 15 pozycji 6 dopuści Igła 22G dł. 90 mm do znieczulenia podpajęczynkówkowego  ze szlifem Quinkiego. Z mandrynem szczelnie wypełniającym światło igły oraz przezroczystym uchwytem. Uchwyt igły ze znacznikiem kierunku ścięcia szlifu igły, uchwyt mandrynu w kolorze odpowiadającym kodowi rozmiarów.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 107 dotyczy pakietu nr 15, poz. 7

Czy zamawiający dopuści w pakiecie nr 15 pozycji 7 Igłę 25G  dł. 120 mm do znieczulenia podpajęczynókowego typu Pencil Point  z igłą prowadzącą 20G/38 mm,

z mandrynem szczelnie wypełniającym światło igły  oraz przezroczystym uchwytem

Uchwyt igły ze znacznikiem wskazującym pozycję otworu ujścia igły, uchwyt mandrynu w kolorze odpowiadającym kodowi rozmiarów.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 108 dotyczy pakietu nr 15, poz. 8

Czy zamawiający dopuści w pakiecie nr 15 pozycji 8 Igłę 25G  dł. 90 mm do znieczulenia podpajęczynókowego typu Pencil Point  z igłą prowadzącą 20G/38 mm,

z mandrynem szczelnie wypełniającym światło igły  oraz przezroczystym uchwytem

Uchwyt igły ze znacznikiem wskazującym pozycję otworu ujścia igły, uchwyt mandrynu w kolorze odpowiadającym kodowi rozmiarów.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 109 dotyczy pakietu nr 15, poz. 9

Czy zamawiający dopuści w pakiecie nr 15 pozycji 9 Igłę 27G  dł. 90 mm do znieczulenia podpajęczynókowego typu Pencil Point  z igłą prowadzącą 22G/38 mm,

z mandrynem szczelnie wypełniającym światło igły  oraz przezroczystym uchwytem

Uchwyt igły ze znacznikiem wskazującym pozycję otworu ujścia igły, uchwyt mandrynu w kolorze odpowiadającym kodowi rozmiarów.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 110 dotyczy pakietu nr 20, poz. 1

Czy zamawiający w pakiecie 20 pozycji 1 dopuści Igła do znieczuleń splotów nerwów obwodowych z krótkim szlifem 30 stopni o rozmiarze 21G x 50 mm. W pełni izolowana aż do szlifu, połączona na stałe z kablem elektrycznym i posiadająca dren do infuzji. Możliwość użytkowania z Neurostymulatorem Stimuplex HNS 12, który zamawiający posiada.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 111 dotyczy pakietu nr 20, poz. 2

Czy zamawiający w pakiecie 20 pozycji 2 dopuści Igła do znieczuleń splotów nerwów obwodowych 22G x 50mm, o podwyższonej echogeniczności, bardzo dobrze widoczna pod USG. Możliwość pracy z neurostymulatorem Stimuplex HNS 12, który Zamawiający posiada. Wygodny uchwyt ze znacznikiem kierunku szlifu oraz zintegrowanymi w tylnej części kabelkiem elektrycznym i posiadająca dren infuzyjny. Igła pokryta warstwą izolacyjną na całej swojej długości, posiadająca znaczniki głębokości wkłucia igły co 1 cm, powierzchnia echogeniczna o lepszej widoczności pod USG ( widoczna cała igła), sterylna, pakowana pojedynczo.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 112 dotyczy pakietu nr 20, poz. 1-2

Czy zamawiający wydzieli z pakietu 20 pozycję 1 i 2 i utworzy oddzielny pakiet celem złożenia konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej z wysokiej jakości sprzętem stosowanym w wielu szpitalach i klinikach w całej Polsce.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 113 dotyczy pakietu nr 30, poz. 1

Czy zamawiający w pakiecie 30 pozycji 1 dopuści Kaniulę G 16 1,7x 45mm do długotrwałych wlewów dożylnych, wykonana z PTFE, wolna od lateksu i PCV, z zaworem iniekcyjnym, z korkiem samo domykającym, widoczna w promieniach RTG i filtrem hydrofobowym, korek luer-lock, ze skrzydełkami, przepływ 180 ml/min.

Odpowiedź:

Jeśli pytanie dotyczy pakietu nr 32, to Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 114 dotyczy pakietu nr 30, poz. 2

Czy zamawiający w pakiecie 30 pozycji 2 dopuści Kaniulę G 17 1,4x 45mm do długotrwałych wlewów dożylnych, wykonana z PTFE, wolna od lateksu i PCV, z zaworem iniekcyjnym, z korkiem samo domykającym, widoczna w promieniach RTG i filtrem hydrofobowym, korek luer-lock, ze skrzydełkami, przepływ 140 ml/min.

Odpowiedź:

Jeśli pytanie dotyczy pakietu nr 32, to Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 115 dotyczy pakietu nr 30, poz. 3

Czy zamawiający w pakiecie 30 pozycji 3 dopuści Kaniulę G 18 1,3x 45mm do długotrwałych wlewów dożylnych, wykonana z PTFE, wolna od lateksu i PCV, z zaworem iniekcyjnym, z korkiem samo domykającym, widoczna w promieniach RTG i filtrem hydrofobowym, korek luer-lock, ze skrzydełkami, przepływ 90 ml/min.

Odpowiedź:

Jeśli pytanie dotyczy pakietu nr 32, to Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 116 dotyczy pakietu nr 30, poz. 4

Czy zamawiający w pakiecie 30 pozycji 4 dopuści Kaniulę G 20 1,1x 32mm do długotrwałych wlewów dożylnych, wykonana z PTFE, wolna od lateksu i PCV, z zaworem iniekcyjnym, z korkiem samo domykającym, widoczna w promieniach RTG i filtrem hydrofobowym, korek luer-lock, ze skrzydełkami, przepływ 60 ml/min.

Odpowiedź:

Jeśli pytanie dotyczy pakietu nr 32, to Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 117 dotyczy pakietu nr 30, poz. 5

Czy zamawiający w pakiecie 30 pozycji 5 dopuści Kaniulę G 22 0,9x 25mm do długotrwałych wlewów dożylnych, wykonana z PTFE, wolna od lateksu i PCV, z zaworem iniekcyjnym, z korkiem samo domykającym, widoczna w promieniach RTG i filtrem hydrofobowym, korek luer-lock, ze skrzydełkami, przepływ 36 ml/min.

Odpowiedź:

Jeśli pytanie dotyczy pakietu nr 32, to Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 118 dotyczy pakietu nr 30, poz. 6

Czy zamawiający w pakiecie 30 pozycji 6 dopuści Kaniulę G 24 0,7x 19mm do długotrwałych wlewów dożylnych, wykonana z PTFE, wolna od lateksu i PCV, z zaworem iniekcyjnym, z korkiem samo domykającym, widoczna w promieniach RTG i filtrem hydrofobowym, korek luer-lock, ze skrzydełkami, przepływ 20 ml/min.

Odpowiedź:

Jeśli pytanie dotyczy pakietu nr 32, to Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 119 dotyczy pakietu nr 30

Czy zamawiający w pakiecie 30 będzie wymagał kaniul z oznakowaniem producenta na korpusie celem uniemożliwienia dostarczenia kaniul innej firmy – tańszych zamienników? Oraz na opakowaniu informacje o materiale z jakiego wykonana jest kaniula , informacja o braku zawartości LATEXU , data ważności , wszystkie parametry kaniuli :  rozmiar , średnica. zew. , długość kaniuli , przepływ , oraz piktogram wskazujący miejsce otwarcia.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga w pakiecie nr 32 kaniul od jednego producenta i podania takich informacji na opakowaniu jak: materiale z jakiego wykonana jest kaniula , informacja o braku zawartości LATEXU , data ważności , wszystkie parametry kaniuli :  rozmiar , średnica. zew. , długość kaniuli , przepływ. Nie wymaga piktogramu wskazującego miejsce otwarcia.

Pytanie 120 dotyczy pakietu nr 33, poz. 1

Czy zamawiający pakiecie 33 pozycji 1 dopuści Kaniulę G18,  1,3 x 45mm wyposażona w automatyczny, owalny plastikowy mechanizm zapobiegający przed zakłuciem podczas użytkowani. FEP, posiadająca paski kontrastujące  w RTG, samo domykający się korek portu bocznego oraz filtr hydrofobowy. Opakowanie typu tyvec. Pakowane pojedynczo, przepływ 90 ml/min.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 121 dotyczy pakietu nr 33, poz. 2

Czy zamawiający pakiecie 33 pozycji 2 dopuści Kaniulę G20,  1,1 x 32mm wyposażona w automatyczny, owalny plastikowy mechanizm zapobiegający przed zakłuciem podczas użytkowani. FEP, posiadająca paski kontrastujące  w RTG, samo domykający się korek portu bocznego oraz filtr hydrofobowy. Opakowanie typu tyvec. Pakowane pojedynczo, przepływ 60 ml/min.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 122 dotyczy pakietu nr 33, poz. 3

Czy zamawiający pakiecie 33 pozycji 3 dopuści Kaniulę G22,  0,9 x 25mm wyposażona w automatyczny, owalny plastikowy mechanizm zapobiegający przed zakłuciem podczas użytkowani. FEP, posiadająca paski kontrastujące  w RTG, samo domykający się korek portu bocznego oraz filtr hydrofobowy. Opakowanie typu tyvec. Pakowane pojedynczo, , przepływ 36 ml/min.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 123 dotyczy pakietu nr 33

Czy zamawiający w pakiecie 33 będzie wymagał kaniul z oznakowaniem producenta na korpusie celem uniemożliwienia dostarczenia kaniul innej firmy – tańszych zamienników? Oraz na opakowaniu informacje o materiale z jakiego wykonana jest kaniula , informacja o braku zawartości LATEXU , data ważności , wszystkie parametry kaniuli :  rozmiar , średnica. zew. , długość kaniuli , przepływ , oraz piktogram wskazujący miejsce otwarcia.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 124 dotyczy pakietu nr 49, poz. 1

Czy zamawiający dopuści w pakiecie nr 49 pozycji 1 dopuści ZESTAW DO ZNIECZULEŃ ZEWNĄTRZOPONOWYCH igła zewnątrzoponowa ze szlifem Tuohy ze zintegrowanymi skrzydełkami  18Gx80mm, przeźroczysty uchwyt, cewnik z zamkniętym miękkim końcem i trzema otworami bocznymi, łącznik do cewnika, filtr płaski 0,2 mikrometra, w małej obudowie dla wygody pacjenta, strzykawka niskooporowa LOR luer 10 ml.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 125 dotyczy pakietu nr 77

Czy zamawiający w pakiecie 77 dopuści Igłę z ostrzem typu Hubera zagięta pod kątem 90º , elastyczne poliuretanowe przedłużenie o długości 21,5cm z zaciskiem i żeńskim łącznikiem typu Luer Lock i męskim koreczkiem zabezpieczającym przedłużkę. Wyposażone jest w 4 skrzydełka: 2 do trzymania i usuwania igły podczas umieszczania i usuwania igły oraz 2 do aktywowania mechanizmu bezpieczeństwa. Specjalne urządzenie chroniące pacjenta przed ponownym zakłuciem (igła po wyjęciu z portu jest blokowana) jak i personel przed przypadkowym zakłuciem.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 126 dotyczy pakietu nr 79

Czy zamawiający w pakiecie 79 dopuści prowadnice typu „J” oraz rozszerzacz 8 i 12 Fr reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 127 dotyczy pakietu nr 47, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści elektrody do badań holterowskich w rozmiarze 55x40 mm z otworem na przewody. Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 128 dotyczy pakietu nr 47, poz. 2, 3

Czy Zamawiający dopuści podanie w ww. pozycji ceny jednostkowej dla opakowania zawierającego 50 sztuk elektrod, albo podanie ceny jednostkowej za sztukę z dokładnością do czterech miejsc po przecinku? Ceny jednostkowe elektrod są bardzo niskie, proponowane rozwiązanie dałoby wykonawcom możliwość zaoferowania korzystniejszej ceny łącznej.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wycenę dla opakowania zawierającego 50 szt.

Pytanie 129 dotyczy pakietu nr 47, poz. 5

Czy Zamawiający miał na myśli czujnik do pomiaru temperatury?

Odpowiedź:

Zamawiający ma na myśli czujnik temperatury wewnętrznej.

Pytanie 130 dotyczy pakietu nr 47, poz. 5

Prosimy o sprecyzowanie z jakim urządzeniem mam być kompatybilny produkt z ww. pozycji.

Odpowiedź:

SPOTON TEMPERATURE MONITORING SYSTEM  typ 37010

Pytanie 131 dotyczy pakietu nr 47, poz. 4, 5

Prosimy o wydzielenie ww. pozycji z pakietu. Pozwoli to na złożenie większej liczby konkurencyjnych ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający wydzieli te pozycje do oddzielnego pakietu.

Pytanie 132 dotyczy projektu umowy §10 poz. 1.1)

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę  kary umownej na 0,5% wynagrodzenia brutto części umowy pozostałej do realizacji

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu w projekcie umowy.

Pytanie 133 dotyczy projektu umowy §10 poz. 1.2)

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę  kary umownej na 10 % wynagrodzenia brutto części umowy pozostałej do realizacji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu w projekcie umowy.

Pytanie 134 dotyczy pakietu nr 19, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy o długości 150 cm spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 135 dotyczy pakietu nr 19, poz. 1

Czy Zamawiający pisząc „dla wielu pacjentów” rozumie stosowanie obwodu oddechowego u kilku  pacjentów przy wymianie dla każdego pacjenta filtru oddechowego (tego samego wytwórcy)?

Czy Zamawiający będzie wymagał certyfikatu producenta, potwierdzającego tę właściwość?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga obwodu dla wielu pacjentów. Zamawiający nie wymaga ceryfikatu.

Pytanie 136 dotyczy pakietu nr 21

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny układ oddechowy jednorurowy, współosiowy „rura w rurze” ze złączami pasującymi do respiratora z króćcami 22mm ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 137 dotyczy pakietu nr 21

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „Wydajność ogrzania powietrza wdychanego 4,1 stopnia Celcjusza przy przepływie 10 l/min” Prośbę odstąpienia od wymogu motywujemy tym iż wg naszej wiedzy wymagane parametry są możliwe do osiągnięcia tylko w warunkach laboratoryjnych, nie mających nic wspólnego z realnymi warunkami szpitalnymi. Wartość ogrzewania powietrza wydychanego jest bardzo zależna od temperatury otoczenia i nie jest możliwe określenie wydajności powietrza wydychanego z tak dużą precyzją.

Rysunek proponowanego obwodu

Odpowiedź:

Zamawiający odstąpi od tego wymogu.

Pytanie 138 dotyczy pakietu nr 25

Czy Zamawiający dopuści filtr bakteryjno-wirusowy z barierą mechaniczną w postaci wydzielonego celulozowego wymiennika ciepła i wilgoci o wysokiej skuteczności filtracji bakteryjnej >99,9999% i skuteczności wirusowej >99,999%, (z membraną elektrostatyczną), wysokiej skuteczność nawilżania 32,8 mg H2O przy VT=500ml. Oraz objętości oddechowej 150-1500ml?

Zamawiający dopuszcza z zastrzeżeniem, że ostateczna decyzję podejmie na etapie oceny ofert i po dostarczeniu próbki na dzień składania ofert.

Pytanie 139 dotyczy pakietu nr 25

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „nie przepuszczajacy płynów o ciśnieniu do 150cm H2O, zatrzymanie wilgoci 0,4g/h, z równomiernie rozłożonymi, nie składajacymi się fałdami dzięki elementom dystanowym, z centralnie usytuowanym portem do kapnografu, o bezpiecznych dla pacjenta krawędziach, pierscień zapobiegający rozłączeniu (zgodnie z normą ISO-9356).”

Odpowiedź:

Zamawiający nie odstąpi od tego wymogu.

Pytanie 140 dotyczy pakietu nr 80

Czy Zamawiający dopuści resuscytator renomowanej firmy Ambu z workiem 1475ml, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 141 dotyczy pakietu nr 70, poz. 1

Czy Zamawiający zgodzi się zaoferowanie pętli do polipektomii o średnicach 10 mm, 15 mm i 25 mm, oraz o średnicy osłony pętli 2,3 mm i długości narzędzia 230 cm ? Pozostałe parametry w 100% zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 142 dotyczy pakietu nr 70, poz. 2

Czy Zamawiający zgodzi się zaoferowanie szczypiec biopsyjnych gastroskopowych o długości narzędzia 160 cm ? Pozostałe parametry w 100 % zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 143 dotyczy projektu umowy § 9 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące doprecyzowanie istniejącego zapisu: „Wykonawca, zapisem niniejszego paragrafu, gwarantuje jakość przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji podanym przez producenta, jednak nie krótszym niż 12 miesięcy od daty odbioru przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem do pierwszego użycia dla produktów jednorazowych.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 144 dotyczy projektu umowy § 9 ust. 3

Prosimy o następującą zmianę istniejącego zapisu: „Niezależnie od uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi na zasadach określonych przepisami Kodeksu cywilnego, a bieg terminu rękojmi rozpoczyna się z datą odbioru przedmiotu zamówienia.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmieni tego zapisu w projekcie umowy.

Pytanie 145 dotyczy projektu umowy § 9 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące doprecyzowanie istniejącego zapisu: „Wykonawca, pod rygorem nie uiszczenia wynagrodzenia za przedmiot umowy objęty Zamówieniem i możliwością naliczenia kary umownej jak za zwłokę w dostawie, zobowiązuje się niezwłocznie jednak w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty uznania zasadności zgłoszenia określonego w ust. 4 niniejszego paragrafu otrzymania wadliwego towaru do:

a)	usunięcia wady przedmiotu umowy,

b)	dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad,

c)	dostarczenia braków ilościowych Zamówionego przedmiotu umowy.”

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawi ten zapis bez zmian.

Pytanie 146

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja bądź czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego.

Odpowiedź:

Zamawiający oświadcza, że nie została wszczęta likwidacja i nie przekształca się w spółkę prawa handlowego.

Pytanie 147 dotyczy pakietu nr 8, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści ampułkostrzykawkę posiadającą skalę o pojemności 6 ml, ze składem chemicznymi datą ważności na pojedynczym opakowaniu, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 148 dotyczy pakietu nr 8, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści ampułkostrzykawkę posiadającą skalę o pojemności 12 ml, ze składem chemicznym i datą ważności na pojedynczym opakowaniu, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 149 dotyczy pakietu nr 78, poz. 1

Poz. 1 Prosimy o dopuszczenie układu o następujących parametrach:

- odcinek wdechowy podgrzewany o dł. 120 cm z dodatkowym niepodgrzewanym odcinkiem

przeznaczonym do inkubatora o dł. ok. 30 cm

- odcinek wydechowy

- generator

- odcinek pomiarowy do proksymalnego pomiaru ciśnienia dł. 2,1 m

- odcinek łączący nawilżacz z respiratorem

- zestaw 3 końcówek donosowych o rozmiarach S, M, L

- komora nawilżacza

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z zastrzeżeniem, że ostateczną decyzje podejmie na etapie oceny ofert i po ocenie próbki dostarczonej wraz z ofertą.

Pytanie 150 dotyczy pakietu nr 78, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga aby oferowany układ posiadał zabezpieczenie antybakteryjne oparte na działaniu jonów srebra?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 151 dotyczy pakietu nr 78, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga aby komora nawilżacza układu posiadała dren zasilający w wodę o dł. 1,2m oraz konstrukcję zapobiegającą nadmiernemu zbieraniu się kondensatu w obwodzie oddechowym?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie 152 dotyczy pakietu nr 78, poz. 2

Poz. 2 Czy Zamawiający dopuści końcówki nosowe w rozm. S, M, L?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 153 dotyczy pakietu nr 78, poz. 3

Poz. 3 Czy Zamawiający dopuści maski nosowe w rozm. S, M, L, XL?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 154 dotyczy pakietu nr 78, poz. 5

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania układu o następujących parametrach:

- odcinek wdechowy podgrzewany dł. 1,2m

- odcinek wydechowy niepodgrzewany z pułapką wodną

- odcinek przedłużający do inkubatora 0,3 m

- dren ciśnieniowy

- zestaw adapterów

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania układu z komora nawilżacza?

Jeżeli tak, to czy Zamawiający wymaga aby komora nawilżacza układu posiadała dren zasilający w wodę o dł. 1,2m oraz konstrukcję zapobiegającą nadmiernemu zbieraniu się kondensatu w obwodzie oddechowym?

Czy Zamawiający wymaga aby oferowany układ posiadał zabezpieczenie antybakteryjne oparte na działaniu jonów srebra?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza układ o powyższych parametrach. Zamawiający wymaga zaoferowania oddzielnie układu i oddzielnie komory nawilżacza.

Zamawiający nie wymaga zaoferowania układu, który posiada zabezpieczenie antybakteryjne oparte na działaniu jonów srebra.

Zamawiający zastrzega sobie prawo ostatecznej decyzji na etapie oceny ofert i po dostarczeniu próbek wraz z ofertą na dzień otwarcia ofert.

Pytanie 155 dotyczy pakietu nr 75

Czy Zamawiający wyrazi  zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 75 zestawu do drenażu worka osierdziowego o następujących parametrach:

•	Wysokoprzepływowy cewnik do drenażu pigtail lub prosty 6F i długości 60 cm lub 8,3F i długości 40 cm;

•	Dylator 6F lub 8,5F o długości 22cm

•	Prowadnik z PTFE 0,035”x80cm z podwójną końcówką (J i prostą)

•	Igła do znieczuleń 22G x 6cm lub 25G x 3,8cm

•	Igła do podawania leków 19G x 3,8cm lub 18G x 3,8cm

•	Igła do nakłuć 18Gx9cm

•	Igła do nakłuć 18Gx15cm

•	Skalpel Futura nr 11

•	Strzykawka luer 10ml

•	Strzykawka luer 20ml

•	Strzykawka luer 60ml

•	Worek 1400ml z drenem

•	Worek 1000ml z drenem i zaworem do opróżniania

•	Kranik 3-drożny

•	Kabel obustronnie zakończony żabką

•	10 szt. kompresów z gazy (10cm x 10cm)

•	Obłożenie z oknem 40cm x 40cm lub 60cm x 60cm

•	Obłożenie trójwarstwowe absorbujące 46cm x 60cm

•	Jedwabny szew 3-0 z zagiętą igłą tnącą

•	Zestaw etykiet do oznaczania strzykawek: żółty sól fizjologiczna (4 szt.); czerwony próbki (4 szt.); niebieski lidokaina (4 szt.)

•	ChloraPrep 3ml – 2 szt.

Udzielenie pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytania umożliwi nam wzięcie udziału w w/w postępowaniu i zaoferowanie Zamawiającemu sprzęt najnowszej generacji i o najwyższej jakości z powodzeniem stosowany w wielu wiodących ośrodkach na terenie Polski i Europy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie zestawu o powyższych parametrach.

Pytanie 156 dotyczy pakietu nr 1, poz. 4

Czy  Zamawiający dla zwiększenia liczby możliwych do złożenia ofert a tym samym zwiększenia konkurencyjności  w  Pakiecie 1 - Cewniki do żył centralnych , zgodziłby się wydzielić " poz.4 -Zatrzaskowe mocowanie cewnika do wkłuć centralnych ", jako odrębny pakiet ?

Firmy oferujące cewniki  centralne rzadko mają w swojej ofercie mocowania do nich , przy obecnym zapisie nie będziecie mieli Państwo większej możliwości wyboru cewników centralnych.

Odpowiedź:

Zamawiający wydzieli poz. 4 do oddzielnego pakietu.

Pytanie 157 dotyczy pakietu nr 3, poz. 1

1/ Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy wymiennik ciepła i wilgoci ma charakteryzować się skutecznością nawilżania minimum 29,2 mg H2O przy Vt 500 ml?

2/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy wymiennik ciepła i wilgoci ma posiadać samodomykający się port do odsysania wydzieliny umiejscowiony  pomiędzy dwoma membranami wymiennika wykonanymi z celulozy?

Odpowiedź:

Ad. 1 Zamawiający dopuszcza wymiennik ciepła i wilgoci o takich parametrach.

Ad. 2 Zamawiający nie wymaga samodomykającego się portu.

Pytanie 158 dotyczy pakietu nr 7, poz. 1, 3

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający miał na myśli kaniule bez dodatkowego portu bocznego ze zdejmowanym uchwytem ułatwiającego wprowadzenie kaniuli do naczynia?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga kaniul bez dodatkowego portu bocznego.

Pytanie 159 dotyczy pakietu nr 7, poz. 1, 3

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy kaniule mają być pakowane w sztywne opakowanie Tyvec niezawierające celulozy, zabezpieczające przed utratą jałowości?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga opakowań typu TYVEC.

Pytanie 160 dotyczy pakietu nr 7, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy nie zaszła omyłka i Zamawiający wymaga kaniuli dożylnej typu BD Neoflon o przepływie min. 13 ml/min tak jak w pozycji nr 1?

Odpowiedź:

Zaszła omyłka pisarska. Zamawiający wymaga kaniuli dożylnej 0,6 x 19.

Pytanie 161 dotyczy pakietu nr 8, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jałowego, rozpuszczalnego w wodzie, bezbarwnego i przezroczystego żelu, przeznaczonego do podawania dolewkowego, o działaniu znieczulającym i bakteriobójczym, (Lodocaine hydrochloride 2%, Chlorhexidine didydrochloride 0,05%) z możliwością zastosowania podczas cewnikowania pęcherza moczowego, wymiany cewników, endoskopii pęcherza moczowego, rektoskopii, kolonoskopii, w aplikatorze harmonijkowym o pojemności 8,5g, z datą ważności i składem na indywidualnym opakowaniu papier-folia, w opakowaniach zbiorczych po 25 aplikatorów?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 162 dotyczy pakietu nr 8, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jałowego, rozpuszczalnego w wodzie, bezbarwnego i przezroczystego żelu, przeznaczonego do podawania dolewkowego, o działaniu znieczulającym i bakteriobójczym, (Lodocaine hydrochloride 2%, Chlorhexidine didydrochloride 0,05%) z możliwością zastosowania podczas cewnikowania pęcherza moczowego, wymiany cewników, endoskopii pęcherza moczowego, rektoskopii, kolonoskopii, w aplikatorze harmonijkowym o pojemności 12,5g, z datą ważności i składem na indywidualnym opakowaniu papier-folia, w opakowaniach zbiorczych po 25 aplikatorów?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 163 dotyczy pakietu nr 8, poz. 1, 2

1/ Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy żel do cewnikowania ma być sterylizowany parą wodną? Pragniemy nadmienić iż zalecana przez EU skuteczna dawka sterylizacji radiacyjnej powoduje zaburzenia struktury łańcuchów i zwiększenie lepkości produktu, natomiast niższa dawka sterylizacji nie zapewnia sterylności produktu i nie jest  zgodna z rekomendacją EU.

2/ Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że oferowany produkt nie powinien zawierać żadnych substancji konserwujących, co do których istnieją podejrzenia o szkodliwym działaniu na organizm pacjenta?

Odpowiedź:

Ad. 1 Zamawiający dopuszcza obydwie metody sterylizacji pod warunkiem, że nie mają niekorzystnego wpływu na jakość żelu i nie zmieniają jego właściwości.

Ad. 2 Zamawiający wymaga produktu, który nie ma szkodliwego działania na organizm pacjenta.

Pytanie 164 dotyczy pakietu nr 14, poz. 1

1/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy opakowanie zbiorcze ostrzy ma być zewnętrznie pokryte folią, co zabezpiecza opakowanie przez wilgocią?

2/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy na indywidualnym opakowaniu ostrza ma się znajdować informacją o materiale z jakiego wykonane jest ostrze?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby opakowanie zewnętrzne było pokryte folią. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga aby na indywidualnym opakowaniu ostrza znajdowały się informacje o materiale z jakiego wykonane jest ostrze.

Pytanie 165 dotyczy pakietu nr 15, poz. 1-6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł o długości 90mm spełniających pozostałe parametry SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 166 dotyczy pakietu nr 15, poz. 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły 25G o długości 103mm z prowadnicą 20G/32mm spełniającej pozostałe parametry SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 167 dotyczy pakietu nr 15, poz. 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły z prowadnicą 20G/32mm spełniającej pozostałe parametry SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 168 dotyczy pakietu nr 15, poz. 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły z prowadnicą 22G/32mm spełniającej pozostałe parametry SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 169 dotyczy pakietu nr 15, poz. 1-9

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy  igły do znieczuleń podpajęcvzynówkowych mają być  pakowane  w opakowanie  niezawierające celulozy, które zapobiega mikrorozszczelnieniu, uszkodzeniu w trakcie przechowywania, użytkowania  i  w  efekcie  gwarantuje  pełną  sterylność  produktu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 170 dotyczy pakietu nr 19, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie obwodu o długości 150 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 171 dotyczy pakietu nr 19, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie obwodów oddechowch jednorazowych do aparatów do znieczuleń dla dorosłych, dla wielu pacjentów rozmiar 22M-22M/15F dł. 150cm (2 rury z łącznikiem Y dł. 150cm + 1 rura z workiem oddechowym o pojemności 2l)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 172 dotyczy pakietu nr 25, poz. 1

1/ Czy Zamawiający dopuści filtr mechaniczny klasy HEPA 13, o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999 % , p/wirusowej 99,9999 %, przestrzeń martwa 29 ml , opory przepływu: 2,3 cm H20 przy 30 l/min, filtr z funkcją wymiennika ciepła i wilgoci o nawilżaniu 31,7  mg H20 przy VT=250 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, harmonijkowe o powierzchni 315 cm2, objętość oddechowa Vt 150-1000 ml, waga 23 g, filtr  ze złączem prostym, sterylny, z portem kapno z zakręcanym korkiem luer-lock i portem dokującym, prostokątny z zaokrąglonymi krawędziami, kodowany kolorystycznie kolorem żółtym.

2/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtrów bakteryjno-wirusowych, mechanicznych, hydrofobowych, o sprawności filtrowania bakterii 99,99999%, przestrzeni martwej - 80ml, wadze 37g, zalecanym zakresie objętości oddechowej 300-1200ml, zatrzymanie wilgoci 9mg H20/l przy VT=500ml, z równomiernie rozłożonymi, nie składającymi się fałdami, z portem do kapnografu, o bezpiecznych dla pacjenta krawędziach?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 173 dotyczy pakietu nr 34, poz. 1

1/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy kaniule mają mać wyposażone w zawór kulowo-suwakowy eliminujący powstanie zatoru powietrznego i zapobiegający wstecznemu wypływowi krwi w momencie wkłucia, tak jak obecnie stosowane?

2/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy kaniule mają być pakowane w opakowanie Tyvec niezawierające celulozy, zabezpieczające przed utratą jałowości, tak jak obecnie stosowane?

Odpowiedź:

Ad. 1 Zamawiający mają posiadać zawór kulowo-suwakowy.

Ad. 2 Zamawiający wymaga opakowania Tyvec

Pytanie 174 dotyczy pakietu nr 38, poz. 1-10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników urologicznych typu Nelaton, jednorazowego użytku, sterylnych, renomowanej firmy Unomedical-Convatec o standardowej długości 40cm. Pragniemy nadmienić, iż cewniki o długości 44cm są robione na specjalne zamówienie, co znacznie wydłuża czas dostawy.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 175 dotyczy pakietu nr 38, poz. 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika foley CH8 z balonem 3ml, spełniającego pozostałe parametry SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga cewników z balonem o pojemności w zakresie 3-5 ml.

Pytanie 176 dotyczy pakietu nr 38, poz. 12-19

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika foley CH8 z balonem 5-10ml, spełniającego pozostałe parametry SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga cewników z balonem o pojemności w zakresie 3-5 ml.

Pytanie 177 dotyczy pakietu nr 38, poz. 33

1/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy cewniki do odsysania mają być zróżnicowane kolorem nasadki jak również mają być wyposażone w kod barwny i numeryczny umieszczony na konektorze cewnika oraz fabrycznie nadrukowany na opakowaniu jednostkowym numer serii, rozmiar, numer katalogowy oraz datę ważności, co pozwala na łatwą i szybką identyfikację rozmiaru cewnika?

2/ Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie, czy suma średnic otworów bocznych ma być mniejsza niż średnica otworu centralnego, co zapobiega zassaniu śluzówki?

3/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy cewniki mają posiadać jeden otwór centralny oraz dwa naprzeciwległe?

Odpowiedź:

Ad. 1 Zamawiający wymaga aby cewniki miały zróżnicowane kolorystycznie nasadki odpowiadające rozmiarom

Ad. 2 Suma średnic otworów bocznych ma być mniejsza od średnicy otworu centralnego.

Ad. 3 Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

Pytanie 178 dotyczy pakietu nr 38, poz. 34

1/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy cewniki do kontrolowanego odsysania mają posiadać przeźroczysty łącznik ułatwiający wizualizację odsysanej wydzieliny?

2/ Prosimy Zamawiącego o wyjaśnienie, czy cewniki i kontola ssania muszą tworzyć ze sobą kąt ostry?

Odpowiedź:

Ad. 1 Zamawiający nie wymaga przezroczystego łącznika

Ad. 2 Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 178A dotyczy pakietu nr 38, poz. 41

1/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy cewniki Pezzera mają posiadać min. 3 - 4 otwory boczne drenujące gwarantujące prawidłowy drenaż?

2/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy cewniki pezzera mają być sterylizowane metodą radiacyjną, która eliminuje kancerogenność produktu?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje aby cewniki Pezzera posiadały 3-4 otwory boczne oraz aby były sterylizowane metodą radiacyjną.

Pytanie 179 dotyczy pakietu nr 38, poz. 45-46

1/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy z uwagi na specyfikę asortymentu i długi czas stosowania, cewniki do karmienia mają być bezpiecznie stosowane do 4 tygodni z potwierdzeniem fabrycznie nadrukowaną przez producenta informacją na opakowaniu?

2/ Czy cewniki do karmienia mają być skalowane co 1 cm, co umożliwia precyzyjną aplikację i określenie dokładnej głębokości położenia cewnika?

Odpowiedź:

Ad. 1 Zamawiający nie wymaga potwierdzenia w postaci informacji na opakowaniu.

Ad. 2 Zamawiający wymaga aby cewniki do karmienia były skalowane co 1 cm

Pytanie 180 dotyczy pakietu nr 39, poz. 1

1/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy sonda Sengstakena ma mieć długość min. 100cm?

2/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy sonda Sengstakena ma być wykonana z miękkiej gumy?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza sondę o długości w zakresie 85-100 cm. Zamawiający dopuszcza sondę wykonaną z miękkiej gumy.

Pytanie 181 dotyczy pakietu nr 44, poz. 1

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowych szczoteczek do chirurgicznego mycia rąk, wykonanych z jednej strony z szczeciny z miękkiego polietylenu, z drugiej zaś z polietylenowej gąbki, niebędących wyrobem medycznym. Zgodnie z informacjami z Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych  szczotki do chirurgicznego mycia rąk nie są wyrobem medycznym, ponieważ nie spełniają definicji wyrobu medycznego określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 38 ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107 p.679 ze zm.).

2/ Prosimy Zamawiającego o określenie czy należy zaoferować szczoteczki o standardowym rozmiarze, pakowane pojedynczo, następnie  po 30 sztuk w karton służący jako ich wygodny podajnik.

3/ Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania szczoteczek ze szczecinkami o  zróżnicowanej długości (dłuższe zewnątrz i krótsze wewnątrz) co pozwoli na dokładne czyszczenie paznokci użytkownika?

4/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy należy zaoferować suche, jednorazowe szczoteczki do chirurgicznego mycia rąk i przedramion, sterylizowane radiacyjnie.

Odpowiedź:

Ad. 1 Zamawiający dopuszcza.

Ad. 2 Zamawiający dopuszcza taką formę pakowania.

Ad. 3 Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Ad. 4 Zamawiający wymaga szczoteczek suchych, jednorazowych i sterylnych. Zamawiający dopuszcza zarówno sterylizację radiacyjną jak i tlenkiem etylenu.

Pytanie 182 dotyczy pakietu nr 49, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do znieczuleń zewnątrzoponowych w składzie: igła Touhy 18Gx80mm, cewnik 20G z prowadnicą, filtr 22µm, koreczek Luer-Lock, łącznik cewnika, niskooporowa strzykawka szklana lub plastikowa oraz z opatrunkiem do mocowania filtra do skóry pacjenta zapewniającym stabilne zamocowanie, ze specjalną warstwą piankową zabezpieczającą przed zagięciem w miejscu wkłucia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 183 dotyczy pakietu nr 49, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły 18Gx127mm spełniającej pozostałe parametry SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 184 dotyczy pakietu nr 51, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do cewnikowania w składzie:

1 x serweta z papieru wodoodpornego 76 x 46 cm

1 x nerka medyczna

1 x para rękawic winylowych rozmiar XL

1 x rękawica foliowa rozmiar XL

1 x pojemnik plastikowy z 6 tupferami

2 x gaziki 8 x 7,5 cm

1 x wodoodporne obłożenie z wycięciem 76 x 46 cm

1 x pęseta plastikowa

1 x saszetka z 5g środka poślizgowego na bazie wodnej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Brak kleszczyków.

Pytanie 185 dotyczy pakietu nr 55, poz. 1-4

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników wykonanych z termoplastycznego PCV.

2/ Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający będzie wymagał cewników z balonem 30ml i 75ml do wyboru przez Zamawiającego w momencie składania zamówienia?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza cewniki wykonane  z termoplastycznego PCV. Zamawiający wymaga cewników z balonem 30 ml.

Pytanie 186 dotyczy pakietu nr 56, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu zawierającego worek na mocz o pojemności 2l.

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z tej pozycji i wykreśli ten pakiet z postępowania.

Pytanie 187 dotyczy pakietu nr 57, poz. 2

1/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje, aby czepek zawierał w składzie min. 150g (+/-10g) niewymagającego spłukiwania roztworu z zawartością wody, simetikonu, składników zapobiegających powstawaniu elektryczności statycznej?

2/ Prosimy o wyjaśnienie, czy czepek ma posiadać dwuwarstwową strukturę umożliwiającą niezależne przemieszczanie się warstw względem siebie?

Odpowiedź:

Ad. 1 Zamawiający wymaga takiego składu

Ad. 2 Zamawiający wymagaaby czepek posiadał dwuwarstwową strukturę umożliwiającą niezależne przemieszczanie się warstw względem siebie

Pytanie 188 dotyczy pakietu nr 62, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie bezprzewodowej strzygarki akumulatorowej z nieruchomą głowicą, możliwością łatwego i szybkiego zakładania jednorazowych ostrzy na klik i bezdotykowego zdejmowania, usuwająca owłosienie (krótkie i długie, mokre i suche) z każdej części zapewniająca ciągłą pracę przez minimum 90 minut po pełnym naładowaniu, bateria litowo-jonowa bez efektu pamięci, spełniająca wymogi Dyrektywy 93/42/EEC, ładowarka w komplecie umożliwiająca indukcyjne, bezkontaktowe ładowanie strzygarki w pozycji stojącej z wskaźnikiem ładowania. Możliwość łatwego czyszczenia i dezynfekcji na mokro (dzięki klasie szczelności IPX-7 przez zanurzenie do 30min, do głębokości 1m cieczy).

Pragniemy podkreślić, że nieruchoma głowica zapewnia wyższy poziom bezpieczeństwa wykonywania procedury poprzez większą kontrolę nad położeniem ostrza, które pozostaje niezmienne.  Nadmieniamy również, iż wykonywanie strzyżenia zgodnie z zaleceniami tj. na mokro strzygarką bezpośrednio podłączoną do źródła prądu o napięciu 230 V stanowić może ryzyko dla personelu i pacjenta. Usuwanie  owłosienia pojedynczego pacjenta trwa kilka do kilkunastu  minut. Dzięki najnowocześniejszej baterii litowo-jonowej, każdorazowo pomiędzy użyciami  strzygarka może być odkładana na ładowarkę i doładowywana. Personel ma zatem zapewnioną zawsze wystarczająco naładowaną  strzygarkę  do usuwania owłosienia u  kolejnego pacjenta.

Państwa zgoda pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 189 dotyczy pakietu nr 62, poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie ostrzy do strzygarki z nieruchomą głowicą (opisaną powyżej). Sterylne, ostrza nieruchome, odsunięte od skóry, do wszystkich rodzajów owłosienia i uniwersalne. Proste zakładanie na klik i bezdotykowe zdejmowanie ostrza, pakowane pojedynczo w opakowanie typu blister-pack.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 190 dotyczy pakietu nr 66, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zamkniętego systemu do odsysania o pojemności 650ml oraz prosimy o możliwość podania ceny za 50 ml i odpowiednim przeliczeniem ceny w  formularzu cenowym. W innym wypadku nie można w sposób jednoznaczny wybrać najtańszej oferty, ponieważ różni producenci produkują różną pojemność wody np. 500 ml i 650 ml, stąd też oferta w drugim przypadku będzie droższa, co jest spowodowane nie wyższą ceną przypadającą na 1 ml, tylko zaoferowaniem większej ilości wody w pojemniku, co za tym idzie możliwością nawilżenia większej ilości pacjentów z jednego opakowania wody.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 191 dotyczy pakietu nr 70, poz. 1

Czy Zamawiajacy zgodzi się na wyłączenie poz. 1 z zadania nr. 70 do osobnego zadania 70A z zachowaniem wymaganych parametrów pętli?

Odpowiedź:

Zamawiający wydzieli poz. nr 1 do oddzielnego pakietu 70A.

Pytanie 192 dotyczy pakietu nr 19, poz. 1

Czy w pkt. 1 Zamawiający dopuści zestaw oddechowy 1x do respiratora z rury gładkiej składajacy sie z 2 rur o dł. 200 cm i łącznika Y?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem możliwości odłączenia jednej rury od łącznika Y

Pytanie 193 dotyczy pakietu nr 19, poz. 2

Czy w pkt. 2 Zamawiajacy dopuści  układ oddechowy 1x do aparatu do znieczuleń z rury rozciągliwej, 2 rury 40-200m z kolankiem i łącznikiem Y, dodatkowa rura 40-150cm z workiem 2 l?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 194 dotyczy pakietu nr 79

Czy Zamawiający dopuści cewnik do hemodializy firmy Arrow/Teleflex w następującym składzie:

Strzykawka 5 ml, skrzydełka, prowadnik druciany, rozszerzadło, cewnik dwuświatłowy o długosci 16 cm, średnica 12 Fr, światła wewnętrzne 12, 12 GA?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, wymaga cewnika o długości 15 cm.

Pytanie 195 dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §3 ust. 6 wzoru umowy na następujący: „Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw Zamówionego przedmiotu umowy, w okresie trwania umowy, z zastrzeżeniem – nie dotyczy gdy zaległości w płatnościach Zamawiającego przekraczają 45 dni ponad termin wynikający z niniejszej umowy”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 196 dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę kary umownej wynikającej z zapisu §10 ust. 1 ppkt 2) na 10% wartości pakietu/całej umowy pozostałej do realizacji?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 197 dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej wynikającej z §10 ust. 1 ppkt 1) do 0,2% wartości umownej wyrobów nie dostarczonych w terminie/niezgodnej dostawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 198 dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §17 ust. 1 wzoru umowy na następujący: „Wykonawca nie może dokonywać cesji na rzecz osób trzecich przysługujących mu wobec Zamawiającego wierzytelności bez wcześniejszego pisemnego powiadomienia Zamawiającego Nieuiszczenie przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty będzie traktowane, jak wyrażenie przez Zamawiającego zgody na cesję wierzytelności.”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu w projekcie umowy.

Pytanie 199 dotyczy projektu umowy

Prosimy o dostosowanie zapisów umowy (§3 ust. 3) do zapisów formularza ofertowego i wydłużenie terminu dostawy do max 5 dni roboczych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje 3 dni robocze jako termin dostawy.

Pytanie 200 dotyczy projektu umowy

Prosimy Zamawiającego o zmianę §7 ust. 2  na następujący: „(…) chyba, że zaległości w płatnościach zamawiającego przekraczają 45 dni ponad termin określony w umowie.”. Obecne zapisy gwarantują Zamawiającemu ciągłość dostaw przez okres nawet do 150 dni braku płatności za dostawy, co jest nie do zaakceptowania przez Wykonawcę.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 201 dotyczy projektu umowy

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu §9 ust. 2 na następujący: „Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wady jakościowe towaru, braki ilościowe na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmieni tego zapisu w projekcie umowy.

Pytanie 202 dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wymiany towaru na pełnowartościowy do 5 dni roboczych (§9 ust. 8)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 203 dotyczy pakietu nr 17, poz. 1-3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyodrębnienie z Pakietu 17 pozycji 1-3 i do oddzielnego pakietu, co umożliwi złożenie różnym firmom najkorzystniejszych ofert pod względem ceny i walorów funkcjonalno-użytkowych?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wydzieli poz. 1-3 do oddzielnego pakietu.

Pytanie 204 dotyczy pakietu nr 17, poz. 3

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 17 dla poz. 3 „Nakłuwacze igłowe 1,8 mm, pakowane po 100 szt” wyrazi zgodę na wielkość opakowania równą 200 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości oraz pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 205 dotyczy pakietu nr 17, poz. 2-3

Czy Zamawiający w Pakiecie 17 dla pozycji 2-3 dopuści nakłuwacze igłowe 1,5 mm, które umożliwiają uzyskanie niezbędnej ilości krwi kapilarnej (np. z opuszki palca) potrzebnej do wykonania badań stężenia glukozy we krwi?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 206 dotyczy pakietu nr 10, poz. 3

Uprzejmie prosimy o uściślenie, czy w poz. nr 3 Zamawiający wymaga: wkładu workowego j.u. 2000ml na wydzielinę z trwale dołączoną pokrywą i jednym króćcem kątowym schodkowym przyłączeniowym w pokrywie, automatycznie uszczelniającego się po włączeniu ssania, z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni, z szerokim portem do pobierania próbek, kompatybilnego z pojemnikami i osprzętem będącymi na wyposażeniu szpitala.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 207 dotyczy pakietu nr 10, poz. 4-5

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że pojemniki z poz. nr 4 i 5 mają być kompatybilne z wkładami workowymi odpowiednio z poz. 2 i 3?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 208 dotyczy pakietu nr 11, poz. 1

Czy w poz. nr 1 Zamawiający wymaga zaoferowania zestawów Yankauer, pakowanych w podwójne opakowanie: wewnętrzne folia i zewnętrzne folia-papier, które są aktualnie dostarczane do Zamawiającego?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie 209 dotyczy pakietu nr 11, poz. 2

Czy w poz. nr 2 Zamawiający wymaga zaoferowania drenów do ssaka, które są aktualnie dostarczane do Zamawiającego, tj. dreny z końcówkami uniwersalnymi lejkowatymi doklejanymi, elastycznie dopasowującymi się do każdej średnicy, posiadającymi wewnętrzne pierścienie, które gwarantują trwałe połączenie z kanką lub cewnikiem?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie 210 dotyczy pakietu nr 12, poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania w poz. nr 2 drenów do drenażu klatki piersiowej Thorax z trocarem w rozmiarze F28 x 390 mm, jaki obecnie jest stosowany przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 211 dotyczy pakietu nr 12, poz. 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania w poz. nr 4 drenów do drenażu klatki piersiowej Thorax z trocarem w rozmiarze F32 x 390 mm, jaki obecnie jest stosowany przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 212 dotyczy projekt umowy, Kary umowne, §10, ust. 1 pkt 1

Wnosimy o zmianę zapisu „0,5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w §5 niniejszej umowy” na zapis: „0,1% wartości brutto zamówienia cząstkowego”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu.

Pytanie 213 dotyczy projekt umowy, Kary umowne, §10, ust. 1 pkt 2

Wnosimy o zmianę zapisu „10% wartości wynagrodzenia brutto określonego w §5 niniejszej umowy” na zapis: „10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu.

Pytanie 214 dotyczy pakietu nr 36

- Czy Zamawiający dopuszcza pojemniki z PP

- Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 1 pojemnik zakręcany

- Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 1 pojemnik o pojemności 120 ml

- Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 1 pojemnik o pojemności 150 ml

- Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 4 pojemnik o pojemności 2300 ml

- Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 6 pojemnik o pojemności 11 l

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 215 dotyczy pakietu nr 51, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w wymienionej wyżej pozycji zestaw do cewnikowania o następującym składzie:

| ZESTAW DO CEWNIKOWANIA NR5 BD1 | Serweta z laminatu FB | 50x60cm | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Serweta z laminatu FB O5 I rozcięciem | 50x60cm;Ø5cm | 1 |
|  | Rękawice nitrylowe | M | 2 |
|  | Tupfer kula 17N | 20x20cm | 5 |
|  | Kompresy z gazy, 17N, 8W | 7,5x7,5cm | 8 |
|  | Pęseta plastikowa | 13 cm | 1 |
|  | Pean plastikowy | 14 cm (+/-0,3) | 1 |
|  | Pojemnik plastikowy | 125 ml | 1 |
| Elementy poza twardym blistrem w worku foliowym | Strzykawka wypełniona jalową wodą z 10% gliceryną | 10 ml | 1 |
|  | Strzykawka wypełniona lubrykantem z lidokainą | 6 ml | 1 |

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 216 dotyczy projekt umowy

Czy terminy podane w umowie odnoszą się do dni roboczych i czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź:

Podane w SIWZ terminy odnoszą się do dni roboczych. Zamawiający uważa dni robocze, jako dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Pytanie 217 dotyczy projekt umowy

Czy terminy podane w umowie odnoszą się do dni roboczych i czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź:

Podane w SIWZ terminy odnoszą się do dni roboczych. Zamawiający uważa dni robocze, jako dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Pytanie 218 dotyczy projekt umowy

Czy Zamawiający zgadza się odstąpić od wymogu zamieszczania na fakturze numeru umowy lub czy zgadza się aby powyższa informacja była zapisana nie na fakturze, lecz w załączniku do faktury (par. 4 ust.1)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zamieszczenie numeru umowy na załącznikach do faktury.

Pytanie 219 dotyczy projekt umowy

Czy Zamawiający zgadza się odstąpić od wymogu zamieszczania na fakturze numeru umowy lub czy zgadza się aby powyższa informacja była zapisana nie na fakturze, lecz w załączniku do faktury (par. 4 ust.1)?

Numer umowy nie musi być zamieszczany na fakturze według przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360). Dlatego wiele informatycznych systemów wystawiania faktur nie przewiduje zamieszczania tych danych na fakturach. W tej sytuacji, w przypadku wykonawców korzystających z takich systemów wystawiania faktur, zamieszczanie numeru umowy bezpośrednio na fakturze może być znacznie utrudnione i wiązać się z dodatkowymi kosztami.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zamieszczenie numeru umowy na załącznikach do faktury jeśli system informatyczny nie pozwala na umieszczenie takich danych na fakturze.

Pytanie 220 dotyczy projekt umowy

Czy Zamawiający zgadza się na zmianę wskazanego paragrafu i nadanie następującego brzmienia: „Wykonawca nie może odmówić realizacji kolejnego Zamówienia powołując się na nieterminową płatność wynagrodzenia określonego w ust. 1 – chyba ,że zaległości w płatnościach Zamawiającego przekraczają 30 dni ponad termin określony w ust. 1 par. 7”  (dot. par. 7 ust. 2)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu.

Pytanie 221 dotyczy projekt umowy

Czy Zamawiający zgadza się odstąpić od wymogu sygnowania numerem umowy  - wszelkich dokumentów  w tym zasady użytkowania, sposób przechowywania i faktur? (par. 4 ust.1)?

Odpowiedź:

Zamawiający odstępuje od wymogu sygnowania numerem umowy instrukcji obsługi i zasad użytkowania. W przypadku faktur patrz odpowiedź na pytanie nr 219.

Pytanie 222 dotyczy projekt umowy

Czy Zamawiający zgadza się, aby kara umowna określona w par. 10 ust.1 była naliczana od wartości towaru faktycznie niedostarczonego w terminie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 223 dotyczy projekt umowy

Czy Zamawiający zgadza się, aby kara umowna zapisana w par.10 ust. 2) wynosiła 5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w par. 5 niniejszej umowy w przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy lub przypadku odstąpienia Zamawiającego z winy Wykonawcy od umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 224 dotyczy projekt umowy

Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

Odpowiedź:

W wyjątkowych przypadkach Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, ale tylko po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym.

Pytanie 225 dotyczy projekt umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki” (par. 10.)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 226 dotyczy projekt umowy

Czy Zamawiający dopuści możliwość dostarczania zamówienia w godzinach od 8.00 do 15.00? Godzina 14.00 jest okresem największego ruchu ulicznego, co z pewnością wpłynie na opóźnienia w dostawach.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 227 dotyczy projekt umowy

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza taką sytuację. Patrz § 6 projektu umowy.

Pytanie 228 dotyczy projekt umowy

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 229 dotyczy pakietu nr 36, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 36 w pozycji 1 pojemnika przeznaczonego do transportu materiału chirurgicznego w formalinie ze szczelnie zakręcaną przykrywką, posiadającego deklarację IVD, wykonanego z PP o pojemności całkowitej 100ml

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 230 dotyczy pakietu nr 36, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 36 w pozycji 1 pojemnika przeznaczonego do transportu materiału chirurgicznego w formalinie, posiadającego deklarację IVD, wykonanych z PP z umieszczona  na nim na stałe etykietą posiadającą piktogramy i zwroty bezpieczeństwa dotyczące formaliny w języku polskim i miejscem na dane pacjenta, ze szczelnie zamykaną pokrywą, z plombą która po zerwaniu ułatwia otwarcie pokrywy o pojemności 120 ml

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 231 dotyczy pakietu nr 36, poz. 2

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 36 w pozycji 2 pojemnika przeznaczonego do transportu materiału chirurgicznego w formalinie, posiadającego deklarację IVD, wykonanych z PP z umieszczona  na nim na stałe etykietą posiadającą piktogramy i zwroty bezpieczeństwa dotyczące formaliny w języku polskim i miejscem na dane pacjenta, ze szczelnie zamykaną pokrywą, z plombą która po zerwaniu ułatwia otwarcie pokrywy o pojemności 520 ml

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 232 dotyczy pakietu nr 36, poz. 3

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 36 w pozycji 3 pojemnika przeznaczonego do transportu materiału chirurgicznego w formalinie, posiadającego deklarację IVD, wykonanych z PP z umieszczona  na nim na stałe etykietą posiadającą piktogramy i zwroty bezpieczeństwa dotyczące formaliny w języku polskim i miejscem na dane pacjenta, ze szczelnie zamykaną pokrywą, z plombą która po zerwaniu ułatwia otwarcie pokrywy o pojemności 1200 ml

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 233 dotyczy pakietu nr 36, poz. 4

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 36 w pozycji 4 pojemnika przeznaczonego do transportu materiału chirurgicznego w formalinie, posiadającego deklarację IVD, wykonanych z PP z umieszczona  na nim na stałe etykietą posiadającą piktogramy i zwroty bezpieczeństwa dotyczące formaliny w języku polskim i miejscem na dane pacjenta, ze szczelnie zamykaną pokrywą, z plombą która po zerwaniu ułatwia otwarcie pokrywy o pojemności 2300 ml

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 234 dotyczy pakietu nr 36, poz. 5

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 36 w pozycji 5 pojemnika przeznaczonego do transportu materiału chirurgicznego w formalinie, posiadającego deklarację IVD, wykonanych z PP z umieszczona  na nim na stałe etykietą posiadającą piktogramy i zwroty bezpieczeństwa dotyczące formaliny w języku polskim i miejscem na dane pacjenta, ze szczelnie zamykaną pokrywą, z plombą która po zerwaniu ułatwia otwarcie pokrywy o pojemności 5600 ml.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 235 dotyczy pakietu nr 36, poz. 6

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 36 w pozycji 6 pojemnika przeznaczonego do transportu materiału chirurgicznego w formalinie, posiadającego deklarację IVD, wykonanych z PP z umieszczona  na nim na stałe etykietą posiadającą piktogramy i zwroty bezpieczeństwa dotyczące formaliny w języku polskim i miejscem na dane pacjenta, ze szczelnie zamykaną pokrywą, z plombą która po zerwaniu ułatwia otwarcie pokrywy o pojemności 10600 ml.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 236 dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga aby na fakturze, dostarczanej wraz z zamówionym towarem, znajdowały się takie informacje jak nr serii i data ważności?

Odpowiedź:

Nie wymaga.

Pytanie 237 dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, które nakłada obowiązek na wykonawcę powiadamiania zamawiającego o wszelkich wycofanych, wstrzymanych w obrocie produktach ?

Odpowiedź:

Nie wymaga.

Pytanie 238 dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu?

Odpowiedź:

Nie wymaga.

Pytanie 239 dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę cen jednostkowych podczas trwania umowy ze względu na udokumentowaną zmianę cen u producenta? Wprowadzenie takiej zmiany będzie możliwe wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgodny przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 240 dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej?

Odpowiedź:

Nie wymaga.

Pytanie 241 dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu, które ustala producent i umieszcza je na opakowaniach lub w kartach produktowych?

Odpowiedź:

Nie wymaga.

Pytanie 242 dotyczy SIWZ

Producenci asortymentu medycznego ustalają wymogi odnośnie przewożenia produkowanych przez nich wyrobów w odpowiednich temperaturach oraz przy określonej wilgotności. W związku z tym czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do stawianych przez producentów wymogów? W załączeniu przykładowe wytyczne jednego z największych  producentów przyrządów infuzyjnych, przedłużaczy do pomp, strzykawek na terenie Polski.

Odpowiedź:

Nie wymaga.

Pytanie 243 dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga aby dostawca zamówionego towaru pomagał przy jego rozładunku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie 244 dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru były wykonywane środkami transportu Wykonawców beż udziału pośredników? Takie rozwiązanie daje Zamawiającemu pewność należycie wykonanej dostawy oraz że dostarczony towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi.

Odpowiedź:

Nie wymaga.

Pytanie 245 dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga aby dostarczany towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi? Takie rozwiązanie da  Zamawiającemu pewność, iż dostarczone wyroby, które będą służyć przy leczeniu ludzi nie były przewożone np. z oponami lub innymi produktami niemedycznymi.

Odpowiedź:

Nie wymaga.

Pytanie 246 dotyczy pakietu nr 2, poz. 1-22

Czy Zamawiający w zadaniu nr 2 w pozycji nr 1-22, wymaga zaoferowania w tych pozycjach rurek pakowanych w opakowania jednostkowe posiadające  punktowe zgrzewy zapewniające utrzymanie prawidłowego anatomicznego kształtu rurki po wyjęciu z opakowania?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 247 dotyczy pakietu nr 3

Czy Zamawiający w zadaniu nr 3, dopuści zaoferowanie wymiennika ciepła i wilgoci o parametrach skuteczność nawilżania 9,7 mg H2O/L przy 500ml/Vt, waga 4,5g?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 248 dotyczy pakietu nr 8, poz. 1

Czy Zamawiający w zadaniu nr 8, w pozycji nr 1, dopuści do zaoferowania strzykawki z żelem znieczulającym, o pojemności 6ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 249 dotyczy pakietu nr 8, poz. 2

Czy Zamawiający w zadaniu nr 8, w pozycji nr 2, dopuści do zaoferowania strzykawki z żelem znieczulającym, o pojemności 11ml?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie 250 dotyczy pakietu nr 14

Czy Zamawiający w zadaniu nr 14, wymaga zaoferowania ostrzy wymiennych chirurgicznych ze stali węglowej z napisem producenta i nr wygrawerowanym na każdym ostrzu, rysunek w skali 1:1 na opakowaniu 1 szt.?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga.

Pytanie 251 dotyczy pakietu nr 22, poz. 4

Czy Zamawiający w zadaniu nr 22, w pozycji nr 4, dopuści do zaoferowania zgłębnik o długości 110cm, przy pozostałych wymaganiach bez zmian, z uwagi na zaprzestanie przez producenta produkcji zgłębników o długości 130cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 252 dotyczy pakietu nr 24, poz. 3

Czy Zamawiający w zadaniu nr 24, w pozycji nr 3, dopuści do zaoferowania przyrząd do podaży Paclitaxelu, z filtrem antybakteryjnym 0,22 mikronów, taki jak obecnie stosowany w Państwa jednostce?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 253 dotyczy pakietu nr 27, poz. 3-6

Czy Zamawiający w pakiecie nr 27, w pozycji nr 3, 4, 5, 6, dopuści do zaoferowania strzykawki dwuczęściowe, z tłokiem w kolorze zielonym, przezroczystym cylindrem z nazwą producenta, ze skalowaniem wymaganym przez Zamawiającego, ze skalą rozszerzoną odpowiednio 2ml-3ml, 5ml-6ml, 10ml-12ml, 20ml-24ml, pakowanych zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 254 dotyczy pakietu nr 28, poz. 5-6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z zadania nr 28, pozycji nr 5 i 6, co pozwoli na przystąpienie do postępowania większej ilości oferentów, tym samym możliwość uzyskania korzystniejszej oferty cenowej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 255 dotyczy pakietu nr 29, poz. 9-10

Czy Zamawiający w pakiecie nr 29, w pozycji nr 9, 10 dopuści do zaoferowania igły do PENA 31G 0,25 o długości odpowiednio 5mm i 6mm lub igły do PENA 31G 0,25mm o długości odpowiednio 4mm i 6mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 256 dotyczy pakietu nr 30, poz. 7

Czy Zamawiający w zadaniu nr 30, w pozycji nr 7, oczekuje podobnie jak w pozycji 8, aby przyrząd był w pełni identyfikowalny, tzn. posiadał informację o producencie umieszczoną bezpośrednio na przyrządzie, tak jak w pozycji 8, na zaciskaczu, co umożliwia jednoznaczną identyfikacje wytwórcy wyrobu w przypadku reklamacji czy incydentu medycznego.?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 257 dotyczy pakietu nr 32, poz. 1-6

Czy Zamawiający w zadaniu nr 32 w pozycji nr 1 – 6, dopuści do zaoferowania Kaniule dożylne wykonane z teflonu (FEP), z  paskami kontrastującymi w RTG, z samozamykającym zaworem portu górnego, ze skrzydełkami, sterylizowane EO, wolne od lateksu i PCV, zastawką zapobiegającą wypływowi krwi w momencie wkłucia, standardowym korkiem luer-lock z trzpieniem powyżej krawędzi korka, w rozmiarach odpowiednio:

24G 0,7x19mm przepływ 23ml/min

22G 0,9x25mm przepływ 36ml/min

20G 1,1x32mm przepływ 65ml/min

18G 1,3x45mm przepływ 95ml/min

17G 1,5x45mm przepływ 142ml/min

16G 1,7x45mm przepływ 200ml/min,

Jak obecnie stosowane w Państwa jednostce?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 258 dotyczy pakietu nr 33, poz. 1-3

Czy Zamawiający w zadaniu nr 33 w pozycji nr 1 – 3, dopuści do zaoferowania bezpieczne kaniule wykonane z poliuretanu (PUR), reszta opisu bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 259 dotyczy pakietu nr 38, poz. 1-10

Czy Zamawiający w zadaniu nr 38, w pozycjach nr 1 – 10, dopuści do zaoferowania cewniki Nelaton o długości min.40cm, przy pozostałych wymaganiach bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 260 dotyczy pakietu nr 38, poz. 1-10

Czy Zamawiający w zadaniu nr 38, w pozycjach nr 1 – 10, wymaga zaoferowania cewników Nelaton o powierzchni „zmrożonej” zapobiegającej przywieraniu cewników do tkanek?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 261 dotyczy pakietu nr 38, poz. 13-19

Czy Zamawiający w zadaniu nr 38, w pozycjach nr 13 – 19, dopuści do zaoferowania cewniki Foleya z balonem 5-10ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 262 dotyczy pakietu nr 38, poz. 20-33

Czy Zamawiający w zadaniu nr 38, w pozycjach nr 20 – 33, wymaga zaoferowania wyrobów medycznych o powierzchni „zmrożonej” zapobiegającej przywieraniu cewników do tkanek?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 263 dotyczy pakietu nr 40, poz. 7

Czy Zamawiający w zadaniu nr 40 w pozycji nr 7, dopuści do zaoferowania w tej pozycji kieliszki do podawania leków j.u. pakowanych w opakowania a’75szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości i zaokrągleniem do pełnego opakowania?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 264 dotyczy pakietu nr 50, poz. 1-3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z pakietu 50, pozycji nr 1, 2, 3, i utworzenie oddzielnego pakietu dla tych pozycji.?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wydzieli.

Pytanie 265 dotyczy pakietu nr 50, poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 50, w pozycji nr 1, 2, 3: pieluchomajtki posiadające jeden ściągacz? Produkty oferowane przez naszą firmę wyposażone są fabrycznie w pojedynczy ściągacz umieszczony w tylnej części wyrobu. Pragniemy podkreślić, iż zastosowania tego typu rozwiązania technologicznego nie wpływa na zachowanie szczelności oferowanego przez nas produktu. W naszej opinii, wyrób wyposażony w jeden ściągacz taliowy cechuje się taką samą jakością jak pozostałe produkty dostępne na naszym rynku. Brak ściągacza taliowego z przodu wynika także z innej konstrukcji anatomicznej produktu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 266 dotyczy pakietu nr 50, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga w zadaniu nr 50 w pozycji nr 1: złożenie oferty na pieluchomajtki w rozmiarze M dla osób o obwodzie pasa 73-122 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 267 dotyczy pakietu nr 50, poz. 2

Czy Zamawiający wymaga w zadaniu nr 50, w pozycji nr 2: złożenie oferty na pieluchomajtki w rozmiarze L dla osób o obwodzie pasa 92 – 144cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 268 dotyczy pakietu nr 50, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 50 w pozycji nr 3: złożenie oferty na pieluchomajtki w rozmiarze L o maksymalnym obwodzie produktu 160 cm? Wymiary techniczne oferowanego produktu (szerokość w górnej części pieluchomajtki 80 cm) odpowiadają najbardziej popularnym produktom z handlowym oznaczeniem XL oferowanym na rynku polskim. W naszej opinii nie ma zatem powodu do zawężania wymogów w stosunku do oczekiwanych produktów - rozmiarów wynikających z ich nazwy handlowej. Nomenklatura nazw handlowych może być różna ponieważ nie podlega ścisłym kryterium przy ich oznaczeniu. Dopuszczenie naszego produktu w rozmiarze L o maksymalnym obwodzie produktu 160cm daje możliwość zaproponowania Zamawiającemu konkurencyjnej oferty, co w trakcie trwania umowy, przełoży się na oszczędności.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 269 dotyczy pakietu nr 50, poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 50  w pozycji nr 1, 2, 3:  pieluchomajtki dla dorosłych, wyposażone w falbanki wewnętrzne skierowane do wewnątrz produktu? Barierki boczne wraz z falbankami bocznymi są głównym elementem idealnego dopasowania produktu do ciała pacjenta. Barierki boczne muszą znajdować się w pachwinach, aby w jak największym stopniu uszczelnić miejsce krocza przed wyciekami. Falbanki wewnętrze skierowane do wewnątrz tworzą natomiast dodatkowe zabezpieczenie przy obfitych mikcjach pacjenta, dochodzących nawet do 400 ml przy jednorazowym oddaniu moczu. Podczas napełniania pieluchomajtki moczem, falbanki boczne skierowane do wewnątrz unoszą się, tworząc rynne, która kieruje mocz do centralnej części wkładu chłonnego, gdzie ulega szybszej absorpcji. Taki system mocowania falbanek jest stosowany przez większość producentów, gdyż zapewnia lepszą ochronę przed wyciekaniem w porównaniu z  falbankami skierowanymi na zewnątrz produktu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 270 dotyczy pakietu nr 5, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 1 wysokiej klasy zamkniętego systemu do      odsysania z rurki intubacyjnej, długość 54 cm, rozmiar CH14, z możliwością stosowania do 48h.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 271 dotyczy pakietu nr 5, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 2 wysokiej klasy zamkniętego systemu do      odsysania z rurki tracheostomijnej, długość 34 cm, rozmiar CH14, z możliwością stosowania do 48h.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 272 dotyczy pakietu nr 21

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy układu oddechowego dla dorosłych do              respiratora wpółosiowy, „rura w rurze” z portem CO2, długość całego obwodu oddechowego min. 200 cm, średnica 22mm. Rura wydechowa do podłączenia do respiratora rozciągliwa do 50 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 273 dotyczy pakietu nr 25

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy filtra mechanicznego, bakteryjno-wirusowego,       o skuteczności filtracji 99,999%, waga 34g, martwa przestrzeń 75ml, objętość oddechowa 150-1500 ml, port kapno.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 274 dotyczy pakietu nr 26

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy filtra elektrostatycznego, o minimalnie różniących się parametrach: sterylny filtr elektrostatyczny o skuteczności filtracji dla bakterii i wirusów 99,999%, masa 29g, port kapno zabezpieczony koreczkiem.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 275 dotyczy pakietu nr 57, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 1 wysokiej klasy zestawu do higieny jamy ustnej. Sterylny, zestaw jednorazowego użytku w skład którego wchodzi rękojeść z wbudowaną regulacją siły       ssania, jedna szczoteczka do mycia zębów z funkcją odsysania oraz trzy gąbki z funkcją odsysania do mycia jamy ustnej, zamocowane na stałe, stabilne, połączone trwale z krótkim odcinkiem drenu. Rękojeść         kompatybilna (końcówka rączki zaopatrzona w krótki dren) z łącznikiem schodkowym.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 276 dotyczy pakietu nr 57, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 2 czepka do mycia głowy pacjenta nie               wymagającego dodatkowego namoczenia głowy oraz zapewniającym możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 277 dotyczy pakietu nr 80

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy wielorazowego resuscytatora dla dorosłych o    objętości worka 1700 ml, zastawka oddechowa, zawór pacjenta. Resuscytator autoklawowalny w temp.      134 st.C.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 278 dotyczy pakietu nr 12, poz. 1-5

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie drenów do drenażu klatki piersiowej z trokarem na długość 37 cm ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 279 dotyczy pakietu nr 12, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści dren do drenażu klatki piersiowej w rozmiarze F24 lub F28?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza F28.

Pytanie 280 dotyczy pakietu nr 12, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści dren do drenażu klatki piersiowej w rozmiarze F28 lub F32?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza F32.

Pytanie 281 dotyczy pakietu nr 17, poz. 1-2

Czy Zamawiający  oczekuje nakłuwaczy automatycznych czy nożyków hematologicznych?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga nożyków hematologicznych.

Pytanie 282 dotyczy pakietu nr 17, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści pojemnik próbek śluzu skalowany co 5 ml, spełniający pozostałe wymagania ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza i wydzieli poz. nr 4 do oddzielnego pakietu.

Pytanie 283 dotyczy pakietu nr 17, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści pojemnik do pobierania próbek śluzu z giętkim wężem wykonanym z PCV?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 284 dotyczy pakietu nr 26

-	Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy wirusowo- bakteriobójczy z wkładem hydrofobowym cechuje się niską opornością i wysoką efektywnością filtracji bakterii i wirusów >99,9999% chroniąc urządzenie przed ryzykiem kontaminacji.

-	Filtr jest przeznaczony do jednorazowego użytku w opiece anestetycznej i intensywnej opiece medycznej.

-	Połączenia ISO 22 i 15 zgodne z międzynarodowymi standardami zapewniają bezpieczeństwo i pewność stosowania (22mm f/ 15mm m-22 mm m/ 15mm f).

-	Port do kapnografii zamknięty jest zatyczką.

-	Waga: 28,5g.

-	Objętość pływowa: 300-1500ml.

-	Przestrzeń martwa: 45ml.

-	Oporność: 0,5l/s=0,95hPa; 1,0l/s=2,4hPa; 1,5l/s=4,0hPa.

-	Obudowa przeźroczysta.

-	Czas działania do 24 godzin.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z zastrzeżeniem, że ostateczną decyzję podejmie na etapie oceny ofert po dostarczeniu próbki.

Pytanie 285 dotyczy pakietu nr 27, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę do tuberkuliny z igłą 0,4x13 mm ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 286 dotyczy pakietu nr 27, poz. 3-6

Czy Zamawiający dopuści strzykawki 3-częściowe z tłokiem w kolorze zielonym ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 287 dotyczy pakietu nr 27, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z skalą co 0,2 ml rozszerzoną do 5,5 ml ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 288 dotyczy pakietu nr 27, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z skalą co 0,2 ml rozszerzoną do 11 ml ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 289 dotyczy pakietu nr 27, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z skalą co 0,5 ml rozszerzoną do 22 ml ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 290 dotyczy pakietu nr 28, poz. 5-6

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Takie rozwiązanie pozwoli naszej firmie zaoferować Państwu strzykawki bezpieczne opisane w pozycjach od 1-4 w bardzo konkurencyjnych cenach.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie tej pozycji do oddzielnego pakietu.

Pytanie 291 dotyczy pakietu nr 29, poz. 10

Czy Zamawiający dopuści igłę do PENA w rozmiarze 0,25x5 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 292 dotyczy pakietu nr 29, poz. 11

Czy Zamawiający dopuści igłę do PENA w rozmiarze 0,25x6 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 293 dotyczy pakietu nr 29, poz. 12-22

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu oznaczenia rodzaju ścięcia na opakowaniu jednostkowym ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie odstąpi od tego wymogu.

Pytanie 294 dotyczy pakietu nr 29, poz. 15

Czy Zamawiający dopuści igłę iniekcyjną w rozmiarze 0,8x25 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 295 dotyczy pakietu nr 29, poz. 18-19

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł wyłącznie długościętych ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 296 dotyczy pakietu nr 29, poz. 23-25

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Takie rozwiązanie pozwoli naszej firmie zaoferować Państwu igły opisane w pozostałych pozycjach w bardzo konkurencyjnych cenach.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wydzieli tych pozycji do oddzielnego pakietu.

Pytanie 297 dotyczy pakietu nr 30, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z nazwą producenta na opakowaniu jednostkowym, zamiast na zaciskaczu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 298 dotyczy pakietu nr 31, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu przez nos o długości 500cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 299 dotyczy pakietu nr 38, poz. 1-10

Czy Zamawiający dopuści cewniki Nelaton o długości 40 cm ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 300 dotyczy pakietu nr 38, poz. 13-19

Czy Zamawiający dopuści Cewnik Foley z balonem 5-10 ml ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 301 dotyczy pakietu nr 38, poz. 31-32

Czy Zamawiający dopuści zgłębniki żołądkowe z zatyczką, dł. 1000 mm ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 302 dotyczy pakietu nr 39, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści sondę Sengstakena CH 18 i CH 20?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 303 dotyczy pakietu nr 40, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 35ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 304 dotyczy pakietu nr 40, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści pojemnik wykonany z polistyrenu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 305 dotyczy pakietu nr 40, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści kieliszki do podawania leków pakowane a’75sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 306 dotyczy pakietu nr 40, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści zaciskacz do pępowiny sterylny?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 307 dotyczy pakietu nr 41, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści miski nerkowate o długości 28cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 308 dotyczy pakietu nr 51

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

| 1 | Nerka j.u. | 1 szt. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Tupfer gazowy kula 3,5cm | 5 szt. |
| 3 | Kubek 150ml | 1 szt. |
| 4 | Kompresy gaz.13N 8W 7,5cmx7,5cm | 2 szt. |
| 5 | Pęseta plastikowa dł. 13 cm | 1 szt. |
| 6 | Serweta oper. 50 x 75cm 2 warstwowa, z centralnym otw. o śr. 7 cm | 1 szt. |
| 7 | Rękawice lateks bezpudrowe rozm.M | 2 szt. |
| 8 | Serweta oper. 50cm x 70cm 2 warstwowa, z warstwą celulozową | 1 szt. |

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, brak kleszczyków, zbyt mały otwór w serwecie.

Pytanie 309 dotyczy pakietu nr 51

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

| 1 | Nerka j.u. | 1 szt. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Tupfer gazowy kula 3,5cm | 5 szt. |
| 3 | Kubek 150ml | 1 szt. |
| 4 | Kompresy gaz.13N 8W 7,5cmx7,5cm | 5 szt. |
| 5 | Pęseta plastikowa dł. 13 cm | 1 szt. |
| 6 | Serweta oper. 50 x 75cm 2 warstwowa, z centralnym otw. o śr. 7 cm | 1 szt. |
| 7 | Rękawice lateks bezpudrowe rozm.M | 2 szt. |
| 8 | Serweta oper. 50cm x 70cm 2 warstwowa, z warstwą celulozową | 1 szt. |
| 9 | Kleszczyki plastikowe 14cm | 1 szt. |
| 10 | Strzykawka 20ml | 1 szt. |
| 11 | Igła 1,2x40 | 1 szt |

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, zbyt mały otwór w serwecie.

Pytanie 310 dotyczy pakietu nr 80

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie resuscytatora wykonanego z silikonu, wielorazowego użytku o następującej charakterystyce:

- ciśnienie redukcji 40 cm H2O

- możliwość sterylizacji wszystkich elementów w autoklawie 125ºC z wyjątkiem zbiornika tlenowego

- objętość oddechu 1600/2600 ml

- z maską dla dorosłych w rozmiarze 5

- możliwość swobodnego obrotu maski o 360º

- wyposażony w zastawkę pacjenta z zastawką wyrównawczą i w zastawkę w rezerwuarze

- możliwość wyposażenia w zawór PEEP,

- posiadający deklarację zgodności producenta?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zawóru nadmiarowego  ciśnieniowego.

Pytanie 311 dotyczy pakietu nr 84

Czy Zamawiający dopuści fartuch:

- pełnobarierowy

- zgodny z wymogami normy  PN- EN 13795

- wykonany z wielowarstwowej włókniny polipropylenowej SMS 35 g/m2

- wyposażony w nieprzemakalne wstawki z przodu i  na rękawach 38 g/m2

- kolor – niebieski

- szwy wykonane techniką ultradźwiękową

- sposób złożenia oraz system troków umiejscowionych w specjalnym kartoniku umożliwiający aseptyczną aplikację fartucha

- konstrukcja zapewniająca sterylność zarówno z przodu jak i  z tyłu, tylne części fartucha zachodzą na siebie

- zapięcie typu rzep

- rękawy zakończone elastycznym, dzianinowym, poliestrowym mankietem

- wewnętrznie pakowany w serwetę zabezpieczającą z papieru krepowego wraz z dwoma ręcznikami do rąk

- bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania w opakowanie typu folia – papier

etykieta opakowania wyposażona w cztery etykiety samoprzylepne typu TAG , zawierające informacje o numerze katalogowym, dacie ważności i numerze serii produktu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, zbyt niska gramatura wstawek.

Pytanie 312 dotyczy pakietu nr 19, poz. 1

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje obwodu oddechowego jednorazowego z rurami rozciągalnymi z pamięcią kształtu, karbowanymi o stałej długości czy o gładkiej powierzchni w środku o stałej długości?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje obwodu oddechowego jednorazowego z rurami rozciągalnymi z pamięcią kształtu, karbowanymi o stałej długości.

Pytanie 313 dotyczy pakietu nr 19, poz. 2

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje obwodu oddechowego jednorazowego z rurami rozciągalnymi z pamięcią kształtu, karbowanymi o stałej długości czy o gładkiej powierzchni w środku o stałej długości?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje obwodu oddechowego jednorazowego z rurami rozciągalnymi z pamięcią kształtu, karbowanymi o stałej długości.

Pytanie 314 dotyczy pakietu nr 80

Czy Zamawiający dopuści resuscytator dla dorosłych o objętości worka 1800 ml, spełniający wszystkie pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 315 dotyczy pakietu nr 35, poz. 5

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie pojemnika na odpady medyczne 6 litrowego, jednorazowego użytku, sztywne, odporne na działanie wilgoci, odporne na przebicia i uderzenia, umożliwiające bezpieczne i łatwe usuwanie każdego rodzaju ostrych odpadów medycznych, z wieczkiem zabezpieczającym, oznakowanie międzynarodowym znakiem ostrzegawczym, kolor czerwony?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 316 dotyczy projektu umowy § 10 ust. 1 a),b),c),d),e)

Zwracamy się z prośba o modyfikacje zapisu na brzmiący:

- 1% wartości dostarczonego towaru

- za każdy dzień zwłoki zamówionego przedmiotu umowy

- za niedostarczenie faktury razem z zamówionym przedmiotem umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia kopii faktury do Zamawiającego za pomocą poczty elektronicznej lub faksu w dniu dostarczenia towaru i przesłaniu jej oryginału Pocztą Polską

- za dzielenie złożonego zamówienia na części

- w przypadku dostawy niezgodnej z zamówieniem

- za nieterminowe uzupełnienie brakujących dokumentów lub brak uzupełnienia dokumentów

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmieni tego zapisu w projekcie umowy.

Pytanie 317 dotyczy pakietu nr 51

Czy Zamawiający dopuści zestaw posiadający pęsetę 13 cm, serwetę 75/90 z otworem śr. 7 cm, żel poślizgowy w ampułkostrzykawce 5ml, wodę destylowaną 10 ml, pozostałe wymagania bez zmian ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 318 dotyczy pakietu nr 70, poz. 1

Zwracam się z prośbą o wyłączenie poz. 1 z pakietu 70 (pętle do polipektomii) i utworzenie            z niej pakietu 70a pod nazwą pętle do polipektomii.

Uważam, że uwzględnienie mojej propozycji zapewni Zamawiającemu możliwość wyboru najkorzystniejszej i najtańszej  oferty w zakresie pakietu 70 i 70a.

Odpowiedź:

Zamawiający wydzieli poz. nr 1 do oddzielnego pakietu nr 70A.

Pytanie 319 dotyczy pakietu nr 66

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji Lp. 2 Dozownik tlenu, kompatybilny do zamkniętego systemu nawilżania Respiflo i utworzenie z niej niezależnego Pakietu? Pozwoliłoby to na złożenie ofert przez większą ilość oferentów, co tym samym przyczyniłoby się do zwiększenia ich konkurencyjności.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 320 dotyczy pakietu nr 78

Czy Zamawiający w pozycji nr 1 ww. pakietu wymaga oddzielenie układu i komory o niżej podanych parametrach ?

Układ oddechowy:

Jednorazowy układ oddechowy CPAP Infant Flow z podgrzewanym ramieniem wdechowym przystosowany do nawilżacza Fischer Paykel model MR850. układ oddechowy  (średnica  10 mm na całości układu zarówno generator jak i układ oddechowy,  rura karbowana).

Odcinek wdechowy jednorazowego użytku, podgrzewany, posiadający spiralną grzałkę w drenie na linii wdechowej, kolor niebieski o długości 140-150 cm, Ø wew. 10 mm, zakończony z jednej strony końcówką na komorę nawilżacza Ø wew. 22 mm zespoloną z portem do czujnika temperatury o średnicy 7,6 mm z wycięciem pozycjonującym oraz gniazdem podgrzewania węża w kształcie koniczynki (do MR850) z drugiej strony końcówką rozłączną dwudrożną łączącą dopływ gazów oddechowych i linie pomiaru ciśnienia proxymalnego  z generatorem.

W odległości ok. 40 cm od tej końcówki wmontowane złącze typu T do pomiaru temperatury gazów oddechowych za pomocą czujnika o średnicy 7,6 mm.

Odcinek pomiarowy do proxymalnego pomiaru ciśnienia w drogach oddechowych zakończony końcówką cylindryczno-stożkową

Odcinek łączący nawilżacz z respiratorem, mm z odejściem Luer-lock do prowadzenia pomiarów

Generator umożliwiający podłączenie noworodka do układu oddechowego, linia wydechowa połączona z generatorem poprzez przegub obrotowy, mocowany do czapki za pomocą tasiemek.

Końcówka donosowa łącząca generator z noworodkiem, 3 szt. w komplecie w  różnych rozmiarach.

Komora z automatycznym pobieraniem wody.:

Komora samonapełniająca pasująca do wszystkich nawilżaczy z serii MR,  dla dorosłych, dzieci i noworodków posiadająca dwa pływaki zabezpieczające przed przedostaniem się wody do układu oddechowego. Oba pływaki zamocowane na ściance bocznej komory w tym jeden pływak pracujący w ruchu wahadłowym a drugi w płaszczyźnie pionowej. Komora nie zawierająca wskaźnika poziomu wody. Zastosowane dwa pływaki zwiększają bezpieczeństwo pacjenta przy zachowaniu stałego poziomu wody. Produkt mikrobiologicznie czysty.

Dodatkowo posiadająca:

- zintegrowany, nierozłączalny dren o długości 90 cm zaopatrzony w nakłuwacz z systemem odpowietrzającym.

- Otwór wejścia 22 mm M (zewnętrzna średnica)

- Otwór wyjścia 22 mm M (zewnętrzna średnica)

Odpowiedź:

Tak Zamawiający wymaga oddzielnie układu i komory. Dopuszcza komorę o powyższych parametrach.

………………………………………….

Zatwierdził