L.dz. P/33/07/2016/WM Starachowice 15.07.2016r.

Wykonawcy postępowania

przetargowego

nr ogłoszenia

130333 – 2016

Dotyczy: postępowania dostawa różnych produktów medycznych dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach” nr sprawy P/33/07/2016/WM

Niniejszym informujemy, że wpłynęły zapytania ofertowe i działając w trybie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 m.) wyjaśniamy:

Pytanie nr 1

Czy zamawiający dopuści w Pakiecie nr 7, poz. nr 2, 3:

Siatkę chirurgiczną, o parametrach podanych w SIWZ w rozmiarze 8 x 15 cm ?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający w pozycji 1 i 2 pakietu 7 dopuści zaoferowanie siatek o gramaturze 120g/m2, grubość siatki 0,60 mm, grubość nitki 140 µ, porowatość średnia 800x950µ, pozostałe parametry zgodnie z opisem.

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga siatki o gramaturze 107g/m2 (+/-) 0,01g/m2

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający w pozycji 3 i 4 pakietu nr 7 dopuści zaoferowanie siatek o gramaturze 80g/m2, grubość siatki 0,43 mm, grubość nitki 140µ, porowatość średnia 1200x950µ, pozostałe parametry zgodnie z opisem.

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga siatki o gramaturze 48,8g/m2

(+-/-) 0,01 g/m2

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający wymaga załączenia certyfikatów (pkt b)….. czy może być złożone tylko oświadczenie (pkt. a

Odp.: Zamawiający wymaga załączenia certyfikatów dopuszczających do obrotu, certyfikatów EC, deklaracji CE i złożenia oświadczenia zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści zestaw TUR w składzie:

* 1 przylepiec Velcro 2,5 x 30 cm
* 1 ręcznik do rąk
* 1 taśma mocująca 9 x 50 cm
* 1 serweta TUR 175/270 x 170 cm zintegrowana, z osłoną na palec o średnicy 3cm, otworem o średnicy 6cm i przylepnym otworem o średnicy 8cm, z torbą na płyny z filtrem i portem do ssaka
* 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm) – serweta 2w, gramatura w części foliowej 55g/m2 + gramatura w części chłonnej 85g/m2 , odporność na penetrację płynów (chłonność) > 167 cm H2O

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza brak nogawic zintegrowanych z całością serwety

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści zestaw do kolana w składzie:

* 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 140 cm – serweta 2w, gramatura w części foliowej 55g/m2 + gramatura w części chłonnej 85g/m2 , odporność na penetrację płynów (chłonność) > 167 cm H2O
* 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm) w kształcie worka, z zaznaczeniem kierunku rozwijania
* 2 ręczniki do rąk
* 1 taśma mocująca 9x50cm
* 1 osłona foliowa na przewody 15 x 240 cm, z przylepcami, perforowana końcówka
* 1 osłona na nogę 36 x 65 cm wykonana z zewnętrznej strony z kratonu, wewnętrzną część stanowi gaza elastyczna
* 1 serweta do artroskopii 230 x 300 cm z elastycznym otworem o średnicy 7cm, z warstwą chłonną 50 x 100 cm i organizatorami przewodów (2-warstwowa na całej powierzchni + łata chłonna)

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, wymagania zgodnie z Siwz.

Sprawę prowadzi:

Włodzimierz Żyła

Nr tel 41 273 91 82

Adres email: w.zyla@szpital.starachowice.pl

/-/ Z-ca Dyrektora ds. Leczniczych