   Załącznik nr 6 do SIWZ
Zadanie nr 1:

I. DUODENOSKOP - 2 szt.

Dane podstawowe:

1	Nazwa i adres producenta (dystrybutora)
2	Kraj producenta
3	Nazwa, model, typ urządzenia
4	Rok wprowadzenia do produkcji
5	Certyfikat ISO producenta
6	Znak CE (deklaracja zgodności)

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymagany parametr / graniczny	Potwierdzenie - parametr / oferowany
1	Duodenoskop fabrycznie nowy z roku 2016 lub 2017	Tak
2	Konstrukcja zapewniająca zdejmowanie osłony dystalnej w celu właściwego oczyszczenia i dezynfekcji obszaru elewatora	Tak
3	Konstrukcja umożliwiające szczotkowanie całego kanału woda -powietrze.	Tak
4	optyka boczna z odchyleniem min 8 stopni	Tak
5	kat pola widzenia min 100st	Tak
6	średnica dystalnej końcówki max 13,1 mm,	Tak
7	zaginanie końcówki roboczej do góry 130, do dołu 90 st., do lewo 90 st. prawo 110 st.	Tak
8	kanał roboczy min 4,2 mm	Tak
9	długość robocza min 1250mm	Tak
10	aparaty kompatybilny z kupowanym torem wizyjnym opisanym w punkcie II.	Tak
11	endoskopy nadające się do wykonywania procesu dezynfekcji w kwasie nadoctowym.	Tak

II. Procesor	– 1 szt.
    Źródło światła	– 1 szt.
   ( Alternatywnie jedno urządzenie spełniające wszystkie poniższe wymogi)

Dane podstawowe:

1	Nazwa i adres producenta (dystrybutora)
2	Kraj producenta
3	Nazwa, model, typ urządzenia
4	Rok wprowadzenia do produkcji
5	Certyfikat ISO producenta
6	Znak CE (deklaracja zgodności)

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymagany parametr / graniczny	Potwierdzenie - parametr / oferowany
1	Procesor fabrycznie nowy z roku 2016 lub 2017	Tak
2	Elektroniczne wzmocnienie obrazu w min 3 zakresach	Tak
3	Możliwość powiększenia ruchomego obrazu w trybie rzeczywistym	Tak
4	Przełączanie rodzaju oświetlenia ksenon- lub Halogen	Tak
5	Wyostrzanie obrazu	Tak
6	Wyjścia S-VHS, RGB, DVI, HD SDI, HDTV	Tak
7	Edycja opisów na obrazie	Tak
8	Zamrażanie obrazu	Tak
9	Zoom elektroniczny	Tak
10	Współpraca z komputerem PC + Urządzenia umożliwiające komunikacje zapis obrazów endoskopowych i RTG w Endobase a także edytowanie na tym samym monitorze obydwu obrazów bez ich zniekształcania	Tak
11	Pompa powietrza regulowana 3 stopniowo	Tak
12	Podstawowe źródło światła Xenon	Tak
13	Moc oświetleniowa min 300W.	Tak
14	regulacja oświetlenia automatyczna i ręczna	Tak
15	Lampa zapasowa włączana automatycznie w przypadku awarii lampy głównej	Tak
16	wskaźnik zużycia żarówki oraz licznik żywotności żarówki	Tak
17	zapasowa lampa halogenowa min 35W	Tak
18	Zestaw współpracujący z kupowanymi duodenoskopami	Tak

III.	Wyposażenie dodatkowe
1	Myjka ultradźwiękowa do osprzętu endoskopowego średnica kosza min 20 cm. System odpływu wody	Tak
2	Zlewozmywak umożliwiający dezynfekcję duodenoskopu i posiadanych kuwet. Zewnętrzne mechanizmy zamykania i otwierania odpływu. Materiał niewrażliwy na stosowane środki dezynfekujące	Tak
3	Kompresor + 1 zestaw końcówek do suszenia endoskopów	Tak
4	Wieszaki do endoskopów zapewniające brak kontaktu pomiędzy poszczególnymi ich elementami szt. 4	Tak
5	Monitor LCD (min 25 cali) umożliwiający jednoczesne obserwowanie z zachowaniem rzeczywistych proporcji obrazu endoskopowego i skopii RTG	Tak

UWAGA:
1. TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty
2. Dla uznania oferty za ważną oferent winien zaoferować urządzenie spełniające wszystkie parametry graniczne.
3. Oświadczamy, że oferowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

        ……………………….
        (pieczątka, podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej do jego reprezentowania)

Zadanie nr 2:

Myjnia automatyczna - 1 szt.

Dane podstawowe:

1	Nazwa i adres producenta (dystrybutora)
2	Kraj producenta
3	Nazwa, model, typ urządzenia
4	Rok wprowadzenia do produkcji
5	Certyfikat ISO producenta
6	Znak CE (deklaracja zgodności)

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymagany parametr / graniczny	Potwierdzenie - parametr / oferowany
1	Myjnia automatyczna fabrycznie nowa z roku 2016 lub 2017	Tak
2	jednostanowiskowa na kwas nadoctowy oraz alternatywnie na inne środki zapewniające wysokiego stopnia dezynfekcję endoskopów giętkich z zachowaniem zaleceń producentów (ewentualnie termoezynfekcja). W pełni automatyczna	Tak
3	Zapewniające stałą kontrole szczelności endoskopu i przepływ środków dezynfekujących przez kanały oraz przerwanie procesu w przypadku wykrycia nieszczelności	Tak
4	umożliwiającą ułożenie endoskopu w sposób zapewniający brak kontaktu miedzy sobą jego elementów i z dużymi płaszczyznami urządzenia myjni	Tak
5	umożliwiającej wykonanie procesu suszenia na końcu cyklu ,ale jednocześnie umożliwiający jego wyłączenie ( w przypadku HLD wykonywanej pomiędzy kolejnymi badaniami)	Tak
6	samo dezynfekcja techniczna zgodna z Normą PN-EN ISO, 15883-4,	Tak
7	zapewniający właściwe przepłukiwanie podczas cyklu wszystkich kanałów roboczych duodenoskopów	Tak
8	posiadających adaptery do duodenoskopów Pentax, Fuji, Olympus	Tak
9	zapewniający wydruk wykonanego procesu HLD oraz zapis elektroniczny umożliwiający tranzyt danych do szpitalnej bazy danych Oracle lub Endobase	Tak
10	dająca możliwość zestawienia w pionie drugiej identycznej myjni.(opcja)	opcja
11	Dezynfekcja używanej wody przy użyciem filtrów mikrobiologicznych (opcja preferowana -0,45Mm i 0,1 Mm)	Tak
12	filtr do suszenia i płukania kanałów,	Tak
13	płukanie końcowe wodą uzdatnioną	Tak
14	panel kontrolny pokazujący czas do zakończenia cyklu dokumentacja procesu dezynfekcji na drukarce zewnętrznej lub przez port USB	Tak
15	posiadająca pompę do używanych środków dezynfekujących	Tak
16	zmiękczacz wody	Tak
17	suszenie gorącym powietrzem z filtrem absolutnym	Tak
18	Wewnętrzna powierzchnia myjni z materiału niewrażliwego na 70% alkohol.	Tak

Myjnia do wstępnego mycia i dezynfekcji endoskopów elastycznych - 1 szt.

Dane podstawowe:

1	Nazwa i adres producenta (dystrybutora)
2	Kraj producenta
3	Nazwa, model, typ urządzenia
4	Rok wprowadzenia do produkcji
5	Certyfikat ISO producenta
6	Znak CE (deklaracja zgodności)

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymagany parametr / graniczny	Potwierdzenie - parametr / oferowany
1	Myjnia fabrycznie nowa z roku 2016 lub 2017	Tak
2	Myjnia przeznaczona do wstępnego mycia oraz pre-dezynfekcji endoskopów elastycznych przed umieszczeniem w myjni-dezynfektorze.	Tak
3	Myjnia zapewniająca bezpieczne i higieniczne warunki mycia endoskopów.	Tak
4	Myjnia pozwala na przeprowadzenie automatycznego testu szczelności instrumentu	Tak
5	Myjnia przeznaczona do mycia i dezynfekcji instrumentów wszystkich wiodących producentów endoskopów	Tak
6	Urządzenie zarejestrowane jako wyrób medyczny	Tak

UWAGA:
1. TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty
2. Dla uznania oferty za ważną oferent winien zaoferować urządzenie spełniające wszystkie parametry graniczne.
3. Oświadczamy, że oferowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

        ……………………….
        (pieczątka, podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej do jego reprezentowania)