Numer sprawy P/51/11/2016/DUO/08                                                              Starachowice dn. 08.02.2017r.

Uczestnicy postępowania

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

w trybie „przetargu nieograniczonego”

/ogłoszenie w BZP nr 15564-2017 z dnia 27.01.2017r./

na dostawę dwóch duodenoskopów wraz z torem wizyjnym, myjnią automatyczną

i urządzeń dodatkowych dla PZOZ z siedzibą w Starachowicach

W związku z otrzymanymi a przedstawionymi poniżej pytaniami dotyczącymi treści SIWZ niniejszym udzielamy następujących odpowiedzi, zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „ Prawo zamówień publicznych ” –

( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

Pytania nr 1-9 dotyczą zadania nr 2 pozycji I - Myjnia automatyczna - 1 szt.

Pytanie nr 1:

Pkt. 2 – Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowana myjnia działała w oparciu o jednokrotne zużycie środków chemicznych, tj. po każdym procesie środki są odprowadzane do odpływu, a nie używane w czasie kolejnego procesu?

Ad.1: Opcjonalnie tak,  dopuszczalna jest alternatywa w ,której środki do mycia wstępnego są używane jednorazowo , a środki dezynfekujące wielorazowo  jeżeli technologia procesu zapewni właściwą zgodna z polskimi normami dezynfekcję wysokiego poziomu / sterylizację

Pytanie nr 2:

Pkt. 5 – Czy pisząc o suszeniu, Zamawiający ma na myśli suszenie powierzchni zewnętrznych (płaszcza) endoskopu czy też jedynie suszenie kanałów?

Ad.2: Suszenie wszystkich kanałów obligatoryjne a suszenie powierzchni zewnętrznych opcjonalne

Pytanie nr 3:

Pkt. 6 – Czy Zamawiający ma na myśli by myjnia wykonywała samodezynfekcję termiczną, zgodnie z zaleceniami normy PN-EN ISO 15883-4?

Ad.3: Tak

Pytanie nr 4:

Pkt. 7 – Czy Zamawiający wymaga, aby myjnia prowadziła monitoring zarówno przepływu jak i ciśnienia w kanałach, co pozwala na wykrycie nawet częściowej blokady kanału?

Ad.4: Przepływ tak, ciśnienie opcja.

Pytanie nr 5:

Pkt. 10 – Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga możliwości zestawienia w przyszłości dwóch myjni czy tylko jest to opcja, nie podlegająca w żaden sposób ocenie?

Ad.5: Tak, jest to element wymagany. W związku z powyższym wprowadzamy zmianę w zapisie punktu 10

w załączniku nr 6 do SIWZ dla  zadania 2  poz. I „Myjnia automatyczna” jak w załączeniu.

Pytanie nr 6:

Pkt. 12 – Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający ma na myśli filtr absolutny HEPA służący do oczyszczania (zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 15883 ) powietrza używanego do suszenia endoskopu?

Ad.6: Tak.

Pytanie nr 7:

Pkt. 15 – Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowana myjnia była wyposażona w dwie pompy dozujące (do środka dezynfekującego oraz do środka myjącego)?

Ad.7: Zamawiający dopuszcza i preferuje powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 8:

Pkt. 16 – Czy Zamawiający dopuści do oceny zewnętrzny zmiękczacz wody?

Ad.8: Tak.

Pytanie nr 9:

Pkt. 17 – Czy pisząc o filtrze absolutnym Zamawiający ma na myśli filtr HEPA klasy
 min. H14?

Ad.9: Tak.

Pytania nr 10-11 dotyczą zadania nr 2 pozycji II - Myjnia do wstępnego mycia i dezynfekcji endoskopów

elastycznych - 1 szt.

Pytanie nr 10:

Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowana myjnia miała możliwość współpracy z systemem komputerowym            do archiwizacji parametrów procesów mycia i dezynfekcji?

Ad.10: Tak i preferowane jest możliwość zapisu w tym samym systemie danych z urządzenia do mycia wstępnego.

Pytanie nr 11:

Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowana myjnia do mycia wstępnego była w pełni kompatybilna z zaoferowaną myjnią-dezynfektorem?

Ad.11: Tak przede wszystkim w aspekcie możliwości używania spójnych ( nie powodujących niechcianych reakcji

chemicznych pomiędzy środkami stosowanymi w myciu wstępnym i myjni dezynfektorze. Także pod względem

możliwości zapisu danych z procesu mycia wstępnego i dezynfekcji.

/-/ Dyrektor PZOZ w Starachowicach

…………………………………………

( podpis osoby upoważnionej )

Sprawę prowadzi:

Waldemar Piórkowski

tel. 412739182

adres email: w.piorkowski@szpital.starachowice.pl