Numer sprawy P/15/03/2017/SM                                                              Starachowice dn. 21.04.2017r.

Wykonawcy postępowania

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

w trybie „przetargu nieograniczonego”

/ogłoszenie w BZP nr 57955-2017 z dnia 04.04.2017r./

na dostawę sprzętu medycznego dla PZOZ z siedzibą w Starachowicach

W związku z otrzymanymi a przedstawionymi poniżej pytaniami dotyczącymi treści SIWZ niniejszym udzielamy następujących odpowiedzi, zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „ Prawo zamówień publicznych ” –

( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

Pytania nr 1-4: dot. zadania nr 5

Pytanie nr 1:

Dot. Aparatu do krioterapii miejscowej  z nadmuchem zimnego powietrza.

Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie posiadało wbudowany czujnik na podczerwień badający temperaturę na powierzchni skóry zapewniający bezpieczeństwo terapii, umożliwiający pracę z termo-feeback’iem oraz podstawową diagnostykę (wykrywanie stanu zapalnego) ?

Ad.1: Zamawiający nie wprowadza powyższego wymagania, ale dopuszcza aparaty z zaproponowanym

rozwiązaniem.

Pytanie nr 2:

Pytanie nr 2. Dot. Aparatu do krioterapii miejscowej  z nadmuchem zimnego powietrza.

Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie posiadało w wyposażeniu  ramię  zabiegowe umożliwiające ustawienie głowicy w optymalnym położeniu?

Ad.2: Zamawiający nie wprowadza powyższego wymagania, ale dopuszcza aparaty z zaproponowanym

rozwiązaniem.

Pytanie nr 3:

Pytanie nr 3. Dot. Aparatu do krioterapii miejscowej  z nadmuchem zimnego powietrza.

Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie posiadało gotowe protokoły zabiegowe ? Na przykład możliwość prowadzania zabiegów poprzez wybór wskazań terapii - wybrane programy zabiegowe podzielone dodatkowo na aplikacje w stanie ostrym, podostrym oraz przewlekłym.

Ad.3: Zamawiający nie wprowadza powyższego wymagania, ale dopuszcza aparaty z zaproponowanym

rozwiązaniem.

Pytanie nr 4:

Pytanie nr 4. Dot. Aparatu do krioterapii miejscowej  z nadmuchem zimnego powietrza.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania Wykonawcę, który posiada referencje w zakresie dostawy urządzeń do krioterapii na kwotę 15 tysięcy złotych ale posiada również wiele referencji na inne urządzenia do rehabilitacji w kwocie ok. 200-300 tys i więcej?

Ad.4: Zamawiający uzna w/w dostawy tj. innych urządzeń do rehabilitacji, jako odpowiadające swoim rodzajem

przedmiotowi zamówienia, pozostałe wymagania odnośnie dostaw zgodne z SIWZ. Powyższe dotyczy

zadania nr 5.

Pytania nr 5-8: dot. zadania nr 4

Pytanie nr 5:

do zadania nr 4 pozycja 6.

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu z ciągły przepływowym, elektromagnetycznym pomiarem ultrafiltracji?

Ad.5: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 6:

do zadania 4 pozycja 8.

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu z regulowanym przepływem płynu dializacyjnego w zakresie 300 do 700 ml/min?

Ad.6: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane odstępstwo od zapisów SIWZ.

Pytanie nr 7:

do zadania 4 pozycja 10.

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu z regulacją przepływu pompy krwi w zakresie

od 20 – 500 ml / min. ?

Ad.7: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane odstępstwo od zapisów SIWZ.

Pytanie nr 8:

do zadania 4 pozycja 20.

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu z niezależnym systemem blokowania kół?

Ad.8: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane odstępstwo od zapisów SIWZ.

Pytania nr 9-17: dot. zadania nr 3

Pytanie nr 9:

Pkt. 4 – Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnie wyposażone w dwa kolorowe wyświetlacze LCD o przekątnej 3,5”, co jest rozwiązaniem znacznie nowocześniejszym niż opisane w SIWZ?

Ad.9: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie pod warunkiem zachowania komunikatów w języku polskim.

Pytanie nr 10:

Pkt. 14 - Prosimy o doprecyzowanie, czy pisząc o suszeniu endoskopu Zamawiający ma na myśli suszenie kanałów endoskopu, czy również płaszcza endoskopu?

Ad.10: Zamawiający ma na myśli suszenie kanałów endoskopów

Pytanie nr 11:

Pkt. 16 - Ponieważ norma PN-EN 15883-4 nie precyzuje, w jaki sposób ma być uzdatniana woda procesowa wybór metody uzdatniania pozostawiając producentom, prosimy o dopuszczenie innych sposobów uzdatniania wody takich jak np. filtry mikrobiologiczne. Zestaw takich filtrów znacznie skuteczniej oczyszcza wodę niż lampa UV, ponieważ wychwytuje również zanieczyszczenia stałe mogące uszkodzić delikatną optykę endoskopu

Ad.11: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 12:

Pkt. 18 - Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnie zasilane prądem 1-fazowym (230V, 50Hz)? Jest to napięcie powszechnie stosowane w Polsce, nie wymagające od Zamawiającego żadnych adaptacji przyłącza elektrycznego.

Ad.12: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 13:

Pkt. 19 - Prosimy o podanie parametrów wody demineralizowanej w instalacji szpitalnej.

Ad.13: Parametry wody demineralizowanej:

- twardość ogólna po zmiękczeniu ( wartość dopuszczalna: <1º dH ) – wartość odczytana w PZOZ: 0ºdH

- przewodnictwo – produkt   ( wartość dop.: mniejsza lub równa 20 µS/cm ) – wartość odcz. w PZOZ: 13,9 µS/cm

- temperatura – produkt       ( wartość dop.: < 30ºC ) - wartość odczytana w PZOZ:13ºC

Pytanie nr 14:

Pkt. 21 - Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnie wyposażone w system do archiwizacji procesów mycia

i dezynfekcji nie współpracujący z systemem Endoskan. System ten jest systemem autorskim firmy Olympus, z którym współpracują tylko urządzenia oferowane przez tą firmę. Wprowadzenie takiego zapisu powoduje, że zaaferowane mogą być tylko urządzenia firmy Olympus, co stanowi ograniczanie konkurencji i naraża Zamawiającego na niepotrzebnie zwiększone koszty zakupu myjni.

Ad.14: : Zamawiający nie wyraża zgody ze względu na posiadany w pracowni endoskan (system archiwizacji)

Pytanie nr 15:

Pkt. 22 - Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnie wyposażone w port USB? Jest to rozwiązanie tożsame pod względem funkcjonalnym z opisanym w SIWZ.

Ad.15: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 16:

Pkt. 26 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 8 tyg. od daty podpisania umowy? Myjnie endoskopowe są wyrobami medycznymi, produkowanymi pod konkretne zamówienie, zaś cykl produkcyjny to ok. 7-8 tygodni.

Ad.16: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 17:

Dotyczy wymagań SIWZ – Zadanie 3

Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia przedłożenie wykazu dostaw na min. 2 dostawy odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, o łącznej wartości co najmniej 240 000, 00 zł, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Ad.17: Pkt 3.1 rozdziału „IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA” otrzymuje poniższe brzmienie:

„3.1 wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,

na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy

lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie: min. 2 dostawy odpowiadające swoim rodzajem

i wartością dostawom stanowiącym  przedmiot zamówienia o wartości co najmniej dla:

zadania nr 1:   40 000,00 zł.,

zadania nr 2: 150 000,00 zł.,

zadania nr 3: 150 000,00 zł.,

zadanie nr 4: 150 000,00 zł.,

zadania nr 5:   25 000,00 zł.,”

Pytanie nr 18:

Dotyczy Umowy:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w §8 pkt. 1 c na „w wysokości 0,1% wartości umownej urządzenia wymagającego naprawy za każdy dzień….”?

Ad.18: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę w projekcie umowy.

Pytania nr 19-26: dot. zadania nr 3

Pytanie nr 19:

Lp. 4 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie posiadające wyświetlacz 2 linijkowy pozwalający na wyświetlanie minimum 20 znaków w linijce z komunikatami w języku polskim?

Uzasadnienie: zaoferowany wyświetlacz spełnia te same zadania co wymagany przez Zamawiającego.

Ad.19: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 20:

Lp. 11 - Ponieważ to producent środków dezynfekujących definiuje czas trwania dezynfekcji chemicznej prosimy o rezygnację z postawionego wymagania.

Uzasadnienie: Urządzenie, które chcemy zaoferować pracuje  w systemie otwartym i to Szpital może wybrać środki do mycia i dezynfekcji, a nasza firma jako dostawca urządzenia nie mamy wpływu na czas trwania dezynfekcji, który wynika z instrukcji obsługi środka dezynfekującego.

Ad.20: Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ.

Pytanie nr 21:

Lp. 16 - Ponieważ norma PN-EN 15883-4 nie precyzuje w jaki sposób ma być uzdatniana woda procesowa wybór metody uzdatniania pozostawiając producentom, prosimy o dopuszczenie innych sposobów uzdatniania wody takich jak np. filtry mikrobiologiczne czy termicznego uzdatniania wody jako rozwiązanie równoważne.

Ad.21: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 22:

Lp. 21 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie dla którego system raportujący jest wbudowany w sterownik i urządzenie nie musi współpracować z systemem raportującym Endoskan?

Uzasadnienie: w cenie urządzenia zostanie wliczony system archiwizacji danych.

Ad.22: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem współpracy oferowanego systemu archiwizacji z transponderami

identyfikującymi endoskopy.

Pytanie nr 23

Lp. 22 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie wyposażone w port komunikacyjny RS485 oraz RS232?

Ad.23: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 24

Lp. 24 - Czy Zamawiający nie popełnił omyłki nie wymagając zgodności myjni do endoskopów również z dyrektywą dotyczącą wyrobów medycznych 93/42/EEC?

Ad.24: Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ.

Pytanie nr 25

Lp. 26 - Prosimy o dopuszczenie terminu dostawy do max 8 tygodni od daty podpisania umowy.

Ad.25: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 26

Lp. 27 - Prosimy o podanie typu środków chemicznych, które mają zostać dostarczone w ramach pakietu startowego, czy mają to być środki na bazie aldehydu glutarowego czy też może na bazie kwasu nadoctowego?

Ad.26: Preparaty na bazie kwasu nadoctowego.

Pytanie nr 27

dotyczące zapisów umowy paragraf 6 ustęp 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin ewentualnej wymiany sprzętu wynosił 21 roboczych?

Towar będący przedmiotem zamówienia to wysokospecjalistyczny sprzęt medyczny pochodzący z importu i obecnie wymagany termin wymiany jest niemożliwy

Ad.27: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę w projekcie umowy.

Pytanie nr 28:

dotyczące pakietu nr 3 oraz zapisów SIWZ – rozdział VIII pkt. 2.4, rozdział IX punkt 3 podpunkt 3.1: Ponieważ przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego czy Zamawiający na potwierdzanie spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia wyrazi zgodę na przedstawienie wykazu wykonanych  dostaw sprzętu medycznego endoskopowego w tym myjni endoskopowej?

Ad.28: Zamawiający uzna za spełniony i potwierdzony warunek udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy

i doświadczenia, jeśli wykonawca w odniesieniu do zadania nr 3 przedstawi wykaz wykonanych dostaw myjni

endoskopowych, pozostałe wymagania odnośnie dostaw zgodne z SIWZ.

Pytanie nr 29

Pytanie nr 3 dotyczące zapisów SIWZ rozdział XVIII  oraz zapisów umowy paragraf  2 ustęp 5a Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby podany  termin „reakcja serwisu” liczony był w dniach roboczych?

Ad.29: Zgodnie z informacją w formularzu ofertowym oraz §2 ust. 5a projektu umowy, termin „reakcja serwisu” liczony

jest w dniach roboczych.

Pytanie nr 30:

Pytanie nr 4 dotyczące zapisów  umowy paragraf  2 ustęp 8: Celem doprecyzowania zapisów umowy prosimy

o dopuszczenie zapisu

„Trzykrotna naprawa gwarancyjna tego samego elementu/podzespołu w okresie gwarancyjnym powoduje wymianę elementu/podzespołu na nowy wolny od wad”

Naprawy mogą być następstwem zarówno wady tkwiącej w urządzeniu jak i nieprawidłowego użytkowania bądź celowego uszkodzenia. Obowiązek wymiany wynikających z nieprawidłowego użytkowania bądź celowego uszkodzenia byłby naruszeniem zasady równości stron umowy, co jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego (art. 5 KC i art. 3531 KC).

Ad.30: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę w projekcie umowy.

Pytanie nr 31:

Dotyczy warunków umowy § 2 ust. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku naprawy dłuższej niż 7 dni roboczych następuje przedłużenie okresu gwarancji o czas naprawy”

Ad.31: Wyrażamy zgodę na zaproponowaną zmianę w projekcie umowy. § 2 ust. 7 projektu umowy otrzymuje

brzmienie:

„W przypadku naprawy dłuższej niż 7 dni roboczych następuje przedłużenie okresu gwarancji o czas naprawy”

Pytanie nr 32:

Dotyczy warunków umowy § 2 ust. 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Naprawę sprzętu/urządzeń w terminie max 7 dni roboczych lub do 14 dni roboczych w przypadku

konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy, od pisemnego zgłoszenia”

Ad.32: § 2 ust. 12 projektu umowy otrzymuje brzmienie:

„12. Naprawę sprzętu/urządzeń w terminie max 5 dni roboczych lub do 10 dni roboczych w przypadku

konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy, od pisemnego zgłoszenia.”

Pytanie nr 33:

Dotyczy warunków umowy § 2 ust. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie istniejącego zapisu na następujący:

„Trzykrotna naprawa gwarancyjna tego samego elementu/podzespołu w okresie gwarancyjnym powoduje wymianę elementu/podzespołu na nowy wolny od wad”

Ad.33: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę w projekcie umowy.

Pytanie nr 34:

Dotyczy warunków umowy § 4 ust. 1b

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do wskazanego paragrafu dwóch dodatkowych ustępów o następującej treści:

„W przypadku nie uiszczenia dwóch kolejnych rat w określonym terminie cała należność staję się 
z góry wymagalna”

oraz

„Do momentu uregulowania całości należności przedmiot umowy pozostaje własnością Dostawcy”.

Ad.34: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę w projekcie umowy.

Pytanie nr 35:

Dotyczy warunków umowy § 4 ust. 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu istniejącego na zapis o następującym brzmieniu:

„Wykonawca będzie zobowiązany do wykupu aparatu USG będącego własnością Zamawiającego, model:  BK Medical 2202-BLU o numerze seryjnym 1878813 za 27675,00 zł. netto (dot. zadania nr 2) na mocy wystawionej faktury VAT przez Zamawiającego”.

Ad.35: § 4 ust. 3 projektu umowy otrzymuje poniższe brzmienie:
„Wykonawca będzie zobowiązany do wykupu aparatu USG będącego własnością Zamawiającego, model:  BK Medical 2202-BLU o numerze seryjnym 1878813 za 27675,00 zł. netto (dot. zadania nr 2) na mocy wystawionej faktury VAT przez Zamawiającego”.

Pytanie nr 36:

Dotyczy warunków umowy § 4 ust. 3

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie i wskazanie wartości netto i brutto przedmiotowego aparatu BK Medical 2202-BLU o numerze seryjnym 1878813

Ad.36: Sprzedaż ze stawką VAT „zw”, zatem wartość netto jest równe wartości brutto.

Pytanie nr 37:

Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 1a oraz 2a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kar umownych z 10% na 5%?
Ad.37: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę w projekcie umowy.

Pytanie nr 38:

Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 1b

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej z 0,5% na 0,1%?

Ad.38: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę w projekcie umowy.

Pytanie nr 39:

Dotyczy warunków umowy § 7

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od naliczania kary umownej w przypadku zwłoki w usunięciu wady gdy na czas trwającej usługi serwisowej Wykonawca dostarczy odpowiedni sprzęt zastępczy.

Ad.39: W § 8 ust. 1 pkt „c”  projektu umowy Zamawiający odstąpi od naliczania kary umownej w przypadku zwłoki

w usunięciu wady, gdy na czas trwającej usługi serwisowej Wykonawca dostarczy odpowiedni sprzęt

zastępczy. Stosowna korekta w/w zapisu umowy nastąpi przed podpisaniem umowy.

Pytania nr 40-43: dot. zadania nr 3

Pytanie nr 40:

Dotyczy parametrów technicznych myjni, pkt. 4

Czy Zamawiający dopuści myjnię z dwuliniowym wyświetlaczem z komunikatami w jęz. polskim informującym

o aktualnym programie, fazie cyklu jak też wyświetlającym szczegółowe parametry procesu czy też czasie trwania procesu?

Ad.40: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 41:

Dotyczy parametrów technicznych myjni, pkt. 10

Czy Zamawiający dopuści myjnię realizującą proces dezynfekcji w temperaturze 55 °C, co jest dopuszczone przez producentów endoskopów i zgodne z normą PN EN 15883.

Ad.41: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 42:

Dotyczy parametrów technicznych myjni, pkt. 12

Czy Zamawiający dopuści myjnię z jednym płukaniem końcowym po procesie dezynfekcji, co jest zgodne z normą PN EN 15883

Ad.42: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 43:

Dotyczy parametrów technicznych myjni, pkt. 21

Czy Zamawiający dopuści myjnię dostarczaną wraz z dedykowanym programem monitorująco-raportującym do zainstalowania na komputerze Użytkownika?

Ad.43: Zamawiający nie wyraża zgody ze względu na posiadany w pracowni Endoskopowej  endoskan

(system rejestrujący)

/-/ Dyrektor PZOZ w Starachowicach

…………………………………………

( podpis osoby upoważnionej )

Sprawę prowadzi:

Waldemar Piórkowski

tel. 412739182

adres email: w.piorkowski@szpital.starachowice.pl