   Załącznik nr 6 do SIWZ
Zadanie nr 1

Laser okulistyczny - 1 szt.

Dane podstawowe:

1	Nazwa i adres producenta (dystrybutora)
2	Kraj producenta
3	Nazwa, model, typ urządzenia
4	Rok wprowadzenia do produkcji
5	Certyfikat ISO producenta
6	Znak CE (deklaracja zgodności)

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymogi graniczne TAK/NIE	Potwierdzenie - parametr / oferowany
I.	Wymagania ogólne lasera
	Laser okulistyczny fabrycznie nowy i niepowystawowy, rok produkcji 2017,	Tak
II.	Moduł YAG
	Źródło laserowe, Q-Switched Nd: Yag	Tak
	Długość fali 1064 nm	Tak
	Regulacja energii 0,3 mJ-10 mJ regulowana bezstopniowo	Tak
	Maksymalna energia 30 mJ w potrójnym pulsie	Tak
	Czas trwania pulsu 4 ns	Tak
	Ustawienia pulsu 1/2/3 pulsy na strzał z odstępem 20 mikrosekund	Tak
	Wielkość ogniska 8 mikronów	Tak
	Przesunięcie ogniskowania -150 µm/0 (30 µm)/ +150µm	Tak
III.	Moduł SLT
	Źródło laserowe Q-Switched zdwojonej częstotliwości Nd:YAG	Tak
	Długość fali 532 nm	Tak
	Regulacja energii 0,3 mJ – 2 mJ regulowana bezstopniowo	Tak
	Czas trwania pulsu 4 ns	Tak
	Wielkość ogniska 400 mikronów	Tak
IV.	Wiązka celująca
	Źródło laserowe- laser diodowy	Tak
	Długość fali 635 ±10 nm	Tak
V.	Lampa szczelinowa
	Soczewka obiektywu 1,25x	Tak
	Soczewka okularu 12,5x z regulacją dioptrii ±5D	Tak
	Całkowite powiększenie 16x	Tak
20.	System ustawień powiększeń 3 pozycyjny
21.	Regulacja dystansu między źrenicami 50mm-80mm	Tak
22.	Dystans wertykalnej regulacji podbródka 70mm	Tak
23.	Regulacja szczeliny 0-14mm	Tak
24.	Rotacja szczeliny 180 stopni	Tak
	Podświetlone pole widzenia 0,2mm/ 5,5mm/ 9mm/ 14mm	Tak
	Kąt oświetlenia 180 stopni w płaszczyźnie horyzontalnej	Tak
	Filtry kobaltowy- niebieski	Tak
	Oświetlacz LED, 6V,20W	Tak
	Panel kontrolny zintegrowany w korpusie lasera i lampy szczelinowej	Tak
	Wyświetlacz informujący o trybie pracy lasera	Tak
	Przełącznik umożliwiający wyłączenie lasera oraz włączenie w tryb YAG lub SLT	Tak
	Soczewka SLT	Tak
	Soczewka do kapsulotomii	Tak
29.	Soczewka do irydektomii	Tak
VI.	Pozostałe wymagania
30.	Gwarancja min. 24miesiące	Tak, podać
31.	Autoryzowany serwis	Tak, podać
32.	Czas reakcji serwisu-podjęta naprawa w ciągu max 96 godz.	Tak
33.	Szkolenie personelu.	Tak
34.	Termin dostawy do 6 tygodni	Tak

UWAGA:
1. TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty
2. Dla uznania oferty za ważną oferent winien zaoferować urządzenie spełniające wszystkie parametry graniczne.
3. Oświadczamy, że oferowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

Podpis Wykonawcy:

………………………

Zadanie nr 2
Tonometr bezkontaktowy z pachymetrem optycznym - 1 szt.

Dane podstawowe:
1	Nazwa i adres producenta (dystrybutora)
2	Kraj producenta
3	Nazwa, model, typ urządzenia
4	Rok wprowadzenia do produkcji
5	Certyfikat ISO producenta
6	Znak CE (deklaracja zgodności)

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymagany parametr / graniczny	Potwierdzenie - parametr / oferowany
0.	Tonometr bezkontaktowy z pachymetrem optycznym fabrycznie nowy i niepowystawowy, rok produkcji 2017,	Tak
I	Tonometria
1.	Zakres pomiaru 1-60 mmHg	Tak
2.	Ustawienia zakresów pomiarowych: 1-60 mmHg	Tak
3.	Funkcja automatycznej kontroli siły podmuchu	Tak
4.	Funkcja automatycznego naprowadzania głowicy pomiarowej w trzech płaszczyznach (możliwość pracy w trybie manualnym)	Tak
5.	Funkcja autostartu (możliwość pracy w trybie manulanym)	Tak
6.	Odległość robocza: 10-12 mm	Tak
II	Pachymetria
7.	W pełni bezkontaktowy pomiar – pachymetria optyczna	Tak
8.	Wbudowana kamera Scheimpfluga	Tak
9.	Zakres pomiarowy: 150 do 1300μm	Tak
III	Pozostałe
10.	Podgląd kąta przesączania	Tak
11.	Drukarka termiczna z automatycznym odcinaniem papieru	Tak
12.	Kolorowy, uchylny monitor LCD	Tak
13.	Zabezpieczenie przed traumatyzacją rogówki	Tak
14.	Kompensacja IOP o grubość rogówki	Tak
15.	Możliwość przesyłania plików z raportem badania do zewnętrznego komputera	Tak
16.	Możliwość podłączenia czytnika kodów kreskowych i czytnika kart chipowych	Tak
17.	Wbudowane złącza: RS-232C, USB, LAN	Tak
18.	Gwarancja min. 24miesiące	Tak
19.	Autoryzowany serwis	Tak, podać
20.	Czas reakcji serwisu-podjęta naprawa w ciągu max 96 godz.	Tak
21.	Szkolenie personelu.	Tak
22.	Termin dostawy do 6 tygodni	Tak

UWAGA:
1. TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie
        oferty
2. Dla uznania oferty za ważną oferent winien zaoferować urządzenie spełniające wszystkie parametry graniczne.
3. Oświadczamy, że oferowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych
     dodatkowych zakupów.
Podpis Wykonawcy:

………………………