   Załącznik nr 7 do SIWZ

Biometr optyczny - 1 szt.
wraz z akcesoriami

Dane podstawowe:

1	Nazwa i adres producenta (dystrybutora)
2	Kraj producenta
3	Nazwa, model, typ urządzenia
4	Rok wprowadzenia do produkcji
5	Certyfikat ISO producenta
6	Znak CE (deklaracja zgodności)

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

Lp.	Aparat do fakomelulsyfikacji zaćmy	Wymóg / graniczny	Potwierdzenie lub parametr oferowany
1	Biometr optyczny	TAK
2	Biometr optyczny dokonujący pomiarów biometrycznych metodą bezkontaktową w oparciu o częściowo koherentną interferometrię	TAK
3	Automatyczny pomiar długości gałki, krzywizny rogówki, głębokości przedniej komory w jednym badaniu	TAK
4	Pomiar w osi widzenia dzięki wbudowanemu fiksatorowi wewnętrznemu	TAK
5	Pomiar długości gałki ocznej w zakresie min. 14 – 38 mm	TAK / podać
6	Pomiar głębokości komory przedniej w zakresie min. 1,5 – 6,5 mm	TAK / podać
7	Pomiar krzywizny rogówki w zakresie min. 5 – 10 mm	TAK / podać
8	Telecentryczny system pomiaru krzywizny rógowki (pomiar niezależny od dystansu: oko pacjenta – aparat)	TAK
9	Pomiar średnicy źrenicy	TAK/NIE / tak- 10pkt, nie - 0pkt
10	Kalkulacja soczewki do wszczepu IOL	TAK
11	Pomiary WTW („white to white”)	TAK/NIE / tak- 10pkt, nie - 0pkt
12	Wbudowana dedykowana dla aparatu baza stałych soczewek zoptymalizowanych dla biometrii optycznej. Min. 200 typów soczewek	TAK
13	Możliwość tworzenia oddzielnych kont operatorów i wprowadzanie wyników pooperacyjnych pozwalające na indywidualizacja stałych soczewek dla tych operatorów	TAK
14	Wskazanie wyboru optymalnej formuły kalkulacji w zależności od / długości gałki ocznej	TAK/NIE / tak- 10pkt, nie - 0pkt
15	Baza danych pacjentów i archiwizacja wyników pomiarów	TAK
16	Automatyczne rozpoznawanie oka prawego i lewego	TAK
17	Drukarka umożliwiająca wydruk wyników pomiarów i kalkulacji	TAK
18	Jednostka pomiarowa, komputer przetwarzający oraz ekran LCD zintegrowane w jednym urządzeniu	TAK/NIE / podać prędkość
19	Klawiatura zintegrowana z touchpadem	TAK
20	Stolik o napędzie elektromotorycznym	TAK
21	Gniazdo sieciowe Ethernet oraz porty USB	TAK
22	Formuły kalkulacji soczewek: / SRK II, SRK T, Holladay, Hoffer Q, Haigis, / Haigis - L	TAK/NIE
23	Pomiar długości gałki ocznej dla oczu: / - fakijnych / - afakijnych / - wypełnionych olejem silikonowym / - wypełnionych olejem silikonowym, afakijnych / - z soczewką wewnątrzgałkową silikonową / - z soczewką wewnątrzgałkową PMMA / - z soczewką wewnątrzgałkową akrylową	TAK

Prosimy dodatkowo o wpisanie do tabeli danych o modelu, typie, itp. dla poszczególnych pozycji, jeśli jest to możliwe: dot. tabeli „dane podstawowe”

UWAGI:
Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „wymóg graniczny” słowem TAK lub poprzez wartości liczbowe są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie i potwierdzone
w kolumnie „potwierdzenie lub parametr oferowany”, Oferty, które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone jako niezgodne z SIWZ.
Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

 *Odpowiedź „NIE” powoduje odrzucenie oferty z wyłączeniem wierszy w których podany parametr jest opcjonalny
   - opis w kolumnie „wymóg graniczny” TAK/NIE tj. do wyboru przez Wykonawcę.

Do oferty prosimy ( nie jest to wymóg bezwzględny do spełnienia ) dołączyć potwierdzenie spełnienia parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów, itp. w języku polskim dla jak największej liczby pozycji. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do uzupełnienia w/w dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 PZP

Wykonawca oświadcza, że oferowany sprzęt jest urządzeniem sprawnym, a po dostarczeniu przez Wykonawcę będzie służył zgodnie z przeznaczeniem bez dodatkowych nakładów ze strony Zamawiającego.

Oferowane wyposażenie jest w pełni kompatybilne ze aparatem.

Podpis Wykonawcy:

 ………………………