   Załącznik nr 5 do SIWZ

Aparat RTG do kardioangiografii cyfrowej
wraz z akcesoriami i wyposażeniem dodatkowym - 1 szt.

Dane podstawowe:

1	Nazwa i adres producenta (dystrybutora)
2	Kraj producenta
3	Nazwa, model, typ urządzenia
4	Rok wprowadzenia do produkcji
5	Certyfikat ISO producenta
6	Znak CE (deklaracja zgodności)

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

Lp.	Parametry techniczno-użytkowe	Wymóg graniczny	Punktacja w kryterium jakości (parametry techniczne)	Potwierdzenie lub parametr oferowany
A.	Cyfrowy system do badań angiograficznych
1.	System fabrycznie nowy	TAK
2.	Rok produkcji 2018	TAK
3.	System składający się z: / - pozycjonera, / - stołu operacyjnego, / - generatora RTG, / - lampy RTG, / - rentgenowskiego toru obrazowania, / - cyfrowego systemu rejestracji obrazów.	TAK
B.	Pozycjoner
1.	Pozycjoner jednopłaszczyznowy, o zmotoryzowanych ruchach we wszystkich 3 osiach.	TAK
2.	Podłogowe mocowanie pozycjonera	TAK
3.	Zakres ruchu dla projekcji LAO/RAO mierzony w pozycji pozycjonera za głową pacjenta nie mniejszy niż 220°	TAK, podać
4.	Prędkość pozycjonera dla projekcji LAO / RAO mierzony w pozycji pozycjonera / za głową pacjenta (z wyłączeniem angiografii rotacyjnej) nie mniejsza niż 15°/s	TAK, podać	Prędkość = 15°/s - 0 pkt, Prędkość > 15°/s i < 20°/s - 1 pkt, Prędkość ≥ 20°/s - 2 pkt
5.	Zakres ruchu dla projekcji CRANIAL / CAUDAL mierzony w pozycji pozycjonera za głową pacjenta nie mniejszy niż 90°	TAK, podać
6.	Prędkość pozycjonera dla projekcji CRANIAL / CAUDAL mierzona w pozycji pozycjonera za głową pacjenta (z wyłączeniem angiografii rotacyjnej) nie mniejsza niż 15°/s	TAK, podać	Prędkość = 15°/s - 0 pkt, Prędkość > 15°/s i < 20°/s - 1 pkt, Prędkość ≥ 20°/s - 2 pkt
7.	Sterowanie ruchami pozycjonera z pulpitu przy stole angiograficznym	TAK
8.	Współbieżność ruchów pozycjonera	TAK
9.	Automatyczny programator pozycji ramienia C zapamiętywanych i przywoływanych z panelu przy stole sterowania pacjenta. Możliwość zaprogramowania minimum 45 pozycji	TAK
10.	Możliwość korzystania z przywoływania zaprogramowanych pozycji przy położeniu blatu stołu pacjenta poza położeniem 0°	TAK/NIE	TAK – 2 pkt / NIE – 0 pkt
11.	System antykolizyjny	TAK, podać	2 pkt za każdy typ systemu antykolizyjnego: elektroniczny, elektromechaniczny, pneumatyczny, pojemnościowy
12.	Ręczne (bez użycia silników) ustawienie statywu w pozycji parkingowej z wbudowanym hamulcem uruchamianym ręcznie	TAK/NIE	TAK – 2 pkt / NIE – 0 pkt
13	Konturing pacjenta – automatyczne zapewnienie utrzymywania stałej odległości detektora od ciała pacjenta w czasie zmian projekcji realizowanych ruchem statywu i stołu.	TAK/NIE, podać nazwę opcji	TAK – 4 pkt / NIE – 0 pkt
14.	Wyświetlacz danych systemowych w sali badań (minimalny zakres: LAO/RAO, CRANIAL / CAUDAL, SID)	TAK, podać
C.	Stół pacjenta
1.	Mocowanie stołu na podłodze	TAK
2.	Obciążenie stołu statyczne nie mniejsze niż 200 kg	TAK, podać
3.	Dodatkowe obciążenie stołu podczas akcji reanimacyjnej nie mniejsze niż 50 kg	TAK, podać
4.	Szerokość płyty pacjenta nie mniejsza niż 46 cm	TAK, podać
5.	Zakres ruchu poprzecznego płyty pacjenta nie mniejszy niż 27 cm	TAK, podać
6.	Zakres zmotoryzowanego ruchu pionowego stołu nie mniejszy niż 28 cm	TAK, podać
7.	Pochłanialność blatu pacjenta na całej długości jego przezierności nie większa niż ekwiwalent 1,4 mm Al.	TAK, podać	Pochłanialność = 1,4 mm AL - 0 pkt, pochłanialność < 1,4 mm AL i > 0,9 mm AL - 1 pkt, pochłanialność ≤ 0,9 mm AL - 2 pkt
8.	Wyposażenie stołu min: / - materac, / - podkładka pod ramię i przedramię pacjenta umożliwiająca wykonanie badań z dostępu radialnego, / - statyw na płyny infuzyjne (anestetyczny), / - podkładki pod ręce pacjenta wzdłuż tułowia przepuszczalne dla promieniowania	TAK
9.	Sterowanie wszystkimi ruchami ramienia C, stołu i kolimatora możliwe bezpośrednio przy stole pacjenta.	TAK
10.	Sterowanie wszystkimi trybami fluoroskopii i akwizycji możliwe bezpośrednio przy stole pacjenta.	TAK
11.	Sterowanie zapisem obrazów fluoroskopowych możliwe bezpośrednio przy stole pacjenta.	TAK
12.	Sterowanie funkcjami angiografu z panelu dotykowego z minimalnym zakresem funkcjonalności obejmującym sterowanie systemem rejestracji obrazów.	TAK
13.	Mocowanie przy stole badań paneli sterowania po trzech stronach stołu. Szyny (relingi) do mocowanie urządzeń sterujących po lewej, prawej i na brzegu skrajnym od strony nóg	TAK
14.	Zakres badania bez konieczności przemieszczania pacjenta na stole	≥ 120 cm, podać
15.	Zakres obrotu stołu wokół osi pionowej [°]	≥ 240°, podać	Obrót = 240° - 0 pkt, obrót > 240° i < 300°- 1 pkt, obrót ≥ 300° - 2 pkt
16.	Możliwość zatrzymania blatu stołu w dowolnym momencie obrotu	TAK/NIE	TAK – 2 pkt / NIE – 0 pkt
17.	Długość blatu	≥ 280 cm, podać	Długość = 280 cm - 0 pkt, długość > 280 cm i < 300 cm - 1 pkt, długość ≥ 300 cm - 2 pkt
18.	Zakres ruchu wzdłużnego płyty pacjenta	≥ 110 cm, podać
D.	Generator RTG
1.	Generator Rtg	TAK, podać producenta i model
2.	Moc wyjściowa generatora nie mniejsza niż 100 kW	TAK, podać
3	Moc ciągła generatora bez ograniczeń czasowych	≥2 kW, podać	moc < 3 kW - 0 pkt, moc ≥ 3 kW - 2 pkt
4.	Zakres napięcia kV dla radiografii min. 50 - 125 kV	TAK, podać
5.	Zakres napięcia kV dla fluoroskopii min. 60 - 120 kV	TAK, podać
6.	Programy anatomiczne	TAK
7.	Włącznik ekspozycji (pedał skopia/grafia) w sali badań	TAK
8	Generator o parametrach wystarczających dla uzyskania maksymalnych parametrów lampy RTG (obciążenie lampy mocą ciągłą, prąd anodowy)	TAK
9.	Zabezpieczenie generatora przed przypadkowym wyzwoleniem promieniowania	TAK
E.	Lampa RTG
1.	Lampa rentgenowska z wirująca anodą	TAK, podać producenta i model
2.	Lampa rentgenowska min. 2-ogniskowa	TAK, podać	Lampa 3-ogniskowa – 2 pkt Lampa 2-ogniskowa – 0 pkt
3.	Lampa sterowana siatką	TAK
4.	Moc największego ogniska lampy, zgodnie z normą IEC 60613	≥ 65 kW, podać	Moc = 65 kW - 0 pkt, moc > 65 kW i < 100 kW - 1 pkt, moc ≥ 100 kW - 2 pkt
5	Wymagana maksymalna wartość prądu anodowego dla radiografii	Min. 1000mA przy 100 kV
6.	Obroty anody [obr/min]	≥ 7000 obr/min, podać
7.	Najmniejsze ognisko lampy RTG	≤ 0,5, podać	Ognisko = 0,5 - 0 pkt, ognisko < 0,5 mm i > 0,3 - 1 pkt, ognisko ≤ 0,3 mm - 2 pkt
8.	Kolejne po najmniejszym ognisko lampy RTG	≤ 0,8 podać	Ognisko = 0,8 - 0 pkt, ognisko < 0,8 i > 0,6 - 1 pkt, ognisko ≤ 0,6 - 2 pkt
9.	Max obciążenie lampy mocą ciągłą w czasie prześwietlania [kW] (bez ograniczeń czasowych)	≥ 3,2 kW, podać
10.	Pojemność cieplna anody	≥ 3,0 MHU, podać	Pojemność = 3,0 MHU - 0 pkt, pojemność > 3,0 MHU i < 5,0 MHU - 1 pkt, pojemność ≥ 5,0 MHU - 2 pkt
11.	Pojemność cieplna kołpaka	≥ 4,9 MHU, podać	Pojemność = 5,0 MHU - 0 pkt, pojemność > 5,0 MHU i < 7,0 MHU - 1 pkt, pojemność ≥ 7,0 MHU - 2 pkt
12.	Sterowanie kolimatorem z pulpitu przy stole angiograficznym	TAK
13.	Przesłony prostokątne	TAK
14.	Przesłony półprzepuszczalne	TAK
15.	Dodatkowa filtracja (np. filtry miedziowe, tantalowe) przy prześwietlaniu z wyłączeniem filtracji inherentnej lampy o współczynniku filtracji nie mniejszym niż 0,9 mm Cu. (w wypadku filtracji innej niż miedziowa podać w przeliczeniu na mm Cu)	TAK, podać
16.	Ilość stopni filtracji promieniowania miedziowej / tantalowej z wyłączeniem filtracji inherentnej lampy nie mniejsza niż 3.	TAK, podać
17.	Automatyczny dobór filtracji dawki promieniowania rtg – automatyczne wprowadzanie filtrów spektralnych – zależnie od gęstości badanej części anatomicznej pacjenta i zmian ustawień pozycjonera	TAK
18.	Funkcja przełączania ogniska na zapasowe w przypadku awarii ogniska podstawowego lampy RTG	TAK
F.	Rentgenowski tor obrazowania
1.	Rodzaj rejestratora obrazu - płaski panel cyfrowy	TAK, podać producenta i model
2.	Płaski detektor cyfrowy o przekątnej nie większej niż 30 cm	TAK, podać oba boki rejestratora (wielkości dla trybu obrazowania)
3.	Kształt płaskiego panelu cyfrowego	TAK, podać	DQE = 77% - 0 pkt, DQE > 77% i < 80% - 1 pkt DQE ≥ 80% - 2 pkt
4.	DQE przy 0 lp/mm [%]	≥ 77%, podać	DQE = 77% - 0 pkt, DQE > 77% i < 80% - 1 pkt DQE ≥ 80% - 2 pkt
5.	Matryca detekcyjna panelu (fizyczna matryca detekcyjna, rozumiana jako liczba rzeczywistych elementów, z których odczytywany jest obraz w panelu) nie mniejsza niż 1k x 1k	TAK, podać dokładną ilość pikseli dla każdego wymiaru
6.	Liczba pól obrazowych (FOV) nie mniejsza niż 3	TAK, podać
7.	Pojemność dysku twardego (bez kompresji) w obrazach w matrycy 1024x1024, 12 bitów, nie mniejsza niż 50 000 obrazów	TAK, podać
8.	Wielkość piksela [μm]	≤ 200 μm, podać
G.	Aplikacje kliniczne i cyfrowy system rejestracji obrazów
1.	Cyfrowa fluoroskopia pulsacyjna z częstotliwością między 20-30 obrazów/s oraz 10-15 obrazów/s oraz nie mniej niż jedna wartość poniżej 10 obrazów/s.	TAK, podać
2.	Cyfrowa fluoroskopia pulsacyjna - nie mniej niż jedna częstotliwość poniżej 5 obrazów/s.	TAK/NIE, podać	TAK – 2 pkt / NIE – 0 pkt
3.	LIH (last image hold)	TAK
4.	Zapisywanie i dynamiczne odtwarzanie pętli fluoroskopii (archiwizowanie na HD oraz na nośnikach typu CD/DVD)	TAK, podać nazwę
5.	Pętla fluoroskopowa– podać maksymalną liczbę klatek przechowywanych w buforze	>= 400 / Podać
6.	Pakiet specjalizowanych aplikacji (nie mniej niż 3 aplikacje) wspomagające operatora w wykonywaniu interwencji wieńcowych, pozwalający poprawę wizualizacji: / serca i naczyń, / stentów po rozprężeniu, / jednoczasową wizualizację stentu i naczynia	TAK, podać nazwę	TAK – 2 pkt / NIE – 0 pkt
8.	Specjalizowane oprogramowanie wspomagających operatora w wykonywaniu interwencji wieńcowych, pozwalający na redukcję rozmycia fluoroskopowego - przy zachowania poziomu dawki wyjściowej - włączane automatycznie przez system w wyniku pomiaru i kontroli przezierności ciała pacjenta	TAK/NIE	TAK – 2 pkt / NIE – 0 pkt
9.	Specjalizowane oprogramowanie do poprawy wizualizacji rozprężonych stentów w naczyniach wieńcowych	TAK, podać nazwę
10.	Specjalizowane oprogramowanie do poprawy wizualizacji rozprężonych stentów pozwalające na jednoczesną prezentację stentu, prowadnika i znaczników wraz z opcją wizualizacji na obrazie prowadnika w obszarze poza stentem z jednoczesnym usunięciem wizualizacji prowadnika na obrazie w obrębie stentu.	TAK/NIE	TAK – 2 pkt / NIE – 0 pkt
11.	Funkcja poprawy wizualizacji rozprężonych stentów dostępna z poziomu panelu dotykowego przy stole zabiegowym	TAK/NIE	TAK – 2 pkt / NIE – 0 pkt
13.	Specjalizowane oprogramowanie do poprawy wizualizację stentów na tle naczyń wieńcowych, dostępne przed i po rozprężeniu pozwalające na ocenę wzajemnego położenia stentów oraz położenia stentów względem naczyń, dedykowane do wykonania złożonych klinicznie przypadków wieńcowych takich jak bifurkacje	TAK, podać nazwę	TAK – 2 pkt / NIE – 0 pkt
14.	Funkcja poprawy wizualizacji stentów na tle naczyń wieńcowych z jednoczesną poprawą wizualizacji samych naczyń, dostępna z poziomu panelu dotykowego przy stole zabiegowym	TAK/NIE	TAK – 2 pkt / NIE – 0 pkt
15.	Specjalizowane oprogramowanie do analizy klinicznej stenoz naczyń	TAK
16.	Specjalizowane oprogramowanie do analizy klinicznej lewej komory.	TAK
17.	Realizacja funkcji analiz i sterowanie aplikacjami (analiza stenoz i analiza lewej komory) przy stole badań	TAK
18.	Wyświetlanie wybranego obrazu radiograficznego na panelu dotykowym	TAK/NIE	TAK – 2 pkt / NIE – 0 pkt
19.	Wykonanie pomiaru odległości i analizy stenoz dostępne poprzez oznaczenie punktów do pomiaru bezpośrednio na obrazie na panelu dotykowym.	TAK/NIE	TAK – 2 pkt / NIE – 0 pkt
20.	Całość systemu obrazowania angiograficznego wyposażona w funkcje umożliwiające wykonywanie fluoroskopii z natężeniem dawki nie większym niż 0,15 mGy/s. Powyższa wartość potwierdzona dla fantomu 20 cm PMMA w instrukcji obsługi systemu w oferowanej konfiguracji.	TAK
21.	Całość systemu obrazowania angiograficznego wyposażona w funkcje umożliwiające wykonywanie akwizycji kardiologicznych z częstotliwością 15 klatek/s z natężeniem dawki nie większym niż 0,037 mGy/klatkę. Powyższa wartość potwierdzona dla fantomu 20 cm PMMA w instrukcji obsługi systemu w oferowanej konfiguracji.	TAK
22.	Akwizycja w trybie angiografii rotacyjnej zapewniająca wgląd do drzewa tętnic wieńcowych w czasie rzeczywistym z jednego wstrzyknięcia kontrastu. Skan rotacyjny realizowany poprzez ruch statywu po zaprogramowanej trajektorii będącej złożeniem ruchów LAO/RAO/CRAN/CAUD. Możliwość zaprogramowania co najmniej 5 trajektorii. Funkcja realizowana za pomocą włącznika w Sali badań.	TAK/NIE	TAK – 4 pkt / NIE – 0 pkt
H	Monitory obrazowe – Zamawiający dopuszcza wykorzystanie posiadanej infrastruktury w zakresie zawieszenia sufitowego
1.	Zawieszenie sufitowe wspólne w sali badań na minimum 4 monitorów typu LCD (dwa monitory obrazowe angiografu: 1 live i 1referencyjny, 1 monitor niezależnej angiograficznej stacji roboczej, 1 monitor dla systemu hemodynamicznego.	TAK, podać
2.	1 monitor obrazowy angiografu referencyjne w sali badań, LCD o przekątnej min. 19”	TAK, podać
3.	1 monitor obrazowy angiografu Live w sali badań, LCD o przekątnej min. 19”	TAK, podać
4.	2 monitory obrazowe kolorowe w sali badań, LCD o przekątnej min. 19”	TAK, podać
I.	Niezależna angiograficzna stacja robocza do przeglądu, postprocesingu oraz archiwizacji obrazów
1.	Konsola do obróbki obrazów angiograficznych, niezależna od konsoli operatorskiej aparatu angiograficznego	TAK
2.	RAM	≥ 8GB, podać
3.	HD	≥ 290 GB, podać
4.	Rzeczywista ilość obrazów w rozdzielczości 1024x1024, 12 bit, którą system pozwala zapamiętać na HD stacji roboczej	≥ 100 000, podać
5.	Niemniej niż 1 monitor obrazowy stacji roboczej w sterowni: LCD o przekątnej min. 19”	TAK, podać
6.	Specjalizowane oprogramowanie do analizy klinicznej stenoz naczyń	TAK
7.	Specjalizowane oprogramowanie do analizy klinicznej lewej komory.	TAK
8.	Prezentacja wyników pracy specjalizowanego oprogramowania do analizy klinicznej stenoz naczyń i analizy klinicznej lewej komory na monitorze stacji roboczej (dodatkowy monitor inny niż live i referencyjny angiografu)	TAK
9.	Nagrywarka CD lub DVD	TAK, podać
10.	Archiwizacja danych obrazowych na dyskach CD w formacie DICOM w sposób umożliwiający ich odtwarzanie na dowolnym komputerze PC bez żadnego dodatkowego oprogramowania klinicznego	TAK
11.	Odtwarzanie nagranych na nośnikach jednokrotnego zapisu CD/DVD-RW obrazów w standardzie DICOM 3.0, wcześniej lub na innych aparatach, przez system cyfrowy aparatu lub dodatkową, osobną stację roboczą, wraz z prezentacją odtworzonych obrazów na monitorach obrazowych w sterowni	TAK
12.	DICOM 3.0 / Dicom Send, / Dicom Query/Retrieve, / Dicom Print.	TAK
J.	System monitorowania hemodynamicznego – zamawiający dopuszcza rozbudowę posiadanego obecnie polifizjografu do stanu funkcjonalnego opisanego poniżej
1.	Stacja badań hemodynamicznych	Podać typ i producenta
2.	Baza danych umożliwiająca przechowywanie wyników badań: danych demograficznych pacjentów wraz z zarejestrowanymi przynależnymi przebiegami EKG, ciśnień i innymi mierzonymi parametrami oraz z wyliczonymi wskaźnikami	TAK
3.	Konsola komputerowa z kolorowym monitorem LCD o przekątnej min. 19”	TAK, podać
4.	Pomiar i jednoczesna prezentacja min. 12 kanałów EKG	TAK
5.	Pakiet startowy, min. 50 cewników do pomiaru EKG 50 szt. jednorazowych zestawów pomiarowych do pomiaru ciśnienia krwawego	TAK
6.	Pomiar i prezentacja częstości akcji serca	TAK
7.	Pomiar i prezentacja cardiac output (CO) metodą termodilucji	TAK
8.	Pomiar i prezentacja Sp02	TAK
9.	Pomiar i jednoczesna prezentacja min. 2 ciśnień inwazyjnych	TAK
10.	Pomiar FFR	TAK
11.	Oprogramowanie do obliczania parametrów hemodynamicznych (lewe i prawe serce dla dorosłych i dzieci), gradienty ciśnień, powierzchnia otwarcia zastawek, przecieki międzykomórkowe	TAK
12.	Analiza gradientów ciśnień, analiza przecieków	TAK
13.	Prezentacja krzywych, parametrów, danych demograficznych pacjentów i wyliczonych wskaźników na monitorze kontrolnym / monitorach kontrolnych w Sali badań	TAK
14.	Kolorowy monitor kontrolny/ monitory kontrolne w Sali badań typu „Flat” (TFT/LCD) o przekątnej 19”	TAK
15.	Sufitowe zawieszenie monitora kontrolnego wraz z monitorami obrazowymi angiografu	TAK
16.	Archiwizacja mierzonych przebiegów na CD lub DVD lub kartach SD	TAK	Karty SD – 2 pkt / inne nośniki – 0 pkt
17.	UPS dla stacji badań hemodynamicznych umożliwiający w przypadku zaniku zasilania zapisanie w pamięci zmierzonych krzywych/ wyliczonych parametrów hemodynamicznych. UPS zabezpieczający całą część komputerową aparatu przed utratą danych w przypadku zaniku napięcia	TAK
18.	Wszystkie moduły pomiarowe i obliczeniowe winny stanowić integralną całość oferowanego cathlab’u – jeden system jednego producenta	TAK, podać producenta
K.	Narzędzia monitorowania i zarządzania dawką promieniowania
1.	Pomiar dawki promieniowania na wyjściu z lampy rtg wraz z prezentacją sumarycznej dawki z prześwietlenia i akwizycji w trybie zdjęciowym na monitorze/ wyświetlaczu w sali zabiegowej	TAK, podać nazwę funkcjonalności realizującej wymaganą opcję
2.	Funkcjonalność śledzenie rozkładu dawki na ciele pacjenta w czasie całego trwania zabiegu. Funkcjonalność tworzenia map dawki prezentujące rozkład dawki na ciele pacjenta.	TAK/NIE, jeżeli odpowiedź brzmi TAK, podać nazwę funkcjonalności realizującej wymaganą opcję	TAK – 2 pkt / NIE – 0 pkt
3.	Funkcjonalność śledzenie rozkładu w postaci map dawki na ciele pacjenta. Funkcjonalaność pozwalająca na zapis i eksport mapy dawek w formacie DICOM	TAK/NIE	TAK – 2 pkt / NIE – 0 pkt
4.	Funkcjonalność śledzenie rozkładu w postaci map dawki na ciele pacjenta realizowana bezpośrednio na angiografie. Rozwiązanie zintegrowane, oprogramowanie uruchamiane na konsoli angiografu. Prezentacja map dawek na monitorze angiografu.	TAK/NIE	TAK – 2 pkt / NIE – 0 pkt
5.	Oprogramowanie do zarządzania informacją o dawce promieniowania rentgenowskiego. / Zewnętrzny system zarządzania dawką pacjenta, pozwalające na zbieranie kompletnej informacji o dawkach, jakie zostały zarejestrowane w system w czasie wykonywania wszystkich procedur oraz przetwarzanie tych informacji.	TAK
6.	Oprogramowanie do zarządzania informacją o dawce promieniowania rentgenowskiego, pozwalające na przeglądanie historii dawki w rozbiciu na: / pacjentów, / regiony anatomiczne / rodzaje badań RTG / osobę przeprowadzającą badanie / zmiany pracy zespołu diagnostyki obrazowej (np. poranna, popołudniowa, wieczorna itd.)	TAK/NIE, jeżeli odpowiedź brzmi TAK, podać nazwę funkcjonalności realizującej wymaganą opcję	TAK – 2 pkt / NIE – 0 pkt
7.	Oprogramowanie do zarządzania informacją o dawce promieniowania rentgenowskiego pozwalające na generowanie ostrzeżenia o przekroczeniu progu zdefiniowanej dawki, które jest: / wysyłane w czasie rzeczywistym w trakcie badania na adresy poczty elektronicznej wpisane na listę mailingową oprogramowania, / możliwość wyjaśnienia przekroczenia dawki w formie komentarza również zapisywanego w archiwum	TAK/NIE, jeżeli odpowiedź brzmi TAK, podać nazwę funkcjonalności realizującej wymaganą opcję	TAK – 2 pkt / NIE – 0 pkt
8.	Oprogramowanie do zarządzania informacją o dawce promieniowania rentgenowskiego pozwalające na generowanie zautomatyzowanych raportów dla użytkownika: / tygodniowych, / miesięcznych , / w zadanym okresie .	TAK/NIE, jeżeli odpowiedź brzmi TAK, podać nazwę funkcjonalności realizującej wymaganą opcję	TAK – 2 pkt / NIE – 0 pkt
9.	Oprogramowanie do zarządzania informacją o dawce promieniowania rentgenowskiego pozwalające na Zdefiniowanie poziomów alarmów dla każdego wskaźnika: / poziom RPAK (mGy), / Czas fluoroskopii Fluoroscopy (min), / Poziom DAP (Gy.cm)	TAK/NIE, jeżeli odpowiedź brzmi TAK, podać nazwę funkcjonalności realizującej wymaganą opcję	TAK – 2 pkt / NIE – 0 pkt
L.	Akcesoria, wyposażenie dodatkowe
1.	Osłona przed promieniowaniem na górne części ciała w postaci szyby ołowiowej	TAK
2.	Lampa zabiegowa mocowana na suficie wykonana w technologii LED.	TAK
3.	Osłona przed promieniowaniem na dolne partie ciała (dla personelu) w postaci fartucha z gumy ołowiowej mocowanego z boku stołu pacjenta.	TAK
4.	Interkom do komunikacji głosowej sterownia – sala zabiegowa	TAK
5.	Fartuch ochronny typu płaszcz, materiał Xenolite NL rozmiar M (dwustronny). Posiadający poduszki łagodzące nacisk na barki i wygodne zapięcie typu rzep, fartuch zapinany na zakładkę. / Równoważnik osłabienia promieniowania 0,25 mm Pb	TAK
6.	Cieplarka do leków i płynów medycznych, do podgrzewania środków kontrastowych. Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej, szklane drzwiczki zamykane na zamek. Dwie półki o regulowanej wysokości. Elektroniczna regulacja temperatury w zakresie od 30 -70 stopni C. W. Grawitacyjny obieg powietrza. Pojemność 20 litrów, moc urządzenia 100 W	TAK
Ł.	Wymagania dodatkowe
1.	Szkolenie aplikacyjne u użytkownika nie mniej niż 7 dni roboczych	TAK
2.	Dokumentacja: instrukcje obsługi w języku polskim, dokumentacja serwisowa	TAK
3.	Certyfikaty i dopuszczenia zgodne z obowiązującym w Polsce prawem	TAK
4.	Wykonanie testów akceptacyjnych i specjalistycznych po zakończeniu instalacji	TAK
5.	Wykonanie prac adaptacyjnych wymienionychw § 1 ust. 2 projektu umowy	TAK
M.	Wymogi serwisowe
1.	Serwis gwarancyjny w okresie nie krótszym niż 24 miesiące prowadzony przez autoryzowany serwis producenta	TAK, podać
2.	Czas przystąpienia do naprawy w terminie max. 24 godziny od zgłoszenia awarii z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy	Podać
3.	Wymiana elementu zestawu na fabrycznie nowy, wolny od wad po 3 naprawie gwarancyjnej.	TAK
4.	Bezpłatne przeglądy wg zaleceń producenta (min. 2 przeglądy w okresie 12 m-cy)	TAK, podać
5.	Możliwość zdalnej diagnostyki angiografu, z możliwością wykonywania zdalnych napraw przy wykorzystaniu połączeń internetowych	TAK
6.	Możliwość zgłoszenia awarii bezpośrednio z konsoli aparatu	TAK/NIE	TAK – 2 pkt / NIE – 0 pkt
N.	Serwis pogwarancyjny
1.	Gwarancja sprzedaży części zamiennych po upływie okresu gwarancyjnego	Nie mniej niż 10 lat od dnia przekazania aparatu do eksploatacji
2.	Gwarancja dostępności serwisu po upływie okresu gwarancyjnego	Nie mniej niż 10 lat od dnia przekazania aparatu do eksploatacji
3.	Liczba niezbędnych przeglądów konserwacyjnych w ciągu roku	Podać

Prosimy dodatkowo o wpisanie do tabeli danych o modelu, typie, itp. dla poszczególnych pozycji, jeśli jest to możliwe: dot. tabeli „dane podstawowe”

UWAGI:
Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „wymóg graniczny” słowem TAK lub poprzez wartości liczbowe są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie i potwierdzone
w kolumnie „potwierdzenie lub parametr oferowany”, Oferty, które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone jako niezgodne z SIWZ.
Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

 *Odpowiedź „NIE” powoduje odrzucenie oferty z wyłączeniem wierszy w których podany parametr jest opcjonalny
   - opis w kolumnie „wymóg graniczny” TAK/NIE tj. do wyboru przez Wykonawcę.

Do oferty prosimy ( nie jest to wymóg bezwzględny do spełnienia ) dołączyć potwierdzenie spełnienia parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów, itp. w języku polskim dla jak największej liczby pozycji. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do uzupełnienia w/w dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 PZP
Wykonawca oświadcza, że oferowany sprzęt jest urządzeniem sprawnym, a po dostarczeniu przez Wykonawcę będzie służył zgodnie z przeznaczeniem bez dodatkowych nakładów ze strony Zamawiającego.

Oferowane wyposażenie jest w pełni kompatybilne ze aparatem.

Podpis Wykonawcy:

 ………………………