## P34072017CH
Sprawa P/06/01/2019/ChM | [9 empty] | Załącznik nr 5 do SIWZ
Wykaz wyrobów z opisem minimalnych wymagań, parametrów i ilości przewidywanego zużycia w okresie 12 miesięcy
Nr pakietu | Nr poz. w pakiecie | Opis | Nazwa handlowa/producent/nr katalogowy | Wielkość opakowania handlowego | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Cena z VAT brutto | Stawka VAT w % | Wartość Netto | Wartość VAT | Wartość Brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | 1.1 | Koszyk spiralny wielorazowego użytku, min. śr. Kanału roboczego 2,8mm, dł. Robocza 1900mm, średnica koszyka 22mm, posiadający rozkręcaną część dystalną, co umożliwia nakręcenie na rękojeść posiadanego awaryjnego litotryptora bez zniszczenia koszyka, umozliwiajacy kontrastowanie dróg zólciowych, zapewniający właściwą szczelność na poziomie rękojeści. |  |  | szt | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
| 1.2 | Koszyk bez dodatkowych ramion, wielorazowego użytku, min. śr. Kanału roboczego 2,8mm, dł. Robocza 1900mm, średnica koszyka 22mm, posiadający rozkręcaną metalową część dystalną, co umożliwia nakręcenie na rękojeść awaryjnego litotryptora bez zniszczenia koszyka, umozliwiajacy kontrastowanie dróg żółciowych, zapewniający właściwą szczelność na poziomie rękojeści. |  |  | szt | 40 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
| 1.3 | Koszyk do ekstrakcji złogów, czterodrutowy z funkcją awaryjnej litotrypsji z zabezpieczeniem przed uwięźnięciem złogu wewnątrz kosza, z krótkim kanałem na prowadnik od strony dystalnej, współpracuje z prowadnikiem 0,035; wymagane rozmiary kosza: 1,5 cm x 6 cm, długości kosza w formie schowanej do osłonki 40mm, 50mm, 60mm, 70mm, |  |  | szt | 15 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Razem pakiet nr 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | 2.1 | Koszyk wielorazowy z dodatkowymi ramionami typu kwiat, minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm, długość robocza 1950 mm ,średnica koszyka 20, minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm, długość robocza 1950mm, umożliwiajacy kontrastowanie dróg żółciowych, zapewniający właściwą szczelność na poziomie rękojeści. |  |  | szt | 30 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Razem pakiet nr 2 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | 3.1 | Prowadnice jednorazowe do zabiegów ERCP, typu zebra przez co identyfikująca ruch, dł. 450-480 cm, dwa końce cieniodajne róznej dlugości ,średnica prowadnicy od 0,018 do 0,035 z miękką końcówką wykazującą właściwą sztywność w części proksymalnej zapobiegającą wyciągnięciu podczas protezowania. Ilości w poszczególnych rozmiarach w zależności od potrzeb zamawiającego |  |  | szt | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Razem pakiet nr 3 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | 4.1 | Trójnik - łącznik do ECPW |  |  | szt | 50 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Razem pakiet nr 4 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | Cewnik trzustkowy wielorazowy z długą stożkową końcówką średnicy 2,5 Fr, przyjmujący prowadnice 0,025, posiadający znacznik fluoroskopowy na końcu, minimalna długość robocza 1950 mm |  |  | szt | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Razem pakiet nr 5 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | 6.1 | Balony do usuwania złogów z możliwością insuflacji do średnicy w granicach 9mm- 18mm, współpracuje z prowadnikiem 0,035, możliwość swobodnego kontrastowania z wprowadzona prowadnicą 0,035 dystalnie od balonu po wprowadzeniu prowadnika i typowym zagięciu wymaganym do wprowadzenia do dróg żółciowych. Wykauzujace dostateczną podatność na zaginanie części dystalnej umożliwiające swobodne wprowadzenie przez zagięty elewator duodenoskopu. Preferowany przezierny dystalny odcinek w stopniu umożliwiajacym obserwacje prowacnicy typu Zebra. |  |  | szt | 50 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Razem pakiet nr 6 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | 7.1 | Zestawy do drenażu przezskórnego dróg żółciowych. Możliwość stabilizacji kształtu cewnika po wprowadzeniu do drzewa żółciowego, cewnik widoczny w skopii RTG. |  |  | szt | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Razem pakiet nr 7 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | 8.1 | Wielorazowe szczypce chwytające, 5- ramienne do usuwania polipów i ciał obcych, średnica kanału roboczego 2,8mm, długość robocza 2300mm, szerokość otwarcia 20mm. |  |  | szt | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Razem pakiet nr 8 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | 9.1 | Osłony końcówek do posiadanych duodenoskopów Olympus serii 160 |  |  | szt | 5 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
| 9.2 | Osłony końcówek do posiadanych duodenoskopów Fujinon serii ED 530 XT8 |  |  | szt | 50 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Razem pakiet nr 9 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | 10.1 | Cewniki do wykonania manometrii odbytu z balonem, pasujące do zestawu manometrycznego marki Sandhill , który Zamawiający posiada. |  |  | szt | 30 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Razem pakiet nr 10 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | 11.1 | Osłony metalowe do posiadanych litotryptorów (podać typ litotryptorów) |  |  | szt | 4 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Razem pakiet nr 11 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | 12.1 | Śruby do usuwania protez średnicy 5Fr (szt 1) i 8,5Fr ( szt 1). |  |  | szt | 2 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Razem pakiet nr 12 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | 13.1 | Balon do rozszerzania przełyku ze znacznikiem widocznym w fluoroskopii, kompatybilny z posiadana raczką typ Alliance II Boston. |  |  | szt | 2 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Razem pakiet nr 13.1 |  |  | 0 | 0 | 0
13A | 13A.1 | Manometr do posiadanej rączki do rozszerzania, typ Alliance II - Boston. |  |  | szt | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Razem pakiet nr 13.2 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 14.1 | Szczotki do czyszczenia kanałów woda -powietrze do posiadach duodenoskopów Fujinon serii ED 530 XT8 |  |  | szt | 50 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Razem pakiet nr 14 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | 15.1 | Szczotki do czyszczenia przestrzeni wokół elewatora duodenoskopu . |  |  | szt | 100 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Razem pakiet nr 15 |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Podsumowanie |  |  | 0 | 0 | 0