## Arkusz1
Załącznik nr 6 do SIWZ
Tabela nr 1 - zestawienie ilości badań na 36 miesięcy wraz z dzierżawą analizatora i niezbędnego wyposażenia do wykonywania badań serologicznych
L.p. | przedmiot zamówienia | ilość oznaczeń 36 mies. | Uwagi
1. | Grupa krwi (antygeny ABO, RhD, izoaglutyniny A1,B, badanie przeglądowe w kierunku alloprzeciwciał odpornościowych) | 12000
2. | Właściwa próba krzyżowa – biorcy (kontrola antygenów ABO i RhD, badanie przeglądowe w kierunku alloprzeciwciał odpornościowych | 6000
3. | Właściwa próba krzyżowa – dawcy (kontrola antygenów ABO i RhD, właściwa próba krzyżowa) | 18000
4. | Grupa krwi noworodka | 450
5. | Badanie przeglądowe w kierunku alloprzeciwciał odpornościowych u kobiet ciężarnych | 600
6. | Kwalifikacja do podania immunoglobuliny anty-RhD | 450
W wyżej wymienionych ilościach badań należy uwzględnić zaoferowanie stosownych kalibratorów, materiałów kontrolnych na dwóch poziomach,
podana ilość oznaczeń już zawiera ilości oznaczeń przeznaczone na kontrole i kalibracje.
Tabela nr 2 - Odczynniki niezbędne do wykonania ww badań-wypełnia oferent
L.p. | Nazwa handlowa asortymentu i nr katalogowy jak na fakturze z określeniem wielkości opakowania | Ilość szt. | Cena jedn. netto za szt. | Wartość netto zł | Cena jedn. brutto za szt. | VAT % | Wartość brutto zł
1.
2.
…
…
Tabela nr 3 - Materiały zużywalne i eksploatacyjne oraz inne (jeśli występują)-wypełnia oferent
L.p. | Nazwa handlowa asortymentu i nr katalogowy jak na fakturze z określeniem wielkości opakowania | Ilość szt. | Cena jedn. netto za szt. | Wartość netto zł | Cena jedn. brutto za szt. | VAT % | Wartość brutto zł
1.
2.
…
…
Razem
Za niedoszacowanie ilości kalibratorów, materiałów kontrolnych, materiałów zużywalnych do ilości oznaczeń odpowiada Wykonawca/Oferent
Tabela nr 4 - Dzierżawa analizatora i sprzętu niezbędnego do wykonywania badań w Pracowni Serologii
Lp. | Nazwa analizatora, producent | Cena netto dzierżawy za 1 mies/zł | Okres dzierżawy w mies. | Cena brutto dzierżawy za 1 mies/zł | Wartość netto 36 mies/zł | VAT % | Wartość brutto 36 mies/ zł
1. | Analizator |  | 36
2. | Wirówka do kart serologicznych(back up) |  | 36
3. | Wirówka do przygotowania próbek |  | 36
4. | Drukarka kodów |  | 36
Tabela nr 5 - Parametry graniczne dla systemu do manualnej elektroforezy białek
Lp. | Parametry minimalne aparatu | Parametr wymagany | Parametry oferowane opis /wypełnia oferent, nie wypełnienie kolumny powoduje odrzucenie oferty/
1. | Analizator, nazwa | TAK
2. | Producent, model, typ | TAK
3. | Certyfikat CE | TAK
4. | Rok produkcji | TAK
5. | Mikrokolumnowa metoda żelowa | TAK
6. | Analizator fabrycznie nowy, (rok produkcji 2018 lub 2019 | TAK
7. | Analizator automatyczny nablatowy( szerokość nie większa niż 60 cm ) | TAK
8. | Oprogramowanie w języku polskim | TAK
9. | Automatyczny odczyt kart, próbek i odczynników | TAK
10. | Analizator wyposażony w system detekcji skrzepu, zapobiegający złamaniu igły | TAK
11. | Analizator wyposażony w system ciągłego monitrowania odczynników, kart, płynów myjących | TAK
12. | Wstawianie i uruchamianie urządzenia: - nie później niż w ciągu 40 dni od podpisania umowy | TAK
13. | Serwis gwarancyjny analizatora oraz wykonywanie walidacji zgodnie z wymogami określonymi przepisami urządzeń wchodzących w skład przedmiotu zamówienia (analizator automatyczny, system informatyczny, system back up, wirówka laboratoryjna) przez cały czas trwania dzierżawy w cenie oferty | TAK
14. | Naprawy wykonywane w ciągu 48 godzin od zgłoszenia awarii 6 dni w tygodniu (poniedziałek-sobota) | TAK
15. | Maksymalny czas usunięia awarii od rozpoczęcia naprawy – 48 godzin | TAK
16. | Jeżeli naprawa będzie trwała dłużej niż 2 dni zamawiający wymaga dostarczenia aparatu zastępczego o parametrach nie gorszych od oferowanego | TAK
17. | Wymiana aparatu na inny o parametrach nie gorszych od dzierżawionego po trzech awariach dotyczących tego samego podzespołu | TAK
18. | Wbudowany system kontroli jakości QC dla poszczególnych modułów: - wirówki: kontrola wirowania - igły/głowicy pipetującej : kontrola objętości pipetowania | TAK
19. | Włączenie analizatora do sieci LIS Marcel (oprogramowanie firmy Marcel – e-Krew PLUS) na koszt Wykonawcy | TAK
20. | Dwustronna komunikacja z siecią laboratoryjną (przyjmowanie zleceń i przesył wyników) – system OPTIMED – włączenie do sieci LIS i niezbędne do tego oprzyrządowanie na koszt Wykonawcy | TAK
21. | Akceptacja systemów kodów kreskowych zgodnych ze standardem ISBT 128 | TAK
22. | Wszystkie odczynniki od jednego producenta, posiadające znak CE | TAK
23. | Nieodpłatny pakiet startowy – 50 oznaczeń grupy krwi dorosłych (ABO RhD + screening przeciwciał) i noworodków | TAK
24. | Analizator umożliwia wykorzystanie częściowo zużytych kart– wszystkich kolumn | TAK
25. | Analizator wyposażony w automatyczny system usuwania zużytych kart | TAK
26. | Kart charakterystyki odczynników i specyfikacje dołączone do pierwszej dostawy i zawsze w przypadku zmiany wersji | TAK
27. | Dokładne opracowanie zaleceń producenta oraz instrukcja obsługi dostarczonego sprzętu w formie jednego dokumentu w języku polskim | TAK
28. | Przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia użytkowników w zakresie obsługi aparatu potwierdzone certyfikatem w siedzibie zamawiającego | TAK
Tabela nr 6 - Wymagania graniczne systemu
Lp. | Wymagania graniczne systemu | Parametr wymagany | Parametry oferowane opis /wypełnia oferent, nie wypełnienie kolumny powoduje odrzucenie oferty/
1. | Wszystkie oferowane karty dostarczone z terminem ważności nie krótszym niż 6 miesięcy | TAK
2. | Analizator otwierający pojedyncze kolumienki w kartach – jednoczesne otwieranie kart i dozowanie przy pomocy igły | TAK
3. | Zminimalizowanie czynności konserwacyjnych – optymalnie jeden raz na miesiąc | TAK
4. | Wszystkie oferowane karty do oznaczeń grup krwi zawierają kolumnę z kontrolą wewnętrzną | TAK / NIE 20 pkt / 0 pkt
5. | Karta noworodkowa zawierająca: - 2 odczynniki anty-D dwóch różnych klonów (DVI- i DVI+) - możliwość powtórnego oznaczenia antygenów układu ABO (kolumna z anty- AB) | TAK / NIE 10 pkt / 0 pkt
6. | Karta noworodkowa zawierająca mikrokolumny do oznaczania BTA z surowicą poliwalentną i monowalentną IgG | TAK / NIE 10 pkt / 0 pkt
Tabela nr 7 - Paramatry graniczne komputera
Lp. | Paramatry graniczne komputera | Parametr wymagany | Parametry oferowane opis /wypełnia oferent, nie wypełnienie kolumny powoduje odrzucenie oferty/
1. | Licencja systemu Windows objętego pomocą techniczną firmy Microsoft | TAK
2. | Ochrona antywirusowa Esetnod32 wykupiona na cały czas trwania umowy dzierżawienia sprzętu | TAK
3. | Blokada portów USB | TAK
Wykonawca oświadcza, iż zaoferowana konfiguracja aparatu zapewnia prawidłową pracę urządzenia bez dodatkowych zakupów