Załącznik nr 7 do SIWZ

Zadanie nr 2 – Kardiomonitor z pulsoksymetrem i czujnikiem temperatury (3 szt.)

Dane podstawowe:

| 1 | Nazwa i adres producenta (dystrybutora) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Kraj producenta |  |
| 3 | Nazwa, model, typ urządzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymogi graniczne TAK/NIE punktacja | Potwierdzenie - parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Informacje ogólne | TAK |  |
| 1. | Rok produkcji 2020- urządzenie fabryczne nowe | Bez oceny – wymóg |  |
| 2. | Model/Typ/Producent | Bez oceny – wymóg |  |
| II. | Opis parametrów |  |  |
| 1. | Kardiomonitor kompaktowy stacjonarno-przenośny o masie nie większej niż 4 kg z akumulatorem | Wymóg Masa poniżej 4,5kg- 5 pkt. Masa od 4,5-5 kg- 0 pkt. |  |
| 2. | Przeznaczony dla wszystkich kategorii wiekowych, wyposażony w odpowiednie algorytmy pomiarowe. Automatycznie włącza algorytmy i zakresy pomiarowe adekwatne do wybranej kategorii wiekowej pacjenta | Bez oceny – wymóg |  |
| 3. | Kardiomonitor wyposażony w uchwyt do przenoszenia przygotowany do łatwego montażu na podstawie jezdnej lub uchwycie ściennym | Bez oceny – wymóg |  |
| 4. | Zasilacz wbudowany w jednostkę główną. Mechaniczne zabezpieczenie przed przypadkowym wyciagnięciem kabla zasalającego. | Bez oceny – wymóg |  |
| 5. | Kardiomonitor kolorowy z ekranem LCD z podświetleniem LED o przekątnej nie mniejszej niż 15 cali, rozdzielczości min. 1024x768 pikseli z możliwością regulacji jasności ekranu w zakresie co najmniej 11 poziomów. | Bez oceny – wymóg |  |
| 6. | Trendy tabelaryczne i graficzne mierzonych parametrów -co najmniej 160 godzin z rozdzielczością nie gorszą niż 1 minuta oraz zapis min. 1 krzywej full disclosure z ostatnich 48 godzin. | Bez oceny – wymóg |  |
| 7. | Zapamiętywanie zdarzeń alarmowych- min. 200 z zapisem odcinków krzywych z ostatnich min. 16 sekund oraz innych parametrów cyfrowych z możliwością wydruku | Bez oceny – wymóg |  |
| 8. | Pomiar i monitorowanie co najmniej następujących parametrów: EKG HR Respiracja Saturacja Nieinwazyjny pomiar ciśnienia Temperatura (T1,T2,TD) | Bez oceny – wymóg |  |
| III. | Pomiar EKG |  |  |
| 1. | Zakres HR min. 15-350 min. | Bez oceny – wymóg |  |
| 2. | Monitorowanie EKG z 3 lub 5 odprowadzeń. Możliwość rozbudowy o monitorowanie 12 odprowadzeń | Bez oceny – wymóg |  |
| 3. | Ilość odprowadzeń automatycznie wykrywana po podłączeniu odpowiedniego przewodu EKG | Bez oceny – wymóg |  |
| 4. | Dokładność pomiaru HR nie gorsza niż +/- 1 bpm | Bez oceny – wymóg |  |
| 5. | Prędkości kreślenia min. 6,25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s | Bez oceny – wymóg |  |
| 6. | Detekcja stymulatora z graficznym zaznaczeniem na krzywej | Bez oceny – wymóg |  |
| 7. | Funkcja kaskady | Tak- 5 pkt. Nie- 0 pkt. |  |
| 8. | Wzmocnienie przebiegu EKG: co najmniej x0,125 cm/mV; x0,25; cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2,0 cm/mV; 4,0 cm/mV; AUTO | Bez oceny – wymóg |  |
| 9. | Analiza odcinka ST w zakresie min. +/- 2,0 mV z prezentacją wszystkich odprowadzeń jednocześnie. Możliwość ustawienia punktu referencyjnego do pomiaru ST. | Bez oceny – wymóg |  |
| 10. | Tryb pracy: Diagnoza, Monitorowanie, Operacja, ST | Bez oceny – wymóg |  |
| 11. | Analiza zaburzeń rytmu z rozpoznawaniem min.20 zaburzeń | Wymóg 20 zaburzeń - 0 pkt. Więcej niż 20 zaburzeń - 5 pkt. |  |
| IV. | Pomiar Respiracji |  |  |
| 1. | Sposób wyświetlania- w postaci krzywej dynamicznej oraz wartości cyfrowej | Bez oceny – wymóg |  |
| 2. | Pomiar impedancyjny częstości oddechów w zakresie min.0-150 odd./min. | Bez oceny – wymóg |  |
| 3. | Dokładność pomiaru nie gorsza niż +/- 2 oddechy | Bez oceny – wymóg |  |
| 4. | Możliwość wyboru z pozycji kardiomonitora odprowadzenia użytego do pomiaru oddechu w celu dopasowania do różnych sposobów oddychania | Wymóg Tak- 5 pkt. Nie- 0 pkt. |  |
| 5. | Szybkość przesuwu krzywej respiracji co najmniej:6,25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, | Bez oceny – wymóg |  |
| 6. | Wzmocnienie przebiegu respiracji: co najmniej x0,25; cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2,0 cm/mV; 4,0 cm/mV; | Bez oceny – wymóg |  |
| 7. | Alarmy bezdechu regulowany w zakresie min.10-60 sekund | Bez oceny – wymóg |  |
| V. | Pomiar Saturacji (SpO2) |  |  |
| 1. | Wyświetlanie wartości cyfrowej saturacji i tętną, krzywej pletyzmograficznej oraz liczbowego wskaźnika perfuzji (PI) | Bez oceny – wymóg |  |
| 2. | Zakres pomiarowy saturacji 0-100% | Bez oceny – wymóg |  |
| 3. | Zakres pomiarowy pulsu co najmniej 20-250 bpm | Bez oceny – wymóg |  |
| 4. | Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70-100% nie gorsza niż +/- 3 % | Bez oceny – wymóg |  |
| 5. | Niezależna funkcja pozwalająca na jednoczesny pomiar SpO2 i nieinwazyjnego ciśnienia bez wywołania alarmu SpO2 w momencie pompowania mankietu na kończynie na której założony jest czujnik z możliwością programowego włączenia i wyłączenia | Bez oceny – wymóg |  |
| 6. | Możliwość wyboru trybu pomiaru SpO2(wysoki, średni, niski) | Bez oceny – wymóg |  |
| 7. | Funkcja sygnalizacji dźwiękowej zmian SpO2 | Bez oceny – wymóg |  |
| 8. | Wskaźnik identyfikujący sygnał i informujący o jego jakości podczas ruchu lub przy niskiej perfuzji. Wyświetlany na krzywej pletyzmograficznej | Wymóg Tak- 5 pkt. Nie- 0 pkt. |  |
| VI. | Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną(NIBP) |  |  |
| 1. | Oscylometryczna metoda pomiaru. Wyświetlanie wartości liczbowej ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i średniego | Bez oceny – wymóg |  |
| 2. | Zakres pomiaru ciśnienia co najmniej 10-270 mmHg | Bez oceny – wymóg |  |
| 3. | Zakres pomiaru pulsu wraz z NIBP min. 40-240 bpm | Bez oceny – wymóg |  |
| 4. | Dokładność pomiaru nie gorsza niż +/- 5 mmHg | Bez oceny – wymóg |  |
| 5. | Tryby pomiaru: ręczny, auto, ciągły(powtarzające się pomiary w okresie co najmniej 4 min) | Bez oceny – wymóg |  |
| 6. | Zakres programowania interwałów w trybie Auto co najmniej 1-720 minut | Bez oceny – wymóg |  |
| 7. | Funkcja napełnienia mankietu do wenopunkcji (tzw staza). | Bez oceny – wymóg |  |
| 8. | Możliwość wstępnego ustawienia ciśnienia w mankiecie | Bez oceny – wymóg |  |
| 9. | Kardiomonitor wyposażony w niezależną od pamięci trendów, pamięć ostatnim min. 2000 wyników pomiarów NIBP | Bez oceny – wymóg |  |
| 10. | Monitorowanie dynamicznego ciśnienia krwi z ostatnich min. 24 godzin. Monitorowanie co najmniej wartości ciśnienia średniego, średniego za dnia, średniego w nocy, maksymalnego oraz minimalnego. | Bez oceny – wymóg |  |
| VII. | Pomiar temperatury (TEMP) |  |  |
| 1. | Zakres pomiarowy min.0-500C | Bez oceny – wymóg |  |
| 2. | Dokładność pomiaru nie gorsza niż +/- 0,10C | Bez oceny – wymóg |  |
| 3. | Jednoczesne wyświetlanie co najmniej trzech wartości -2 temperatury ciała i temperatury różnicowej z możliwością regulacji granic alarmowych dla każdego z parametrów | Bez oceny – wymóg |  |
| VIII. | Inne parametry |  |  |
| 1. | Gniazdo wyjścia sygnału EKG do synchronizacji defibrylatora | Bez oceny – wymóg |  |
| 2. | Obsługa kardiomonitora przy pomocy, pokrętła przycisków oraz poprzez ekran dotykowy | Bez oceny – wymóg |  |
| 3. | 3-stopniowy system alarmów monitorowanych parametrów | Bez oceny – wymóg |  |
| 4. | Akustyczne i wizualne sygnalizowanie wszystkich alarmów | Bez oceny – wymóg |  |
| 5. | Możliwość min. 5 stopniowego zawieszania alarmów: 1min., 2min.,3 min., 10 min.,15 min oraz wyłączenia na stałe | Bez oceny – wymóg |  |
| 6. | Możliwość ustawienia granic alarmowych wszystkich monitorowanych parametrów w zakresie min. 2 poziomów ważności. Granice alarmowe ustawiane w jednym wspólnym menu dla wszystkich parametrów | Bez oceny – wymóg |  |
| 7. | Ustawienie głośności sygnalizacji alarmowej w zakresie min. 8 poziomów | Wymóg 8 poziomów - 0 pkt. Więcej niż 8 poziomów - 5 pkt. |  |
| 8. | Ręczne i automatyczne ustawienie granic alarmowych w odniesieniu do aktualnego stanu monitorowanego pacjenta | Bez oceny – wymóg |  |
| 9. | Wbudowany system zarządzania danymi pacjenta umożliwiający zapis oraz eksport danych min. 15 monitorowanych pacjentów. Funkcja szybkiego przyjęcia oraz wypisania pacjenta | Bez oceny – wymóg |  |
| 10. | Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych pacjenta: nazwisko, płeć, nr identyfikacyjny, waga, wzrost, grupa krwi | Bez oceny – wymóg |  |
| 11. | Możliwość programowej dezaktywacji poszczególnych modułów pomiarowych | Bez oceny – wymóg |  |
| 12. | Oprogramowanie do obliczania leków, kalkulator hemodynamiczny, wentylacyjny, utlenowania, nerkowy | Bez oceny – wymóg |  |
| 13. | Kalkulator leków z tabelami miareczkowania, ułatwiającymi przeliczanie dawek powiązanych z masą ciała pacjenta na szybkość podawania leku w ml/godzi. Kalkulator powinien mieć wpisane podstawowe leki oraz umożliwiać skonfigurowanie co najmniej 5 własnych leków | Bez oceny – wymóg |  |
| 14. | Zasilanie kardiomonitora z sieci 230V i akumulatora | Bez oceny – wymóg |  |
| 15. | Czas pracy kardiomonitora zasilanego z akumulatora nie krótszy niż 3 godziny Akumulator z możliwością wymiany bez udziału serwisu | Bez oceny – wymóg |  |
| 16. | Graficzny wskaźnik stanu naładowania akumulatora | Bez oceny – wymóg |  |
| 17. | Wyświetlanie - co najmniej 8 przebiegów z możliwością edycji kolorów parametrów, ustawienia dowolnej kolejności ich wyświetlania. Bez użycia funkcji 7xEKG oraz 12xEKG | Bez oceny – wymóg |  |
| 18. | Dostępne tryby pracy: tryb dużych znaków tryb trendów tryb oxyCRG tryb listy 7-EKG 7-EKG oraz dodatkowych krzywych tryb podglądu danych z innych lóżek(bez stacji centralnego nadzoru) | Bez oceny – wymóg |  |
| 19. | Funkcja informowania o alarmach pojawiających się na innych kardiomonitorach podłączonych do wspólnej sieci | Bez oceny – wymóg |  |
| 20. | Monitor wyposażony w wyjście VGA do podłączenia monitora kopiującego | Bez oceny – wymóg |  |
| 21. | Funkcja „tryb prywatny” pozwalająca - w przypadku podłączenia urządzenia do centrali - na ukrycie danych przed pacjentem i wyświetlanie ich tylko na stanowisku centralnym. | Bez oceny – wymóg |  |
| 22. | Tryb nocny umożliwiający zaprogramowanie jasności ekranu, głośności alarmu, głośności QRS, głośności przycisków | Bez oceny – wymóg |  |
| 23. | Kardiomonitor wyposażony w tryb czuwania mający na celu ograniczenie energii. Wyłączenie trybu stand-by umożliwia dokonanie wyboru w zakresie kontynuacji monitorowania tego samego pacjenta lub przyjęcia nowego | Bez oceny – wymóg |  |
| 24. | Monitor przystosowany do pracy w standardowej sieci Ethernet (złącze RJ-45) | Bez oceny – wymóg |  |
| 25. | Możliwość rozbudowy o bezprzewodową komunikację ze stanowiskiem centralnego monitorowania-certyfikowana przez producenta obsługa poprzez oprogramowanie kardiomonitora | Bez oceny – wymóg |  |
| 26. | Kardiomonitor przystosowany do eksportu danych do standardowego komputera niepełniącego jednocześnie funkcji centrali | Bez oceny – wymóg |  |
| 27. | Monitor wyposażony w min. 1 porty USB do podłączenia klawiatury lub myszki; | Bez oceny – wymóg |  |
| 28. | Proste aktualizacja oprogramowania poprzez gniazdo USB. Możliwość przenoszenia profilu użytkownika(konfiguracja ekranu, alarmów, jasności itp.) do innego kardiomonitora przy pomocy nośnika pendrive. | Bez oceny – wymóg |  |
| 29. | Konstrukcja zapobiegająca wchłanianiu kurzu i rozprzestrzenianiu się infekcji - chłodzenie kardiomonitora konwekcyjne, bez wbudowanych wiatraków / wentylatorów. | Bez oceny – wymóg |  |
| 30. | Kardiomonitor zabezpieczony przed zalaniem wodą-stopień ochrony co najmniej IPX1 | Bez oceny – wymóg |  |
| 31. | Monitor przygotowany do pomiaru(bez konieczności wysyłki do serwisu) etCO2 – wbudowany zarezerwowany port etCO2 | Bez oceny – wymóg |  |
| 32. | Możliwości podłączenia zewnętrznej drukarki i wydruku danych w formacie A4 | Bez oceny – wymóg |  |
| 33. | Monitor przystosowany do ciągłej pracy w zakresie temperatur co najmniej 5-40oC. | Bez oceny – wymóg |  |
| IX. | Możliwości rozbudowy/dodatkowe moduły |  |  |
| 1. | DRUKARKA TERMICZNA - możliwość zapisu min. 3 krzywych - tryby wydruku: rejestracja w czasie rzeczywistym i zaprogramowanym, drukowanie wyzwalane alarmem oraz danych archiwalnych(zdarzeń alarmowych, listy pomiarów NIBP, trendów, wyników obliczeń kalkulatora leków) - min. 2 szybkości wydruku - szerokość papieru min. 50mm | Bez oceny – wymóg |  |
| 2. | INWAZYJNY POMIAR CIŚNIENIA (zawiera kabel główny oraz kompatybilny przetwornik IBP na moduł) - zakres pomiarowy min. –50~+300 mmHg - dwa kanały pomiarowe - Zaprogramowane zakresy pomiarowe z etykietami dla ciśnień min. ART, PA, CVP, RAP, LAP, ICP,LV oraz min.3 własne zakresy - Min. 2 prędkości kreślenia krzywej | Bez oceny – wymóg |  |
| 3. | KAPNOMETRIA-pomiar w strumieniu bocznym lub głównym (zawiera 1 linię pomiarową na moduł) - zakres pomiarowy min.0-150 mmHg - możliwość pomiaru u pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych - rozdzielczość max. 1 mmHg. - zakres pomiarowy awRR min.0-150 odd./min. | Bez oceny – wymóg |  |
| 4. | RZUT METODĄ TERMODYLUCJI C.O (W zestawie kabel transmisyjny oraz czujniki) -Zakres pomiarowy CO min. 0,1-20 l/min -Rozdzielczość CO min. 0,1 l/min. -Dokładność CO min.0,1 l/min. | Bez oceny – wymóg |  |
| 5. | NIEINWAZYJNY RZUT SERCA-ICG (W zestawie kabel transmisyjny oraz elektrody) -Pomiar metodą pośredniego pomiaru kardiografii opornościowej -Monitorowanie min. BP, CO, CI, SI, SV, SVR, SVRI, HR, TFC, TFI -Zakres pomiarowy HR: min. 40-250 bpm - Zakres pomiarowy SV: min. 5-250 ml - Zakres pomiarowy C.O.: min. 1,4-15 l/min | Bez oceny – wymóg |  |
| 6. | INDEKS BISPEKTRALNY BIS (W zestawie kabel transmisyjny oraz elektrody) -Zakres pomiarowy BIS: min. 0-100 -Zakres pomiarowy SQI min. 0-100%; -Zakres pomiarowy EMG min. 0-100 dB -Zakres pomiarowy ESR min.0-100 % -Dokładność zakresów BIS,SQI,EMG,ESR- 1 % | Bez oceny – wymóg |  |
| 7. | AG-MONITOROWANIA GAZÓW ANESTETYCZNYCH (W zestawie linia pomiarowa) - Pomiar wdechowego oraz wydechowego CO2,O2,N2O oraz gazu anestetycznego(enlfuran, izofluran, sewofluran, halotan, desfluran) -Pomiar minimalnego stężenia pęcherzykowego MAC -Pomiar awRR | Bez oceny – wymóg |  |
| 8. | Uchwyt ścienny z możliwością obracania i pochylania; system mocujący kompatybilny z podstawą jezdną | Bez oceny – wymóg |  |
| 9 | Podstawa jezdna z koszykiem na akcesoria; system mocujący kompatybilny z uchwytem ściennym | Bez oceny – wymóg |  |
| X. | GWARANCJA |  |  |
| 1. | Gwarancja min. 24 miesiące na kardiomonitor. Gwarancja min. 6 miesięcy na akcesoria (z wyłączeniem uszkodzeń mechanicznych) Gwarancja dostępności oryginalnych części zamiennych przez min. 10 lat. | Bez oceny – wymóg |  |
| XI. | INNE |  |  |
| 1. | Instrukcja pisemna w języku polskim | Bez oceny – wymóg |  |
| 2. | Oprogramowanie kardiomonitora w języku polskim | Bez oceny – wymóg |  |
| 3. | Wyposażenie każdego kardiomonitora -kabel EKG 5-odprowadzeniowy dla dorosłych oraz dzieci -wielorazowy czujnik SpO2 typu klips dla dorosłych oraz dzieci -mankiet do pomiaru NIBP (rozmiar średni dla dorosłych oraz dzieci) -wąż połączeniowy NIBP -czujnik temperatury powierzchniowej dla dorosłych | Bez oceny – wymóg |  |
| 4. | Deklaracja zgodności, CE oraz wpis do rejestru wyrobów medycznych | Bez oceny – wymóg |  |
| 5. | Autoryzowany serwis z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta (autoryzacja) | Bez oceny – wymóg |  |
| 6. | Szkolenie personelu w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji dostarczonego sprzętu | Bez oceny – wymóg |  |

* W przypadku parametrów ocenianych należy wstawić wartości zaoferowanych parametrów umożliwiające dokonanie oceny. W pozostałych pozycjach wystarczające będzie potwierdzenie spełnienia parametrów poprzez wpisanie słowa TAK

Oświadczam, że zaoferowany przez nas przedmiot jest produkowany seryjnie (nie modyfikowany pod potrzeby przedmiotu zamówienia) i spełnia wszystkie wymagania określone w niniejszym załączniku.

Oświadczam, że oferowany w przetargu sprzęt medyczny jest fabrycznie nowy (nie powystawowy), kompletny    i po zamontowaniu będzie gotowy do użytkowania bez konieczności jakichkolwiek dodatkowych zakupów        i inwestycji . Niespełnienie warunku koniecznego, brak wpisu w kolumnie „Oferowane parametry” będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

...............................................

(pieczęć i podpis użytkownika)