Załącznik nr 9 do SIWZ

Zadanie nr 4 – Defibrylator  (1 szt.)

Dane podstawowe:

| 1 | Nazwa i adres producenta (dystrybutora) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Kraj producenta |  |
| 3 | Nazwa, model, typ urządzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymogi graniczne TAK/NIE punktacja | Potwierdzenie - parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rodzaj fali defibrylacyjnej – dwufazowa | TAK |  |
|  | Defibrylacja ręczna i tryb AED | TAK |  |
|  | Metronom z możliwością ustawień rytmu częstotliwości uciśnięć dla pacjentów zaintubowanych i nie zaintubowanych, oraz dla dorosłych i dzieci. | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w trybie AED w algorytm wykrywający ruch pacjenta. | TAK |  |
|  | Zakres wyboru energii w J min. 2-360 J w trybie manualnym. | TAK |  |
|  | Zakres wyboru energii w J min.150J-360J w trybie AED. | TAK |  |
|  | Ilość stopni dostępności energii zewnętrznej minimum 24 | Do 24 poziomów – 0 pkt. Powyżej 24 poziomów – 10 pkt. |  |
|  | Czas ładowania do energii 200 J | Do 5 sekund – 10 pkt. Powyżej 5 sekund – 0 pkt. |  |
|  | Ekran monitora kolorowy | TAK |  |
|  | Przekątna ekranu monitora minimum 5 cali | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowo – akumulatorowe | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania kardiowersji | TAK |  |
|  | Ciężar samego defibrylatora wraz z akumulatorem (bez łyżek twardych do 6 kg | TAK |  |
|  | Możliwość defibrylacji dorosłych i dzieci | TAK |  |
|  | Wydruk zapisu na papierze o szerokości min 50mm | TAK |  |
|  | Codzienny autotest bez udziału użytkownika, bez konieczności manualnego włączania urządzenia w trybie pracy akumulatorowej oraz z zasilania zewnętrznego 230V | TAK |  |
|  | Monitorowanie EKG - przewody dla 3 odprowadzeń | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru tętna min. 20-300 u/min | TAK |  |
|  | Zakres wzmocnienia sygnału EKG 8 poziomów wzmocnienia od 0,25; do 4 cm/Mv | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania stymulacji w trybach „na żądanie” i asynchronicznym przez elektrody defibrylacyjno-stymulacyjne radiotransparentne | TAK |  |
|  | Częstotliwość stymulacji w zakresie min. 40-170 imp./min | TAK |  |
|  | Natężenie prądu stymulacji w zakresie od 0 do (mA) | Do 170 mA – 0 pkt. Powyżej 170 mA – 10 pkt. |  |
|  | Pomiar saturacji krwi tętniczej przez czujnik wielorazowy, typu klips w zakresie od 1 do 100 % w technologii cyfrowej eliminacji zakłóceń | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł pomiaru EtCO2 z obserwacją krzywej EtCO2 na ekranie i transmisją danych poprzez WiFi. | TAK |  |

* W przypadku parametrów ocenianych należy wstawić wartości zaoferowanych parametrów umożliwiające dokonanie oceny. W pozostałych pozycjach wystarczające będzie potwierdzenie spełnienia parametrów poprzez wpisanie słowa TAK

Oświadczam, że oferowany w przetargu sprzęt medyczny jest fabrycznie nowy (nie powystawowy), kompletny    i po zamontowaniu będzie gotowy do użytkowania bez konieczności jakichkolwiek dodatkowych zakupów        i inwestycji. Niespełnienie warunku koniecznego, brak wpisu w kolumnie „Oferowane parametry” będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

...............................................

(pieczęć i podpis użytkownika)