Załącznik nr 6 do SIWZ

System do echoendoskopii przewodu pokarmowego

Dane podstawowe:

| 1 | Nazwa i adres producenta (dystrybutora) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Kraj producenta |  |
| 3 | Nazwa, model, typ urządzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymogi graniczne TAK/NIE punktacja | Potwierdzenie - parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| I | ECHOENDOSKOP EUS HDTV – szt. 1 | TAK |  |
|  | Średnica kanału roboczego min 4,0 mm dla bezpiecznego prowadzenia igły, odsysania i wykonywania FNB | TAK |  |
|  | Średnica wziernika maks. 12,8 mm | TAK |  |
|  | Głębia ostrego widzenia min. 3-100 mm | TAK |  |
|  | Kąt skanowania głowicy ultradźwiękowej min 150 stopni | TAK |  |
|  | Kąt widzenia video min. 120 stopni | TAK |  |
|  | Podłączenie do procesora wizyjnego i źródła światła za pomocą jednego konektora | TAK |  |
|  | Min. 4 dowolne programowalne przyciski rękojeści endoskopu | TAK |  |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji aparatu w środkach chemicznych różnych producentów – załączyć listę producenta endoskopu potwierdzającą spełnienie wymogu | TAK |  |
|  | Kąt obserwacji elementu wizyjnego min. 45 stopni | TAK |  |
|  | Min. zagięcia końcówki: - góra /dół: 160/130 stopni - lewo/prawo: 120/120 stopni | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania elastografii tkankowej w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Częstotliwość akustyczna min. 5-13 Mhz | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o tryb obrazowania w wąskich pasmach światła w filtracji min. 6 zakresów widma | TAK |  |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji automatycznie w środkach chemicznych różnych producentów (załączyć listę) | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Aparat w pełni zanurzalny z zastosowaniem nakładek uszczelniających dla bezpieczeństwa styków elektrycznych przez działaniem środków dezynfekcyjnych | TAK |  |
|  | Możliwość sterylizacji gazowej tlenkiem etylenu ETO lub Plasma | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania badania EUS ze wzmocnieniem kontrastowym | TAK |  |
|  | Możliwość HLD w posiadanej myjni do dezynfekcji wstępnej i zasadniczej Steelco (adaptery do podłączenia) + opracowana instrukcja postępowania dla personelu zajmującego się procesem HLD, przygotowaniem do ewentualnej sterylizacji ETO i plazma zapewniająca bezpieczeństwo personelu i aparatu | TAK |  |
| II | PROCESOR WIZYJNY HDTV | TAK |  |
| 1. | Funkcja obrazowania w wąskim paśmie światła dla oferowanego echoendoskopu | TAK |  |
| 2. | Procesor video HDTV 1080 o rozdzielczości sygnału wideo min 1920x1080 | TAK |  |
| 3. | Współpraca z oferowanymi endoskopami | TAK |  |
| 4. | Min. wyjścia sygnału: • 1 x DVI-D (do podłączenia monitora medycznego oraz archiwizacji HD) • 1 lub 2 złącza HDSDI • 1x RBG • 2x Y/C (S-VHS) do podłączenia systemu archiwizacji SD • Możliwość podłączenia urządzeń magazynujących - USB Stick • 2 x USB do podłączenia pamięci zewnętrznej (jeden umieszczony na panelu przednim) • 2 x wyjście sygnału sterującego przesyłaniem zdjęć i filmów SD/HD • Ethernet/DICOMM, Firewire | TAK |  |
| 5. | Możliwość wyboru standardu obrazowania spośród: HDTV, SXGA, SDTV | TAK |  |
| 6. | Zapisywanie zdjęć jako JPEG lub bezstratny BPM | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 7. | System wyboru przez procesor najostrzejszego zdjęcia w momencie uruchomiania zapisu obrazów | TAK |  |
| 8. | Trzy tryby przysłony: auto, maksymalny, średni | TAK |  |
| 9. | Tryb wzmocnienia obrazu, uwydatniania krawędzi obrazu | TAK |  |
| 10. | Automatyczny dobór trybu obrazowania w wąskim paśmie światła w zależności od rodzaju podłączonego endoskopu | TAK |  |
| 11. | Optyczny filtr wąskiego pasma światła umieszczony w źródle światła, wycinający widmo światła odpowiedzialne za kolor czerwony | TAK |  |
| 12. | Zapasowa żarówka Halogen lub Led włączana automatycznie lub ręcznie (do wyboru) w razie awarii lampy głównej | TAK |  |
| 13. | Automatyczna oraz ręczna regulacja mocy światła | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 14. | Procesor kompatybilny z magnetycznym systemem pozycjonowania kolonoskopu | TAK |  |
| 15. | Procesor kompatybilny z endoskopami ultrasonograficznymi, duodenoskopami, gastroskopami, kolonoskopami, laryngoskopami, bronchoskopami, cystoskopami | TAK |  |
| 16. | Funkcja ekspozycji maksymalnej światła przypisana do klawisza na panelu przednim do uwidocznienia końcówki endoskopu przez powłoki skórne | TAK |  |
| 17. | Funkcja ZOOM - 2x | TAK |  |
| 18. | Pełne menu procesora w języku polskim | TAK |  |
|  | Redukcja szumów w min 3 stopniach | TAK |  |
|  | Możliwość wyświetlania niezależnie 2 obrazów na ekranie głównym (ruchomy + stop klatka) | TAK |  |
|  | Możliwość wyświetlania niezależnie 2 obrazów na jednym ekranie w czasie rzeczywistym (w świetle białym i filtrowanym) | TAK |  |
|  | Możliwość wyświetlania ekranu pomocniczego na ekranie monitora bez zasłonięcia ekranu głównego badania | TAK |  |
|  | Funkcja obserwacji fotodynamicznej PDT/PDD z możliwością zaprogramowania na dowolny przycisk endoskopu | TAK |  |
|  | Możliwość obrazowania w różnych pasmach światła | TAK |  |
|  | Wycięcie min. 6 zakresów pasma światła | TAK |  |
|  | Dowolna programowalność wszystkich funkcji procesora na min 4 przyciski endoskopów (w tym rejestracja zdjęć i filmów) | TAK |  |
|  | Możliwość zapisania dowolnej funkcji procesora (rejestracja zdjęć, filmów, wycięcia pasma światła, regulacja kontrastu, przesłony irysowej) na 4 klawisze sterujący na panelu przednim procesora | TAK |  |
|  | Pompa insuflacyjna z min. pięciostopniową regulacja pracy (0,1,2,3,4,5) | TAK |  |
|  | Przepływ pompy insuflacyjnej min. 7,2 l/min | TAK |  |
|  | Funkcja obrazowania w stopniach - detekcji (min. 3 stopnie) - zarysu tkanki (min. 3 stopnie) - weryfikacji zmiany (min. 3 stopnie) | TAK |  |
|  | Możliwość zapisu konfiguracji procesora na pamięci USB | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Możliwość wczytania konfiguracji na pamięci USB | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Ciekłokrystaliczny panel sterujący funkcjami procesora z możliwością wyświetlenia obrazu badania w przypadku awarii monitora głównego | TAK |  |
|  | Możliwość obrazowania w różnych pasmach światła z optyczno - cyfrową filtracją długości pasma światła (wbudowane min. 2 filtry – mechaniczny optyczny oraz cyfrowy) | TAK |  |
|  | Licznik podłączeń danego endoskopu do procesora (licznik indywidualny dla każdego endoskopu) | TAK |  |
|  | Podłączenie endoskopu do procesora i źródła światła za pomocą jednego konektora z funkcją rotacji o min. 180 stopni redukujące ryzyko skręcenia światłowodu | TAK |  |
|  | Gniazdo do endoskopu z dźwignią blokującą i zabezpieczającą przed wypadnięciem endoskopu podczas badania | TAK |  |
|  | Zewnętrzna klawiatura sterująca funkcjami procesora | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia min. 2 przycisków nożnych do sterowania funkcjami procesora | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o system sterowania bezprzewodowego przesyłaniem zdjęć i filmów do systemu archiwizacji | TAK |  |
|  | Panel sterujący wyposażony w funkcję umożliwiającą usunięcie lub podłączenie endoskopu bez konieczności wyłączania procesora i źródła światła | TAK |  |
|  | Zintegrowane źródło światła ksenon o mocy min. 300W | TAK |  |
|  | Temperatura barwy oświetlenia 6000K (+/- 500K) | TAK |  |
|  | Źródło światła o gwarancji pracy min. 500 godzin | TAK |  |
|  | Diodowy wskaźnik zużycia lampy na panelu sterującym – min. 3 diody | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed przerwą w pracy za pomocą nowoczesnego oświetlenia LED | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o możliwość podłączenia fiberoskopów optycznych przez podłączany do konektora moduł wizyjny – uzyskanie obrazu na monitorze wizyjnym | TAK |  |
|  | Złącze umożliwiające podłączenie do endoskopu uziemiającego przewodu kondensatora | TAK |  |
|  | Przyłącze sprzężenia zwrotnego endoskopu | TAK |  |
|  | Zasilanie 230-240V, 50-60 Hz, 360Va | TAK |  |
|  | Warunki pracy: Temperatura otoczenia 10-40 st. C Wilgotność względna: 10-85% Ciśnienie: 700-1060 hPa | TAK |  |
|  | Wyposażenie: Komplet bezpieczników elektrycznych (2 szt.) Pełne okablowanie niezbędne do podłączenia procesora | TAK |  |
|  | Oferent zapewni szkolenie w zakresie obsługi oraz użytkowania sprzętu w siedzibie Zamawiającego lub w ośrodku referencyjnym | TAK |  |
| III | MONITOR MEDYCZYNY - 1 szt. |  |  |
| 1. | Przekątna min. 32 cale z matrycą LED lub LCD | TAK |  |
| 2. | Kąt widzenia 178 stopni | TAK |  |
| 3. | Zewnętrzny transformator napięcia | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 4. | Kompatybilność z oferowanym procesorem za pomącą złącza DVI-D lub HD-SDI | TAK |  |
| 5. | Co najmniej 400 cd/m2 | TAK |  |
| 6. | Kontrast co najmniej 1000:1 | TAK |  |
| 7. | Dotykowy panel sterujący | TAK |  |
| 8. | Matryca w standardzie co najmniej 16,7 mln kolorów | TAK |  |
| 9. | Standard Vesa | TAK |  |
| 10. | Waga maksymalnie 9,7 kg | TAK |  |
| 11. | Wysięgnik umożliwiający zawieszenie do sufitu nad pacjentem z zakresem ruchu zapewniającym po odsunięciu swobodny dostęp do pacjent (ewentualne wykorzystanie posiadanego wolnego gniazda istniejącego uchwytu w pracowni endoskopii zabiegowej ) | TAK |  |
| IV | WÓZEK MEDYCZNY – 1 szt. |  |  |
| 1. | Podstawa jezdna z blokadą 4 kół | TAK |  |
| 2. | 4 Podwójne koła skrętne na każdej krawędzi wózka | TAK |  |
| 3. | Możliwość ustawienia zestawu do wideo endoskopii | TAK |  |
| 4. | 4 półki do ustawienia urządzeń, w tym dwie z możliwością regulacji wysokości. W zestawie konwerter złącz | TAK |  |
| 5. | Centralna listwa zasilająca z min 8 gniazdami, Transformator separujący umożliwiający podłączenie urządzeń | TAK |  |
| 6. | Teleskopowy wieszak na endoskopy | TAK |  |
| 7. | Dopuszczalne obciążenie min 150 Kg | TAK |  |
| 8. | Wieszak na min 2 endoskopy z możliwością montażu z lewej lub prawej strony wózka | TAK |  |
| 9. | Waga wózka max 70 Kg | TAK |  |
| 10. | Możliwość zamontowania komputera medycznego do archiwizacji typu AIO z lewej lub z prawej strony wózka w regulacją wysokości | TAK |  |
| 11. | Wysuwana szuflada na klawiaturę sterującą funkcjami procesora | TAK |  |
| V | KLINICZNY APARAT USG DO ECHOENDOSKOPU EUS – 1 szt. |  |  |
| 1. | Kliniczny, cyfrowy, aparat ultrasonograficzny klasy Premium z kolorowym Dopplerem | TAK |  |
| 2. | Przetwornik cyfrowy | Min. 12-bitowy |  |
| 3. | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej | TAK |  |
| 4. | Ilość niezależnych aktywnych kanałów cyfrowych | Min. 7 000 000 |  |
| 5. | Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych | Min. 4 |  |
| 6. | Ilość gniazd parkingowych | Min. 2 |  |
| 7. | Dynamika systemu | Min. 290 dB |  |
| 8. | Monitor z matrycą OLED/LCD o wysokiej rozdzielczości bez przeplotu z możliwością regulacja w 3 płaszczyznach. | Przekątna ekranu min. 22 cale |  |
| 9. | Konsola aparatu ruchoma w dwóch płaszczyznach: góra-dół, lewo-prawo | TAK |  |
| 10. | Uchwyty na głowice umiejscowione po obu stronach konsoli aparatu | TAK |  |
| 11. | Dotykowy, programowalny panel sterujący LCD wbudowany w konsolę Przekątna min. 10 cali | Przekątna min. 10 cali |  |
| 12. | Zakres częstotliwości pracy | Min. od 1 MHz do 20 MHz. |  |
| 13. | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop) | Min. 19 000 obrazów |  |
| 14. | Możliwość uzyskania sekwencji Cineloop w trybie 4B tj. 4 niezależnych sekwencji Cineloop jednocześnie na jednym obrazie | TAK |  |
| 15. | Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode | Min. 200 s |  |
| 16. | Regulacja głębokości pola obrazowania | Min. 1 - 35 cm |  |
| 17. | Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika | Min. 70 |  |
| 18. | Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania każdego z kół oraz blokadą kierunku jazdy | TAK |  |
|  | Obrazowanie i prezentacja obrazu |  |  |
| 19. | Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. Min. B, B + B, 4 B M B + M D B + D B + C (Color Doppler) B + PD (Power Doppler) 4 B (Color Doppler) 4 B (Power Doppler) B + Color + M | TAK |  |
| 20. | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu B | Min. 1200 obrazów/s |  |
| 21. | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) B + kolor (CD) | Min. 350 obrazów/s |  |
| 22. | Obrazowanie harmoniczne | Min. 8 pasm częstotliwości |  |
| 23. | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) | TAK |  |
| 24. | Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) | Min.: +/- 4,0 m/s |  |
| 25. | Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera Kolorowego | Min.0,5 do 20 kHz |  |
| 26. | Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy | TAK |  |
| 27. | Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach | TAK |  |
| 28. | Obrazowanie w trybie Dopplera Pulsacyjnego PWD oraz HPRF PWD (o wysokiej częstotliwości powtarzania) | TAK |  |
| 29. | Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) (przy zerowym kącie bramki) | Min.: +/- 6,0 m/s |  |
| 30. | Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera Pulsacyjnego | Min.0,1 do 30 kHz |  |
| 31. | Regulacja bramki dopplerowskiej w zakresie | Min. 0,5 mm do 20 mm |  |
| 32. | Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej w zakresie | Min. +/- 30 stopni |  |
| 33. | Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej w zakresie | Min. +/- 80 stopni |  |
| 34. | Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku w zakresie | Min. +/- 80 stopni |  |
| 35. | Możliwość jednoczesnego (w czasie rzeczywistym) uzyskania dwóch spectrów przepływu z dwóch niezależnych bramek dopplerowskich | TAK |  |
| 36. | Obrazowanie typu „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma kątami i z różnymi częstotliwościami (tzw. skrzyżowane ultradźwięki) | TAK |  |
| 37. | Liczba wiązek tworzących obraz w obrazowaniu typu „Compound” | Min. 5 |  |
| 38. | System obrazowania wyostrzający kontury i redukujący artefakty szumowe – dostępny na wszystkich głowicach | TAK |  |
| 39. | Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD) | TAK |  |
| 40. | Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym | TAK |  |
| 41. | Obrazowanie trapezowe i rombowe na głowicach liniowych | TAK |  |
| 42. | Automatyczna optymalizacja obrazu B, spektrum dopplerowskiego i współczynnika prędkości ultradźwięków za pomocą jednego przycisku | TAK |  |
| 43. | Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze min. 30 map | TAK |  |
| 44. | Możliwość regulacji wzmocnienia GAIN w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK |  |
|  | Archiwizacja obrazów |  |  |
| 1. | Wewnętrzny system archiwizacji danych (dane pacjenta, obrazy, sekwencje)z dyskiem twardym | Min. 320 GB |  |
| 2. | Zainstalowany moduł DICOM 3.0 umożliwiający zapis i przesyłanie obrazów w standardzie DICOM | TAK |  |
| 3. | Zapis obrazów w formatach: DICOM, JPG, BMP i TIFF oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu z możliwością eksportu na zewnętrzne nośniki typu PenDrvie lub płyty CD/DVD | TAK |  |
| 4. | Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku | TAK |  |
| 5. | Funkcja ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki | TAK |  |
| 6. | Wbudowane wyjście USB 2.0 do podłączenia nośników typu PenDrive | TAK |  |
| 7. | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps | TAK |  |
| 8. | Możliwość podłączenia aparatu do dowolnego komputera PC kablem sieciowych 100 Mbps w celu wysyłania danych (obrazy, raporty) | TAK |  |
|  | Funkcje użytkowe |  |  |
| 1. | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym | Min. x20 |  |
| 2. | Powiększenie obrazu po zamrożeniu | Min. x20 |  |
| 3. | Ilość pomiarów możliwych na jednym obrazie | Min. 10 |  |
| 4. | Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej - dostępne w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK |  |
| 5. | Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie | TAK |  |
| 6. | Pełne oprogramowanie do badań: Pediatrycznych Małych narządów Naczyniowych Śródoperacyjnych Brzusznych Mięśniowo-szkieletowych Ortopedycznych | TAK |  |
| 7. | Oprogramowanie zapewniające współpracę z głowicami endoskopowymi (Ultrasonografia Endoskopowa tzw. EUS ) | TAK |  |
|  | Możliwości rozbudowy – opcje (dostępne w dniu składania oferty) |  |  |
| 1. | Możliwość rozbudowy o głowice liniowe wykonane w technologii półprzewodnikowej – nie posiadające kryształów piezoelektrycznych | TAK |  |
| 2. | Możliwość rozbudowy o tkankowe obrazowanie elastograficzne w czasie rzeczywistym umożliwiające zobrazowanie różnic sztywności tkanki – dostępne na wszystkich oferowanych głowicach | TAK |  |
| 3. | Możliwość rozbudowania o funkcje badania z kontrastem | TAK |  |
| 4. | Możliwość rozbudowy o sondę do diagnostyki wątroby | TAK |  |
| 5. | Możliwość rozbudowania o funkcje Fusion ( wyświetlania obrazu tomografii w obrazie USG | TAK |  |
|  | Uwagi dotyczące całego zestawu |  |  |
| 1. | Oprogramowanie umożliwiające zapis obrazów USG i RTG w posiadanym systemie archiwizacji Endobase Alternatywnie inny system archiwizacji kompatybilny z systemem Endobase umożliwiający wgląd do zawartości Endobase | Tak |  |
| 2. | Możliwość wyświetlania na monitorze umieszczonym nad pacjentem obrazu USG i endo w systemie Picture in Picture naprzemiennie z obrazem RTG + obraz endoskopowy)i | Tak |  |
| 3. | Dostawca będzie zobowiązany do dokupienia licencji do już istniejącego systemu RIS i PACS firmy Pixel Technology | Tak |  |

* W przypadku parametrów ocenianych należy wstawić wartości zaoferowanych parametrów umożliwiające dokonanie oceny. W pozostałych pozycjach wystarczające będzie potwierdzenie spełnienia parametrów poprzez wpisanie słowa TAK.

Oświadczam, że oferowany w przetargu sprzęt medyczny jest fabrycznie nowy (nie powystawowy), kompletny    i po zamontowaniu będzie gotowy do użytkowania bez konieczności jakichkolwiek dodatkowych zakupów        i inwestycji. Niespełnienie warunku koniecznego, brak wpisu w kolumnie „Oferowane parametry” będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

...............................................

(pieczęć i podpis użytkownika)