Załącznik nr 7 do SIWZ

Sterylizator parowy 2 STE – 1 szt.

Dane podstawowe:

| 1 | Nazwa i adres producenta (dystrybutora) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Kraj producenta |  |
| 3 | Nazwa, model, typ urządzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymogi graniczne TAK/NIE punktacja | Potwierdzenie - parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rok produkcji 2020 | Tak |  |
|  | Komora bez przewężenia | Tak |  |
|  | Komora wykonana ze stali nierdzewnej min. 316 wg AISI polerowanej ręcznie o chropowatości Ra≤0,6µm | Tak, podać |  |
|  | Lekka i energooszczędna konstrukcja komory – grubość ścian komory nie większa niż 5 mm | Tak, podać ≤ 0,5mm – 10pkt. > 0,5mm – 0pkt. |  |
|  | Pierścieniowy płaszcza grzewczy umożliwiający szybkie nagrzanie komory | Tak |  |
|  | Sterylizator z komorą poziomą, przelotową prostopadłościenną o pojemność komory 150 litrów, o wymiarach szer. 330x660x694 mm +/-5% | Tak, podać |  |
|  | Wymiary sterylizatora max. (Szer.xWys.xGłęb.) 800x1900x975mm +/-5% | Tak, podać |  |
|  | Sterylizator fabrycznie wyposażony we własną wytwornicę pary o mocy max 18 kW +/-5% | Tak |  |
|  | Na panelu czołowym od strony załadowczej umieszczone dwa manometry wskazujące ciśnienie w komorze oraz ciśnienie w wytwornicy pary | Tak |  |
|  | Sterownik mikroprocesorowy z wyświetlaczem LCD minimum 5,7” | Tak |  |
|  | Wyświetlacz wraz z manometrami umieszczony z boku komory | Tak Z boku komory -10pkt. nad komorą – 0pkt. |  |
|  | Sterownik wyposażony w złącze umożliwiające podłączenie do zewnętrznego systemu komputerowego | Tak |  |
|  | Wyświetlane komunikaty tekstowe na wyświetlaczu oraz opisy zewnętrzne na sterylizatorze w języku polskim | Tak |  |
|  | Wyświetlanie informacji tekstowych o zaistniałych awariach w języku polskim. | Tak |  |
|  | Dane w sterowniku zabezpieczone przed utratą na skutek awarii zasilania elektrycznego | Tak |  |
|  | Programy sterylizacyjne 121 i 134°C z fazą frakcjonowanej próżni wstępnej | Tak |  |
|  | Programy testowe: Bowie-Dick i test szczelności | Tak |  |
|  | Procesy realizowane automatycznie bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika | Tak |  |
| 19. | Wbudowana drukarka parametrów sterylizacji | Tak, załączyć oryginalny wydruk Drukarka igłowa – 10pkt. Drukarka termiczna – 0pkt. |  |
| 20. | System autodiagnostyki kontrolujący poprawność procesu w trakcie jego trwania | Tak |  |
| 21. | Sterylizator wyposażony w filtr powietrza sterylnego zatrzymujący nie mniej niż 99,99% cząstek większych od 0,3µm | Tak |  |
| 22. | Suszenie próżniowe | Tak |  |
| 23. | System automatycznego odmulania wytwornicy pary | Tak |  |
| 24. | Możliwość kontroli (obserwacji) na wodowskazie umieszczonym w panelu czołowym strony załadowczej poziomu wody w wytwornicy pary, niezależnie od automatycznego układu kontroli i uzupełniania wody | Tak Wodowskaz w panelu czołowym -10pkt. Brak – 0pkt. |  |
| 25. | Możliwość dokonania zmian w ustawieniach parametrów sterylizacji przez użytkownika | Tak |  |
| 26. | Rozwiązanie gwarantujące dostęp do ustawień sterylizatora według stopnia kompetencji personelu | Tak |  |
| 27. | Dostęp do ustawień parametrów procesu zabezpieczony kodem cyfrowym | Tak |  |
| 28. | Sterylizator fabrycznie wyposażony w system oszczędzania wody chłodzącej | Tak |  |
| 29. | Oblachowanie zewnętrzne, drzwi oraz rama sterylizatora wykonane ze stali min. 304 wg AISI | Tak |  |
| 30. | Niezależne układy czujników dla sterowania i rejestracji procesu | Tak |  |
| 31. | Pomiar ciśnienia w komorze niezależny od ciśnienia atmosferycznego | Tak |  |
| 32. | Drukarka igłowa umożliwiająca archiwizację zapisów z procesów powyżej 10 lat | Tak Drukarka igłowa – 10pkt. Inna – 0pkt. |  |
| 33. | Drzwi sterylizatora przesuwane w płaszczyźnie pionowej, automatycznie zamykane i blokowane w trakcie procesu | Tak |  |
| 34. | Przy otwartych drzwiach komory brak widocznych elementów przenoszących napęd drzwi np. siłowników, łańcuchów itp., których złożony kształt utrudnia utrzymanie czystości | Tak |  |
| 35. | Zabezpieczenie przed jednoczesnym otwarciem drzwi komory po stronie załadowczej i rozładowczej | Tak |  |
| 36. | Napęd drzwi pneumatyczny | Tak, podać Pneumatyczny – 10pkt. Elektryczny – 0pkt. |  |
| 37. | Drzwi uszczelniane przy pomocy uszczelki dociskanej parą wodną | Tak |  |
| 38. | Układ wytwarzania próżni bez dodatkowych elementów powodujących dodatkowe zużycie wody (np. wyrzutnik wodny/ejector) | Tak, podać |  |
| 39. | Próżnia w komorze wytwarzana za pomocą wbudowanej w sterylizator mechanicznej pompy próżniowej z uszczelnieniem wodnym | Tak |  |
| 40. | Konstrukcja sterylizatora musi umożliwiać przeprowadzenie procedury walidacyjnej zgodnie z PN EN 17665-1 | Tak |  |
| 41 | Urządzenie posiada oznakowanie CE zgodnie z dyrektywą 2014/68/EU; deklaracja potwierdzona przez jednostkę notyfikowaną w krajach UE (oznakowanie CE z czterocyfrową notyfikacją, jednostka wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej) | Tak |  |
| 42. | Aktualne certyfikaty serwisu wystawione przez producenta (nie wcześniej niż 2019) | Tak, dołączyć kopie |  |
| 43. | Autoryzowany serwis producenta na terenie województwa Zamawiającego | Tak, podać adres |  |
| 44. | System załadowczy: wózek wsadowy-1szt. wózek transportowy 2szt. | Tak |  |
| 45. | Kosze druciane (1 jedn. wsadu) 3szt. | Tak |  |
| 46. | Kosze druciane (1/2 jedn. wsadu) 2szt. | Tak |  |
| 47. | Gwarancja 24 miesiące | Tak |  |

* W przypadku parametrów ocenianych należy wstawić wartości zaoferowanych parametrów umożliwiające dokonanie oceny. W pozostałych pozycjach wystarczające będzie potwierdzenie spełnienia parametrów poprzez wpisanie słowa TAK.

Oświadczam, że oferowany w przetargu sprzęt medyczny jest fabrycznie nowy (nie powystawowy), kompletny    i po zamontowaniu będzie gotowy do użytkowania bez konieczności jakichkolwiek dodatkowych zakupów        i inwestycji. Niespełnienie warunku koniecznego, brak wpisu w kolumnie „Oferowane parametry” będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

...............................................

(pieczęć i podpis użytkownika)