Załącznik nr 8 do SIWZ

Myjnia dezynfektor przelotowa o pojemności minimum 8 tac – 1 szt.

Dane podstawowe:

| 1 | Nazwa i adres producenta (dystrybutora) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Kraj producenta |  |
| 3 | Nazwa, model, typ urządzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymogi graniczne TAK/NIE punktacja | Potwierdzenie - parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe rok produkcji nie wcześniej niż 2020. | Tak |  |
|  | Maksymalne wymiary zewnętrzne: (w;s;g): 210 cm x 65 cm x 80 cm. Zamawiający posiada ograniczoną przestrzeń. | Tak |  |
|  | Komora przelotowa, dwudrzwiowa. | Tak |  |
|  | Drzwi uchylne do dołu, automatycznie blokowane podczas procesu. | Tak |  |
|  | Komora myjąca ogrzewana elektrycznie o mocy grzewczej komory 10 kW +/- 10%. Wykorzystanie istniejącego zasilania elektrycznego. | Tak |  |
|  | Konstrukcja urządzenia nie wymagająca wysuwania urządzenia na czas dokonywania napraw serwisowych. | Tak |  |
|  | Pojemność komory: minimum 8 tac narzędziowych o wym. zgodnych ze standardem DIN 1/1. | Tak |  |
|  | Przeznaczona do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych mikrochirurgicznych, osprzętu anestezjologicznego, obuwia operacyjnego. | Tak |  |
|  | Kondensator pary wodnej zmniejszającej zawilgocenie instalacji wentylacyjnej. Wbudowany układ odzysku ciepła. | Tak |  |
|  | Komora myjni, elementy funkcjonalne (ramiona spryskujące, przewody rurowe, elementy grzejne), obudowa – wykonanie ze stali kwasoodpornej. | Tak |  |
|  | Wlot wody zimniej, ciepłej i uzdatnionej w górnej części komory. | Tak |  |
|  | Czujnik zapchania lub uszkodzenia systemu filtrującego suszarki. | Tak |  |
|  | Monitorowanie i regulacja temperatury wody pobieranej dla poszczególnych faz procesu . | Tak |  |
|  | Wbudowana drukarka panelowa do rejestracji parametrów pracy, z wyraźnym wydrukiem (po stronie wyładowczej). | Tak |  |
|  | Końcowe płukanie wodą uzdatnioną dejonizowaną (demineralizowaną). | Tak |  |
|  | Spust wody z myjni po fazie procesu przy zastosowaniu zaworu spustowego lub pompy spustowej. | Tak |  |
|  | Pompy myjące w układzie mycia: -wydajność pomp min 300 l/min -wirniki pomp myjącej wykonane z materiału odpornego na korozję i działanie środków chemicznych. | Tak |  |
|  | Cztery pompy detergentu każda z możliwością nastawy dozy środka bezpośrednio z panelu sterującego w ml/litr pobranej wody, dla każdego programu zawartego w sterowniku oddzielnie. | Tak |  |
| 19. | Pomiar ilości dozowanych środków za pomocą przepływomierzy dla wszystkich pomp dozujących. | Tak |  |
| 20. | Stałe stężenie roztworów roboczych we wszystkich fazach procesu. | Tak |  |
| 21. | Kontrola poziomu dozowanych środków chemicznych w zbiornikach. | Tak |  |
| 22. | Sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego. | Tak |  |
| 23. | Sterownik wyposażony w złącze 485 lub RS 232. Możliwość współpracy z komputerem PC i systemem ewidencji i rejestracji obiegu narzędzi. | Tak |  |
| 24. | Programy dezynfekcji termicznej 93⁰C/10 min. i chemiczno-termicznej 55⁰C. | Tak |  |
| 25. | Wszystkie procesy realizowane automatycznie bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika. | Tak |  |
| 26. | Sterownik urządzenia wyposażony w wyświetlacz, na którym może być prezentowane nie mniej niż 40 znaków graficznych (dotyczy strony załadowczej oraz rozładowczej). | Tak |  |
| 27. | Agregat suszący gorącym powietrzem z regulacją temperatury i czasem suszenia. | Tak |  |
| 28. | Wszystkie Komunikaty i alarmy wyświetlane na monitorze w języku polskim w postaci tekstowej. | Tak |  |
| 29. | Zabezpieczenie możliwości zmiany parametrów w postaci kodu lub klucza serwisowego. | Tak |  |
| 30. | Liczba programów mycia –dezynfekcji minimum 12 w tym nie mniej niż 6 wybieranych za pomocą sześciu różnych klawiszy klawiatury lub panelu sterownika. | Tak |  |
| 31. | Suszarka wyposażona w dwustopniowy system filtrów powietrza używanego do suszenia. | Tak |  |
| 32. | Powierzchnia czołowa myjni wykonana w sposób higieniczny łatwy do utrzymania w czystości i możliwa do dezynfekcji. | Tak |  |
| 33. | Ramiona spryskujące zapewniające bezpośredni natrysk każdej mytej tacy od góry oraz od dołu. | Tak |  |
| 34. | Oświetlenie elektryczne wnętrza komory umożliwiające obserwację prawidłowości procesu mycia. | Tak |  |
| 34. | Przeszklone drzwi komory minimum 75%. | Tak |  |
| 36. | Automatyczne elektryczne ryglowanie drzwi komory myjni. | Tak |  |
| 37. | Ilość pojemników na detergenty do umieszczenia wewnątrz urządzenia – minimum 4 pojemniki po 5 l. każdy. | Tak |  |
| 38. | Certyfikat CE (oznakowanie CE z czterocyfrową notyfikacją, jednostka wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej). | Tak |  |
| 39. | Konstrukcja i działanie myjni zgodne z PN-EN 15883-1 | Tak |  |
| 40. | Konstrukcja urządzenia nie wymagająca stosowania specjalnych elementów montażowych lub konstrukcyjnych typu – cokół, fundament, wanna cokołowa. | Tak |  |
| 41. | Zasilanie elektryczne 400V, 50 Hz | Tak |  |
| 42. | Urządzenie wyposażone w 3 zawory przyłączeniowe do poboru wody: -wody zimnej -wody zmiękczonej, -wody demineralizowanej, Prędkość poboru wody minimum 25l/minutę. Nie wymaga podłączenia do instalacji sprężonego powietrza. | Tak |  |
|  | Komplet wyposażenia dla myjni: |  |  |
| 43. | Wózek wsadowy (kompatybilny z posiadanymi przez sterylizatornię pozostałymi myjniami ) do mycia i dezynfekcji narzędzi układanych na tacach narzędziowych o pojemności minimum 8 tac DIN 1/1 (480x250x50 mm), minimum 4 poziomy mycia, możliwość demontażu wybranego poziomu w celu umycia większych elementów. Natrysk każdego poziomu z góry i z dołu za pomocą obrotowych ramion natryskowych. Ramiona wyposażone w demontowalne końcówki wykonane ze stali nierdzewnej lub teflonu pozwalające na czyszczenie wnętrza ramienia. Materiał stal kwasoodporna. Ilość – 2 szt. | Kompatybilność z pozostałymi myjniami – 10 pkt. Brak kompatybilności – 0 pkt. |  |
| 44. | Wózek transportowy dokowany do myjni – 2 szt. W przypadku kompatybilności z posiadanymi przez Sterylizatornię wózkami załadowczymi możliwość rezygnacji z dostawy wózków. | Tak |  |

* W przypadku parametrów ocenianych należy wstawić wartości zaoferowanych parametrów umożliwiające dokonanie oceny. W pozostałych pozycjach wystarczające będzie potwierdzenie spełnienia parametrów poprzez wpisanie słowa TAK.

Oświadczam, że oferowany w przetargu sprzęt medyczny jest fabrycznie nowy (nie powystawowy), kompletny    i po zamontowaniu będzie gotowy do użytkowania bez konieczności jakichkolwiek dodatkowych zakupów        i inwestycji. Niespełnienie warunku koniecznego, brak wpisu w kolumnie „Oferowane parametry” będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

...............................................

(pieczęć i podpis użytkownika)