Załącznik nr 2 do siwz - Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych minimalnych
PAKIET I
I. Stymulator jednojamowy WIR z elektrodą - 40szt
Nazwa produktu:………………………………………………………………………………………………..
Producent:………………………………………………………………………………………………………….

Lp	PARAMETRY GRANICZNE (WYMAGANE)	PODAĆ PARAMETR OFEROWANY
1.	Waga max. 23g
2.	Gniazda do elektrod IS -1
3.	Rok produkcji 2009
4.	Rodzaje stymulacji: VVI, VVT, VOO, AAI , AAT, AOO, OVO, OAO, VVIR, VOOR, AAIR, AOOR
5.	Program nocny
6.	Częstość stymulacji: 30-175 /minutę
7.	Amplituda stymulacji: 0,5 - 7,0 V
8.	Szerokości impulsu A/V 0,12 - 1,5 ms
9.	Czułość przedsionkowa 0,25 - 0,4 mV
10.	Czułość komorowa 1,0 - 10,0 mV
11.	Polarność stymulacji: unipolarny, bipolarny
12.	Polarność czułości: unipolarny, bipolarny
13.	Automatyczny opis stanu baterii
14.	Automatyczne wykreślanie krzywej progu stymulacji (zależność amplitudy od szerokości impulsu) – graficznie
15.	Automatyczna możliwość przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zakresu impedancji elektrod
16.	Możliwość wykonania antyarytmicznej stymulacji (EPS) za pomocą wszczepionego stymulato ra bez użycia innych dodatkowych urządzeń
17.	Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia
18.	Elektrody o pasywnej fiksacji A i V sterydowe
19.	Elektrody o aktywnej fiksacji A i V sterydowe
20.	Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów w przedsionku i komorze
21.	Funkcja dostosowania częstości stymulacji do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta
22.	Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu stymulacji
23.	Algorytm wspomagający programowanie rozrusznika w zależności od stanu klinicznego pacjenta

Niespełnienie z którekolwiek z w/w warunków spowoduje odrzucenie oferty.

II. Stymulator dwujamowy – DDDR z elektrodami - 50szt
Nazwa produktu:…………………………………………………………………………… Producent:……………………………………………………………………………………………

Lp.	PARAMETRY GRANICZNE (WYMAGANE)	PODAĆ / PARAMETR / OFEROWANY
1.	Waga max. 30g
2.	Gniazda do elektrod IS -1
3.	Rok produkcji 2009
4.	Rodzaje stymulacji: DDDR, DDD, DDIR, DDI, DVIR, DVI, DOOR, DOO, VDD, VVIR, VDIR, VVI, VDI, VVT, VOOR, VOO, AAIR, ADIR, AAI, ADI, AAT, AOOR, AOO, ODO, OVO, OAO
5.	Program nocny
6.	Częstość stymulacji: 30-175 /minutę
7.	Amplituda stymulacji: 0,5 - 7,0 V
8.	Szerokości impulsu A/V 0,12 - 1,5 ms
9.	Czułość przedsionkowa 0,18 - 0,4 mV
10.	Czułość komorowa 1,0 - 10,0 mV
11.	Polarność stymulacji: unipolarny, bipolarny
12.	Polarność czułości: unipolarny, bipolarny
13.	Okres refrakcji programowalny w zakresie 150ms – 500ms
14.	Funkcja dostosowania częstości stymulacji do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta
15.	Automatyczny opis stanu baterii
16.	Automatyczne wykreślanie krzywej progu stymulacji (zależność amplitudy od szerokości impulsu) – graficznie
17.	Automatyczna możliwość przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zakresu impedancji elektrod
18.	Możliwość wykonania antyarytmicznej stymulacji (EPS) za pomocą wszczepionego stymulatora bez użycia innych dodatkowych urządzeń
19.	Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia
20.	Elektrody o pasywnej fiksacji A i V sterydowe
21.	Elektrody o aktywnej fiksacji A i V sterydowe
22.	Automatyczna zmiana trybu stymulacji w obecności szybkich rytmów przedsionkowych
23.	Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu stymulacji
24.	Funkcja automatycznie określająca przedsionkowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji przedsionkowej do zmierzonego progu stymulacji
25.	Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów w przedsionku i komorze
26.	Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia
27.	Algorytm promujący własny rytm zatokowy pacjenta
28.	Algorytm wspomagający programowanie rozrusznika w zależności od stanu klinicznego pacjenta
29.	Programator z analizatorem dostarczony bezpłatnie - 2kpl kabli do analizatora
III. Wkłucia – 100szt
1	Średnica 9 – 10 Fr w zależności od zapotrzebowania

Niespełnienie z którekolwiek z w/w warunków spowoduje odrzucenie oferty.

PAKIET II

I. Kardiowerter-defibrylator jednojamowy z elektrodą – 5 szt
Nazwa produktu:……………………………………………… …………………….
Producent:………………………………………………………… ……………………..

Lp	PARAMETRY GRANICZNE (WYMAGANE)	PODAĆ PARAMETR OFEROWANY
1.	Rok produkcji 2009
2.	Czas przydatności do użycia min. 12 miesięcy.
3.	Waga poniżej 70 gramów
4.	Energia defibrylacji dostępne 35 [J]
5.	Algorytm wykorzystujący analizę morfologi zespołów QRS rytmu komorowego i różnicowania częstoskurczu komorowego od nadkomorowego
6.	Trzy strefy wykrywania arytmii z możliwością programowania strefy FVT via VF oraz FVT via VT
7.	Programowalny biegun SVC
8.	Programowalna obudowa urządzenia
9.	Elektrody do defibrylacji sterydowe
10.	Sterydowe elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne -do wyboru
11.	Elektrody do defibrylacji podskórne
12.	Sterydowe elektrody do defibrylacji długości do wyboru
13.	Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody
14.	Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy, generowany przez wszczepione urządzenie, informujący pacjenta)
15.	Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy, generowany przez wszczepione urządzenie, informujący pacjenta)
16.	Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej (np. typu „Smart mode”)
17.	Bezprzewodowa komunikacja urządzenia z programatorem (odczyt danych z pamięci, programowanie, EKG)
18.	Możliwość programowania potwierdzenia obecności arytmii po naładowaniu kondensatorów i przed pierwszą defibrylacją (reconfirmation)
19.	Możliwość stymulacji antyarytmicznej w czasie ładowania kondensatorów
20.	Możliwość programowania wektora wykrywania sygnału

Niespełnienie z którekolwiek z w/w warunków spowoduje odrzucenie oferty.

II. Kardiowerter-defibrylator dwujamowy z elektrodami – 5szt
Nazwa produktu:……………………………………………… …………………….
Producent:………………………………………………………… ……………………..

Lp	PARAMETRY GRANICZNE (WYMAGANE)	PODAĆ PARAMETR OFEROWANY
1.	Rok produkcji 2009
2.	Czas przydatności do użycia min. 12 miesięcy.
3.	Waga poniżej 70 gramów
4.	Energia defibrylacji dostępne 35 [J]
5.	Algorytm wykorzystujący analizę morfologii zespołów QRS rytmu komorowego i różnicowania częstoskurczu komorowego od nadkomorowego
6.	Trzy strefy wykrywania arytmii z możliwością programowania strefy FVT via VF oraz FVT via VT
7.	Przedsionkowy tryb pracy urządzenia z zabezpieczającą stymulacją komorową mający na celu zminimalizowanie odsetka stymulacji prawokomorowej
8.	Programowalny biegun SVC
9.	Programowalna obudowa urządzenia
10.	Elektrody do defibrylacji sterydowe
11.	Sterydowe elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne -do wyboru
12.	Elektrody do defibrylacji podskórne
13.	Sterydowe elektrody do defibrylacji długości do wyboru
14.	Sterydowe elektrody przedsionkowe pasywne/aktywne do wyboru
15.	Sterydowe elektrody przedsionkowe proste i w kształcie „J”
16.	Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody
17.	Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy, generowany przez wszczepione urządzenie, informujący pacjenta)
18.	Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy, generowany przez wszczepione urządzenie, informujący pacjenta)
19.	Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej (np. typu „Smart mode”)
20.	Bezprzewodowa komunikacja urządzenia z programatorem (odczyt danych z pamięci, programowanie, EKG)
21.	Możliwość programowania potwierdzenia obecności arytmii po naładowaniu kondensatorów i przed pierwszą defibrylacją (reconfirmation)
22.	Możliwość stymulacji antyarytmicznej w czasie ładowania kondensatorów
23.	Możliwość programowania wektora wykrywania sygnału

Niespełnienie z którekolwiek z w/w warunków spowoduje odrzucenie oferty.

III. Kardiowerter-defibrylator resynchronizujący z możliwością monitorowania gromadzenia się płynów w tkankach pacjenta wraz z kompletem elektrod i zestawem do wprowadzania - 2 szt
Nazwa produktu:…………………………………………………………………………………… Producent:……………………………………………………………………………………………

Lp	PARAMETRY GRANICZNE (WYMAGANE)	PODAĆ PARAMETR OFEROWANY
1	Rok produkcji 2008/2009
2	Czas przydatności do użycia min.12miesięcy
3	Waga poniżej 80 gramów
4	Energia defibrylacji dostępne 35 [J]
5	Trzy strefy wykrywania arytmii z możliwością programowania strefy FVT via VF oraz FVT via VT
6	Elektrody do defibrylacji sterydowe
7	Sterydowe elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne -do wyboru
8	Elektrody do defibrylacji podskórne
9	Sterydowe elektrody do defibrylacji długości do wyboru
10	Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody
11	Możliwość monitorowania gromadzenia się płynów w tkankach pacjenta
12	Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy, generowany przez wszczepione urządzenie, informujący pacjenta)
13	Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy, generowany przez wszczepione urządzenie, informujący pacjenta)
14	Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej
15	Możliwość programowania potwierdzenia obecności arytmii po naładowaniu kondensatorów i przed pierwszą defibrylacją
16	Możliwość programowania V-V delay
17	Możliwość niezależnego programowania stymulacji LV i RV
18	Polarność stymulacji LV: uni/bipolarna
19	Dostępna telemetria A/RV/LV
20	Sensing LV przy BiV
21	Możliwość stymulacji LV bipolarnej pomiędzy elektrodą LV i RV

Niespełnienie z którekolwiek z w/w warunków spowoduje odrzucenie oferty.