l.dz. 18/04/2009/ODCZ                                                            Starachowice 20 maja 2009r.

Wykonawcy postępowania

przetargowego

nr ogłoszenia BZP - 74533

Dotyczy: przetargu nieograniczonego „Dostawa i zakup odczynników laboratoryjnych” nr sprawy 18/04/2009/ODCZ

Niniejszym informujemy, że wpłynęły zapytania ofertowe dotyczące postępowania przetargowego „Dostawa i zakup odczynników laboratoryjnych” nr sprawy18/04/2009/ODCZ.

na które odpowiadamy:

A/ Dotyczy pakietu nr 7

- Czy Zamawiający oczekuje chemicznego utrwalania żeli z użyciem mieszaniny kwas octowy + alkohol etylowy, co daje najwyższą precyzję odczytu i zabezpiecza przed migracją białek które nie wymaga dodatkowego sprzętu do suszenia. Jednocześnie pragniemy nadmienić, że nawet nieznaczne przedłużenie czasu utrwalania termicznego powoduje znaczną dyfuzję pasm?

- Czy zamawiający oczekuje optymalnych warunków rozdziału w czasie do 20 minut.

B/ 1. Dotyczy pakietu 8 – Odczynniki do analizatora hematologicznego SYSMEX         K-4500:

Czy Zmawiający dopuści zaoferowanie materiału kontrolnego w fiolkach o pojemności 4,6 ml?

Czy Zamawiający dopuści jednocześnie zaoferowanie większej ilości krwi kontrolnej, co jest zawiązane z zaokrągleniem jej do pełnych fiolek?

- Prosimy o dopuszczenie zaoferowania odczynników z terminem ważności 12 miesięcy z wyłączeniem krwi kontrolnej (termin ważności materiału kontrolnego wynosi 3 miesiące), w przypadku, gdy ta będzie rozdysponowana wg harmonogramu dostaw dostarczonego Zamawiającemu przy pierwszej dostawie.

- Jednocześnie prosimy o zmianę treści pkt 1.4 w Dziale I SIWZ odnośnie wymagań dot. Przedmiotu zamówienia na:

„Termin ważności dostarczanych produktów nie może być krótszy niż 12 m-cy od daty dostawy, z wyłączeniem krwi kontrolnej, której ważność wynosi 3 miesiące.”

- Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ – wzoru  umowy:

Prosimy o zmianę w treści § 8 ust. 1a na:

„w razie opóźnienia w dostawie lub dostarczenia niezgodnie z zamówieniem w wysokości 0,5 % wartości brutto opóźnionej/niezgodnej dostawy, za każdy dzień zwłoki”

- Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ – wzoru  umowy:

Chcąc zapewnić obu stronom handlowym równe pozycje handlowe, prosimy o dodanie do § 8 (jako ust. 2 ) następującego zapisu:

‘W przypadku niedotrzymania terminu zapłaty Wykonawca ma prawo do naliczania odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki w zapłacie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.”

C/ prosimy o wyjaśnienie dotyczące pakietu nr 8 – odczynniki do analizatora hematologicznego K-4500

- Zwracamy się z prośbą o zmianę brzmienia punktu 4 pakietu dział I Opis przedmiotu zamówienia dotyczącego wymagania dołączenia do oferty kart odczynnikowych potwierdzających zgodność składu ze składem chemicznym odczynników podanym w instrukcji obsługi aparatu Sysmex K 4500 poprzez usunięcie zapisu, że skład zaoferowanych odczynników będzie zgodny z instrukcją obsługi aparatu Sysmex K-4500.

Pragniemy wyjaśnić, że zarówno skład chemiczny jak i nazwy handlowe odczynników oferowanych przez firmę Sysmex są objęte ochroną patentową producenta która uniemożliwia innym oferentom zaproponowanie odczynników o składzie zgodnym z podanym w instrukcji obsługi analizatora Sysmex. W przypadku producentów aparatów hematologicznych oferujących również odczynniki mamy do czynienia z konfliktem interesu z powodu którego producenci starają się uniemożliwić składanie ofert konkurencyjnych. Działania powyższe noszą znamiona praktyki monopolistycznej a więc ograniczającej możliwość wyboru najkorzystniejszej oferty przez użytkowników aparatury laboratoryjnej tym samym narażając ich na niczym nie uzasadnione straty finansowe. Potwierdzamy, że Zamawiający ma prawo wymagać od wykonawcy dostarczenia kart odczynnikowych i takie możemy Państwu przedstawić.

- Zwracamy się z prośbą o zmianę treści punktu 7 pakietu 8 Dział I opis przedmiotu zamówienia poprzez usunięcie zapisu: pisemne potwierdzenie serwisu wskazanego przez producenta stwierdzające, że przyczyną awarii było stosowanie odczynników o złej jakości. Wyjaśniamy, że w punkcie 2 pakietu Zamawiający wymaga od oferenta bezpłatnego serwisu. Oferent zatem biorąc udział w postępowaniu na dostawy odczynników do ww. analizatora winien zapewnić Zamawiającemu pełną obsługę serwisową w oparciu o posiadaną wiedzę, odbyte szkolenia (punkt 3) oraz części zamienne. Serwis producenta nie jest instytucją upoważnioną do oceny jakości stosowanych przez Zamawiającego odczynników ani tym samym do oceny jakości odczynników innych oferentów. Potwierdzamy, że Zamawiający ma prawo wymagać od Wykonawcy  zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości i takie możemy Państwu przedstawić. Tym samym oświadczenie serwisu producenta analizatora który znajduje się w bezpośrednim konflikcie interesów z pozostałymi producentami odczynników nie może stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń finansowych przez Zamawiającego.

- Zwracamy się z prośbą o modyfikacje treści załącznika cenowego gdzie Zamawiający użył nazw własnych producenta analizatora o dodanie określenia „lub równoważne”.

Wyjaśniamy, że podane nazwy odczynników wskazują jednoznacznie na konkretnego oferenta i są sprzeczne z podstawowym zapisem Ustawy o równym traktowaniu stron postępowania. Ponadto zgodnie z uzasadnieniem do pytania nr 1 wyjaśniamy,  że są to nazwy objęte ochroną patentową producenta.

na które odpowiadamy:

Ad A/  1. tak, Zamawiający oczekuje chemicznego utrwalania z użyciem mieszaniny kwas

octowy + alkohol etylowy

2.  tak, Zamawiający wymaga aby czas rozdziału nie powinien przekroczyć 20 minut

Ad B/ 1. tak, zamawiający dopuszcza materiał kontrolny w fiolkach o pojemności 4,6 ml.

tak , Zamawiający wyraża zgodę na przeliczenie ilości materiału kontrolnego do

pełnych większych opakowań

- tak, Zamawiający wyraża zgodę na oferowanie krwi kontrolnej z terminem ważności 3 miesiące pod warunkiem dostarczenia harmonogramu dostaw.

Na podstawie art. 38 ust. 4 dokonujemy modyfikacji brzmienia pkt. pkt 1.4 w Dziale I SIWZ na:

„Termin ważności dostarczanych produktów nie może być krótszy niż 12 m-cy od daty dostawy, z wyłączeniem krwi kontrolnej, której ważność wynosi 3 miesiące”

- Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę  wysokości kar umownych opisanych w § 8 ust. 1a.

Zamawiający zastosował takie kary ponieważ Zamawiającemu zależy na rzetelnych dostawach . Mając na uwadze specyfikę działalności , Zamawiający stosując zasadę racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi nie jest w stanie tworzyć zapasów magazynowych umożliwiających dostęp do całego asortymentu objętego n/n zamówieniem . W związku z powyższym asortyment musi być realizowany na bieżąco w zależności od potrzeb w terminie nie dłuższym niż to przewidują postanowienia umowy.

4. Zamawiający nie widzi potrzeby wprowadzania dodatkowego zapisu o naliczaniu odsetek ustawowych gdyż wynika to z Ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych Dz. U. z 2003 roku, Nr 139, poz. 1323

Ad C/ 1. Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie zapisu „że skład zaoferowanych odczynników będzie zgodny z instrukcją obsługi aparatu Sysmex K-4500.”  W związku z powyższym punkt 4 pakietu 8 w Dziale I opis przedmiotu zamówienia otrzymuje brzmienie: „Odczynniki muszą posiadać karty odczynnikowe”

Zamawiający wyjaśnia, że oferowane odczynniki nie mogą wymagać dokonywania jakichkolwiek modyfikacji w analizatorze, ani ingerencji w jego wewnętrzny system kalibracji, ani uszkadzać żadnych elementów aparatu.

- Zgodnie z brzmieniem Działu I Opis przedmiotu zamówienia pakiet 8  pkt 2

„Wykonawca zapewni bezpłatny serwis analizatora w celu dokonywania kalibracji”

Zamawiający wymaga bezpłatnego serwisu analizatora przy kalibracji aparatu.

pkt 3

„Pracownicy serwisu /o którym mowa w pkt 2/ muszą posiadać udokumentowane szkolenie /w zakresie opisanym w pkt. 2/”

Zamawiający wymaga aby osoby wykonujące kalibrację aparatu miały udokumentowane szkolenie jedynie w zakresie kalibracji.

Intencją zamawiającego jest żądanie od Wykonawcy wykonania kalibracji aparatu stosownie do oferowanych odczynników. Zamawiający nie żąda od Wykonawcy pełnego serwisu aparatu w okresie trwania umowy. Zamawiający  w przypadku uszkodzenia aparatu zleci jego naprawę certyfikowanej jednostce serwisowej.

Protokoły tych jednostek będą podstawą do dochodzenia roszczeń od Wykonawcy.

3. tak, Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 dopuszcza złożenie ofert równoważnych

Na wykonawcy powołującym się na rozwiązania równoważne ciąży wykazanie dowodu, że oferowane dostawy, są zgodne z wymaganiami zamawiającego.

Za produkt równoważny rozumie się produkt kompatybilny ze sprzętem, do którego jest zamówiony, o parametrach takich samych bądź lepszych gwarantujących wiarygodność uzyskanego wyniku. Zamawiający dokona modyfikacji załącznika nr 1 do SIWZ poprzez dodanie w kolumnie „Nazwa” słów „lub równoważne”

Kierownik Działu

Ds. Zamówień  Publicznych

Zaopatrzenia i Marketingu