Załącznik nr 2 do siwz                 Zestawienie Parametrów minimalnych

| Lp. | Nazwa artykułu wymiar | Jednostka miary | Nazwa handlowa kod towaru nr katalogowy jak na fakturze | Ilość | cena jedn. Netto | Wartość netto zł | VAT % | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękaw foliowo - papierowy płaski 50mm x 200m | szt. |  | 36 |  |  |  |  |
| 2. | Rękaw foliowo - papierowy płaski 75mm x 200m | szt. |  | 48 |  |  |  |  |
| 3. | Rękaw foliowo - papierowy płaski 100mm x 200m | szt. |  | 60 |  |  |  |  |
| 4. | Rękaw foliowo - papierowy płaski 120mm x 200m | szt. |  | 60 |  |  |  |  |
| 5. | Rękaw foliowo - papierowy płaski 150mm x 200m | szt. |  | 96 |  |  |  |  |
| 6. | Rękaw foliowo - papierowy płaski 200mm x 200m | szt. |  | 48 |  |  |  |  |
| 7. | Rękaw foliowo - papierowy płaski 250mm x 200m | szt. |  | 36 |  |  |  |  |
| 8. | Rękaw foliowo - papierowy płaski 300mm x 200m | szt. |  | 24 |  |  |  |  |
| 9. | Rękaw foliowo - papierowy płaski 350mm x 200m | szt. |  | 12 |  |  |  |  |
| 10. | Rękaw foliowo - papierowy z fałdą 75mm x 100m | szt. |  | 12 |  |  |  |  |
| 11. | Rękaw foliowo - papierowy z fałdą 100x59x100m | szt. |  | 24 |  |  |  |  |
| 12. | Rękaw foliowo - papierowy z fałdą 150x50x100m | szt. |  | 36 |  |  |  |  |
| 13. | Rękaw foliowo - papierowy z fałdą 200x50x100m | szt. |  | 36 |  |  |  |  |
| 14. | Rękaw foliowo - papierowy z fałdą 250x65x100m | szt. |  | 24 |  |  |  |  |
| 15. | Rękaw foliowo - papierowy z fałdą 300x65x100m | szt. |  | 24 |  |  |  |  |
| 16. | Rękaw foliowo - papierowy z fałdą 350x80x100m | szt. |  | 72 |  |  |  |  |
| 17. | Rękaw foliowo - papierowy z fałdą 400x80x100m | szt. |  | 12 |  |  |  |  |
| 18. | Papier krepowany zielony 50x50cm | arkusz |  | 12000 |  |  |  |  |
| 19. | Papier krepowany zielony 75x75cm | arkusz |  | 12000 |  |  |  |  |
| 20. | Papier krepowany zielony 100x100cm | arkusz |  | 3000 |  |  |  |  |
| 21. | Papier krepowany zielony 120x120cm | arkusz |  | 1200 |  |  |  |  |
| 22. | Papier krepowany biały 75x75cm | arkusz |  | 1500 |  |  |  |  |
| 23. | Papier krepowany biały 90x90cm | arkusz |  | 3000 |  |  |  |  |
| 24. | Papier krepowany biały 100x100cm | arkusz |  | 3000 |  |  |  |  |
| 25. | Papier krepowany biały 120x120cm | arkusz |  | 12000 |  |  |  |  |
| 26. | Włóknina zielona 75x75cm | arkusz |  | 3600 |  |  |  |  |
| 27. | Włóknina zielona 90x90cm | arkusz |  | 1200 |  |  |  |  |
| 28. | Włóknina zielona 120x120cm | arkusz |  | 600 |  |  |  |  |
| RAZEM |  | xxxxx |  |

- Papier sterylizacyjny

Włókno celulozowe, kolor zielony i biały

  - zawartość chlorków nie więcej niż 0,02%

  - zawartość siarczanów nie więcej niż 0,02%

  - wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2,0 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,6 kN/m

  - wytrzymałość na rozciąganie na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 0,9 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,6 kN/m

  - gramatura nominalna 60 g/m² (tolerancja wg PN EN 868-2)

  - wymagana charakterystyka wytrzymałościowa wydana przez producenta (nie dystrybutora) w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN EN 868-2

- Włókniny sterylizacyjne

Celuloza wiązana powierzchniowo, wzmocniona włóknem syntetycznym i mikrokrepowana – włókno celulozy uszczelnione lateksem i wzmocnione włóknem syntetycznym o następującej charakterystyce wytrzymałościowej:

  - zawartość chlorków nie więcej niż 0,015%

  - zawartość siarczanów nie więcej niż 0,01%

  - wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2,0 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,9 kN/m

  - wytrzymałość na rozciąganie na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 1,6 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,7 kN/m

  - wytrzymałość na przepuklinie nie mniej niż 220 kPa na sucho i 170 kPa na mokro

  - niezwilżalność roztworem soli fizjologicznej nie mniej niż 90 min

  - wydłużenie do zerwania min 10% w obu kierunkach

  - gramatura nominalna 66 g/m² ±  5% (PN EN 868-2) wytrzymałość na rozdarcie nie mniej niż 1500 mN w kierunku walcowania oraz nie mniej niż 2300 mN w kierunku poprzecznym (kolor zielony)

  - wymagana charakterystyka wytrzymałościowa wydana przez producenta (nie dystrybutora) w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN EN 868-2

- Rękawy papierowo – foliowe z testem do sterylizacji parowej i tlenkiem etylenu

Konstrukcja folii i wykonanie zgodne z normami PN EN 868-3; PN EN 868-5 oraz :

  - papier o gramaturze 70g (PN EN 868-3)  wymagana kompletna charakterystyka wydana przez producenta w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN EN 868-3

    - zawartość chlorków nie więcej niż 0,05%

    - zawartość siarczanów nie więcej niż 0,25%

    - wytrzymałość na przedarcie nie mniej niż 700 mN w obu kierunkach

    - przenikanie powietrza (1,47 kPa) nie mniej niż 12 µmPa*s

    - wytrzymałość na przepuklinie nie mniej niż 400 kPa na sucho, nie mniej niż 150 kPa na mokro

    - niezwilżalność wodą powyżej 40 s

    - wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 7,3 kN/m,  w kierunku poprzecznym nie mniej niż 4 kN/m

    - wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 2,4 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,3 kN/m

  - folia co najmniej pięciowarstwowa ( PN EN 868 -5 ) nie licząc warstwy kleju, wymagane wydane przez producenta folii ( nie dystrybutora) oświadczenie o zgodności z normami PN EN 868-3, PN EN 868-5 i charakterystyka folii w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności:

    - przezroczysta bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów

    - grubość nie większa niż 52µm

    - zgrzewalna w temperaturze 150 – 190 ºC

    - wytrzymałość na rozdarcie w obu kierunkach nie mniejsza niż 300 mN

    - elastyczna wydłużenie nie mniej niż 70%

3.wymagane potwierdzenie zgodności konstrukcji z PN EN 868 – 5 przez niezależną organizację

4.wykluczone umieszczenie testu między warstwami folii

5.wszystkie napisy i testy poza przestrzenią pakowania

6.wskaźnik procesu sterylizacji parowej, EO

7.powieżchnia wskaźnika procesu sterylizacji ≥ 100mm² (PN EN 868-5)

8.jednoznacznie oznaczony kierunek otwierania

9.ze względu na wymagana procedury zgrzewania wszystkie pozycje muszą pochodzić od jednego producenta