Starachowice dn. 07.10.2009r.

DZP- ANG/P

Uczestnicy postępowania wg rozdzielnika

Dot.: przetargu nieograniczonego  „dostawa 1 kpl aparatu kardio-angiograficznego wraz z adaptacją pomieszczeń, instalacją, uruchomieniem, szkoleniem personelu medycznego, wykonaniem niezbędnych projektów oraz dostarczeniem Zamawiającemu dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia do odbioru przez sanepid dla  Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach” nr sprawy 29/08/2009/ANG

W odpowiedzi na pytania złożone do ww. postępowania informujemy:

TREŚĆ PYTAŃ

- Dot. V.1. W związku z odpowiedziami Zamawiającego z dnia 02.10.2009r. na pytania nr 39, 41 świadczące o tym, że Zamawiający oczekuje dostawy aparatu dedykowanego do kardiologii inwazyjnej prosimy o wyjaśnienie jakie wymiary płaskiego detektora Zamawiający ma na myśli, ponieważ typowy wymiar pola obrazowego dla detektorów stosowanych w aparatach kardio-angiograficznych wynosi po przekątnej 25cm. Jeżeli określony przez Zamawiającego wymóg 20 x 20cm dotyczy dostępnego pola obrazowego oznacza to, że Zamawiający oczekuje zaoferowania detektora typowego dla angiografii obwodowej. Jeżeli natomiast Zamawiającemu chodzi o zewnętrzne wymiary detektora to jest to wobec braku określania rzeczywistego pola obrazowania parametr zupełnie bez użyteczny merytorycznie. Prosimy o precyzyjne określenie przekątnej pola obrazowego

# Odp. Ad 1. – Zamawiający7 dopuszcza wymiar pola obrazowego dla detektora o przekątnej min. 25cm.

- Dot. V.2 W związku z odpowiedziami Zamawiającego z dnia 02.10.2009r. na pytania nr 39, 41 świadczące o tym, że Zamawiający oczekuje dostawy aparatu dedykowanego do kardiologii inwazyjnej prosimy o wyjaśnienie czy wymóg ≥4 pól obrazowych został wprowadzony omyłkowo, ponieważ w typowych aparatach kardio-angiograficznych stosuje się trzy pola obrazowe.

Odp. Ad 2 Zamawiający dopuszcza ≥3 pola obrazowe

- Dot. I.10 W związku z odpowiedziami Zamawiającego z dnia 02.10.2009r. na pytania nr 39, 41 świadczące o tym, że Zamawiający oczekuje dostawy aparatu dedykowanego do kardiologii inwazyjnej prosimy o wyjaśnienie czy wymóg automatycznego programowania 20 pozycji został wprowadzony omyłkowo, ponieważ nie istnieje większa niż 10, ilość pozycji standartowych możliwych do programowania automatycznego.

Odp. Ad 3 Zamawiający dopuszcza aparat z automatycznym programowaniem 10 podstawowych pozycji .

- Uprzejmie prosimy o sprostowanie omyłki dotyczącej jednostki miary zakresu napięcia w pkt. III.2 zamiast kW powinno kV.

Odp. Ad 4 TAK powinno być kV.