## Miejscowość, data 22.06.2012r

Nr sprawy – P/35/06/2012/MD

Uczestnicy postępowania przetargowego  nr ogłoszenia 204108 – 2012

Dotyczy: Postępowania przetargowego „Dostawa myjni dezynfektora

Niniejszym informujemy, że wpłynęły zapytania następującej treści:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści wydłużenie terminu dostawy do max 9 tygodni oraz dodanie zapisu w projekcie umowy po słowach „zamontować słów „ w miejscu przygotowanym przez Zamawiającego na podstawie rysunków instalacyjnych dostarczonych przez Wykonawcę „

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na  wydłużenie terminu dostawy do 9 tygodni od daty podpisania , w związku z tym zapis § 2 pkt 1 umowy otrzymuje brzmienie „  Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy oraz zamontować w miejscu przygotowanym przez Zamawiającego na podstawie rysunków instalacyjnych dostarczonych przez Wykonawcę i przekazać do użytku w terminie do (max 63 dni) …….. dni liczone od daty podpisania niniejszej umowy tj. do dnia ……………..2012 r.

Tak zamawiający wyraża zgodę na proponowane zapisy w projekcie umowy w związku z tym §1 ust. 2 otrzymuje brzmienie „ Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, zamontować w miejscu przygotowanym przez Zamawiającego na podstawie rysunków instalacyjnych dostarczonych przez Wykonawcę i przekazać do użytku Wymieniony w pkt 1 sprzęt na własny koszt i ryzyko”

Pytanie 2

Prosimy o wyjaśnienie w jakich terminach dokonywane będą przez Zamawiającego płatności: min 30 dni – jak podano w formularzu ofertowym czy w dwóch ratach jak podano w projekcie umowy. Jeżeli w dwóch ratach to prosimy o uzupełnienie o ten zapis formularza ofertowego.

Odp. Tak, Zamawiający oczekuje 2  terminów płatności jak wskazano w projekcie umowy. W związku z tym Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Prawo Zamówień publicznych dokonuje zmiany formularza ofertowego załącznik nr 2 do Siwz  uwzględniając proponowane  zmiany.

Pytanie 3 dotyczy załącznika nr 1 – Wymagane parametry i warunki

Dot. Pkt 15 – Prosimy o doprecyzowanie w stosunku do jakich sterylizatorów konstrukcja sterownia urządzenia ma być jednolita? Pakiet składa się wyłącznie z myjni dezynfektora.

Odp.: Zamawiający omyłkowo wpisał w pkt. 15 słów „sterylizatorów parowych” powinno być |myjni dezynfektorów” . W związku z powyższym Zamawiający dokonuje na podstawie art. 38 ust.  ust.  4 zmiany brzmienia pkt. 15 załącznika nr  1 do SIWZ . Zamawiający zamieszcza poprawiony załącznik nr 1 do SIWZ który jest wiążący dla wszystkich Wykonawców

Pytanie 4 dotyczy załącznika nr 1 – Wymagane parametry i warunki

Dot. Pkt. 25 – Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie nie wyposażone w kondensator oparów z układem odzysku ciepła?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5 dotyczy załącznika nr 1 – Wymagane parametry i warunki

Dot. Pkt. 30 – Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie, w którym powietrze suszące nie jest podgrzewane powietrzem usuwanym z komory?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 6 dotyczy załącznika nr 1 – Wymagane parametry i warunki

Dot. Pkt. 45 – Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie, w którym nie istnieje możliwość stosowania wózków firmy GETINGE, model 4656? Zapis ten pozwala na złożenie oferty wyłącznie przez jednego producenta, co może negatywnie wpłynąć na koszty poniesione przez Zamawiającego. Prosimy o możliwość złożenia oferty na urządzenie wraz z wózkami, których używa Zamawiający. Dostawa urządzenia wyposażonego w wózki, może okazać się docelowo tańsza  niż oferta złożona przez jednego producenta na samo urządzenie.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody ze względu na uwarunkowania technologiczne, t.j brak miejsca na magazynowanie nowych wózków wsadowych, konieczność bardziej optymalnego wykorzystania wózków już posiadanych oraz posiadania wózków transportowo – załadowczych kompatybilnych z posiadanymi  wózkami wsadowymi. Nadmienia się, że Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za to, że część potencjalnych wykonawców  nie posiada w swojej ofercie wymaganego asortymentu.

Pytanie 7 dotyczy załącznika nr 1 – Wymagane parametry i warunki

Dot. Pkt 15 – Ponieważ myjnia dezynfektor i sterylizator są zupełnie odmiennymi konstrukcyjnie urządzeniami i nie ma żadnych merytorycznych powodów, dla których konstrukcja sterowników miałaby być jednolita, a pakiet dotyczy tylko i wyłącznie myjni dezynfektora, a nie sterylizatora, prosimy o wykreślenie p. 15

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie pkt 15 załącznika nr 1 . Zgodnie z odpowiedzią do  pytania 3  zamawiający dokonuje zmiany brzmienia załącznika nr 1 do SIWZ.

Na podstawie art. 39 ust. 4 Zamawiający odstępuje od wymogu potwierdzenia przez tłumacza przysięgłego tłumaczenia tekstu. Wykonawca prosi aby dokumenty sporządzone w języku obcym były składane wraz z tłumaczeniem na język polski potwierdzone za zgodność.

Wszystkie wprowadzone zmiany dotyczą wszystkich Wykonawców i powinny być uwzględnione w ofercie. Zamawiający informuje, że w dniu 21.06.2012 r. dokonał zmiany terminu składania ofert na dzień 27.06.2012 r. godz. składania ofert pozostaje bez zmian.

/-/ Z-ca Dyrektora ds.

Administracyjno – ekonomicznych