Starachowice 11.02.2013 r.

Nr sprawy – P/05/02/2013/DIALIZ .

Wykonawca postępowania

Nr ogłoszenia 51372-2013

(adresat)

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr P/05/02/2013/DIALIZ w trybie przetargu nieograniczonego  na „ Dostawę dializatorów, przewodów i igieł”

Niniejszym informujemy, że wpłynęły  zapytania ofertowe dotyczące postępowania j.w. następującej treści :

- „ Dotyczy pakietu nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuszcza dializatory polisulfonowe niskoprzepływowe sterylizowane parą wodną: pojemność 78 ml, powierzchnia 1,3m2, klirens 200(ml/min): - mocznik 186, kreatynina 173, fosforany 148 – współczynnik UF 13 ml/godz. X mm Hg?

- Dotyczy pakietu nr 1 poz. 3

Czy Zamawiający dopuszcza dializatory polisulfonowe niskoprzepływowe sterylizowane parą wodną: pojemność 96 ml, powierzchnia 1,5 m2, klirene 200(ml/min): - mocznik 188, kreatynina 175, fosforany 155 – współczynnik UF 16 ml/godz. mm Hg?

- Dotyczy pakietu nr 1 poz. 4

Czy Zamawiający dopuszcza dializatory polisulfonowe niskoprzepływowe sterylizowane parą wodną: pojemność 113 ml, powierzchnia 1,58 m2, klirens 200(ml/min): - mocznik 188, kreatynina 175, fosforany 155 – współczynnik UF 16 ml/godz. mm Hg?

- Dotyczy pakietu 1 poz. 1, 2, 3, 4

Czy Zamawiający dopuszcza w Pakiecie poz. 1, 2, 3, 4 dializatory polisulfonowe sterylizowane parą wodną ?

- Czy Zamawiający, w zakresie pakietu nr 1, poz. nr 1 dopuści złożenie oferty z dializatorami polisulfonowymi , wyskoprzepłprzepływowymi, sterylizowanymi radiacyjnie, o parametrach przedstawionych w poniższej tabeli?

Możliwości dializatorów (in vitro)

|  | REXEED -13UX |
| --- | --- |
| Przepływ krwi (ml/min) | 200 | 300 | 400 |
| Klirens (ml/min)* |  |  |  |
|  | Mocznik | 196 | 267 | 315 |
|  | Kreatynina | 186 | 246 | 284 |
|  | Fosforany | 181 | 229 | 260 |
|  | Witamina B12 | 138 | 160 | 173 |
| KoA (Mocznik) (ml/min) | 1083 |
| KUF (ml/godz/mmHg (ml/godz./kPa)) * | 56 (421) |
| Efektywna powierzchnia (m2) | 1.3 |
| Współczynnik przenikania – β2-MG* |  |
| Współczynnik przenikania – Albumina* | ≤ 0,002 |

Warunki: Klirens: Qd=500 ml/min, Qf=0ml/min KoA: Qb=300ml/min, Qd=500ml/min, Qf=0ml/min KUF: Mierzony z krwią wołową,

TP=60±5g/l, Hct.=32±2%, Qb=300ml/min .

*ISO8637:2004

- Czy Zamawiający, w zakresie pakietu nr 1 poz. 2 – 5  dopuści złożenie oferty z dializatorami polisulfonowymi, niskoprzepływowymi, sterylizowanymi radiacyjnie, o parametrach przedstawionych w poniższej tabeli?

Możliwości dializatorów (in vitro)

|  | REXEED -13LX | REXEED -15LX | REXEED -18LX | REXEED - 21LX |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Przepływ krwi (ml/min) | 200 | 300 | 400 | 200 | 300 | 400 | 200 | 300 | 400 | 200 | 300 | 400 |
| Klirens (ml/min)* | 193 | 259 | 301 | 195 | 266 | 312 | 197 | 271 | 322 | 198 | 277 | 332 |
|  | Mocznik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kreatynina | 186 | 239 | 274 | 190 | 248 | 288 | 193 | 255 | 299 | 195 | 264 | 313 |
|  | Fosforany | 154 | 185 | 201 | 161 | 195 | 214 | 167 | 204 | 226 | 173 | 215 | 241 |
|  | Witamina B12 | 93 | 102 | 106 | 100 | 110 | 116 | 107 | 118 | 125 | 115 | 129 | 137 |
| KoA (Mocznik) (ml/min) | 945 | 1064 | 1167 | 1321 |
| KUF (ml/godz/mmHg (ml/godz./kPa)) * | 9 (68) | 10 (77) | 12 (85) | 14 (98) |
| Efektywna powierzchnia (m2) | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.1 |

Warunki: Klirens: Qd=500 ml/min, Qf=0ml/min KoA: Qb=300ml/min, Qd=500ml/min, Qf=0ml/min KUF: Mierzony z krwią wołową,

TP=60±5g/l, Hct.=32±2%, Qb=300ml/min .      *ISO8637:2004

- Czy Zamawiający, mając na uwadze ekonomiczne gospodarowanie powierzonymi środkami publicznymi dokona podziału pakietu nr 2 na dwa osobne pod zadania?

- Czy Zamawiający, w zakresie pakietu nr 3, dopuści złożenie oferty z igłami do hemodializy sterylizowanymi tlenkiem etylenu lub też wydzieli z pakietu poz. nr 4 oraz dopuści złożenie oferty z wyrobami o trwałości sterylizacji wynoszącej 3 lata?

Zgoda Zamawiającego na  pytania umożliwi naszej firmie przystąpienie do przetargu na zasadzie wolnej konkurencji oraz zaoferowanie najwyższej jakości dializatorów japońskiej firmy ASAHI, natomiast Zamawiającemu wybór oferty spośród ich większej ilości, co będzie korzystne dla Zamawiającego ze względów ekonomicznych.”

na które odpowiadamy:

Ad 1. Tak, Zamawiający dopuszcza

Ad 2. Tak, Zamawiający dopuszcza

Ad 3. Tak, Zamawiający dopuszcza

Ad 4. Tak, Zamawiający dopuszcza

Ad 5. Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Ad 6. Nie , Zamawiający nie dopuszcza

Ad 7. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na podział pakietu nr 2 na dwa osobne zadania

Ad 8. Nie, Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty z igłami do hemodializy sterylizowanymi tlenkiem etylenu i nie wyraża zgody na wydzielenie  z pakietu poz. nr 4 i nie wyraża zgodna   złożenie oferty z wyrobami o trwałości sterylizacji wynoszącej 3 lata,  podtrzymując wymagania zawarte w  SIWZ

p.o. Dyrektora

Powiatowego Zakładu

Opieki Zdrowotnej

W Starachowicach