Nr sprawy: P/03/01/2014/SJU/MED                               Starachowice, dnia 21.02.2014

Wykonawcy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na dostawę sprzętu jednorazowego użytku oraz innych produktów medycznych, nr ogłoszenia 49562-2014 z dn. 12.02.2014

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku oraz innych produktów medycznych dla potrzeb PZOZ w Starachowicach

Odpowiedzi na pytania

Pytanie 1 dotyczy pakietu nr 11

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 11 poz. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 igieł do znieczuleń o długości 3 1/2" (88-90mm).

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Wymaga igieł o długości 88mm, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2 dotyczy pakietu nr 11

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 11 poz. 6, 7, 8 igieł do znieczuleń z prowadnicą o długości 1 1/2" (38mm).

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza i wymaga igieł z prowadnicą 35mm, zgodnie z SIWZ

.

Pytanie 3 dotyczy pakietu nr 39

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 39 cewnika do hemodializy w zestawie z rozszerzaczami 8F i 12F.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zaoferowania średnic protez określonych w załączniku nr 5 do SIWZ. Zamówienia wg zapotrzebowań Zamawiającego.

Pytanie 4 dotyczy pakietu nr 34

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek nie posiadających ściągaczy taliowych?

Uzasadnienie:

Producenci pieluchomajtek stosują różne rozwiązania dotyczące lepszego dopasowania się pieluchomajtki do ciała min. pojedyńczy ściągacz, rozciągające się przylepcorzepy itp.

Badania przeprowadzone na grupie pacjentów przez naszego producenta ukazały, iż ściągacz taliowy umiejscowiony z tyłu u pacjentów leżących powodował odgniecenia oraz odparzenia w części krzyżowej.

Jednocześnie informujemy, że ściągacze taliowie nie mają żadnego wpływu na zasadniczą funkcję pieluchomajtek jaką jest wchłanianie moczu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pieluchomajtek nie posiadających ściągaczy taliowych, natomiast  wymaga zaoferowania pieluchomajtek ze wskaźnikiem wilgotności w formie pasków przy pieluchomajtach lub innej. W tym celu Zamawiający wymaga dostarczenia próbek oferowanego produktu wraz z ofertą z zakresu pakietu nr 34 na dzień składania ofert celem weryfikacji spełnienia wymagań Zamawiającego.

Pytanie 5 dotyczy pakietu nr 34

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek konfekcjonowanych  w inny sposób niż 30 sztuk?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem do pełnych opakowań z zaokrągleniem w górę.

Pytanie 6 dotyczy pakietu nr 16

Prosimy o dopuszczenie układu współosiowego o dł. 180 cm, ze sztywnymi złączami.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 7 dotyczy pakietu nr 21, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie - Filtr oddechowy mechaniczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci, mikrobiologicznie czysty, wyposażony w hydrofobowy filtr membranowy typu HEPA, powlekany szkłem spiekanym, o skuteczności filtracji bakteryjno - wirusowej 99,9999% oraz piankowy wymiennik ciepła i wilgoci o skuteczności nawilżania 34,2 mgH2O/L i utracie wilgotności do 9,8 mg/l przy Vt=500 ml,  złącza proste o średnicy 22M/15F, 22F/15M, zaopatrzony w port kapno pod kątem 45 stopni, waga 40 g, objętość wewnętrzna  55 ml, zakres objętości oddechowej 300-1500 ml, opór przepływu 1,33 cmH20 przy 30L/min, wolny od lateksu i PVC, czas stosowania 24 godz.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 8 dotyczy pakietu nr 21, poz. 2

Prosimy o dopuszczenie - Filtr oddechowy elektrostatyczny, mikrobiologicznie czysty, o skuteczności filtracji bakteryjno - wirusowej 99,999%, złącza proste o średnicy 22M/15F, 22F/15M, zaopatrzony w port kapno pod kątem 45 stopni, waga do 23 g, objętość wewnętrzna  30 ml, zakres objętości oddechowej 100-1500 ml, opór przepływu  0,61 cmH20 przy 30L/min, wolny od lateksu i PVC, czas stosowania 24 godz.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9 dotyczy pakietu nr 8 poz. 3

Czy Zamawiający posiada ssak Basic firmy MEDELA? Jakiej pojemności mają być wkłady jednorazowe do tego ssaka?

Odpowiedź:

Zamawiający posiada ssaki firmy MEDELA typ/model Basic 30 i wymaga wkładów kompatybilnych do tych ssaków.

Pytanie 10 dotyczy SIWZ

Dotyczy złożenie próbek, oferty.

W dwóch punktach specyfikacji jest zapis o terminie składania:

Próbki należy dostarczyć wraz z ofertą do kancelarii (sekretariatu) PZOZ w Starachowicach ul. Radomska 70 do dnia 25.02.2014r. do godz. 11.00      ( strona 6 SWIZ)

oraz

Ofertę należy złożyć do dnia 26.02.2014r. do godz. 11:00 w Kancelarii PZOZ w Starachowicach ul. Radomska 70. pok. nr 245 ( strona 8 SWIZ  )

Prosimy o sprecyzowanie czy oferty nie zawierająca próbek mają być złożone dzień później niż oferty z próbkami?

Odpowiedź:

Zamawiający w załączniku nr 5 ofertowym do SIWZ, ściśle określił do których pakietów i pozycji w pakiecie dotyczy dostarczenie próbek wraz z ofertą. W tym załączniku Zamawiający zastrzegł również możliwość wezwania wykonawców do dostarczenia próbek nie wymaganych na dzień składania ofert, do dostarczenia w ciągu 3 dni roboczych, celem weryfikacji wymagań określonych w SIWZ.

Zamawiający określa termin składania ofert jak i próbek wymaganych wraz z oferta, na dzień 26 lutego 2014 roku, zgodnie z ogłoszeniem w BZP. Jeśli będzie zmiana terminu składania ofert, Zamawiający poinformuje o tym fakcie informacją na stronie internetowej oraz zmieniając odpowiednio ogłoszenie w BZP.

Pytanie 11 dotyczy pakietu nr 44 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie prowadnika urologicznego (średnica-0,032”) o długości 100 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12 dotyczy pakietu nr 39

Czy Zamawiający dopuści cewnik do hemodializy o następujących parametrach: sterylny, dwuświatłowy, polyueratanowy, dializacyjny, minimalny skład zestawu: 1x wkłucie, 1x prowadnik, 1x rozszerzacz, 1x prowadnik J-flex, 2x korek, 1x mini skalpel, o rozmiarach 11F i długości 15 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza cewnik o takich parametrach.

Pytanie 13 dotyczy pakietu nr 39

Czy Zamawiający dopuści cewnik do hemodializy o następujących parametrach: sterylny, dwuświatłowy, polyueratanowy, dializacyjny, minimalny skład zestawu: 1x wkłucie, 1x prowadnik, 1x rozszerzacz, 1x prowadnik J-flex, 2x korek, 1x mini skalpel, o rozmiarach 11F i długości 20 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 14 dotyczy pakietu nr 39

Czy Zamawiający dopuści cewniki do hemodializy  rozmiar 11,5Fr, o długości 16 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 15 dotyczy pakietu nr 39

Czy Zamawiający dopuści cewnik do hemodializy o następujących parametrach: sterylny, dwuświatłowy, polyueratanowy,  dializacyjny, rozmiar 14Fr, o długości 20 cm, minimalny skład zestawu: 1x wkłucie, 1x prowadnik, 2x rozszerzacz, 1x prowadnik J-flex, 2x korek, 1x mini skalpel, 1x sterylna osłonka, 1x strz?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 16 dotyczy pakietu nr 40

Czy Zamawiający  zgodzi się na dopuszczenie systemu jednorazowego , alternatywnego , o parametrach równoważnych lub lepszych jakie określił Zamawiający w Specyfikacji a mianowicie:

System całkowicie jednorazowy, sterylny do przedniej reperacji przepony moczowo-płciowej, do implantacji drogą przez otwory zasłonowe, który składa się z:

•	czterech jednorazowych igieł o średnicy 3 mm z uchwytami, wyprofilowanych heliakalnie o atraumatycznym zakończeniu umożliwiającym połączenie ze złączami taśm. Igły nie połączone z implantem.

systemu siatkowego wykonanego z polipropylenu monofilamentowego, składającego się z implantu siatkowego o wymiarach: 5x10 cm o dużych porach (ponad 1500 mikronów), grubości 0,3 mm, gęstości 23,9 g/m2; połączonego z czterema taśmami (ramionami) podtrzymującymi o długości 30 cm i 1,1cm szerokości każda, umieszczonymi w osłonach foliowych, zakończonymi szybkozłączami zapewniającymi jednoznaczne połączenie z igłami. Każde z ramion podtrzymujących posiada przeplecioną wzdłuż nić zapewniającą beznapięciową implantację.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza i wymaga sześciu ramion. Igły do zakładania siatek Zamawiający już posiada.

Pytanie 17 dotyczy pakietu nr 40

W związku z wdrożeniem dyrektywy 2010/32/UE dla placówek w rozporządzeniu dotyczącym ochrony przed  zranieniami ostrymi narzędziami i koniecznością stosowania bezpiecznych wyrobów zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający wprowadzi wymóg stosowania wyłącznie igieł jednorazowych, cienkich, o średnicy do 3mm? Dodatkowo chroniących pacjentkę przed traumatyzacją tkanek.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wprowadza takiego wymogu, ponieważ używa igieł wielorazowych, sterylizowanych zgodnie z procedurą.

Pytanie 18 dotyczy pakietu nr 53

W związku z ogłoszonym zaproszeniem do składania ofert w przetargu nieograniczonym

na: "Dostawę sprzętu jednorazowego użytku oraz innych produktów medycznych dla potrzeb Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach" Pakiet nr 53 – Etykiety do identyfikacji pacjentów, Poz nr 2 Opaski do znakowania pacjentów, kasety do drukarek Zebra Hc 100 Z-Band Comfort Wristband 177.8mmx25.4mm (reorder 10011954K 500 Wristbands) – proszę o informację, czy Zamawiający wyrazi zgodę na

kasety do drukarek Zebra Hc 100 Z-Band Comfort Wristband 10006999K (300 opasek w kasetce)

Uzasadnienie:

Opaski do znakowania pacjentów, kasety do drukarek Zebra Hc 100 Z-Band Comfort Wristband 177.8mmx25.4mm (reorder 10011954K 500 Wristbands) o podanym kodzie są niedostępne na rynku, ponieważ Producent zaprzestał ich produkcji i dystrybucji.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza zaoferowane kasety.

Pytanie 19 dotyczy pakietu nr 27

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 27 poz. 8 kieliszki do podawania leków j.u. A`75 SZT.,co spowoduje znaczne zwiększenie konkurencyjności i pozwoli na złożenie większej ilości ofert potencjalnym Wykonawcom.  Taka decyzja przyczyni się do lepszego gospodarowania finansami publicznymi przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza przy odpowiednim przeliczeniem ilości do pełnych opakowań z zaokrągleniem w górę.

Pytanie 20 dotyczy pakietu nr 27

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 27 poz. 9 miski nerkowate plastikowe długość 28cm .,co spowoduje znaczne zwiększenie konkurencyjności i pozwoli na złożenie większej ilości ofert potencjalnym Wykonawcom.  Taka decyzja przyczyni się do lepszego gospodarowania finansami publicznymi przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 21 dotyczy pakietu nr 27

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 27 poz. 13 zaciskacz do pępowiny sterylny .,co spowoduje znaczne zwiększenie konkurencyjności i pozwoli na złożenie większej ilości ofert potencjalnym Wykonawcom.  Taka decyzja przyczyni się do lepszego gospodarowania finansami publicznymi przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaciskaczy sterylnych.

Pytanie 22 dotyczy pakietu nr 27

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 27 poz. 20 wkład jednorazowy do basenu. Kompatybilny z basenem płaskim o pojemności 2000ml o zbliżonych wymiarach przedmiotu zamówienia tj. 35,5 cm x 27,00 cm x 9,00 cm .,co spowoduje znaczne zwiększenie konkurencyjności i pozwoli na złożenie większej ilości ofert potencjalnym Wykonawcom.  Taka decyzja przyczyni się do lepszego gospodarowania finansami publicznymi przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wkładów kompatybilnych do basenów, które posiada. W związku z tym Zamawiający wymaga dołączenia do oferty próbki oferowanego produktu. Jeśli produkt będzie spełniał wymagania określone w SIWZ to podstawowym kryterium oceny oferty jest cena (zgodnie z SIWZ).

Pytanie 23 dotyczy pakietu nr 8

Uprzejmie prosimy o uściślenie, czy w poz. 5 Zamawiający wymaga wkładu workowego j.u. 1000 ml na wydzielinę z trwale dołączoną spłaszczoną pokrywą i jednym króćcem przyłączeniowym w pokrywie, uszczelniającego się automatycznie po włączeniu ssaka, z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni, z szerokim portem do pobierania próbek, kompatybilnego z pojemnikami i osprzętem będącymi na wyposażeniu szpitala.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby wkłady workowe były kompatybilne  pojemnikami i osprzętem ssaków, które są już na wyposażeniu szpitala. W związku z tym Zamawiający dopuszcza wkłady o w/w parametrach.

Pytanie 24 dotyczy pakietu nr 8

Uprzejmie prosimy o uściślenie, czy w poz. 6 Zamawiający wymaga:  Wkładu workowego j.u. 2000 ml na wydzielinę z trwale dołączona pokrywą i jednym króćcem przyłączeniowym w pokrywie, uszczelniającego się  automatycznie po włączeniu ssaka , z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni, z szerokim portem do pobierania próbek, kompatybilnego z pojemnikami i osprzętem będącymi na wyposażeniu szpitala.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby wkłady workowe były kompatybilne  pojemnikami i osprzętem ssaków, które są już na wyposażeniu szpitala. W związku z tym Zamawiający dopuszcza wkłady o w/w parametrach.

Pytanie 25 dotyczy pakietu nr 8

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie,  czy pojemniki z poz. 7 i 8 mają 	być kompatybilne z wkładami workowymi odpowiednio z poz. 5 i 6?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający potwierdza i wymaga aby pojemniki z pakietu nr 8, poz. 7 i 8 były kompatybilne  z wkładami workowymi odpowiednio z poz. 5 i 6.

Pytanie 26 dotyczy pakietu nr 8

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania w poz. 2 drenów do ssaka dwukrotnie rozszerzonych 9x7x3000mm, które są aktualnie dostarczane do Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 27 dotyczy pakietu nr 9

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie możliwości zaoferowania w poz. 2 drenu 	do drenażu klatki piersiowej Thorax z trocarem w rozmiarze  F28 x 390 mm, jaki obecnie jest stosowany przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 28 dotyczy pakietu nr 9

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie możliwości zaoferowania w poz. 4 drenu 	do drenażu klatki piersiowej Thorax z trocarem w rozmiarze  F32 x 390 mm, jaki obecnie jest stosowany przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 29 dotyczy pakietu nr 9

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania w poz. 7 	zestawu kompaktowego do drenażu klatki piersiowej, sterylnego, dwukomorowego, 	umożliwiającego podłączenie drenów umieszczonych w jamie opłucnej podczas zabiegu 	operacyjnego lub w sytuacjach nagłych, komora kolekcyjna o pojemności 3000 ml, wyraźna 	skala ilości drenowanego płynu, posiadającego zabezpieczony port na drenie łączącym umożliwiający 	pobranie świeżo zdrenowanego płynu do badań, przesuwny regulator poziomu ciśnień i 	rozszczelnienia układu, posiadający port do podłączenia i współpracy z przenośnym 	źródłem ssania oraz centralną próżnią, stabilny, z uchwytem do przenoszenia i zawieszania 	przy łóżku pacjenta, dren łączący elastyczny i przeźroczysty, zabezpieczony przed 	zagięciem sprężyną, umożliwiający zlokalizowanie zaległej treści, z zatyczką, wszystkie 	elementy w jednym sterylnym opakowaniu, jak obecnie stosowany przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 30 dotyczy pakietu nr 32

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania w poz. 1 siatek o gęstości porów 1,2x2,0mm, pozostałe parametry jak w SIWZ.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania w poz. 2 siatek o gęstości porów 0,3x0,5mm, pozostałe parametry jak w SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 31 dotyczy treści SIWZ

Prosimy o jednoznaczne określenie terminu składania ofert. Zapisy SIWZ podają 2 różne daty (w rozdz. IX podano datę składania próbek i oferty do 25.02.2014, zaś w rozdziale XV datę składania ofert: 26.02.2014?

Odpowiedź:

Zamawiający określa termin składania ofert oraz próbek wymaganych wraz z ofertą na dzień 26 lutego 2014 roku, na godz. 11:00, na adres Zamawiającego zgodnie z ogłoszeniem w BZP. Jeśli ulegnie zmianie termin składania ofert, Zamawiający poinformuje o tym fakcie na stronie internetowej oraz zmieniając odpowiednio ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP.

Pytanie 32 dotyczy projektu umowy

W paragrafie 10 ust.1 pkt. 1 wnosimy o zmianę zapisu ,,0,1% wartości wynagrodzenia brutto określonego w §.5 niniejszej umowy” na zapis ,,0,1% wartości brutto zamówienia cząstkowego”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmieni tego zapisu w projekcie umowy. Kary umowne nie są obligatoryjne lecz mają na celu zmobilizowanie wykonawcy do rzetelnych i terminowych dostaw zgodnych z zamówieniem Zamawiającego, co w przypadku działalności leczniczej ma często decydujące znaczenie.

Pytanie 33 dotyczy projektu umowy

W paragrafie 10 ust. 1 pkt. 2 wnosimy o zmianę zapisu ,,10% wartości wynagrodzenia brutto określonego w §.5 niniejszej umowy” na zapis ,,10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmieni tego zapisu w projekcie umowy, zabezpieczając się w ten sposób przed rozwiązaniem umowy ze zbyt błahego powodu a także rekompensując straty jakie mógłby ponieść z powodu rozwiązania umowy z winy wykonawcy.

Pytanie 34 dotyczy pakietu nr 30 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści papier stosowany powszechnie do aparatu Hellige  Cardio Smart 21 tj. 210x300x150?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 35 dotyczy pakietu nr 30

Jakiej czułości papieru Zamawiający wymaga do drukarki Sony do aparatu RTG HD czy SE?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga papieru do drukarki typu 210 SE, 210mm x 25 m.

Pytanie 36 dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający dopuści prawidłowy rozmiar papieru do programatora tj. 125x112x200?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 37 dotyczy pakietu nr 11

Czy Zamawiający przychyli się do prośby i wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 11 igły do znieczulń podpajęczynówkowych z przezroczystym uchwytem oraz uchwytem mandrynu w kolorze odpowiadającym kodowi rozmiarów, ale bez pryzmatu oraz znacznika wskazującego kierunek ścięcia szlifu igły?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 38  dotyczy pakietu nr 11

Czy Zamawiający przychyli się do prośby i wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 11 poz. 6 oraz utworzenie z tej pozycji osobnego pakietu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 39 dotyczy pakietu nr 11

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w poz. 7 igłę pencil point 25G dł. 88 z prowadnicą 21Gx38mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 40 dotyczy pakietu nr 11

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w poz. 8 igłę pencil point 27G dł 88 z prowadnicą 22Gx38mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 41 dotyczy pakietu nr 22

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 14 cewnik do tlenu o długości 200-210cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 42 dotyczy pakietu nr 46, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści czepki chirurgiczne zgodne z siwz pakowane w kartoniki po 70 szt. i opakowanie handlowe po 560 szt. oraz czy w formularzu cenowym zostanie uwzględniona cena jednostkowa za 1 szt. wyrobu, a nie za opakowanie?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza taki rodzaj konfekcjonawania. W tym przypadku Wykonawca zaoferuje 4 opakowania handlowe po 560 szt. W związku z tym Zamawiający zmieni jednostkę miary dotyczącą poz. 1 w pakiecie nr 46 na „szt” i zmieni ilość na 2000 w porawionym załączniku nr 5 do SIWZ.

Pytanie 43 dotyczy pakietu nr 46, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści taśmy lepne pakowane podwójnie z tolerancją rozmiaru +/- 1 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 44 dotyczy pakietu nr 46, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści osłonę stolika Mayo o przybliżonej łącznej gramaturze 84,6g/m2 i grubości folii 60µ, z tolerancją rozmiaru +/- 1 cm; osłona złożona w inny sposób niż teleskopowo, jednak w sposób zapewniający aseptyczną aplikację?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 45 dotyczy pakietu nr 46, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści serwetę chirurgiczną 150x250cm o gramaturze 63g/m2, o właściwościach włókniny zgodnych z normą EN 13795?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że inne parametry są zgodne z SIWZ (np. serweta samoprzylepna i inne określone w załączniku nr 5 do SIWZ).

Pytanie 46 dotyczy projektu umowy

§ 10 pkt. 1.1 – Czy Zamawiający dopuści zmianę zapisów umowy na korzystniejsze dla obu stron, mianowicie prosimy o wykreślenie podpunktów b), c), e) oraz umieszczenie zapisów, który będzie informował o odsetkach w wysokości 0,1% wartości opóźnionej dostawy??

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmieni tego zapisu w projekcie umowy, ponieważ proponowany jest niekorzystny dla Zamawiającego.

Pytanie 47 dotyczy pakietu nr 58

Czy Zamawiający w pakiecie 58 dopuści również stapler jednorazowy 5mm, z 30 wchłanialnymi zszywkami w kształcie wkrętek o wysokości roboczej 4,1 mm? Zszywki wykonane z kwasu glikolowego i mlekowego, wchłanialne w okresie 1 roku.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, ponieważ oferowany produkt posiada inny charakter mocowania – starego typu.

Pytanie 48 dotyczy pakietu nr 31

Czy Zamawiający dopuści worek na zwłoki w rozmiarach min. 220 cm x 80 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, ponieważ oferowany worek na zwłoki jest zbyt wąski.

Pytanie 49 dotyczy pakietu nr 32

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie poz. 1 i utworzenie osobnego pakietu?

Umożliwi to zaoferowanie konkurencyjnych ofert?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wydzieli tej pozycji do osobnego pakietu, ponieważ wymaga aby dostawcą siatek określonych w pakiecie nr 32 był ten sam Wykonawca.

Pytanie 50 dotyczy pakietu nr 32, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści siatkę chirurgiczną, przepuklinową, monofilamentową o powierzchni porów 0,59mm2? Większy rozmiar porów niż wymagany w SIWZ wpływa na ograniczenie prawdopodobieństwa zagnieżdżenia się bakterii oraz powstania blizny?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, zbyt duże pory.

Pytanie 51 dotyczy pakietu nr 32, poz. 2

Czy należy zaoferować siatkę pakowaną bez składania powodującego trwałe zagięcie

na powierzchni, które może utrudnić właściwą implantację? Na potwierdzenie należy załączyć oświadczenie producenta?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania siatek bez trwałych zagięć. Nie wymaga oświadczeń.

Pytanie 52 dotyczy pakietu nr 32, poz. 2

Czy Zamawiający mając na względzie bezpieczeństwo pacjenta wymaga zaoferowania siatek przebadanych na zawartość endotoksyn bakteryjnych wykazujących działanie gorączkotwórcze? Na potwierdzenie należy załączyć oświadczenie producenta.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie 53 dotyczy pakietu nr 32, poz. 2

Czy należy zaoferować siatki o wytrzymałości powyżej 200 N, w celu zagwarantowania stabilność siatki podczas wystąpienia wysokich naprężeń wewnątrz jamy brzusznej oraz zabezpieczenia pacjenta przed nawrotem przepukliny? Na potwierdzenie należy załączyć oświadczenie producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania produktu o takich parametrach i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 54 dotyczy pakietu nr 35

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cewnikowania w składzie:

Serweta z laminatu FB	50x60cm	1

Serweta z laminatu FB O5 I rozcięciem	50x60cm;Ø5cm	1

Rękawice nitrylowe	M	2

Tupfer kula 17N	20x20cm	4

Kompresy z gazy, 17N, 8W	7,5x7,5cm	8

Pęseta plastikowa	 	1

Pean plastikowy	14 cm  (+/-0,3)	1

Pojemnik plastikowy	120 ml	1

Strzykawka wypełniona jalową wodą z 10% gliceryną	10 ml	1

Strzykawka wypełniona lubrykantem	6 ml	1.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ. Zbyt mały otwór w serwecie z rozcięciem.

Pytanie 55 dotyczy pakietu nr 35

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cewnikowania w składzie:

Serweta z laminatu FB	50x60cm	1

Serweta z laminatu FB O5 I rozcięciem	50x60cm;Ø5cm	1

Rękawice nitrylowe	M	2

Tupfer kula 17N	20x20cm	5

Kompresy z gazy, 17N, 8W	7,5x7,5cm	8

Pęseta plastikowa	13 cm	1

Pean plastikowy	14 cm  (+/-0,3)	1

Pojemnik plastikowy	120 ml	1

Strzykawka wypełniona jalową wodą z 10% gliceryną	10 ml	1

Strzykawka wypełniona lubrykantem z lidokainą	6 ml	1.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ. Zbyt mały otwór w serwecie z rozcięciem.

Pytanie 56 dotyczy pakietu nr 35

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cewnikowania w składzie:

Serweta z laminatu FB	50x60cm	1

Serweta z laminatu FB O5 I rozcięciem	50x60cm;Ø5cm	1

Rękawice nitrylowe	M	2

Tupfer kula 17N	20x20cm	5

Kompresy z gazy, 17N, 8W	7,5x7,5cm	8

Pęseta plastikowa	 	1

Pean plastikowy	14 cm  (+/-0,3)	1

Pojemnik plastikowy	120 ml	1

Strzykawka wypełniona jalową wodą z 10% gliceryną	10 ml	1

Strzykawka wypełniona lubrykantem	6 ml	1

Roztwór Octenilin w saszetce	30 ml	1.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ. Zbyt mały otwór w serwecie z rozcięciem.

Pytanie 57 dotyczy pakietu nr 35

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cewnikowania w składzie:

Serweta z laminatu FB	50x60cm	1

Serweta z laminatu FB O5 I rozcięciem	50x60cm;Ø5cm	1

Rękawice nitrylowe	M	2

Tupfer kula 17N	20x20cm	5

Kompresy z gazy, 17N, 8W	7,5x7,5cm	8

Pęseta plastikowa	13 cm	1

Pean plastikowy	14 cm  (+/-0,3)	1

Pojemnik plastikowy	125 ml	1

Strzykawka wypełniona jalową wodą z 10% gliceryną	10 ml	1

Strzykawka wypełniona lubrykantem z lidokainą	6 ml	1

Roztwór Octenilin w saszetce	30 ml	1.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ. Zbyt mały otwór w serwecie z rozcięciem.

Pytanie 58 dotyczy projektu umowy

Czy terminy podane w umowie odnoszą się do dni roboczych i czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź:

Zamawiający ma na myśli dni robocze.

Pytanie 59 dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się odstąpić od wymogu zamieszczania na fakturze numeru umowy lub czy zgadza się aby powyższa informacja była zapisana nie na fakturze, lecz w załączniku do faktury (par. 4 ust.1)?

Numer umowy nie musi być zamieszczany na fakturze według przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360). Dlatego wiele informatycznych systemów wystawiania faktur nie przewiduje zamieszczania tych danych na fakturach. W tej sytuacji, w przypadku wykonawców korzystających z takich systemów wystawiania faktur, zamieszczanie numeru umowy bezpośrednio na fakturze może być znacznie utrudnione i wiązać się z dodatkowymi kosztami.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 60 dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się na zmianę wyżej wskazanego paragrafu i nadanie następującego brzmienia: „Wykonawca nie może odmówić realizacji kolejnego Zamówienia powołując się na nieterminową płatność wynagrodzenia określonego w ust. 1 – chyba ,że zaległości w płatnościach Zamawiającego przekraczają 30 dni ponad termin określony w ust. 1 par. 7”  (dot. par. 7 ust. 2)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu w projekcie umowy.

Pytanie 61 dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się odstąpić od wymogu sygnowania numerem umowy  - wszelkich dokumentów  w tym zasady użytkowania, sposób przechowywania i faktur? (par. 4 ust.1)?

Odpowiedź:

Zamawiający odstępuje od wymogu sygnowania numerami umowy wszelkich dokumentów. Pozostaje jednak przy wymogu oznaczania innych dokumentów dołączanych do faktury (np. WZ, list przewozowy) oar opisu sposobu przechowywania oferowanego produktu przy dostawie, jeżeli sposób przechowywania przewiduje specjalnych warunków, innych niż warunki w magazynie Zamawiającego. Warunki przechowywania sprzętu jednorazowego w magazynie określają osobne przepisy.

Pytanie 62 dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się, aby kara umowna określona w par. 9 ust.1 była naliczana od wartości towaru faktycznie niedostarczonego w terminie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 63 dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się, aby kara umowna zapisana w par.10 ust. 2) wynosiła 5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w par. 5 niniejszej umowy w przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy lub przypadku odstąpienia Zamawiającego z winy Wykonawcy od umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 64 dotyczy projektu umowy

Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie zamienników równoważnych, pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia tego faktu z Zamawiającym

Pytanie 65 dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki” (par. 10.)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmieni tego zapisu.

Pytanie 66 dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający dopuści możliwość dostarczania zamówienia max. Do 4 dni roboczych od daty złożenia zamówienia w godzinach od 8.00 do 15.00?

Godzina 14.00 jest okresem największego ruchu ulicznego, co z pewnością wpłynie na opóźnienia w dostawach.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmieni tego zapisu.

Pytanie 67 dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje taką możliwość w poprawionym projekcie umowy (§ 6 projektu umowy).

Pytanie 68 dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Dopisanie powyższego zdania nie zagraża interesom Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 69 dotyczy pakietu nr 42

Czy w pakiecie nr 42 Zamawiający dopuści pierścień o średnicy 7,0mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 70 dotyczy pakietu nr 28

Czy Zamawiający dopuści w załączniku nr 5 do SIWZ, pakiecie 28, pkt. 1 nóż typu Slit zakrzywiony pod kątem 40°, obustronnie ostrzony, pakowany po 10 szt, jaka ilość opakowań należy wówczas zaoferować, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza produkt o takich parametrach. W takim przypadku należy zaoferować 9 opakowań pa 10 szt.

Pytanie 71 dotyczy pakietu nr 28

Czy Zamawiający dopuści w załączniku nr 5 do SIWZ, pakiecie 28, pkt. 2 nóż typu Crescent zakrzywiony pod kątem 55°, o szerokości ostrza 2,0 mm, pakowany po 10szt, jaką ilość opakowań należy wówczas zaoferować, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza produkt o takich parametrach. W takim przypadku należy zaoferować 9 opakowań pa 10 szt.

Pytanie 72 dotyczy pakietu nr 28

Czy Zamawiający dopuści w załączniku nr 5 do SIWZ, pakiecie 28, pkt. 3 nóż typu Straigt,  pakowany po 10 szt, jaka ilość opakowań należy wówczas zaoferować, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza produkt o takich parametrach. W takim przypadku należy zaoferować 9 opakowań pa 10 szt.

Pytanie 73 dotyczy pakietu nr 41

Czy Zamawiający dopuści w załączniku nr 5 do SIWZ, pakiecie 41, pierścień dotorebkowy napinający, fabrycznie załadowany do jednorazowego injektora?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza produkt o takich parametrach.

Pytanie 74 dotyczy załącznika nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby Wykonawca złożył ofertę z załączonymi formularzami cen tylko na produkty które oferuje?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 75 dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu projektu umowy § 10, pkt. 2:

„5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 5 niniejszej umowy w przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 76 dotyczy projektu umowy § 4 ust.1

Uprzejmie prosimy o odstąpienie od wymogu oznaczenia przedmiotu umowy oraz wszystkich dokumentów związanych z jej realizacją numerami umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby oznaczony był numerami umowy dokument dostawy, tzn. faktura lub wydanie zewnętrzne (WZ, list przewozowy). Umożliwi to Zamawiającemu szybkie zidentyfikowanie produktu i przyporządkowanie do odpowiedniej komórki organizacyjnej zarówno w magazynie jak również w dziale księgowości.

Pytanie 77 dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający dopuści dla pakietów nr 5 i 41 wykaz dostaw innych wyrobów medycznych stosowanych w okulistyce (np. soczewki wewnątrzgałkowe, materiały wiskoelastyczne, narzędzia okulistyczne, oleje silikonowe, perfluorowęglowodory, materiały okulistyczne)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 78 dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby okres gwarancji wyrobów medycznych z Pakietów nr 28 i 41 wynosił minimum 12 miesięcy?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 79 dotyczy pakietu nr 47

Czy Zamawiający w pozycjach 3 i 4 dopuści cewniki 3-bieżne Couvelaire wykonane z silikonu

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zarówno cewniki silikonowane jak i silikonowe.

Pytanie 80 dotyczy pakietu nr 2, poz. 7

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 w pozycji 7 dopuści rurki intubacyjne z pojedynczą podziałką centymetrową, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 81 dotyczy pakietu nr 2, poz. 9-19

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 w pozycjach 9-16 dopuści rurki intubacyjne zawierające  bezpieczne dla pacjentów śladowe ilości ftalanów, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Wymaga bez zawartości ftalanów.

Pytanie 82 dotyczy pakietu nr 2, poz. 24-29

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 w pozycjach 24-29 wymaga, aby rurki tracheostomijne zawierały samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera umożliwiający założenie bądź wymianę rurki? Rurki zawierające ww. mandryn wykorzystywane są w tracheotomii przezskórnej metodą Griggsa wykonywanej przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 83 dotyczy pakietu nr 21, poz. 1

Czy Zamawiający wydzieli z Pakietu nr 21 pozycję nr 1? Decyzja Zamawiającego o wydzielenie pozwoli na przedstawienie oferty korzystnej jakościowo i cenowo na asortyment opisany w tej pozycji

Odpowiedź:

Zamawiający wydzieli poz. 1 do osobnego pakietu i naniesie odpowiednią zmianę w poprwionym załączniku nr 5 do SIWZ.

Pytanie 84 dotyczy pakietu nr 33

Czy Zamawiający w Pakiecie 33 dopuści zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych zawierający igłę Tuohy z opcjonalnie zdejmowanymi „skrzydełkami” oraz zatrzaskowym systemem mocowania cewnika do skóry pacjenta zamiast systemu mocowania filtra do skóry, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 85 dotyczy pakietu nr 33

Czy Zamawiający w Pakiecie 33 wymaga, aby zestaw do znieczuleń zawierał bardziej korzystny dla pacjenta zatrzaskowy system mocowania cewnika do skóry pacjenta z przezroczystą, sztywną, płaską częścią zatrzaskową i gąbkową częścią przylepną?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie 86 dotyczy pakietu nr 2, poz. 1-7

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne ustno nosowe bez mankietu wykonane z miękkiego elastycznego tworzywa, medycznego PCV  linia RTG na całej długości rurki z min 3 oznaczeniami rozmiaru na korpusie z otworem Murphiego min, 3 oznaczenia głębokości w dystalnej części rurki rozmiary zgodne z opisem SIWZ  ,sterylne, jednorazowego użytku obecnie dostarczane do Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 87 dotyczy pakietu nr 2, poz. 8-14

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne przezroczyste  z mankietem niskociśnieniowym z otworem Murphy’ego  z oznaczeniem głębokości na rurce, z linią kontrastową widoczną w RTG, z opisem rozmiaru na rurce  i łączniku wykonane z medycznego PCV, sterylne , rozmiary zgodne  z SIWZ obecnie dostarczane do Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 88 dotyczy pakietu nr 2, poz. 15-16

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne zbrojone rozm 7,8  przezroczyste z mankietem  niskociśnieniowym z otworem Murphy’ego z oznaczeniem głębokości na rurce, z linią kontrastową widoczną w RTG, z opisem rozmiaru na rurce  i łączniku wykonane z medycznego PCV, sterylne  obecnie dostarczane do szpitala?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 89 dotyczy pakietu nr 2, poz. 17-18

Czy  Zamawiający dopuści rurki intubacyjne z otworem Murphy’ego z dodatkowym portem do odsysania z mankietem  niskociśnieniowy w kształcie stożka zwężający się stopniowo ku dołowi , posiadając dzięki swej konstrukcji strefę całkowitego uszczelnienia tchawicy  do przedłużonej intubacji. Znacznik RTG wtopiony w korpus rurki . Rozmiary 7-8,sterylne  obecnie dostarczane do Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 90 dotyczy pakietu nr 2, poz. 24-27

Czy Zamawiający dopuści rurki tracheostomijne z mankietem  niskociśnieniowy i balonikiem kontrolnym wykonane z medycznego PCV linia RTG na całej długości rurki , taśma mocująca w zestawie, jałowe, jednorazowego użytku obecnie dostarczane do szpitala?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 91 dotyczy pakietu nr 2, poz. 30

Czy Zamawiający dopuści rurki ustno – gardłowe Guedel w rozmiarach 3,4,5,6, pozostałem zapisy zgodne z  SIW obecnie dostarczane do szpitala?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 92 dotyczy pakietu nr 3, poz. 1, 2

Czy Zamawiający dopuści  jednoświatłowy system do wielokrotnego odsysania pacjenta ( dorosłego) do rurek intubacyjnych i tracheostomijnych  do 48 godz,.  W rozmiarach do rurki intubacyjnej 14 dł 580 mm, do rurki tracheostomijnej  rozm 14 dł 365 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 93 dotyczy pakietu nr 2, poz. 32

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy wymiennik ciepła  i wilgoci o wydajności nawilżania 28,5 mg H2O/l przy Vt 500 ml, wadze 8,5 g obecnie dostarczany do Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 94 dotyczy pakietu nr 14, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga, aby obwód oddechowy pakowany był pojedynczo sterylnie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszczamy.

Pytanie 95 dotyczy pakietu nr 14, poz. 2

Czy obwód oddechowy ma posiadać certyfikat producenta na możliwość stosowania układu do 7 dni przy wymianie filtrów  między pacjentami?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga obwodu oddechowego do stosowania do 7 dni a także certyfikatu potwierdzającego ten fakt, dołączonego do oferty na dzień składania ofert.

Pytanie 96 dotyczy pakietu nr 14, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy o długości 180 cm złącze 22F, trójnik kątowy Y, łącznik prosty 22M-22M/19F, worek oddechowy 2l bezlateksowy,  ramię dodatkowe 90 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zgodnie z SIWZ.

Pytanie 97 dotyczy pakietu nr 16, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści  jednorazowy układ oddechowy jednorurowy o średnicy 22 mm do respiratora o długość układu  200 cm, dwie krótkie rury -podłączenie do respiratora rozciągliwe  od  20/45 cm, jednorazowy , sterylny?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 98 dotyczy pakietu nr 21, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści  filtr bakteryjno wirusowy mechaniczny hydrofobowy z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, posiadający wydajność filtracji  wirusów  99,99% i bakterii na poziomie 99,999%,oraz skuteczność filtracji względem NaCl na poziomie 99,992 %,wydajność nawilżania 32 mg H2O/l przy Vt500ml oraz utratę wilgoci 6mg H2O/l przy Vt 500ml,wagą 36g,oraz zakres objętości oddechowych od 200 - 1500ml sterylny  ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza..

Pytanie 99 dotyczy pakietu nr 21, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga aby filtr bakteryjno wirusowy mechaniczny hydrofobowy był sterylny?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie 100 dotyczy pakietu nr 21, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy elektrostatyczny  z portem kapno zabezpieczony wkręcanym koreczkiem spełniający pozostałe parametry SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 101 dotyczy projektu umowy

Z uwagi na uchwalona zmianę ustawy Prawo zamówień publicznych, a zwłaszcza art.24 ist. 1, a także mając na uwadze zasady miarkowania i proporcjonalności kar umownych proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na:

- Dodanie do umowy postanowienia w brzmieniu: „Suma naliczonych kar umownych nie przekroczy 4,5% wartości umowy”?

- Zmianę brzmienia § 9 ust. 1 pkt. 2 wzoru umowy na następujące: „4% wartości wynagrodzenia brutto określonego w §5 niniejszej umowy w przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy lub w przypadku odstąpienia Zamawiającego z winy Wykonawcy od umowy”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmieni zapisów projektu umowy dotyczących kar umownych.

Zdaniem Zamawiającego kary umowne nie są rażąco wysokie w myśl Kodeksu Cywilnego, poza tym Zamawiający określając wysokość kar umownych brał pod uwagę specyfikę działalności lecznicy, gdzie terminowość i rzetelność dostaw mają niebagatelne znaczenie dla zdrowia a czasami życia pacjentów. Z projektu umowy wynika także, że kary umowne nie są naliczane obligatoryjne, lecz mają na celu zmobilizowanie Wykonawcy do prawidłowego i solidnego zrealizowania przedmiotu zamówienia.

Pytanie 102 dotyczy projektu umowy

Proszę o wyjaśnienie, czy Zamawiający, z uwagi na zbyt restrykcyjne warunki umowne, wyrazi zgodę na naliczanie kar umownych od wartości niezrealizowanej dostawy zamiast wartości brutto umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody z przyczyn określonych np. w odpowiedzi na pytanie powyżej.

Patrz odpowiedź na pytanie nr 32 i 101.

Pytanie 103 dotyczy pakietu nr 27, poz. 19

Czy Zamawiający miał na myśli w pakiecie nr 27 poz. 19 jednorazowe szczoteczki do chirurgicznego mycia rąk suche czy z detergentem?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga szczotek z detergentem ale dopuszcza.

Pytanie 104 dotyczy pakietu nr 27, poz. 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 27 poz. 19? Wydzielenie w/w pozycji z pakietu umożliwi wzięcie udziału w przetargu większej liczbie oferentów, a tym samym, pozwoli Zamawiającemu na wyłonienie najkorzystniejszej oferty?

Odpowiedź:

Zamawiający wydzieli poz. 19 do osobnego pakietu w poprawionym załączniku nr 5 do SIWZ.

Pytanie 105 dotyczy pakietu nr 23, poz. 1-6

Poz.1-6 - proszę o dopuszczenie kaniul dożylnych wykonanych z FEP (teflon) , z zaworem iniekcyjnym , ze standardowym korkiem , widocznych w promieniach RTG , z zastawką ,                             z trzpieniem korka powyżej krawędzi w następujących rozmiarach:

Poz.1 - G 16 1,7x45mm , przepływ 200ml/min

Poz.2-  G 17 1,5x45 mm , przepływ 142 ml/min.

Poz.3 - G 18 1,3x32mm,  przepływ 95 ml/min.

Poz.4- G 20 1,1 x 32 mm, przepływ 65 ml/min.

Poz.5 - G 22 0,9x25, przepływ 36 ml/min.

Poz.6 - G24 0,7x19mm , przepływ 23 ml/min.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Przepływ w poszczególnych rozmiarach znacząco różni się od wymagań Zamawiającego.

Pytanie 106 dotyczy pakietu nr 24, poz. 4

Poz.4 - proszę o wydzieleni kaniuli dotętniczej do oddzielnego pakietu. Umożliwi to startowanie większej liczbie oferentów.

Odpowiedź:

Zamawiający wydzieli tą pozycje do oddzielnego pakietu.

Pytanie 107 dotyczy pakietu nr 25, poz. 4

Poz. 4- proszę o dopuszczenie pojemnika na odpady medyczne o pojemności 3,5 L.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 108 dotyczy projektu umowy § 10

Proszę o zmianę postanowień umowy z 0,1 % wartości wynagrodzenia brutto, na 0,1 wartości niezrealizowanej dostawy.

Przewidziana kara umowna za dzień opóźnienia w dostawie/wymianie reklamowanego towaru, liczona od wartości dostawy/umowy brutto jest niewspółmierna do ewentualnego przewinienia, co tym samym czyni przedmiotowy zapis umowy sprzeczny z art. 5 KC ("Nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub                   z zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony.") w zw. z art. 139 PZP oraz  narusza cywilnoprawną równość stron. Zgodnie z wyrokiem ZA z 24.06.2004 r. sygn. UZP/ZO/0-924/04, wprowadzenie takich dysproporcji w umowie jest niedozwolone. Celem kary umownej jest dyscyplinowanie strony naruszającej postanowienia umowy i naprawienie ewentualnej szkody, zaś stosowanie jej jako źródła zarobku, jest sprzeczne z prawem

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmieni tego zapisu w projekcie umowy z powodów wymienionych we wcześniejszych odpowiedziach. Patrz odpowiedź na pytanie nr 32, 101

Pytanie 109 dotyczy pakietu nr 40

Czy Zamawiający dopuści produkt o nastepujących właściwościach ?:

System do naprawy zaburzeń statyki narządów miednicy (Nazca POP Repair System) , jednocześnie do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu (WNM) współistniejącego z cystocele.Jest to  system jednorazowy składający się z  polipropylenowej, monofilamentowej, niewchłanialnej  siatki o fabrycznie przygotowanym wykroju .Brzegi taśm i siatki są  zgrzewane laserowo. Siatka ma cztery punkty mocowania: dwa przedłonowe ramiona stabilizujące oraz dwa ramiona przezzasłonowe.                                                                                                                W  części centralnej siatki znajdują się 6 mm otwory , w ilości 16-u .System 3 jednorazowych igieł , charakteryzujący się ergonomiczym projektem uchwytu i  dwu płaszczyznowym wygieciem igieł Igła   przedłonowa o średnicy 3,5 mm oraz 2 półkoliste igły o średnicy 3,25 mm oraz 4 mm

Implantacja następuje  z dostępu załonowego oraz  przez otwory zasłonione .

siatki znajdują się 6 mm otwory , w ilości 16-u .System 3 jednorazowych igieł , charakteryzujący się ergonomiczym projektem uchwytu i  dwu płaszczyznowym wygieciem igieł Igła   przedłonowa o średnicy 3,5 mm oraz 2 półkoliste igły o średnicy 3,25 mm oraz 4 mm

Implantacja następuje  z dostępu załonowego oraz  przez otwory zasłonione

Odpowiedź:

Nie dopuszczamy. Zamawiający wymaga siatek z sześcioma ramionami, natomiast igły do implantacji posiada wielorazowe.

Pytanie 110 dotyczy pakietu nr 35

Pakiet nr 35 – Zestaw do cewnikowania.

pozycja nr 1. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do cewnikowania o poniższym składzie:

Skład zestawu:

- 1 x kleszczyki plastikowe typu Kocher 14 cm

- 1 x pęseta plastikowa anatomiczna 12,5 cm

- 5 x kompresy z gazy bawełnianej 7,5 cm x 7,5 cm

- 4 x tampony z gazy bawełnianej wielkości śliwki

- 1 x serweta włókninowa, nieprzylepna 45 cm x 75 cm

- 1 x serweta włókninowa, nieprzylepna 75 cm x 90 cm z otworem Ř10 cm

- 1 x strzykawka Luer 20 ml, (zapakowana)

- 1 x Igła 1,2 mm x 40 mm, 18 G x 11/2, różowa, (zapakowana)

- 1 x żel poślizgowy w saszetce 2,7 g

- 1 x woda sterylna w ampułce 20 ml

- 1 x para rękawiczek diagnostycznych, rozmiar M (pakowane w papier,

wywinięty mankiet)

Opakowanie

Tacka typu blister z 3 wgłębieniami na płyny, może posłużyć jako pojemnik na odpadki.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 111 dotyczy pakietu nr 46

Pakiet nr 46 – Obłożenia jednorazowe.

pozycja nr 4. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety    samoprzylepnej o wymiarach 150 x 240cm z odpornością na rozerwanie >200 kPa, pozostałe parametry spełnione.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 112 dotyczy pakietu nr 14, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie obwodu oddechowego jednorazowego użytku z workiem oddechowym o pojemności 3 litrów, spełniający pozostałe wymogi Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, zbyt duża pojemność worka oddechowego.

Pytanie 113 dotyczy pakietu nr 2, poz. 17, 18

Prosimy o odstąpienie od wymogu potwierdzenia badaniami klinicznymi przenikalności dla podtlenku azotu.

Odpowiedź:

Zamawiający odstępuje.

Pytanie 114 dotyczy pakietu nr 6, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści sterylny żel znieczulający o poj. ampułkostrzykawki 6 ml, sterylizowany radiacyjnie?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 115 dotyczy pakietu nr 6, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści sterylny żel znieczulający o poj. ampułkostrzykawki 11 ml, sterylizowany radiacyjnie?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 116 dotyczy pakietu nr 10

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu umieszczenia na ostrzu nazwy producenta? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający nie odstąpi od tego wymogu, mając na uwadze jakość oferowanego produktu.

Pytanie 117 dotyczy pakietu nr 22, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści strzykawki do tuberkuliny z igłą 0,45 x 13 mm? Pozostałe parametry pozostają bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 118 dotyczy pakietu nr 22, poz. 2

Prosimy o dopuszczenie strzykawki do insuliny z igłą 0,40 x 13 mm lub 0,45 x 13 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza strzykawki do insuliny z igłą 0,40 x 13 mm.

Pytanie 119 dotyczy pakietu nr 22, poz. 3-6

Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe posiadające kontrastujący tłok w kolorze niebieskim? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 120 dotyczy pakietu nr 22, poz. 11, 12

Czy Zamawiający wymaga, aby przedłużacze do pomp pozbawione były ftalanów? Ftalany są substancjami groźnymi dla człowieka – zaburzają rozwój komórek, wywołują zmiany w narządach rozrodczych, wątrobie oraz są podejrzewane o działanie rakotwórcze. W związku z tym, zgodnie ze stanowiskiem Ministra Zdrowia, należy zastępować ftalany innymi wypełniaczami, nietoksycznymi i wykazującymi podatność na degradację.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania produktów bez ftalanów.

Pytanie 121 dotyczy pakietu nr 22, poz. 15, 16

1.	Czy Zamawiający wymaga, aby przyrządy do infuzji oraz transfuzji posiadały komorę wolną od PCV oraz pozbawione były ftalanów? Ftalany są substancjami groźnymi dla człowieka – zaburzają rozwój komórek, wywołują zmiany w narządach rozrodczych, wątrobie oraz są podejrzewane o działanie rakotwórcze. W związku z tym, zgodnie ze stanowiskiem Ministra Zdrowia, należy zastępować ftalany innymi wypełniaczami, nietoksycznymi i wykazującymi podatność na degradację.

2.	Czy Zamawiający na potwierdzenie, że przyrządy nie zawierają ftalanów (DEHP) wymaga oświadczenia Producenta o zastosowanym przez niego plastyfikatorze oraz dołączenia karty charakterystyki bezpieczeństwa produktu chemicznego?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania produktów bez ftalanów, nie wymaga oświadczenia i karty charakterystyki.

Pytanie 122 dotyczy pakietu nr 22, poz. 32

Prosimy o wydzielenie pozycji do odrębnego pakietu. Wydzielenie tej pozycji pozwoli na udział większej liczbie oferentów oraz uzyskanie przez Zamawiającego lepszej cenowo oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający wydzieli poz. 32 do oddzielnego pakietu.

Pytanie 123 dotyczy pakietu nr 23, poz. 1-6

Prosimy od dopuszczenie kaniul wykonanych z teflonu FEP, posiadających korek portu bocznego typu click, posiadające korek luer-lock z trzpieniem powyżej krawędzi.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 124 dotyczy pakietu nr 23, poz. 2-5

Prosimy o modyfikację opisu przedmiotu zamówienia, dotyczącego rozmiarów zamawianych kaniul dożylnych, na opis przestrzegający art. 30 ust. 1 ustawy Pzp tj. zgodny z normą Polską kaniul dożylnych PN-EN ISO 10555-5, która ustanawia równoważne rozmiary średnic cewników w milimetrach, odpowiadające temu samemu rozmiarowi w jednostce Gaug’a oraz temu samemu kolorowi identyfikującemu. Reasumując prosimy o możliwość złożenia oferty z kaniulami dożylnymi o rozmiarach średnicy zewnętrznej cewnika różniącej się +/- 0,1 mm wg w/w normy na podstawie art. 29 ust 3 i art. 1 ustawy.

Prosimy o dopuszczenie:

- poz. 2 – kaniula 17G 1,5 x 45 mm

- poz. 3 – kaniula 18G 1,3 x 32 mm

- poz. 4 – kaniula 20G 1,1 x 32 mm

- poz. 5 – kaniula 22G 0,9 x 25 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 125 dotyczy pakietu nr 25, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na odpady medyczne o poj. 3,5 l ? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 126 dotyczy pakietu nr 26, poz. 1-9

Czy Zamawiający dopuści cewnik urologiczny typ Nelaton o dł. 40 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 127 dotyczy pakietu nr 26, poz. 19-28

Prosimy o podanie jakiej długości zgłębników żołądkowych będzie Zamawiający wymagał.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgłębników żołądkowych o długościach odpowiednio:

08 minimum 600mm

12-20 minimum 800 mm

22-24 minimum 1250 mm

30-32 minimum 1000mm

Pytanie 128 dotyczy pakietu nr 27, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści kieliszki do podawania leków w opakowaniach po 75 szt. w ilości 1400 op.?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości z zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę.

Pytanie 129 dotyczy pakietu nr 27, poz. 18

Prosimy o wydzielenie pozycji do odrębnego pakietu. Wydzielenie tej pozycji pozwoli na udział większej liczbie oferentów oraz uzyskanie przez Zamawiającego lepszej cenowo oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający wydzieli poz. nr 18 do oddzielnego pakietu.

Pytanie 130 dotyczy pakietu nr 2, poz. 1-7

Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dopuści do zaoferowania rurki intubacyjne bez mankietu, ustno-nosowe, wykonane z miękkiego elastycznego tworzywa, pojedyncza podziałka centymetrowa, wyraźne znaczniki głębokości, linia rtg, jałowe, jednorazowego użytku?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 131 dotyczy pakietu nr 2, poz. 9-15

Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 poz. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dopuści do zaoferowania rurki intubacyjne przezroczyste z mankietem niskociśnieniowym, z otworem Murphy’ego z oznaczeniem głębokości na rurce, z linią kontrastową widoczną w RTG, z opisem rozmiaru na rurce i łączniku, silikonowane wykonane z medycznego, termoplastycznego PVC?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 132 dotyczy pakietu nr 2, poz. 17, 18

Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 poz. 17, 18 dopuści do zaoferowania rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym i odsysaniem znad mankietu bez obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu (standardowe)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 133 dotyczy pakietu nr 2, poz. 30

Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 poz. 30 w opisie „3, 4, 5, 6, 7, 8” ma na myśli długości rurek Guedela? Jeśli nie to prosimy o dopuszczenie do zaoferowania w tej pozycji rurki Guedela w rozmiarze 000 - dł. 40mm, 00 – dł. 50mm, 0 – dł. 60mm, 1 – dł. 70mm, 2 – dł. 80mm, 3 – dł. 90mm,  4 – dł. 100mm, 5 – dł. 110mm, 6 – dł. 120mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 134 dotyczy pakietu nr 6, poz. 1

Czy Zamawiający w pakiecie nr 6 poz. 1 dopuści do zaoferowania strzykawki 6ml z dodatkowym uszczelnieniem, z żelem znieczulającym zawierającym chlorhexydynę i lidocainę, data ważności i skład chemiczny na indywidualnym opakowaniu strzykawki, sterylne, opakowanie folia-papier?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 135 dotyczy pakietu nr 6, poz. 2

Czy Zamawiający w pakiecie nr 6 poz. 2 dopuści do zaoferowania strzykawki 11ml z dodatkowym uszczelnieniem, z żelem znieczulającym zawierającym chlorhexydynę i lidocainę, data ważności i skład chemiczny na indywidualnym opakowaniu strzykawki, sterylne, opakowanie folia-papier?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 136 dotyczy pakietu nr 8, poz. 1, 2

Czy Zamawiający w pakiecie nr 8 poz. 1, 2 wyłączy wymienione pozycje i utworzy z nich osobny pakiet, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert na taki pakiet?

Odpowiedź:

Zamawiający wydzieli poz. nr 1 i nr 2 do oddzielnego pakietu.

Pytanie 137 dotyczy pakietu nr 17, poz. 5

Czy Zamawiający w pakiecie nr 17 poz. 5 dopuści do zaoferowania zgłębnik PUR w rozmiarze CH 10 dł. 110cm? Z naszej wiedzy wynika, że firma produkująca te zgłębniki nie kontynuuje już produkcji wersji zgłębników o długości 130cm a tylko i wyłącznie 110cm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 138 dotyczy pakietu nr 22, poz. 3

Czy Zamawiający w pakiecie nr 22 poz. 3 dopuści do zaoferowania strzykawki j.u. 2ml dwuczęściowe, skala co 0,1ml rozszerzona do 3ml, przezroczysty cylinder, tłok w kolorze kontrastującym, nazwa producenta na pojedynczej strzykawce, a’100szt.?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 139 dotyczy pakietu nr 22, poz. 4

Czy Zamawiający w pakiecie nr 22 poz. 4 dopuści do zaoferowania strzykawki j.u. 5ml dwuczęściowe, skala co 0,2ml rozszerzona do 6ml, przezroczysty cylinder, tłok w kolorze kontrastującym, nazwa producenta na pojedynczej strzykawce, a’100szt.?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 140 dotyczy pakietu nr 22, poz. 5

Czy Zamawiający w pakiecie nr 22 poz. 5 dopuści do zaoferowania strzykawki j.u. 10ml dwuczęściowe, skala co 0,5ml rozszerzona do 12ml, przezroczysty cylinder, tłok w kolorze kontrastującym, nazwa producenta na pojedynczej strzykawce, a’100szt.?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 141 dotyczy pakietu nr 22, poz. 6

Czy Zamawiający w pakiecie nr 22 poz. 6 dopuści do zaoferowania strzykawki j.u. 20ml dwuczęściowe, skala co 1ml rozszerzona do 24ml, przezroczysty cylinder, tłok w kolorze kontrastującym, nazwa producenta na pojedynczej strzykawce, a’100szt.?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 142 dotyczy pakietu nr 22, poz. 14

Czy Zamawiający w pakiecie nr 22 poz. 14 dopuści do zaoferowania cewnik do podawania tlenu przez nos o długości min. 200cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 143 dotyczy pakietu nr 22, poz. 31

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie tej pozycji i utworzenie z niej osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert na taki pakiet?

Odpowiedź:

Zamawiający wydzieli tą pozycję do osobnego pakietu.

Pytanie 144 dotyczy pakietu nr 23, poz. 1-6

Czy Zamawiający w pakiecie nr 23 w pozycji nr 1, 2, 3, ,4 5, 6 wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniul do długotrwałych wlewów dożylnych, wykonanych z PTFE, wolnych od lateksu i PCV, z zaworem iniekcyjnym, z samozamykającym zaworem portu górnego, widoczne w promieniach RTG, korek Luer-Lock z trzpieniem powyżej krawędzi korka, ze skrzydełkami w rozmiarach odpowiednio:

- 24G 0,7x19 (przepływ: 20ml/min)

- 22G 0,9x25 (przepływ: 36ml/min)

- 20G 1,1x32 (przepływ: 60ml/min)

- 18G 1,3x45 (przepływ: 90ml/min)

- 17G 1,5x45 (przepływ: 125ml/min)

- 16G 1,7x45 (przepływ: 180ml/min)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 145 dotyczy pakietu nr 24, poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z pakietu nr 24 pozycji nr 4, co umożliwi przystąpienie do postępowania większej liczbie wykonawców oferujących określony asortyment w pozycjach 1-3?

Odpowiedź:

Zamawiający wydzieli poz. 4 do oddzielnego pakietu.

Pytanie 146 dotyczy pakietu nr 26, poz. 1-9

Czy Zamawiający w pakiecie nr 26 poz. 1, 2, ,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dopuści do zaoferowania cewniki typ Nelaton jednorazowego użytku, sterylne o długości min. 40cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 147 dotyczy pakietu nr 26, poz. 10-18

Czy Zamawiający w pakiecie nr 26 poz. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dopuści do zaoferowania cewniki Foley pakowane podwójnie, opakowanie wewnętrzne foliowe, opakowanie zewnętrzne folia-folia, sterylizowane radiacyjnie?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 148 dotyczy pakietu nr 26, poz. 12-18

Czy Zamawiający w pakiecie nr 26 poz. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dopuści do zaoferowania cewniki Foley z balonem 5 – 10ml lub 30ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza cewniki z balonem 5-10ml.

Pytanie 149 dotyczy pakietu nr 26, poz. 54

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z pakietu nr 26 pozycji nr 54, co umożliwi przystąpienie do postępowania większej liczbie wykonawców oferujących określony asortyment w pozycjach 1-53?

Odpowiedź:

Zamawiający wydzieli poz. 54 do oddzielnego pakietu.

Pytanie 150 dotyczy pakietu nr 22, poz. 7-10

Czy Zamawiający w pakiecie nr 22 w pozycji nr 7, 8, 9, 10, oczekuje strzykawek posiadających obustronną skalę pomiarową?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza..

Pytanie 151 dotyczy pakietu nr 22, poz. 11, 12

Czy Zamawiający w pakiecie nr 22 w pozycji nr 11 oraz 12, wymaga aby przedłużacze do pomp infuzyjnych były pozbawione szkodliwych ftalanów, oznaczone odpowiednim nadrukiem o ich braku na opakowaniu jednostkowym?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga produktów bez zawartości ftalanów ale nie wymaga specjalnego oznaczenia o ich braku na opakowaniu jednostkowym.

Pytanie 152 dotyczy pakietu nr 27, poz. 2

Czy Zamawiający w pakiecie nr 27 w pozycji nr 2 dopuści pojemniki wykonane z PE?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 153 dotyczy pakietu nr 27, poz. 8

Czy Zamawiający w pakiecie nr 27 w pozycji nr 8 dopuści do zaoferowania kieliszki pakowane w opakowanie a’75szt. z jednoczesnym przeliczeniem na odpowiednią ilość opakowań i z zaokrągleniem do pełnego opakowania?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 154 dotyczy pakietu nr 27, poz. 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z pakietu nr 27 pozycji nr 18, co umożliwi przystąpienie do postępowania większej liczbie wykonawców oferujących określony asortyment w pozycjach 1-17 oraz 19-20?

Odpowiedź:

Zamawiający wydzieli poz. 18 do oddzielnego pakietu.

Pytanie 155 dotyczy pakietu nr 29, poz. 5

Czy Zamawiający w pakiecie nr 29 w pozycji nr 5 dopuści do zaoferowania łączniki do drenów typ Y, T i proste, wykonane z przezroczystego tworzywa, jednorazowe, sterylne, produkowane przez firmę Sumi?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 156 dotyczy pakietu nr 34, poz. 1, 2, 3

Czy Zamawiający w pakiecie nr 34 w pozycji nr 1, 2, 3 dopuści do zaoferowania pieluchomajtki posiadające system zapinania  w postaci podwójnych przylepców zapinanych w dowolnym miejscu na pasie frontowym produktu?

Zastosowaniu tego typu mocowania w produktach, pozwala na mocowanie przylepców w dowolnym miejscu  na taśmie frontowej produktu skutkiem czego jest lepsze dopasowanie produktu do indywidualnej budowy ciała co ułatwia pracę opiekuna podczas zmian produktowych a tym samym minimalizuje obciążenie pracy opiekuna. Jednocześnie pragniemy zauważyć, iż ów typ mocowania poprawa wygodę użytkownika podczas noszenia, obniżone zostało ryzyko przeciekanie i podrażnienia skóry oraz ryzyko rozerwania produktu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 157 dotyczy pakietu nr 29, poz. 1, 2, 3

Czy Zamawiający w pakiecie nr 34 w pozycji nr 1, 2, 3 dopuści do zaoferowania pieluchomajtki posiadające posiadające jeden ściągacz taliowy?

Produkty oferowane przez naszą firmę wyposażone są fabrycznie w pojedynczy ściągacz umieszczony w tylnej części wyrobu. Rozwiązanie technologiczne produkcji pieluchomajtek - anatomiczny kształt oraz przylepce zapinane w dowolnym miejscu na pasie frontowym warunkują zastosowanie wyłącznie jednego ściągacza. Dzięki tym cechom zmniejszone jest ryzyko przeciekania, podrażnień skóry a poprawie uległa wygoda noszenia produktu przez użytkownika.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 158 dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, które nakłada obowiązek na wykonawcę powiadamiania zamawiającego o wszelkich wycofanych, wstrzymanych w obrocie produktach?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga dołączenia takiego dokumentu do oferty, ale dołączenie takiego dokumentu i w związku z tym informowanie zamawiającego o produktach wycofanych lub wstrzymanych w obrocie będzie mile widziane.

Pytanie 159 dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga, aby na fakturze, dostarczanej wraz z zamówionym towarem, znajdowały się takie informacje jak nr serii i data ważności?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga aby takie informacje były umieszczane na fakturze ale dopuszcza, natomiast wymaga aby taka informacja była umieszczana na opakowaniu produktów sterylnych (zarówno opakowanie zbiorcze jak i indywidualne).

Pytanie 160 dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga aby dostawy odbywały się specjalnymi środkami transportu, natomiast wymaga aby dostarczany przedmiot zamówienia spełniał wszelkie normy i parametry określone w specyfikacji i był w 100% pełnowartościowy i w związku z tym Zamawiający określił warunki gwarancji i ewentualnej reklamacji, potwierdzone przez Wykonawcę w warunkach projektu umowy.

Pytanie 161 dotyczy SIWZ

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu umowy w §10 pkt 1 ust. 1) na następujący:

„0,1 % wartości wynagrodzenia brutto za niedostarczoną cześć dostawy:”

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmieni tego zapisu w projekcie umowy.

Pytanie 162 dotyczy SIWZ

Prosimy Zamawiającego o wycofanie z zapisu projektu umowy z §10 pkt 1 ust. 1) kary za dzielenie złożonego Zamówienia na części. Zapis obecny jest zapisem wysoce restrykcyjnym i według naszej wiedzy całkowicie oderwanym od rzeczywistości. Na pewno zdajecie sobie państwo sprawę z tego, że zapis obecny może spowodować opóźnienia w realizacji składanych przez państwa jednostkę zamówień tylko dlatego, że mając do wyboru zapłacenie kary umownej za opóźnienie lub za dzielenie złożonego zamówienia Wykonawca najprawdopodobniej wybierze tą pierwszą i wydłuży termin dostawy o parę dni poza wyznaczony termin tylko po to by cały towar z zamówienia został dostarczony jednocześnie i nie płacić kar za rozbijanie otrzymanego zamówienia. Dodatkowo zapis dotyczący tej kary z góry zakłada ukaranie Dostawcy ponieważ nie będzie on w żaden sposób uniknąć jej, nawet dostarczając zamówienie w terminie wymaganym przez Zamawiającego (w przypadku dostarczenia pierwszej partii towaru pierwszego dnia po otrzymaniu zamówienia, a kolejnej w trzecim dniu po zamówieniu Wykonawca nadal zapłaci karę za dzielenie złożonego zamówienia mimo że zostanie ono wykonane w terminie).

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmieni tego zapisu w projekcie umowy, ponieważ projekt umowy dotyczy wszystkich zadań (pakietów) i nie można tej kwestii generalizować, natomiast w wyjątkowych przypadkach Zamawiający dopuszcza dzielenie dostaw, pod warunkiem że o takim opóźnieniu Zamawiający zostanie odpowiednio wcześniej zawiadomiony (np. telefonicznie) i Wykonawca odpowiednio uzasadni opóźnienie i określi termin zrealizowania kompletnej dostawy. W przypadku kiedy Wykonawca określi z góry do których pakietów ten zapis będzie adekwatny, Zamawiający odpowiednio zmieni ten zapis przed zawarciem umowy po etapie wyboru najkorzystniejszej oferty i dopuści dzielenie dostaw na zasadzie szczególnych okoliczności niepozwalającej terminowo wykonać dostawę przedmiotu zamówienia.

Pytanie 163 dotyczy pakietu nr 40

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 40:

10 szt. siatek do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej, niewchłanialnych, o anatomicznym kształcie, trapezy z czterema ramionami, pokrytymi plastikową osłonką, o właściwościach siatki: monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m2, porowatość 84 %, długość ramion: górne 38 cm, dolne 45 cm, szerokość ramion 1,1 cm, podstawa górna 5 cm, podstawa dolna 8 cm, wysokość implantu 8 cm (odległość między ramionami), brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami?

Uzasadnienie:

Dopuszczenie naszych produktów umożliwi uczestnictwo w w/w przetargu, podniesie konkurencyjność postępowania i pozwoli Państwu na wybór rzeczywiście najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Wymaga siatek z sześcioma ramionami.

Pytanie 164 dotyczy pakietu nr 2, poz. 1-7

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne z pojedynczą podziałką centymetrową, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 165 dotyczy pakietu nr 2, poz. 9-16

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne niesilikonowane wykonane z miękkiego PCV?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiającvy wymaga rurek intubacyjnych silikonowanych, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 166 dotyczy pakietu nr 2, poz. 9-16

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby rurki intubacyjne nie zawierały ftalanów?

Odpowiedź:

Zamawiający nie odstąpi.

Pytanie 167 dotyczy pakietu nr 2, poz. 17-18

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający wydzieli wydzieli poz. 17 i 18 do oddzielnego pakietu.

Pytanie 168 dotyczy pakietu nr 2, poz. 24-27

Czy Zamawiający dopuści rurki tracheotomijne wykonane z PCV?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 169 dotyczy pakietu nr 8, poz. 1-2

Zwracamy się z prośba o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wydzieli.

Pytanie 170 dotyczy pakietu nr 9, poz. 1-5

Czy Zamawiający dopuści dren do drenażu klatki piersiowej z trokarem o długości 370mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 171 dotyczy pakietu nr 9, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści dren do drenażu klatki piersiowej w rozmiarze F24 lub F28?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 172 dotyczy pakietu nr 9, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści dren do drenażu klatki piersiowej w rozmiarze F28 lub F32?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 173 dotyczy pakietu nr 9, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści zestaw do nakłucia jamy opłucnej z 3 igłami 14G, 16G i 19G?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 174 dotyczy pakietu nr 9, poz. 7

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wydzieli

Pytanie 175 dotyczy pakietu nr 13, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści pojemnik do pobierania śluzu z tłoczoną skalą co 5ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 176 dotyczy pakietu nr 13, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści pojemnik do pobierania próbek śluzu z giętkim wężem wykonanym z PCV?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 177 dotyczy pakietu nr 18, poz. 1-6

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby strzykawki były na bezlateksowym gumowym tłoku?

Odpowiedź:

Zamawiający nie odstąpi, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 178 dotyczy pakietu nr 18, poz. 1-6

Czy Zamawiający dopuści strzykawki bez rozszerzonej skali?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 179 dotyczy pakietu nr 22, poz. 1-6

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający wydzieli te pozycje do oddzielnego pakietu.

Pytanie 180 dotyczy pakietu nr 22, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę do tuberkuliny z igłą w rozmiarze 0,45x13?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 181 dotyczy pakietu nr 22, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę do insuliny z igłą 0,4x13?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 182 dotyczy pakietu nr 22, poz. 3-6

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z zielonym tłokiem?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 183 dotyczy pakietu nr 22, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z rozszerzoną skalą do 5,6ml?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, ponieważ wymaga rozszerzenia do 6 ml, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 184 dotyczy pakietu nr 22, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z rozszerzoną skalą do 12ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 185 dotyczy pakietu nr 22, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z rozszerzoną skalą do 23ml?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, ponieważ wymaga rozszerzenia do min. 24 ml, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 186 dotyczy pakietu nr 22, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowane a’50sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 187 dotyczy pakietu nr 22, poz. 13-14

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający wydzieli te pozycje do oddzielnego pakietu.

Pytanie 188 dotyczy pakietu nr 22, poz. 13

Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu przez nos o długości 500cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, zbyt długi.

Pytanie 189 dotyczy pakietu nr 22, poz. 15

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i preparatów krwi w całości pozbawiony ftalanów z komora kroplową wykonaną z PCV?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 190 dotyczy pakietu nr 22, poz. 16

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby na zaciskaczu znajdowała się nazwa producenta?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 191 dotyczy pakietu nr 22, poz. 19-32

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby igły pochodziły od jednego producenta?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 192 dotyczy pakietu nr 22, poz. 19-32

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby na opakowaniu zaznaczony był rodzaj ścięcia igły.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 193 dotyczy pakietu nr 22, poz. 22

Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 0,8x25?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 194 dotyczy pakietu nr 22, poz. 25-26

Czy Zamawiający dopuści igły tylko długo ścięte?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ..

Pytanie 195 dotyczy pakietu nr 25, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 3,5l?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 196 dotyczy pakietu nr 26, poz. 1-9

Czy Zamawiający dopuści cewniki typu Neleton o długości 40cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 197 dotyczy pakietu nr 26, poz. 12-18

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foleya z balonem 5-10ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 198 dotyczy pakietu nr 26, poz. 52

Czy Zamawiający dopuści sondę z zatyczką do karmienia w rozmiarze CH5 lub CH7?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 199 dotyczy pakietu nr 26, poz. 54

Czy Zamawiający dopuści sondę Sengstakena CH 18 i CH 20?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 200 dotyczy pakietu nr 27, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 35ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 201 dotyczy pakietu nr 27, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści pojemnik wykonany z polistyrenu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 202 dotyczy pakietu nr 27, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści kieliszki do podawania leków pakowane a’75sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 203 dotyczy pakietu nr 27, poz. 9

Czy Zamawiający dopuści miski nerkowate o długości 28cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 204 dotyczy pakietu nr 27, poz. 13

Czy Zamawiający dopuści zaciskacz do pępowiny sterylny?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 205 dotyczy pakietu nr 27, poz. 18

Czy Zamawiający dopuści bezlateksowe stazy na rolce a’25sztuk?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 206 dotyczy pakietu nr 29, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kraniki pakowane a’100sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości do pełnych opakowań z zaokrągleniem w górę.

Pytanie 207 dotyczy pakietu nr 29, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’100sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 208 dotyczy pakietu nr 29, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści zatyczki do cewników pakowane a’100sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 209 dotyczy pakietu nr 29, poz. 5

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby rozmiarach łącznika był kodowany cyframi na łączniku?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 210 dotyczy pakietu nr 30, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści elektrody o średnicy 30mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 211 dotyczy pakietu nr 30, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 295x210x150 z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 212 dotyczy pakietu nr 30, poz. 15

Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 152x90x150 z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 213 dotyczy pakietu nr 33

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- Strzykawka niskooporowa o pojemności 10ml z mechanizmem sprężynowym skalowana co 0,5ml oraz 2 wycięciami na tłoku umożliwiającymi jego blokadę

- Cewnik epiduralny 20G o długości 100cm z 4 znacznikami głębokości oraz 3 otworami bocznymi, wykonany z miękkiego materiału, z nitkę radiacyjną na całej długości kontrastującą w promieniach RTG. Skalowany co 1cm (od 6cm do 17cm od strony dystalnej). Dodatkowy łącznik ułatwiający wprowadzenie cewnika do igły Touhy

- Igła Touhy z mandrynem w rozmiarze 18G (różowa) o długości 90mm, skalowana co 1cm, wykonana ze stali nierdzewnej ze strzałkami na skrzydełkach wskazującymi prawidłowe ułożenie igły przy wkłuciu

- Płaski filtr epiduralny 0,2μm odporny na ciśnienie 8 bar, z oznaczonym kierunkiem przepływu, obrotowym żeńskim łącznikiem luer-lock od strony cewnika epiduralnego oraz męskim łącznikiem luer-lock od strony strzykawki zabezpieczony fabrycznie koreczkiem

- Łącznik do cewnika epiduralnego

- Piankowy stabilizator cewnika pokryty hipoalergicznym klejem z systemem zatrzaskowym zapobiegającym przypadkowemu wysunięciu cewnika z ciała pacjenta chroniąc jednocześnie cewnik przed zamknięciem światła w miejscu jego wprowadzenia do ciała

- Piankowy stabilizator filtra umożliwiający umocowanie filtra w dowolnym miejscu na ciele pacjenta

- Samoprzylepna naklejka na cewnik epiduralny?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 214 dotyczy pakietu nr 46, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wydzieli, ponieważ wymaga dostaw materiałów z zakresu całego pakietu od jednego Wykonawcy.

Pytanie 215 dotyczy pakietu nr 46, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści taśmy samoprzylepne pakowan a’1sztuka?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 216 dotyczy pakietu nr 46, poz. 2

Czy przedmiotem zamówienia jest 300 taśm czy 300 opakowań taśm a’2sztuki?

Odpowiedź:

Zamawiający ma na myśli 300 opakowań po 2 szt.

Pytanie 217 dotyczy pakietu nr 46, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik MAYO w rozmiarze 80x140cm, gramatura serwety 108 g/m² (80g/m²  warstwa  folii PE + 28g/m²  warstwa włókniny), składana teleskopowo?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że zostanie dosłana próbka (1szt) wraz z ofertą w celu weryfikacji wymagań określonych w SIWZ.

Pytanie 218 dotyczy pakietu nr 46, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści serwetę samoprzylepna dwuwarstwową o gramaturze 56g/m2, o chłonności 350%, odporności na penetracje płynów 188cmH2O, wytrzymałości na wypychanie na sucho 108kPa i 95 kPa na mokro?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 219 dotyczy pakietu nr 46, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści uchwyt velcro typu rzep w rozmiarze 2x22cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 220 dotyczy pakietu nr 49, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści czepek z możliwością podgrzania w mikrofalówce przez 20 sekund przy mocy 650W? Pragniemy zauważyć, iż ten parametr nie ma najmniejszego znaczenia praktycznego, natomiast większość mikrofalówek dostępnych na rynku posiadaj mniejszą moc niż 1000W.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 221 dotyczy pakietu nr 49, poz. 1, 2

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga wyrobów zarejestrowanych jako wyroby medyczne zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych?

Odpowiedź:

Tak, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 222 dotyczy pakietu nr 28, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści noże Crescent zakrzywiony pod kątem 55°, szerokość ostrza 2,5mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 223 dotyczy pakietu nr 57, poz. 1, 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 57 pozycji 1 i 2  do oddzielnego pakietu?

Odpowiedź:

Zamawiający wydzieli te pozycje do osobnego pakietu.

Pytanie 224 dotyczy pakietu nr 57, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 57 pozycji 3 do oddzielnego pakietu?

Odpowiedź:

Zamawiający wydzieli tą pozycje do osobnego pakietu.

Pytanie 225 dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający zaakceptuje faktury wystawione przez wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami i przesłane w formie elektronicznej, w formacie PDF, co jest zgodne z zapisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1528)  oraz ustawy z 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (DzU nr 54, poz. 535 ze zm.)?

Prosimy o podanie adresu  poczty elektronicznej Zamawiającego, na który powinny być przesyłane faktury wykonawcy.

Potwierdzenie dostawy dokonywane by było na dokumencie WZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dołączenia faktury przy dostawie towaru do magazynu Zamawiającego, jeśli to nie jest możliwe z różnych względów, to innego dokumentu dostawy, w którym Wykonawca określa ilość i cenę dostarczonego produktu a faktura może być dosłana z 3 dniowym opóźnieniem.

Pytanie 226 dotyczy projektu umowy

Dotyczy § 10 ustęp 1 punkt 2)  umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu i ustanowi karę za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanego przedmiotu umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 227 dotyczy pakietu nr 6, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści ampułkostrzykawkę posiadającą skalę o pojemności 6 ml, ze składem chemicznym na pojedynczym opakowaniu, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 228 dotyczy pakietu nr 6, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści ampułkostrzykawkę posiadającą skalę o pojemności 12 ml, ze składem chemicznym na pojedynczym opakowaniu, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 229 dotyczy pakietu nr 14, poz. 2

Czy w pakiecie nr 14, poz. 2 Zamawiający dopuści układ oddechowy jednorazowy dla dorosłych, przeznaczony do jednego pacjenta spełniający pozostałe wymagania?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, wymagamy dla wielu pacjentów.

Pytanie 230 dotyczy pakietu nr 16

Czy w pakiecie nr 16 Zamawiający dopuści układ oddechowy jednorurowy z rurą wydechową do podłączenia do respiratora o długości min. 190 cm i wydajności ogrzania powietrza wdychanego o 6,2 stopnia Celsjusza przy przepływie 4l/min.?

Odpowiedź:

Nie dopuszczamy. Zbyt duża różnica w parametrach.

Pytanie 231 dotyczy pakietu nr 21, poz. 1

Czy w pakiecie nr 21, poz. 1, Zamawiający dopuści filtr bakteryjno wirusowy z przestrzenią martwą 54 ml i wagą filtra 27g?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 232 dotyczy pakietu nr 21, poz. 2

Czy w pakiecie nr 21, poz. 2 Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny mikrobiologicznie czysty?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 233 dotyczy SIWZ

Prosimy o ujednolicenie zapisów dotyczących terminu dostaw na: 3 dni robocze, w SIWZ jest zapis 3 dni , natomiast w Umowie i Formularzu oferty 3 dni robocze.

Odpowiedź:

Zamawiający określa termin do dostawy na 3 dni robocze, tzn dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Pytanie 234 dotyczy SIWZ

Na stronie 6 SIWZ zamawiający piszę że należy dostarczyć próbki wraz z ofertą do dnia 25.02.14 natomiast na stronie 8 oraz w ogłoszeniu pisze że składanie ofert jest do dnia 26.02.14. Czy próbki mają być złożone wcześniej niż oferta? Jeżeli tak, to prosimy o wykreślenie słowa wraz z ofertą ze strony 6 siwz.

Odpowiedź:

Próbki należy dostarczyć wraz z ofertą na dzień składania ofert tj. na dzień 26 lutego 2014 roku, chyba że Zamawiający zmieni osobnym pismem termin składania ofert.

Pytanie 235 dotyczy SIWZ

Prosimy o skrócenie terminu w paragrafie 3 ust 6 oraz 7 ust 2 z 90 dni do 60 dni.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmieni tego zapisu w projekcie umowy.

Pytanie 236 dotyczy SIWZ

Prosimy o wprowadzenie do umowy zapisu w postanowieniach końcowych, ze w przypadku zmiany podatku VAT zmianie ulega kwota Brutto , natomiast niezmienna pozostaje kwota netto.

Odpowiedź:

Taki zapis istnieje. Patrz § 6 pkt 2 w projekcie umowy.

Pytanie 237 dotyczy SIWZ

Prosimy o doprecyzowanie czy okres 24 miesięcy gwarancji dotyczy jedynie pakietu 25 i 53 czy też innych pakietów , ponieważ wszystkie produkty są produktami medycznymi.

Odpowiedź:

Produkty określone w pakiecie nr 25 oraz w pakiecie 53 nie są produktami medycznymi, dlatego też Zamawiający nie wymaga na ten asortyment 24 miesięcznej gwarancji.

Pytanie 238 dotyczy SIWZ

Paragraf 9 ust 3 Zamawiający określił, że może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi w okresie 24 miesięcy. Zgodnie z treścią art. 568 §1 kc, uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają po upływie roku. Z uwagi wiec na rozszerzenie rękojmi ponad obowiązujący w kodeksie termin czy Zamawiajmy wyrazi zgodę na zmianę terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi do 12 miesięcy, zgodnie z treścią art. 568 §1 kc?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 239 dotyczy SIWZ

Alternatywnie w przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie czy zamawiający zgodzi się na dopisanie okres 2 letniej rękojmi nie dotyczy sprzętu jednorazowego użytku na który wykonawca udzielił 12 miesięcy gwarancji.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie 238 (powyżej).

Pytanie 240 dotyczy SIWZ

Pytanie do umowy- § 3 pkt. 4 „Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamówiony przedmiot umowy jednorazowo i nie dzielić złożonego Zamówienia na części”- czy zamawiający dopuści możliwość dzielenia złożonego zamówienia na dwie części?

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie 162.

Pytanie 241 dotyczy pakietu nr 26, poz. 1-9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników Nelaton o dł. 40cm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 242 dotyczy pakietu nr 26, poz. 32-35

Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane cewniki do odsysania powinny posiadać numeryczne i kolorystyczne oznaczenie rozmiaru, zgodne z międzynarodową skalą i obowiązującymi normami, zarówno na cewniku jak i opakowaniu jednostkowym, co umożliwia szybką i bezbłędną identyfikację rozmiaru, w każdym momencie wykonywanie procedury.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga oznaczenia rozmiaru cewnika na opakowaniu jednostkowym oraz oznakowania kolorystycznego na końcówce łączącej, odpowiadającego rozmiarowi cewnika.

Zamawiający jednak dopuszcza aby oznakowanie rozmiaru cewnika znajdowało się także na cewniku.

Pytanie 243 dotyczy pakietu nr 26, poz. 38

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy oferowany worek do dobowej zbiórki moczu ma  posiadać białą tylną ściankę, pozwalającą na pełną wizualizację gromadzonego moczu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie 244 dotyczy pakietu nr 26, poz. 43-46

Czy oferowane cewniki Pezzera powinny posiadać minimum 3 otwory przelewowe w odcinku dystalnym, co zapewnia znacznie skuteczniejszy drenaż?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga min. 3 otworów.

Pytanie 245 dotyczy pakietu nr 28

Czy Zamawiający dopuści noże okulistyczne zamiast koloru – wyraźne oznakowanie typu noża na rękojeści, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 246 dotyczy projektu umowy

dot. § 10 ust 1  wzoru umowy

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisu ww. paragrafu umowy wg poniższej propozycji:

„Zamawiający, w przypadku nienależytego wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę żąda od Wykonawcy usunięcia wad, w wyznaczonym terminie, na koszt Wykonawcy i może żądać zapłacenia kar umownych, w wysokości:

1)	0,1% wartości towaru niedostarczonego w terminie, za każdy dzień zwłoki: (…)”

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmieni tego zapisu w projekcie umowy.

Pytanie 247 dotyczy projektu umowy

dot. § 9 ust. 5 wzoru umowy:

Czy, ze względu na fakt, iż zasadność reklamacji jakościowych może być rozpatrywana przez Kierownika Hurtowni po otrzymaniu reklamowanego towaru, Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w § 9 ust. 5:

„Wykonawca pod rygorem nie uiszczenia wynagrodzenia za przedmiot umowy objęty Zamówieniem i możliwością naliczenia kary umownej jak za zwłokę w dostawie, zobowiązuje się niezwłocznie jednak w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty zgłoszenia określonego  w ust. 4 niniejszego paragrafu / otrzymania wadliwego towaru do: (…)”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i nie zmieni tego zapisu w projekcie umowy.

Pytanie 248 dotyczy projektu umowy

dot. § 4 ust. 1 wzoru umowy

Uprzejmie prosimy o odstąpienie  od wymogu dostarczania zasad użytkowania  przedmiotu zamówienia z pakietów 28, 41 i 43 w języku polskim.

Odpowiedź:

Zamawiający odstępuje.

Pytanie 249 dotyczy pakietu nr 1, poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści dotychczas stosowany w Panstwa szpitalu :

w poz. 1 cewnik o dł. 16 cm, świetle wewnętrznym 14 Ga, z zestawem zawierającym igłę 18 Ga x 6,35 cm , prowadnikiem stalowym 0,81mmx 45 cm , rozszerzadłem i mocowaniem do skóry oraz strzykawką 5 ml?

w poz. 2 cewnik  dł. 16 cm, 7 Fr, światłach wewnętrznych 18 Ga, i 14 Ga  z zestawem    zawierającym igłę 18 Ga x 6,35 cm , prowadnik stalowy 0,81mmx 45 cm , rozszerzadło i mocowanie do skóry i strzykawkę 5 ml?

w poz. 3 cewnik dł. 16 cm, 7 Fr,  światłach wewnętrznych 18 Ga, 18 Ga  i 16 Ga z zestawem zawierającym igłę 18 Ga x 6,35 cm , prowadnik stalowy 0,81mm x 60 cm , rozszerzadło i mocowanie do skóry i strzykawkę 5 ml

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 250 dotyczy pakietu nr 14, poz. 1

Czy w pkt. 1  Zamawiający dopuści zestaw oddechowy rozciągalny w zakresie od 42 cm do 200 cm ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 251 dotyczy pakietu nr 14, poz. 2

Czy w pkt.2 Zamawiający dopuści zestaw oddechowy rozciągalny w zakresie od 42 cm do 200 cm, z dodatkowa rurą do 150 cm ,  workiem 2 l I  złączką y?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 252 dotyczy pakietu nr 16

Czy  Zamawiajacy dopusci  układ oddechowy typu rura w rurze odługosci 1,6 m , o srednicy 22 mmm ,gałąz dodatkowa rozciagalna do 0,5 m , kolanko z portem , złącze obrotowe, wykonany z PCV?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 253 dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §3 ust. 6 wzoru umowy na następujący: „Wykonawca w okresie trwania umowy, zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw Zamówionego przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem – nie dotyczy gdy zaległości w płatnościach Zamawiającego przekraczają 45 dni ponad termin wynikający z niniejszej umowy”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 254 dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §3 ust. 7: „Zamawiający może zmniejszyć ilości zamawianego towaru w stosunku do ilości wskazanej w pakiecie bez żadnych skutków prawnych obciążających Zamawiającego. Zmniejszenie to jednak nie będzie większe niż 30% wartości pakietu”

na następujący:

„Zamawiający może zmniejszyć ilość zamawianego towaru w stosunku do ilości wskazanej w pakiecie bez żadnych skutków prawnych obciążających Zamawiającego. Zmniejszenie to jednak nie będzie większe niż 20% wartości pakietu”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawi zapis 30%, ponieważ jest to uzależnione od wielu czynników, których nie można przewidzieć (szczególnie w służbie zdrowia) i dlatego taką tolerancję Zamawiający określił.

Pytanie 255 dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §3 ust. 7: „Zamawiający może zmniejszyć ilości zamawianego towaru w stosunku do ilości wskazanej w pakiecie bez żadnych skutków prawnych obciążających Zamawiającego. Zmniejszenie to jednak nie będzie większe niż 30% wartości pakietu”

na następujący:

„Zamawiający może zmniejszyć ilość zamawianego towaru w stosunku do ilości wskazanej w pakiecie bez żadnych skutków prawnych obciążających Zamawiającego. Zmniejszenie to jednak nie będzie większe niż 20% wartości pakietu”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawi zapis 30%, ponieważ jest to uzależnione od wielu czynników, których nie można przewidzieć (szczególnie w służbie zdrowia) i dlatego taką tolerancję Zamawiający określił.

Pytanie 256 dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §9 ust. 6 na następujący: „Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za awarie urządzeń Zamawiającego spowodowane dostarczonym przez Wykonawcę przedmiotem umowy pod warunkiem, że przedmiot umowy był używany zgodnie z instrukcją obsługi. Podstawą roszczenia o zwrot kosztów naprawy urządzeń będzie pisemna, niekorzystna dla wykonawcy ekspertyza niezależnego eksperta powołanego przez obie strony.”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawi zapis bez zmian, gdyż uważa że taki zapis jest bardziej neutralny i nie budzi wątpliwości u większości Wykonawców.

Pytanie 257 dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych z „0,1% wartości wynagrodzenia brutto określonego w §5 niniejszej umowy” na „0,1% wartości brutto zamówienia, którego kara dotyczy”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawi zapis bez zmian.

Pytanie 258 dotyczy projektu umowy

Prosimy Zamawiającego zmianę §17 na następujący: „Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmieni tego zapisu.

Pytanie 259 dotyczy pakietu nr 34, poz. 1-3

Czy zamawiający w pozycji nr 1-3 dopuszcza zaproponowanie w trakcie trwania umowy zmiany w zakresie numeru katalogowego w sytuacji, gdy zostanie wprowadzony do sprzedaży przez producenta zmodyfikowany (udoskonalony) produkt. Powyższe zmiany nie będą skutkowały zwiększeniem wartości umowy, podwyższeniem cen jednostkowych i nie będą niekorzystne dla Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza taką sytuację i zmieni odpowiednio § 16 projektu umowy. Zmiana ta będzie uwzględniona w poprawionym SIWZ+załączniki i zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie 260 dotyczy pakietu nr 34, poz. 1-3

Czy zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia: Pieluchomajtki z zewnętrzną powłoką oddychającą na całej powierzchni chłonnej produktu?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga, ponieważ zapobiega odparzeniom.

Pytanie 261 dotyczy pakietu nr 5, poz. 1-4

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu „oznaczenie producenta na opakowaniu o braku lateksu i PCV w kaniuli, informacja na opakowaniu jednostkowym”? Zgodnie z nową dyrektywą z dnia 20 maja 2010r. wyroby medyczne nie zawierające lateksu i PCV nie muszą posiadać na opakowaniu informacji o braku ich zawartości (brak informacji wskazuje o braku zawartości lateksu i PCV w wyrobie), natomiast wyroby zawierające w/w substancje muszą posiadać oznaczenie na opakowaniu jednostkowym, że je zawierają.

Odpowiedź:

Zamawiający odstąpi od tego wymogu.

Pytanie 262 dotyczy pakietu nr 5, poz. 2 i 3

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy nie zaszła oczywista omyłka i Zamawiający miał na myśli w poz. 2 i 3 kaniule z dodatkowym portem bocznym, bez zdejmowanego uchwytu ułatwiającego wprowadzenie kaniuli do naczynia, w rozmiarze w pozycji 2 - 22G i w pozycji 3 - 20G reszta parametrów zgodna z SIWZ? Pragniemy nadmienić, iż kaniule neonatologiczne występują w rozmiarach 24 i 26G.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza kaniule o takich parametrach.

Pytanie 263 dotyczy pakietu nr 5, poz. 1-4

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy kaniule mają być pakowane w sztywne opakowanie Tyvec niezawierające celulozy, zabezpieczające przed utratą jałowości?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga opakowań typu TYVEK, natomiast wymaga opakowań zapewniających sterylność.

Pytanie 264 dotyczy pakietu nr 6, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jałowego, rozpuszczalnego w wodzie, bezbarwnego i przezroczystego żelu, przeznaczonego do podawania dolewkowego, o działaniu znieczulającym i bakteriobójczym, (Lodocaine hydrochloride 2%, Chlorhexidine didydrochloride 0,05%) z możliwością zastosowania podczas cewnikowania pęcherza moczowego, wymiany cewników, endoskopii pęcherza moczowego, rektoskopii, kolonoskopii, w aplikatorze harmonijkowym o pojemności 8,5g, z datą ważności i składem na indywidualnym opakowaniu papier-folia, w opakowaniach zbiorczych po 25 aplikatorów?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 265 dotyczy pakietu nr 6, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jałowego, rozpuszczalnego w wodzie, bezbarwnego i przezroczystego żelu, przeznaczonego do podawania dolewkowego, o działaniu znieczulającym i bakteriobójczym, (Lodocaine hydrochloride 2%, Chlorhexidine didydrochloride 0,05%) z możliwością zastosowania podczas cewnikowania pęcherza moczowego, wymiany cewników, endoskopii pęcherza moczowego, rektoskopii, kolonoskopii, w aplikatorze harmonijkowym o pojemności 12,5g, z datą ważności i składem na indywidualnym opakowaniu papier-folia, w opakowaniach zbiorczych po 25 aplikatorów?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 266 dotyczy pakietu nr 6, poz. 1 i 2

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy żel do cewnikowania ma być sterylizowany parą wodną? Pragniemy nadmienić iż zalecana przez EU skuteczna dawka sterylizacji radiacyjnej powoduje zaburzenia struktury łańcuchów i zwiększenie lepkości produktu, natomiast niższa dawka sterylizacji nie zapewnia sterylności produktu i nie jest  zgodna z rekomendacją EU?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza sterylizowanie produktów zawartych w pakiecie nr 6 parą wodną jak radiacyjne.

Pytanie 267 dotyczy pakietu nr 14, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie obwodów oddechowch jednorazowych do aparatów do znieczuleń dla dorosłych, dla wielu pacjentów rozmiar 22M-22M/15F dł. 150cm (2 rury z łącznikiem Y dł. 150cm + 1 rura z workiem oddechowym o pojemności 2l)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 268 dotyczy pakietu nr 18, poz. 1-6

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający będzie wymagał dołączenia do oferty oświadczenia producenta potwierdzającego, że oferowane strzykawki są przeznaczone do rozpuszczania i podaży cytostatyków?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga takiego oświadczenia dołączonego do oferty.

Pytanie 269 dotyczy pakietu nr 21, poz. 1

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtrów bakteryjno-wirusowych, mechanicznych, hydrofobowych, o sprawności filtrowania bakterii 99,9999%, przestrzeni martwej - 29ml, wadze 23g, zalecanym zakresie objętości oddechowej 150-1000ml, zatrzymanie wilgoci 17mg H20/l przy VT=500ml, z równomiernie rozłożonymi, nie składajacymi się fałdami, z portem do kapnografu, o bezpiecznych dla pacjenta krawędziach?

2/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtrów bakteryjno-wirusowych, mechanicznych, hydrofobowych, o sprawności filtrowania bakterii 99,99999%, przestrzeni martwej - 80ml, wadze 37g, zalecanym zakresie objętości oddechowej 300-1200ml, zatrzymanie wilgoci 9mg H20/l przy VT=500ml, z równomiernie rozłożonymi, nie składającymi się fałdami, z portem do kapnografu, o bezpiecznych dla pacjenta krawędziach?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza filtr z pkt 1.

Pytanie 268 dotyczy pakietu nr 26, poz. 1-9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników urologicznych typu Nelaton, jednorazowego użytku, sterylnych, renomowanej firmy Unomedical-Convatec o standardowej długości 40cm. Pragniemy nadmienić, iż cewniki o długości 44cm są robione na specjalne zamówienie, co znacznie wydłuża czas dostawy.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 269 dotyczy pakietu nr 26, poz. 10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika foley CH8 z balonem 3ml, spełniającego pozostałe parametry SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 270 dotyczy pakietu nr 26, poz. 32-36

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy cewniki mają posiadać barwne i numeryczne oznaczenie rozmiaru na konektorze cewnika  oraz fabrycznie nadrukowany rozmiar na opakowaniu w celu pełnej identyfikacji używanego cewnika nawet bez opakowania jednostkowego, tak jak obecnie stosowane?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga takiego oznakowania na opakowaniu jednostkowym, ale dopuszcza także oznakowanie rozmiaru cewnika także na konektorze.

Pytanie 271 dotyczy pakietu nr 26, poz. 43-46

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy cewniki Pezzera mają posiadać min. 3 - 4 otwory boczne drenujące gwarantujące prawidłowy drenaż?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga minimum 3 otwory boczne.

Pytanie 272 dotyczy pakietu nr 26, poz. 54

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy sonda Sengstakena ma mieć długość min. 100cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby długość sondy wynosiła min. 100 cm.

Pytanie 273 dotyczy pakietu nr 33, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do znieczuleń zewnątrzoponowych w składzie: igła Touhy 18Gx80mm, cewnik 20G z prowadnicą, filtr 22µm, koreczek Luer-Lock, łącznik cewnika, niskooporowa strzykawka szklana lub plastikowa oraz z opatrunkiem do mocowania filtra do skóry pacjenta zapewniającym stabilne zamocowanie, ze specjalną warstwą piankową zabezpieczającą przed zagięciem w miejscu wkłucia?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 274 dotyczy pakietu nr 35, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do cewnikowania w składzie:

1 x serweta z papieru wodoodpornego 76 x 46 cm

1 x nerka medyczna

1 x para rękawic winylowych rozmiar XL

1 x rękawica foliowa rozmiar XL

1 x pojemnik plastikowy z 6 tupferami

2 x gaziki 8 x 7,5 cm

1 x wodoodporne obłożenie z wycięciem 76 x 46 cm

1 x pęseta plastikowa

1 x saszetka z 5g środka poślizgowego na bazie wodnej

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 275 dotyczy pakietu nr 44, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie prowadnicy w rozmiarze 0,028", reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, zbyt cienka.

Pytanie 276 dotyczy pakietu nr 47, poz. 1-4

Prosimy zamawiającego o wyjaśnienie, czy zamawiający oczekuje balonu o rozmiarze 50ml.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza cewniki z balonem 50 ml.

Pytanie 277 dotyczy pakietu nr 48, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu zawierającego worek na mocz o pojemności 2l.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 278 dotyczy pakietu nr 49, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający ma na myśli zestaw do toalety jamy ustnej zawierający szczoteczkę do zębów z gąbką na górnej powierzchni, z odsysaniem z kontrolą ssania, środkiem dezynfekcyjnym, środkiem nawilżającym i gąbką do jego rozprowadzenia?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zestaw o takim składzie.

Pytanie 279 dotyczy pakietu nr 49, poz. 2

1/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje, aby czepek zawierał w składzie min. 150g (+/-10g) niewymagającego spłukiwania roztworu z zawartością wody, simetikonu, składników zapobiegających powstawaniu elektryczności statycznej?

2/ Prosimy o wyjaśnienie, czy czepek ma posiadać dwuwarstwową strukturę umożliwiającą niezależne przemieszczanie się warstw względem siebie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza czepek o takich parametrach.

Pytanie 280 dotyczy pakietu nr 6, poz. 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki 6ml z żelem znieczulającym.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 281 dotyczy pakietu nr 6, poz. 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki 11ml z żelem znieczulającym.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 282 dotyczy pakietu nr 6, poz. 1, 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie żelu w opakowaniu a’10szt oraz podanie ceny za sztukę.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 283 dotyczy pakietu nr 45

Prosimy o dookreślenie protez zjakiego materiału oczekuje Zamawiający. Angielskojęzyczne słowo „stretch” (a nie „strech”, jak pojawiło się w opisie) oznacza cechę fizyczną, a dokładnie rozciągliwość, która może cechować zarówno protezy poliestrowe, jak i z PTFE, a nie rodzaj materiału. Proteza nie może być wykonana ze „stretch”.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje protezy wykonanej z PTFE, która cechuje duża wytrzymałość mechaniczna i chemiczna, dwuwarstwowa budowa ściany protezy, odporna na wielokrotne nakłucia, mikroporowa strukura zapewniająca dobre gojenie się protezy, zerowa przepuszczalność protezy.

Sebastian Petrykowski /-/

………………………………………….

Zatwierdził