L.dz. P/38/06/2014/N Starachowice 24.06.2014r.

Wykonawcy postępowania

Nr ogłoszenia 192702-214

Dot: postępowania przetargowego „Dostawa nici chirurgicznych dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach

Niniejszym informujemy, że wpłynęły zapytania ofertowe na które odpowiadamy:

Pytanie 1

Pakiet 3 pozycja1, 9

Czy Zamawiający wydzieli pozycje 1, 9 z Pakietu nr 2 i utworzy z nich odrębne zadanie? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie Wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odp.: Nie Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2

Pakiet 3

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby szwy były pakowane na mokro?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody gdyż nić pakowana na mokro ma mniejszą chłonność i pamięć skrętu

Pytanie 3

Pakiet nr 3 pozycja 2, 4, 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły kosmetycznej o trzech blokach tnących, najnowszej generacji typu Xflex? Wykonana jest ona z najlepszej jakości stali oraz kryta na całej długości silikonem. Dzięki specjalnej konstrukcji ostrza z wydłużonym czubkiem, wkłucie igły jest znacznie łatwiejsze i nie pozostawia śladów przekłucia tkanki skórnej. Stosowanie tego typu igły zalecane jest w chirurgii plastycznej i estetycznej.

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, oczekując igły odwrotnie tnącej, dwuwklęsłej.

Pytanie 4

Pakiet 3 pozycja 2, 7, 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów o dł. 75 cm?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, oczekując nici o długościach 45cm i długości 100cm.

Pytanie 5

Pakiet 3 pozycja 5, 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą o dł. 39 mm?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, oczekując igieł o dł. 36mm

Pytanie 6

Pakiet 3 pozycja 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą o dł. 77 mm?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, oczekując igły o dł. 90mm.

Pytanie 7

Pakiet 3 pozycja 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą odwrotnie tnącą?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody oczekuje igły konwencjonalnie tnącej.

Pytanie 8

Czy Zamawiający wyłączy /wykreśli z Pakietu nr 3 pozycję 1?

Uzasadnienie: Wyłączenie /wykreślenie powyższej pozycji na złożenie ważnej oferty większej liczbie Oferentów w tym dystrybutorowi polskiego producenta nici chirurgicznych.

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 3 poz.2 również na kosmetyczną najnowszej generacji typu Xflex o trzech blokach tnących , pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, oczekuje igły kosmetycznej, dwuwklęsłej,

odwrotnie tnącej

Pytanie 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 3 poz. 2 również na długość igły 39 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, oczekuje 25mm

Pytanie 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 3 poz. 5 również na długości nici 75cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 3 poz. 7 również na igłę kosmetyczną najnowszej generacji typu Xflex o trzech blokach tnących, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: Nie Zamawiający nie wyraża zgody, oczekuje igły kosmetycznej, dwuwklęsłej, odwrotnie tnącej

Pytanie 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 3 poz. 8 również na długość igły 39 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: Nie Zamawiający nie wyraża zgody , oczekuje igły o długości 36mm.

Pytanie 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 3 poz. 9 również na długość igły 77 mm z nicią 75cm, pozostałe parametry be zmian?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, oczekuje igły o długości 90mm

Pytanie 15

Czy Zamawiający wyłączy/wykreśli z Pakietu nr 3 pozycję 9?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 3 na wykreślenie z opisu nici zapisu „pakowany na mokro”?

Uzasadnienie: Zgoda na powyższe pozwoli na złożenie ważnej oferty większej liczbie Oferentów w tym dystrybutorowi polskiego producenta nici chirurgicznych . Ponadto szew pakowany na mokro jest charakterystyczny dla jednego producenta/dystrybutora.

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody gdyż nić pakowana na mokro ma mniejszą chłonność i pamięć skrętu i takiej zamawiający oczekuje.

Pytanie 17

Dot. Pakietu 1 poz.6

Czy Zmawiający dopuści w w/w pozycji nitkę o rozmiarze 7/0, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp.: Nie Zamawiający nie dopuszcza, oczekując rozmiaru 8/0

Pytanie 18

Dot. Pakietu 3

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w Pakiecie nici niewchłanialnych, syntetycznych, jednowłóknowych, w których chłonność zminimalizowana jest do minimum, lecz nici te nie są pakowane na mokro.

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody gdyż nić pakowana na mokro ma mniejszą chłonność i pamięć skrętu

Pytanie 19

Dot. Pakietu 3 poz.2, 4, 7,

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach igły odwrotnie tnącej z precyzyjnym ostrzem, szczególnie polecaną do chirurgii plastycznej i kosmetycznej, igła ES ma dwie powierzchnie tnące co pozwala na gładki i stopniowe przejście przez tkanki redukując jednocześnie traumatyzację tkanki.

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody , oczekując igły kosmetycznej, dwuwklęsłej,

odwrotnie tnącej

Pytanie 20

Dot. Pakietu nr 4

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w Pakiecie nici monofilamentowych wykonanych z poliflorku winylidenu (nazwa handlowa PVDF)?

PVDF jest jednowłóknowym, syntetycznym, nie wchłanialnym, niebieskim szwem chirurgicznym.

Jednorodna, gładka o nieporowatej powierzchni nić PVDF łagodnie i z łatwością przechodzi przez tkankę. Rodzaje tkanek w których można stosować PVDF są praktycznie identyczne jak te, w których stosujemy polipropylen, ale PVDF cechuje się optymalną gładkością powierzchni, lepszymi właściwościami wiązania i dużo mocniejszym w porównaniu do innych materiałów wytworzonym węzłem. Nici chirurgiczne z PVDF odpowiadają wymaganiom stawianym przez Farmakopeę Polską i Farmakopeę Europejską.

Wskazania i zastosowanie

Kombinacje nici PVDF i igieł stosuje się w zależności od rodzaju ran pacjenta, obszaru i potrzeb użycia, technik chirurgicznych i doświadczenia. Służą do zespalania większości tkanek. Materiały szewne wykonane z PVDF używane są do szycia tkanek miękkich i skry, do szycia i zespalania naczyń krwionośnych również w kardiochirurgii, w okulistyce, w chirurgii urazowej, plastycznej i urologii.

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody , oczekując szwów niewchłanialnych, syntetycznych, jednowłóknowych, polipropylenowych – posiadających kontrolowane rozciąganie zapobiegające nieumyślnemu zerwaniu szwu oraz plastyczne odkształcenia węzła zapobiegające jego rozwiązaniu

Pytanie 21

Dot. Pakietu nr 4 poz. 7

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę okrągła w tnącym ostrzem (przyostrzoną)?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, oczekuje igły okrągło-tnącej

Pytanie 22

Dot. Pakietu nr 4 poz. 8,9

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści szew bez koralików i zaciskaczy, i w drugim przypadku bez guzików mocujących?

W przypadku odpowiedzi negatywnej proszę o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu?

Odp.: Nie Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 23

Dot. Pakietu nr 6

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie szwów syntetycznych, plecionych powlekanych (mieszanina glikolu 30% i l-laktydu 70% oraz sterynianu wapnia), wchłanialnych wykonanych z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego, okres wchłaniania 60-70 dni.

Zachowanie pierwotnej zdolności zbliżenia tkanek po 14 dniach ok.75%, po 21 dniach ok. 50%. Bez powleczenia antybakteryjnego.

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Nie dopuszcza szwów bez powleczenia antybakteryjnego, jedynie w pozycji nr 24 dopuszcza nici bez powleczenia antybakteryjnego.

Pytanie 24

Dot. Pakietu nr 6 poz. 11, 17, 18, 32, 33

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści igłę okrągła w tnącym ostrzem (przostrzoną)

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, oczekuje igły okrągłej rozwarstwiającej

Pytanie 25

Dot. Pakietu nr 6 poz. 28

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści igłę okrągła z tnącym ostrzem(przyostrzoną)?

Odp. :Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na oferowanie innej igły niż typu „J” okrągłej tnącej.

Pytanie 26

Dot. Pakietu 7 poz. 1, 3

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści szwy syntetyczne, wchłanialne, jednowłóknowe , bez powleczenia antybakteryjnego , pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na oferowanie nici bez powleczenia antybakteryjnego.

Pytanie 27

Dot. Pakietu 7 poz. 4

Czy Zamawiający w w/w/ Pakiecie dopuści szew syntetyczny pleciony wykonany z kwasu glikolowego, powlekany, wchłanialny o krótkim okresie podtrzymywania tkankowego, okres podtrzymywania do 21 dni.

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na oferowanie nici o dłuższym okresie podtrzymania

Pytanie 28

Dot. Pakietu nr 8

Czy Zamawiający w w/w Pakiecie dopuści szwy syntetyczne, wchłaniane, jednowłóknowe, bez powleczenia antybakteryjnego, o okresie wchłaniania 180-210dni?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Nie dopuszcza szwów bez powleczenia antybakteryjnego

Pytanie 29

Dot. Pakietu 8 poz. 3

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę okrągła z tnącym ostrzem(przyostrzoną)?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, oczekuje igły typu „J” okrągło tnącej.

Pytanie 30

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 3 szew niewchłanialny, syntetyczny, jednowłóknowy, wykonany z długołańcuchowych polimerów alifatycznych Nylon 6 i Nylon 6.6. Pakowany na sucho o zmniejszonej chłonności i pamięci skrętu?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody gdyż nić pakowana na mokro ma mniejszą chłonność i pamięć skrętu

Pytanie 31

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 3 pozycji 1 igłę odwrotnie tnącą podwójną o długości 77 mm z nicią o grubości 2?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, oczekuje nici o grubości 1

Pytanie 32

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 3 pozycji 2 igłę kosmetyczną klasyczną odwrotnie tnącą o długości 24 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 33

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 3 pozycji 4 igłę kosmetyczną klasyczną odwrotnie tnącą z najwyższej jakości stopu Surgalloy? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 34

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 3 pozycji 5 igłę o długości 35 mm na szwie o długości 90cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza, oczekuje igłę o długości 36 mm i dł. nici 75 cm

Pytanie 35

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 3 pozycji 7 igłę kosmetyczną klasyczną odwrotnie tnącą z najwyższej jakości stopu Surgalloy? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Tak Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 36

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 3 pozycji 8 igłę odwrotnie tnącą o długości 39 mm ze szwem o długości 90cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: .: Nie, Zamawiający nie dopuszcza, oczekuje igłę o długości 36 mm i dł. nici 75 cm

Pytanie 37

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 3 pozycji 9 igłę odwrotnie tnącą o długości 77 mm na szwie o długości 45cm? Pozostałe parametry bez zmian. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza, oczekuje igłę o długości 90 mm o długości nici 100 cm. Zamawiający nie wydzieli tej pozycji do odrębnego Pakietu.

Pytanie 38

Czy Zamawiający w Pakiecie 4 dopuści również szew niewchłanialny, syntetyczny, jednowłóknowy, polipropylenowy z dodatkiem polietylenu, barwiony na niebiesko ftalocyjaniną miedziową?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, oczekując szwów niewchłanialnych, syntetycznych, jednowłóknowych, polipropylenowych – posiadających kontrolowane rozciąganie zapobiegające nieumyślnemu zerwaniu szwu oraz plastyczne odkształcenia węzła zapobiegające jego rozwiązaniu

Pytanie 39

Czy Zamawiający w Pakiecie 4 poz. 2 dopuści igłę o długości 30 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 40

Czy Zamawiający w Pakiecie 4 poz. 3 dopuści igłę o długości 37 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie 41

Czy Zamawiający w Pakiecie 4 poz. 5 dopuści igłę o długości 27 mm na szwie o długości 75cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza, oczekując igły o długości 36mm.

Pytanie 42

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie do osobnego Pakietu np. 4A pozycji 7 z pakietu 4.

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 43

Czy Zamawiający w Pakiecie 4 poz. 8 dopuści igłę odwrotnie tnącą z koralikami i zaciskami w kształcie kołnierzy? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Tak, Zamawiający, dopuszcza.

Pytanie 44

Czy Zamawiający w Pakiecie 4 poz. 9 dopuści igłę odwrotnie tnącą z koralikami i zaciskami w kształcie kołnierzy? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Tak, Zamawiający, dopuszcza

Pytanie 45

Czy Zamawiający w pakiecie 4 poz. 11 dopuści szwy o długości 75cm na igle o długości 48mm?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 46

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 5 szew niewchłanialny, syntetyczny, pleciony poliester wykonany z politereftalanu etylenu? Powlekany silikonem (każde włókno osobno i cała plecionka ponownie powleczona silikonem)?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 47

Czy Zamawiający z Pakiecie 5 pozycji 2 dopuści igłę o długości 48mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, oczekuje igły o dł. 55mm.

Pytanie 48

Czy Zamawiający z Pakiecie 5 pozycji 3 dopuści również igłę odwrotnie tnącą podwójną o długości 77mm?

Odp.: Nie Zamawiający nie wyraża zgody, oczekuje igły o długości 2x90

Pytanie 49

Czy Zamawiający dopuści również w pakiecie 6 szew syntetyczny, wchłanialny, pleciony, o okresie podtrzymywania tkanki 28-35 dni (140% USP/EP w dniu wszczepienia, 80% USP/EP w węźle po 2 tygodniach i 30% USP/EP po trzech tygodniach od wszczepienia), okres wchłonięcia 56-70 dni? Powleczenie mieszanina kopolimeru kaprolaktonu/glikolidu i laktydu stearylowo wapniowego.

Odp.: Nie Zamawiający nie wyraża zgody. Nici te nie znajdują zastosowania przy dużym napięciu zbliżonych brzegów rany, jak również podczas zabiegów w których dochodzi do długotrwałego kontaktu z roztworami soli oraz w zabiegach z zakresu chirurgii urologicznej i dróg żółciowych

Pytanie 50

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 6 pozycji 4, 5 podwiązki o długości 75 cm pakowane po trzy sztuki w saszetce? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 51

Czy Zamawiający w pakiecie 6 dopuści we wszystkich pozycjach, w których wymagana jest igła okrągła rozwarstwiająca dopuści igłę okrągłą?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 52

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 6 we wszystkich pozycjach, w których wymagana jest długość szwu 70cm, szwy o długości 75cm?

Odp.: Tak Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 53

Czy Zamawiający w pakiecie 6 poz. 12 dopuści igłę wzmocnionej o długości 27mm?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie 54

Czy Zamawiający w pakiecie 6 poz. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dopuści igłę o długości 37mm?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie 55

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w pakiecie 6 poz. 27 wymaga szwów o grubości 3/0 i długości 75cm?

Odp.: Tak. Zamawiający oczekuje szwów o grubości 3/0 i długości 75cm. Zamawiający zamieści poprawiony załącznik nr 3 na swojej stronie internetowej.

Pytanie 56

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 6 pozycji 26 igłę o długości 65 mm na szwie o długości 90 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 57

Czy Zamawiający w pakiecie 6 pozycji 27 dopuści igłę o długości 37mm?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 58

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 6 pozycji 28 igłę okrągłą o długości 32 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 59

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 6 poz. 31 igłę o długości 64 mm 1/2 koła, na szwie o długości 90 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 60

Z uwagi na uchwaloną zamianę Ustawy Prawo zamówień publicznych, a zwłaszcza art.24 ust.1 a także mając na uwadze zasady miarkowania i proporcjonalności kar umownych proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na :

1. Dodanie do umowy postanowienia o brzmieniu

„Suma naliczonych kar umownych nie przekroczy 4,5% wartości umowy”?

1. Zmianę brzmienia § 9 ust. 1 lit. a) wzoru umowy na następujące:

„w wysokości 4% wartości umownej przedmiotu umowy – Pakietu, gdy Zamawiający odstąpi od umowy(w zakresie Pakietu/ów lub całej umowy) z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 61

Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę § 3 ust. 2 wzoru umowy ma następujące:

„Niedostarczenie faktury wraz z towarem lub podzielenie dostawy może spowodować zwrot towaru na koszt Wykonawcy. Fakturę uważa się za dostarczoną wraz z dostawą, jeżeli zostanie przesłana Zamawiającemu w dniu dostawy faxem lub drogą mailową pod warunkiem dostarczenia oryginału w terminie do 3 dni od daty dostawy”.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów wzoru umowy. Zamawiający wyraża zgodę na przesłanie faktury faxem lub drogą e-mail na adres m.stachura@szpital.starachowice.pl.

Pytanie 62

Paragraf 2 ust. 3

Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiący:

„Ceny i nazwy na fakturze muszą odpowiadać cenom ujętym w złączniku nr 1 do umowy i nazwom handlowym.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 63

Paragraf 3 ust. 2

Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiący:

„Niedostarczenie faktury wraz z towarem może spowodować zwrot towaru na koszt Wykonawcy.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 64

Paragraf 9 ust. 1

Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiący:

„b) w wysokości 0,5% wartości umownej nie dostarczonych w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 65

Paragraf 11 ust. 3

Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiący:

Zamawiający może odstąpić od umowy albo żądać obniżenia ceny (części umowy dot. Pakietu), jeżeli przedmiot umowy ma wady, a ponadto:

1. Wykonawca pomimo wezwania Zamawiającego nie wymienił w wyznaczonym terminie 14 dni roboczych przedmiotu umowy na wolny od wad albo nie usunął wady,
2. Jeżeli przedmiot umowy był już wymieniony przez Wykonawcę lub naprawiany,

Zamawiający może odstąpić od umowy (w Zakresie Pakietu/ów lub całej umowy bez wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu do usunięcia wad towary, jeżeli w trakcie realizacji niniejszej umowy trzykrotnie reklamował termin dostawy albo wady jakościowe towaru.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 66

Paragraf 3

Niniejszym wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie w § 3 zapisu:

„Zamówienie jest ważne jeżeli posiada numer klienta i kody produktów”

Prosimy o uwzględnienie w/w zapisu w treści umowy ponieważ nieczytelne zamówienie znacznie opóźniają dostawę produktów ważnych dla zdrowia i życia.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody

/-/ Dyrektor PZOZ w Starachowicach