   Załącznik nr 5 do SIWZ
Aparat RTG z ramieniem C – 1szt.

Dane podstawowe:

1	Nazwa i adres producenta (dystrybutora)
2	Kraj producenta
3	Nazwa, model, typ urządzenia
4	Rok wprowadzenia do produkcji
5	Certyfikat ISO producenta
6	Znak CE (deklaracja zgodności)

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny/wartość wymagana	Potwierdzenie, parametr oferowany
I.	INFORMACJE OGÓLNE
1	Sprzęt fabrycznie nowy, nie powystawowy, rok produkcji: 2014.	TAK
2	Wyroby medyczne oznaczone znakiem CE. Kopia dokumentów potwierdzających nadanie znaku CE oraz certyfikatu/deklaracji zgodności Potwierdzenie zgłoszenia w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.	TAK
3	System w pełni mobilny, całość systemu w tym monitory obrazowe, ramię C, łącznie z modułem chłodzącym na jednym przewoźnym wózku	TAK
II.	GENERATOR
1	Generator wysokiej częstotliwości nie mniejszej niż 20 kHz	TAK, podać
2	Moc nie mniejsza niż 2 kW	TAK, podać
3	Zasilanie jednofazowe 230 V	TAK
4	Możliwość przełączania trybu ręcznego i automatycznego dostosowania parametrów ekspozycji	TAK
5	Nożny włącznik ekspozycji i zapisu	TAK
III.	LAMPA RTG
1	Typ ze stacjonarną anodą	TAK
2	Lampa minimum dwuogniskowa	TAK, podać
3	Rozmiar małego ogniska nie większy niż 0,5	TAK, podać
4	Rozmiar dużego ogniska nie większy niż 1,5	TAK, podać
5	Pojemność cieplna lampy nie mniejsza niż 45 kHU	TAK, podać
6	Szybkość chłodzenia lampy nie mniejsza niż 45 kHU/min	TAK, podać
7	Pojemność cieplna kołpaka nie mniejsza niż 950 kHU	TAK, podać
IV.	FLUOROSKOPIA
1	Minimalny zakres napięciowy 40-110 kV	TAK, podać
2	Natężenie nie mniejsze niż 8 mA	TAK, podać
3	Tryb fluoroskopii ciągłej	TAK
4	Tryb fluoroskopii pulsacyjnej	TAK
5	Tryb fluoroskopii o obniżonej dawce	TAK
6	Automatyczny dobór parametrów okna	TAK
7	Bezpośredni wybór rejonu anatomicznego - selekcja doboru parametrów	TAK
V.	RADIOGRAFIA
1	Minimalny zakres napięciowy nie mniejszy niż 40-110 kV	TAK, podać
2	Natężenie nie mniejsze niż 20 mA	TAK, podać
3	Elektroniczny pomiar czasu, wyświetlacz o zakresie nie mniejszym niż 0,1-4 sek	TAK
VI.	KOLIMACJA
1	Regulacja ustawień wraz z podglądem bez konieczności ekspozycji	TAK
2	Przysłona kolista	TAK
3	Przysłona szczelinowa	TAK
4	Obrót przysłony szczelinowej w zakresie nie mniejszym niż 180 st.	TAK
VII.	RAMIĘ C
1	Obrót orbitalny ramienia C nie mniejszy niż 120 st.	TAK, podać
2	Obrót rotacyjny względem osi wzdłużnej nie mniejszy niż 400 st.	TAK, podać
3	Minimalny zakres ruchu pionowego nie mniejszy niż 40 cm	TAK, podać
4	Minimalny zakres ruchu poziomego nie mniejszy niż 20 cm	TAK, podać
5	Minimalny zakres ruchu wahadłowego nie mniejszy niż +/- 10 st.	TAK, podać
6	SID nie mniejszy niż 98 cm	TAK, podać
7	Wolna przestrzeń – odległość pomiędzy obudową lampy a wzmacniaczem obrazu nie mniejsza niż 75 cm	TAK, podać
VIII.	TOR WIZYJNY
1	Kratka przeciw rozproszeniowa z włókna węglowego	TAK
2	Średnica wzmacniacza obrazu nie mniejsza niż 9''	TAK, podać
3	Typ wzmacniacza obrazu trójpolowy	TAK
4	Wartość DQE (wartość typowa) nie mniejsza niż 65%.	TAK, podać
5	Rozdzielczość kamery CCD nie mniejsza niż 1K x 1K x 12 bit	TAK, podać
6	Sterowanie z panelu dotykowego LCD	TAK
7	Panele dotykowe po obu stronach systemu	TAK
8	Monitory diagnostyczny LCD nie mniej niż 2	TAK, podać
9	Przekątna monitora diagnostycznego nie mniejsza niż 18''	TAK, podać
10	Rozdzielczość monitora diagnostycznego nie mniejsza niż 1280 x 1024	TAK, podać
IX.	PRZETWARZANIE OBRAZU
1	Wyostrzanie krawędzi	TAK
2	Powiększenie obrazu	TAK
3	Inwersja obrazu: negatyw, odbicie w osi pionowej/poziomej	TAK
4	Lista pacjentów	TAK
5	Prezentacja mozaiki obrazów jednego pacjenta nie mniej niż 9 obrazów/ekran	TAK, podać
6	Raport dawki pacjenta	TAK
7	Funkcja Last Image Hold	TAK
X.	ARCHIWIZACJA
1	Wewnętrzny dysk twardy o pojemności nie mniejszej niż 15 000 obrazów w rozdzielczości 1k x 1k	TAK, podać
2	Zapis automatyczny / ręczny	TAK
3	Nagrywarka CD/DVD do zapisywania obrazów w standardzie DICOM.	TAK
4	Automatyczne dogrywanie na dysk CD i/lub DVD przeglądarki DICOM	TAK
5	Interfejs sieciowy DICOM obsługujący funkcje : / - DICOM Worklist / - DICOM Print / - DICOM Store / - MPPS	TAK
6	Videoprinter na papier termiczny	TAK
7	USB do zapisywania obrazów w technice plug-and-play. Zapis obrazów w jednym z formatów BMP lub TIFF lub JPG	TAK
XI.	WARUNKI DODATKOWE
1	Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z dostawą systemu	TAK
2	Bezpośrednio pomiar dawki promieniowania	TAK
XII.	WARUNKI GWARANCJI
1	Okres gwarancji na aparat min. 12 miesięcy	TAK. podać
2	Przeglądy, zgodnie z instrukcją serwisową, bezpłatne w okresie gwarancji.	TAK
3	Autoryzowany serwis na terenie Polski. Nazwa i siedziba serwisu – podać.	TAK
4	Gwarancja dostępności części zamiennych min. 10 lat od daty dostawy	TAK, podać
5	Wymiana podzespołu w okresie gwarancji, na wolny od wad po 3 nieskutecznych naprawach	TAK
6	Czas przystąpienia do naprawy max. 48 h (w dni robocze).	TAK, podać
7	Czas skutecznej naprawy niewymagającej importu części nie więcej niż 3 dni robocze	TAK, podać
8	Czas skutecznej naprawy wymagającej importu części nie więcej niż 5 dni roboczych	TAK, podać
9	Przedłużenie okresu gwarancji przy naprawach niesprawnego systemu trwających więcej niż 3 dni roboczych	TAK

Prosimy dodatkowo o wpisanie do tabeli danych o modelu, typie, itp. dla poszczególnych pozycji jeśli jest to możliwe: tabela „dane podstawowe”

UWAGI:
Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „wymóg graniczny/rozmiar” słowem TAK lub poprzez wartości liczbowe są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie i potwierdzone
w kolumnie „potwierdzenie, parametr oferowany”, Oferty, które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone jako niezgodne z SIWZ.
Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

 *Odpowiedź „NIE” powoduje odrzucenie oferty

Do oferty prosimy ( nie jest to wymóg bezwzględny do spełnienia ) dołączyć potwierdzenie spełnienia parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów, itp. w języku polskim dla jak największej liczby pozycji. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do uzupełnienia w/w dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 PZP

Podpis Wykonawcy:

………………………