Numer sprawy P/37/06/2014/RTG/27                                                                 Starachowice dn. 26.06.2014 r.

Uczestnicy postępowania

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę

aparatu RTG z ramieniem C dla PZOZ z siedzibą w Starachowicach

/ ogłoszenie w BZP nr 44 632 - 2014 z dn. 07.02.2014r. /.

W związku z otrzymanymi a przedstawionymi poniżej pytaniami dotyczącymi treści SIWZ

niniejszym udzielamy następujących odpowiedzi, zgodnie z art. 38  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

– „ Prawo zamówień publicznych ” -  ( Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm. z dnia 28.05.2013r. )

Pytania nr 1-12 dotyczą załącznika nr 4 ( projekt umowy) do SIWZ

Pytanie nr 1:

Dotyczy SIWZ, Załącznik 4, wzór umowy
Czy Zamawiający posiada zgodę na czynność prawną mającą na celu zmianę wierzyciela na podmiot finansujący bez możliwości dalszej odsprzedaży tej wierzytelności, w szczególności na podstawie umowy przelewu wierzytelności, umowy poręczenia, umowy zastawu ani żadnej innej podobnej umowy, wskutek której dochodzi do przeniesienia kwoty wierzytelności, przysługującej podmiotowi finansującemu, na osobę trzecią, a jeśli Zamawiający takiej zgody nie posiada, to czy kierownik Zamawiającego wyda pozytywną opinie w tej sprawie do podmiotu, który utworzył Szpital?
Ad. 1: Zamawiający nie posiada zgody i nie wyda pozytywnej opinii.

Pytanie nr 2:
Dotyczy SIWZ, Załącznik 4, wzór umowy - §2 ust. 10
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby okres zagwarantowania dostępności części zamiennych na sprzęt komputerowy wynosił 5 lat?
Zwracamy uwagę, że żadne przepisy prawa ani krajowego (ustawa z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych) ani unijnego (dyrektywa Rady 93/42/EEC z 14.06.1993 roku dotycząca wyrobów medycznych) nie regulują kwestii dostępności części zamiennych i nie wskazują wprost jakiegokolwiek okresu ich gwarantowanej dostępności. Z uwagi na postęp technologiczny wyroby IT tj. komputery i oprogramowanie do nich, podlegają ciągłym zmianom i standardem jest ich wymiana na nowsze modele wcześniej, niż po 10 latach. Istotnym jest również fakt, że producenci komputerów

i oprogramowania m.in. z uwagi na tak szybki postęp technologiczny, zazwyczaj nie utrzymują ich na stanie magazynowym w tak długim okresie. Z uwagi na powyższe, zobowiązanie do zapewnienia 10 letniej dostępności komputerów, części zamiennych do nich oraz oprogramowania w wersjach tożsamych z dostarczonymi przez Wykonawcę w wykonaniu niniejszej umowy, jest zobowiązaniem praktycznie niemożliwym do wykonania.
Ad.2: Nie wyrażamy zgody na skrócenie powyższego terminu.

Pytanie nr 3:
Dotyczy SIWZ, Załącznik 4, wzór umowy - §2 ust. 1
Wnosimy o wydłużenie terminu dostawy przedmiotu zamówienia do 8 tygodni. Prosimy o zmianę terminu wydłużający terminu dostawy od momentu podpisania umowy, ponieważ takie rozwiązanie zabezpiecza zarówno Zamawiającego jak

i Wykonawcę przed trwającymi długo procedurami wyboru oferty lub też procedurami przewidzianymi PZP i daje możliwość przewidzenia terminu wykonania umowy bez konieczności jej późniejszego aneksowania z powodów niezależnych od Wykonawcy.
Ponadto, tego typu urządzenia nie są na stanie magazynowym producentów, gdyż są produkowane w oparciu o odpowiednie zapotrzebowania konkretnych odbiorców jak i zgodnie z zapotrzebowaniem rynkowym, dlatego też potrzebna jest większa ilość czasu na produkcję takiego aparatu.
Ad.3: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 6 tygodni.

Pytanie nr 4:
Dotyczy SIWZ, Załącznik 4, wzór umowy - §2 ust. 4
Wnosimy o doprecyzowanie zapisu umowy i wprowadzenie następującego zapisu:
Dostarczony sprzęt/urządzenia objęte są  gwarancją na okres ( min 12 m-cy) ………. Miesięcy na warunkach określonych umową.

Wykonawca, w ramach gwarancji, zobowiązany jest usunąć, na swój koszt, wadę sprzętu / urządzenia, za którą ponosi odpowiedzialność. Sposób usunięcia wady określa – według własnego uznania - Wykonawca. Ani naprawa istotna, ani wymiana urządzenia, ani wymiana części, modułu lub podzespołu w trakcie usuwania wady nie powodują wznowienia okresu gwarancji, jednak jej termin ulega przedłużeniu – zgodnie z umową - o czas trwania niesprawności urządzenia, uniemożliwiającej korzystanie z niego; niezależnie jednak od wszystkich przedłużeń okres podstawowy gwarancji wydłuża się maksymalnie o 3 miesiące.

Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji na dostarczone urządzenie obejmuje tylko wady / awarie powstałe

z przyczyn tkwiących w dostarczonym urządzeniu, w szczególności wady konstrukcyjne, produkcyjne lub materiałowe. Gwarancją nie są objęte w szczególności:

1) uszkodzenia i wady urządzenia wynikłe na skutek:

a) eksploatacji urządzenia przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi urządzenia, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady,

b) samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);

2) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami zewnętrznymi, w tym losowymi, tzw. siła wyższa (pożar, powódź, zalanie itp.);

3) materiały eksploatacyjne.

Powyższe ma na celu doprecyzowanie zapisów umowy związanych z gwarancją.

Ad.4: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę w treści projektu umowy.

Pytanie nr 5:
Dotyczy SIWZ, Załącznik 4, wzór umowy - §2 ust. 5
Wnosimy o doprecyzowanie zapisu umowy następująco:
Świadczenia gwarancyjne Wykonawcy obejmują:
a) naprawę sprzętu/urządzeń w terminie max 5 dni roboczych lub do 7 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy, od pisemnego zgłoszenia, czas reakcji serwisu i przystąpienia do naprawy do 48h w dni robocze (przy czym za reakcję serwisową uważa się także diagnostykę zdalną lub wywiad telefoniczny przedstawiciela serwisu Wykonawcy), w przypadku naprawy dłuższej tj. trwającej  powyżej 7 dni zapewnienie urządzenia zastępczego. Przez dni robocze rozumie się okres od poniedziałku do piątku godz. 8,00-17,00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 
Ad.5: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy §2 ust. 5 projektu umowy.

Pytanie nr 6:
Dotyczy SIWZ, Załącznik 4, wzór umowy - §2 ust. 5
Prosimy Zamawiającego o usunięcie zapisu, tak jak i pozostałych nawiązujących do tego zagadnienia. Wymiana całego urządzenia na urządzenie zastępcze wymaga przeprowadzenia skomplikowanego zabiegu logistycznego, prawnego, wykonania powtórnych testów , akceptacji, odpowiedniego terminu realizacji itd. Takie, wysokospecjalistyczne urządzenia nie są na stanie magazynowym producentów, gdyż są produkowane w oparciu o odpowiednie zapotrzebowania konkretnych odbiorców jak i zgodnie z zapotrzebowaniem rynkowym.  
W związku z czym nie mogą być dostarczone z dnia na dzień tylko z kilkutygodniowym czy nawet kilkumiesięcznym wyprzedzeniem o takim zapotrzebowaniu. Ponadto, uwzględnienie w cenie oferty takiego „przedsięwzięcia” powoduje znaczny wzrost ryzyka kosztowego, które musi zastać wkalkulowane przez potencjalnych Wykonawców.  
Ad. 6: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy §2 ust. 5 projektu umowy.

Pytanie nr 7:
Dotyczy SIWZ, Załącznik 4, wzór umowy - §6 ust. 3 oraz §2 ust. 8
Prosimy o wykreślenie ustępu 3 z  §6. Postanowienia te są sprzeczne z postanowieniami §2 umowy.
Nie każda wadliwa czy niekompletna dostawa wymaga wymiany urządzenia na nowe. Czasami wystarczy usunięcie usterki czy dostarczenie brakujące elementu. Decyzję w tym zakresie – jako profesjonalista – powinien podejmować Wykonawca. 
Ad. 7: §6 ust. 3 oraz §2 ust. 8 dotyczą różnych wymagań nie związanych bezpośrednio ze sobą ( dostawa aparatu i jego

odbioru oraz napraw aparatu już funkcjonującego w PZOZ w okresie gwarancyjnym ). Zmawiający pozostawia

dotychczasowe zapisy bez zmian.

Pytanie nr 8:
Dotyczy SIWZ, Załącznik 4, wzór umowy - §6 ust. 5
Wnosimy o doprecyzowanie zapisu umowy następująco:

„Niezależnie od uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi na zasadach określonych przepisami Kodeksu cywilnego, za wyjątkiem prawa do odstąpienia od umowy. Strony wyłączają rękojmię na lampę. Zamawiający zobowiązuje się jednak, że skorzysta z uprawnień przysługujących mu w ramach rękojmi tylko wówczas, kiedy wada / awaria nie została usunięta przez Wykonawcę w ramach i na warunkach udzielonej gwarancji.”

Ograniczenie rękojmi ma na celu utrzymanie równowagi stron umowy – słuszny interes Zamawiającego jest zabezpieczony warunkami udzielonej gwarancji, a wykonawca nie będąc dodatkowo nadmiernie obciążony ryzykami

z tytułu rękojmi może zaoferować korzystniejszą cenę ofertową. Gwarancja pozwala Zamawiającemu skutecznie żądać usunięcia wad przedmiotu gwarancji. Części, na które oferowana jest gwarancja, nie są objęte rękojmią producenta, który nie będąc podmiotem polskim nie zna takiej instytucji i umowy z nim nie obejmują np. możliwości odstąpienia od umowy

z powodu wad rzeczy sprzedanej. Z uwagi na powyższe, Wykonawca musiałby ryzyka związane z rękojmią ponosić samodzielnie, przez co cena ofertowa uwzględniająca przedmiotowe ryzyka nie mogłaby być tak korzystna. Mając na uwadze, że w profesjonalnym obrocie strony realizując swoje uprawnienia związane z wadliwością rzeczy korzystają głównie z instytucji gwarancji, rzadko sięgając po uprawnienia z rękojmi, a także mając na uwadze korzystne warunki zaoferowanej gwarancji, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na ograniczenie rękojmi.
Ad.8: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę w treści projektu umowy.

Pytanie nr 9:
Dotyczy SIWZ, Załącznik 4, wzór umowy - §8 ust. 1
Wnosimy o doprecyzowanie zapisu umowy następująco:

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) w wysokości 10% wartości umownej netto przedmiotu umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy  z winy Wykonawcy

b) w wysokości  0,1% wartości umownej netto wyrobów nie dostarczonych w terminie/niezgodnej dostawy, nieterminowe uzupełnienie brakujących dokumentów lub brak uzupełnienia dokumentów, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; wysokość kary umownej z tego tytułu ograniczona zostaje do 10% wynagrodzenia umownego netto

Ad.9: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany w treści projektu umowy. Jednocześnie wyjaśniamy,

iż wysokość ustalonej przez Zamawiającego kary umownej nie jest rażąco wygórowana w rozumieniu zapisów KC.

Pytanie nr 10:
Dotyczy SIWZ, Załącznik 4, wzór umowy - §9
Wnosimy o doprecyzowanie zapisu umowy następująco:

Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić

odszkodowania uzupełniającego, z zastrzeżeniem dalszych postanowień niniejszego ustępu.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych) ograniczona jest do 15% wynagrodzenia netto. Wykonawca nie ponosi w takiej sytuacji odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom.

Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem „motywującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy.
Ad. 10: Nie wyrażamy zgody na wprowadzenie powyższych zmian w treści projektu umowy.

Pytanie nr 11:
Dotyczy SIWZ, Załącznik 4, wzór umowy - §10 ust. 3
Wnosimy o wykreślenie ustępu 3 z §10.
Pragniemy zauważyć, że zamawiający nie może odstąpić od umowy po odbiorze urządzenia. Nie może również w okresie gwarancji, bowiem warunki gwarancji nie dają Zamawiającemu takiego prawa. Co więcej, odstąpienie od umowy jest najdrastyczniejsza (nadzwyczajną) formą rozwiązania problemów występujących w trakcie wykonywania umowy, z tego też względu nie powinno mieć miejsca, jeśli Wykonawca narusza umowę w sposób nieistotny (np. jeśli Wykonawca, nawet z powodów przez siebie zawinionych, nie wykona w terminie zobowiązania umownego, jeśli taka zwłoka byłaby relatywnie krótka). Ponadto w takich postanowieniach należy wyraźnie napisać, w jakich konkretnych sytuacjach / stanach Zamawiający będzie mógł takie prawo wykonać, a także powinno być postanowienie zobowiązujące Zamawiającego do uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaprzestania takich naruszeń, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w wyznaczonym dodatkowym terminie, po bezskutecznym upływie tego terminu.
Wydaje się, że przepisy Kodeksu cywilnego w pełni zabezpieczają interesy Zamawiającego w tym zakresie.
Ad. 11: Nie wyrażamy zgody na wprowadzenie powyższych zmian w treści projektu umowy.

Pytanie nr 12:
Dotyczy zapisy SIWZ wraz z załącznikami.
Gdziekolwiek we wzorze umowy bądź SIWZ wraz z załącznikami pojawia się zapis „dni robocze”, prosimy

o doprecyzowanie, że Zamawiający ma na myśli dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych

od pracy.

Ad. 12: Zgodnie z zapisem §2 ust. 5 pkt „a”.

Pytanie nr 13:
Dotyczy p. I.3 Czy Zamawiający będzie wymagał systemu w pełni mobilnego, ale składającego się z dwóch wózków połączonych wielożyłowym kablem – jednego z ramieniem C, a drugiego z monitorami? Konfiguracja z monitorami zintegrowanymi na wózku ramienia C często ma ograniczenia w widoczności po ustawieniu ramienia C w pozycji innej niż 0° oraz jest narażona na kolizje z monitorami.

Ad. 13: Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza powyższe rozwiązanie. W przypadku zaoferowania przez Wykonawców

osobnego wózka z monitorami,  Zamawiający wymaga aby osobny wózek z monitorami był  tego samego

producenta co ramię C.

Pytanie nr 14:
Dotyczy p. II.1 Czy Zamawiający dopuści generator pracujący z częstotliwościami 15 – 30 kHz? Jest to inne rozwiązanie technologiczne niż wymagane w tej chwili, ale zapewnia bardzo stabilną pracę i utrzymanie parametrów wysokiej jakości.

Pytanie nr 15:
Dotyczy p. III.2 III.3 oraz III.4 Czy Zamawiający dopuści lampę o jednym małym ognisku  wielkości 0,6? Jest to rozwiązanie umożliwiające bardzo dobrą rozdzielczość we wszystkich trybach pracy, także podczas radiografii ( ponad dwukrotnie większą rozdzielczość niż ognisko o wielkości 1,5). Natomiast w rozwiązaniach konkurencyjnych przełączenie na duże ognisko występuje podczas wykonywania radiografii, a czasem także w trybie fluoroskopii pulsacyjnej.

Pytanie nr 16:
Dotyczy III.6. Czy Zamawiający dopuści lampę rtg o szybkości chłodzenia min. 13,8 kHU/min? Jest to wielkość wystarczająca podczas wszystkich standardowych procedur chirurgicznych, a nawet prostych zabiegów naczyniowych. Konstrukcja oferowanego przez nas aparatu jest technologicznie optymalizowana w kierunku maksymalnej redukcji dawki promieniowania przy niepogorszonej jakości obrazu. W związku z redukcją dawki ilość wydzielanego ciepła w lampie rentgenowskiej jest mniejsza niż w innych aparatach podobnego typu.

Ad. 14-16: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane odstępstwa od zapisów SIWZ.

Pytanie nr 17:
Dotyczy V.3 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie z elektronicznym pomiarem min. czasu fluoroskopii? Jest to standardowe rozwiązanie oferowane w ramionach C w połączeniu z pomiarem dawki (wymagany w punkcie XI.2). Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej to właśnie dawka jest głównym kryterium porównywania z wartościami odniesienia oraz podejmowania dalszych kroków np. o wykonaniu dodatkowych badaniach kontrolnych.

Ad. 17: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 18:
Dotyczy VII.2 Czy Zamawiający dopuści ramię C o ruchu rotacyjnym względem osi wzdłużnej min. +/- 190°? Jest to niewielka zmiana w stosunku do wymaganej obecnie wielkości, która nie powoduje ograniczeń podczas wykonywania procedur.

Ad. 18: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane odstępstwo od SIWZ.

Pytanie nr 19:
Dotyczy VIII.3 Czy Zamawiający dopuści aparat z dwupolowym wzmacniaczem obrazu (9” i 6”)? Należy zauważyć, że każde kolejne powiększenie geometryczne wiąże się ze zwiększeniem dawki promieniowania dla Pacjenta i Personelu Medycznego przebywającego na sali operacyjnej.

Ad. 19: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 20:
Dotyczy VIII.6 i VIII.7 Czy Zamawiający dopuści aparat w którym sterowanie odbywa się z jednej klawiatury membranowej zlokalizowanej na ramieniu C? Jest to sprawdzone rozwiązanie, które w odróżnieniu od wymaganego w SIWZ monitora dotykowego ma dwie bardzo istotne zalety: ułatwia sterylizację panelu sterującego oraz zabezpiecza przed niezamierzoną aktywacją funkcji generatora np. wskutek przypadkowego dotknięcia.

Ad. 20: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane odstępstwo od SIWZ.

Pytanie nr 21:
Dotyczy III.7 Czy Zamawiający będzie wymagał kołpaka o pojemności cieplnej min 1200 kHU? Jest to wielkość oferowana nawet w niewielkich ramionach C, a zapewnia dłuższą pracę bez przegrzewania się kołpaka.

Ad. 21: Zamawiający nie wprowadzi zaproponowanego rozwiązania w formie wymagania. Nadmieniamy,

iż zaproponowana pojemność cieplna kołpaka jest zgodna z SIWZ.

Pytanie nr 22:
Dotyczy IV.2. Prosimy o potwierdzenie, że ten parametr musi być spełniony zarówno w trybie fluoroskopii ciągłej jak

i pulsacyjnej.

Ad. 22: Zamawiający dopuszcza taką możliwość lecz nie wymaga jako rozwiązania koniecznego do spełnienia.

Pytanie nr 23:
Czy Zamawiający zgodzi się wydłużyć czas dostawy z 4 do 6 tygodni?

Ad.23: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 6 tygodni.

Pytanie nr 24:
Zamawiający wymaga, aby pojemność min lampy miała 45kHU natomiast pojemność cieplna kołpaka miała 950 kHU. Wymagana wartość pojemności cieplnej anody wskazuje na to, że Zamawiający dopuszcza typ anody stacjonarnej. Chcemy zaoferować aparat z anodą rotacyjną o pojemności cieplnej anody 200 kHU w związku z tym wartość pojemności cieplnej kołpaka w proponowanym przez nas aparacie nie musi tak wysoka jak wymaga Zamawiający. Aparat rtg z ramieniem C posiadający anodę rotacyjną posiada nowoczesne rozwiązania technologiczne, w porównaniu do lampy z anodą stacjonarną, a przez to pozwala na o wiele większe wykorzystanie kliniczne.

Czy w związku z tym, Zamawiający dopuści aparat z anodą rotacyjną ,o pojemności cieplnej kołpaka 800 kHU i szybkością chłodzenia lampy 24 kHU/min?

Pytanie nr 25:
Czy Zamawiający dopuści aparat z panelem dotykowym w centralnej części wózka z ramieniem C? Rozwiązanie z panelami po obu stronach powoduje wzrost kosztów a nie wprowadza żadnych ułatwień dla technika. Ponadto wskazuje na jednego producenta.

Pytanie nr 26:
Czy Zamawiający dopuści aparat bez funkcji automatycznego doboru parametrów okna?

Pytanie nr 27:
Czy Zamawiający dopuści aparat bez elektronicznego pomiaru czasu w radiografii?

Ad. 24-27: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązania.

Pytanie nr 28:
dotyczy pkt I, ustęp 3 załącznika nr 5 do SIWZ

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat rtg z ramieniem C posiadający stację obrazowo-archiwizacyjną wraz monitorami na oddzielnym wózku? Rozwiązanie takie jest zdecydowanie bardziej ergonomiczne w praktyce operacyjnej.

Ad. 28: Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza powyższe rozwiązanie. W przypadku zaoferowania przez Wykonawców

osobnego wózka ze stacją obrazowo-archiwizacyjną (diagnostyczną),  Zamawiający wymaga aby osobny wózek

ze stacją obrazowo-archiwizacyjną (diagnostyczną) były tego samego producenta co ramię C.

Pytanie nr 29:
Dotyczy pkt III, ustęp 3 załącznika nr 5 do SIWZ

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat rtg z ramieniem C posiadający rozmiar małego ogniska 0,6 mm, który zgodnie z obowiązującymi przepisami jest wystarczający do fluoroskopii?

Pytanie nr 30:
Pytanie nr 3 - Dotyczy pkt III, ustęp 6 załącznika nr 5 do SIWZ

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat rtg z ramieniem C posiadający szybkość chłodzenia lampy

30,5 kHU/min?

Pytanie nr 31:
Dotyczy pkt IV, ustęp 2 załącznika nr 5 do SIWZ

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat rtg z ramieniem C posiadający natężenie prądu dla fluoroskopii 7,2 mA?

Ad. 29-31: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązania.

Pytanie nr 32:
Dotyczy pkt V, ustęp 1 załącznika nr 5 do SIWZ

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat rtg z ramieniem C posiadający zakres napięciowy dla radiografii nie mniejszy niż 40-105 kV? Wymóg nie ma zastosowania w praktyce gdyż geometria aparatów z ramieniem C nie wymaga stosowania napięć powyżej 100 kV w trybie zdjęciowym.

Pytanie nr 33:
Dotyczy pkt V, ustęp 3 załącznika nr 5 do SIWZ

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat rtg z ramieniem C posiadający elektroniczny pomiar czasu o zakresie 0,25-4 sek? Postawiony wymóg nie posiada zastosowania w praktyce.

Ad. 32-33: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązania.

Pytanie nr 34:
Dotyczy pkt VII, ustęp 1 załącznika nr 5 do SIWZ

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat rtg z ramieniem C posiadający obrót orbitalny ramienia C 115 st?

Różnica jest praktycznie niezauważalna dla operatora.

Pytanie nr 35:
Dotyczy pkt VII, ustęp 2 załącznika nr 5 do SIWZ

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat rtg z ramieniem C posiadający obrót rotacyjny względem osi wzdłużnej 360 st? Proponowany przez nas zakres umożliwia każde ustawienie ramienia C.

Pytanie nr 36:
Pytanie nr 9 - Dotyczy pkt VII, ustęp 3 załącznika nr 5 do SIWZ

Czy Zamawiający podwyższy wymóg w zakresie minimalnego ruchu pionowego do min. 45 cm?

Parametr ten posiada istotne znaczenie dla wygody pracy operatorów.

Pytanie nr 37:
Dotyczy pkt VIII, ustęp 4 załącznika nr 5 do SIWZ

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat rtg z ramieniem C posiadający typową wartość DQE wzmacniacza obrazu 58%.

Pytanie nr 38:
Dotyczy pkt VIII, ustęp 6 załącznika nr 5 do SIWZ

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat rtg z ramieniem C posiadający sterowanie z panelu dotykowego wykonanego w technologii sensorowej a nie LCD? Proponowane rozwiązanie jest trwałe, łatwe do utrzymania w czystości oraz zapobiega zawieszaniu się systemów.

Ad. 34-38: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane odstępstwa od SIWZ.

Pytanie nr 39:
Dotyczy pkt VIII, ustęp 7 załącznika nr 5 do SIWZ

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat rtg z ramieniem C posiadający panel dotykowy umieszczony centralnie na wózku aparatu? Wymóg postawiony przez Zamawiającego jest wynikiem, określonego w pkt I, ustęp 3 wymagania ” całość systemu w tym monitory obrazowe, ramię C, łącznie z modułem chłodzącym na jednym przewoźnym wózku”, powodującego nieergonomiczne uwiązanie operatora do zestawu ramię C/monitory.

Ad. 39: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 40:
Dotyczy pkt X, ustęp 1 załącznika nr 5 do SIWZ

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat rtg z ramieniem C posiadający wewnętrzny dysk twardy o pojemności nie mniejszej niż 10 000 obrazów w rozdzielczości  1k x 1k?

Ad. 40: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane odstępstwa od SIWZ.

Pytanie nr 41:
Dotyczy pkt XI, ustęp 2 załącznika nr 5 do SIWZ

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat rtg z ramieniem C posiadający raport dawki pacjenta zgodnie z pkt IX, ustęp 6 realizowany na podstawie kalkulacji dawki z generatora? Proponowany przez nas sposób jest o wiele dokładniejszy (±5%) w porównaniu z komorami jonizacyjnymi (dokładność ok. (±10%).

Ad. 41: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 42:
III. Lampa rtg pkt. 5: „Pojemność cieplna lampy nie mniejsza niż 45 kHU”	
Prosimy o dopuszczenie do postępowania wysokiej klasy aparatu wyposażonego w lampę rtg, której pojemność cieplna wynosi 40 kHU. Oferowana przez nas lampa posiada nieznacznie mniejszą pojemność cieplną, jednak system chłodzenia lampy oraz kołpaka posiada bardzo wydajny system odprowadzania ciepła, co gwarantuje użytkownikowi wysoki komfort i płynność pracy .

Pytanie nr 43:
III. Lampa rtg pkt. 6: „Szybkość chłodzenia lampy nie mniejsza niż 45 kHU/min”	
Prosimy o dopuszczenie do postępowania aparatu wyposażonego w lampę rtg, której szybkość chłodzenia wynosi 18,36 kHU/min. pragniemy zauważyć, że szybkość chłodzenia należy rozpatrywać całościowo dla lampy i kołpaka, 
a w tym przypadku nasze rozwiązanie oferuje szybkość chłodzenia na poziomie wielokrotnie wyższym niż wymaga tego Zamawiający.

Pytanie nr 44:
III. Lampa rtg pkt. 7: „Pojemność cieplna kołpaka nie mniejsza niż 950 kHU”	
Prosimy o dopuszczenie do postępowania wysokiej klasy aparatu wyposażonego w kołpak lampy rtg, którego pojemność cieplna wynosi 670 kHU. Oferowana przez nas rozwiązanie posiada bardzo wydajny system chłodzenia, co gwarantuje użytkownikowi wysoki komfort i płynność pracy.

Pytanie nr 45:
IV. Fluoroskopia, pkt. 2: „Natężenie nie mniejsze niż 8 mA”	
Prosimy o dopuszczenie do postępowania systemu, dla którego max. natężenie prądu dla skopi wynosi 7 mA.  Rozwiązanie, które chcemy zaoferować, dzięki zaawansowanemu systemowi detekcji obrazu, gwarantuje uzyskanie obrazów najwyższej jakości, przy niższych parametrach ekzpozycji, co przekłada się jednoznacznie na zmniejszenie narażenia pacjenta na promieniowanie jonizujące, oraz wydłuża żywotność aparatu.

Pytanie nr 46:
VII. Ramię C, pkt. 6: „SID nie mniejszy niż 98 cm”	
Prosimy o dopuszczenie do postępowania systemu, dla którego wartość SID wynosi 95 cm. jest to wartość niewiele odbiegająca od wyspecyfikowanej przez zamawiającego, a ponadto doświadczenie kliniczne użytkowników systemu, który chcemy zaoferować wskazują, że nie ogranicza ona w żaden sposób funkcjonalności systemu.

Pytanie nr 47:
VII. Ramię C, pkt. 7: „Wolna przestrzeń – odległość pomiędzy obudową lampy a wzmacniaczem obrazu nie mniejsza niż 75 cm”	
Prosimy o dopuszczenie do postępowania systemu, dla którego wolna przestrzeń, zdefiniowana jako odległość pomiędzy obudową lampy a wzmacniaczem wynosi 71,5 cm. Jest to wartość niewiele odbiegająca od wyspecyfikowanej przez zamawiającego, a ponadto doświadczenie kliniczne użytkowników systemu, który chcemy zaoferować wskazują, że nie ogranicza ona w żaden sposób funkcjonalności systemu.

Pytanie nr 48:
VIII. Tor wizyjny, pkt. 6.: „Sterowanie z panelu dotykowego LCD”	
Prosimy o dopuszczenie do postępowania systemu, który nie posiada sterowania z panelu dotykowego LCD. Takie rozwiązanie jest w prawdzie efektowne, jednak jest jednym z najczęściej psujących się elementów systemu, dlatego producent oferowanego przez nas systemu zaniechał jego stosowania.

Pytanie nr 49:
VIII. Tor wizyjny, pkt. 7.: „Panele dotykowe po obu stronach systemu”	
Prosimy o dopuszczenie do postępowania systemu, który nie posiada sterowania z panelu dotykowego LCD. Takie rozwiązanie jest w prawdzie efektowne, jednak jest jednym z najczęściej psujących się elementów systemu, dlatego producent oferowanego przez nas systemu zaniechał jego stosowania.

Ad. 42-49: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane odstępstwa od SIWZ.

Pytanie nr 50:
Dotyczy zapisu:

„Wykonawca zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia umownego do przeszkolenia w zakresie obsługi

sprzętu/urządzeń personelu  Zamawiającego  w sposób umożliwiający prawidłową realizację zobowiązań Wykonawcy”

Prosimy o Zamawiającego o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem: „w sposób umożliwiający prawidłową realizację zobowiązań Wykonawcy”

Ad.50: Przeszkolenie o zakresie niezbędnym do prawidłowej obsługi dostarczonego aparatu przez personel

Zamawiającego.

Pytanie nr 51:
Dotyczy zapisu:

„5. Podana wartość brutto zawiera: wartość sprzętu/urządzeń, podatek VAT w wysokości: …………… zł. naliczony

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz:

a) koszty gwarancji  i rękojmi realizowanej na zasadach ustalonych w umowie,

b) koszty dodatkowe takie jak: opakowanie, transport, montaż, szkolenia,

c) pozostałe dodatkowe koszty jeśli występują.”

Proszę doprecyzować, jakie koszty ma na myśli zamawiający w pkt c lub prośba o usunięcie tego punktu, jeżeli nie dotyczy.

Ad. 51: Wszelkie koszty nie ujęte w ust. 5 , punkcie „a” i punkcie „b” jakie poniesie Wykonawca.

Pytanie nr 52:
Proszę o dokonanie zmiany zapisu:

„Pięciokrotna naprawa sprzętu/urządzenia lub trzykrotna tego samego elementu/podzespołu w okresie gwarancyjnym

powoduje wymianę całego sprzętu/urządzenia na nowy wolny od wad.”   na

„Pięciokrotna naprawa sprzętu/urządzenia lub trzykrotna tego samego elementu/podzespołu w okresie gwarancyjnym  powoduje wymianę całego elementu/podzespołu sprzętu/urządzenia na nowy wolny od wad.”

Ad. 52: §2 ust. 8 otrzymuje brzmienie: „Trzykrotna tego samego elementu/podzespołu w okresie gwarancyjnym powoduje

wymianę elementu/podzespołu na nowy wolny od wad.”

Pytanie nr 53:
Prośba o wyjaśnienie w jaki sposób Wykonawca ma wykonać oznakowanie, o którym mowa poniżej:

„Wykonawca zobowiązuje się do oznakowania dostarczonego towaru, co do:

a) nazwy, symbolu (serie, kod towaru) jak na fakturze

b) wielkości ( sposobu konfekcjonowania) towaru

c) sposobu przechowywania.

d) zasad użytkowania”

Ad. 53: Zamawiający niniejszą odpowiedzią usuwa punkt „b” i „d” §7

Pytania nr 54-59 dot. załącznika nr 5 do SIWZ:

Pytanie nr 54:
Lampa RTG punkt 5

Czy Zamawiający dopuści aparat, którego pojemność cieplna lampy wynosi 43 kHU? Różnica jest niewielka.

Pytanie nr 55:
Lampa RTG punkt 7

Czy Zamawiający dopuści aparat, którego pojemność cieplna kołpaka wynosi 750 kHU?

Pytanie nr 56:
Fluoroskopia punkt 2

Czy Zamawiający dopuści aparat, którego natężenie wynosi 5 mA?

Pytanie nr 57:
Ramię C punkt 6

Czy Zamawiający dopuści aparat, którego SID wynosi 95,5 cm?

Pytanie nr 58:
Ramię C punkt 7

Czy Zamawiający dopuści aparat, którego wolna przestrzeń wynosi 73 cm?

Ad. 54-58: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane odstępstwa od SIWZ.

Pytanie nr 59:
Tor wizyjny punkt 10

Czy Zamawiający dopuści aparat, którego rozdzielczość monitora diagnostycznego wynosi 1024x1024?

Ad. 59: Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza aparat z archiwizacją na dysku twardym w ilości min. 10 000 obrazów

w rozdzielczości 1024 x 1024.

Pytanie nr 60:
Dotyczy L.p. 3  Załącznika nr 5 do SIWZ

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie systemu w pełni mobilnego, lecz z osobnym wózkiem (stacją diagnostyczną), dzięki której mamy możliwość łatwiejszego manewrowania i dostosowania aparatu do potrzeb operacyjnych.

Ad. 60: Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza powyższe rozwiązanie. W przypadku zaoferowania przez Wykonawców

osobnego wózka (stacji diagnostycznej),  Zamawiający wymaga aby osobny wózek (stacja diagnostyczna) były

tego samego producenta co ramię C.

Pytanie nr 61:
Dotyczy L.p. VII pkt. 6 Załącznika nr 5 do SIWZ

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu z odległością SID 97cm?

Różnica 1 cm nie ma przełożenia diagnostycznego.

Pytanie nr 62:
Dotyczy L.p. VIII pkt. 5 Załącznika nr 5 do SIWZ

Prosimy o dopuszczenie aparatu rtg z ramieniem C o rozdzielczości kamery CCD 768x576x16 bit?

W aparatach z ramieniem C czynnikiem diagnostycznym nie jest jej rozdzielczość, lecz głębia szarości czyli ilość bitów a w aparacie który chcemy Państwu zaoferować ilość bitów jest znacząco większa.

Pytanie nr 63:
Dotyczy L.p. VIII pkt. 6,7 Załącznika nr 5 do SIWZ

Prosimy o dopuszczenie aparatu rtg z ramieniem C, w którym sterowanie odbywa się przy pomocy panelu membranowego umieszczonego na stacji monitorowej oraz na ramieniu C?

Opis ten jest niezgodny z PZP.

Pytanie nr 64:

Dotyczy L.p. X pkt. 1 Załącznika nr 5 do SIWZ

Prosimy o dopuszczenie aparatu z archiwizacją na dysku twardym w ilości 10 000 obrazów w rozdzielczości 1024x 512x 16 bit?

Tak duża ilość obrazów do zapamiętania nie jest potrzebna gdyż każdy producent zaleca wykonanie back-up raz

na 6 miesięcy ponieważ w przypadku awarii aparatu można utracić wszystkie dane.

Pytanie nr 65:

Dotyczy L.p. X pkt. 3,4 Załącznika nr 5 do SIWZ

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie USB jako urządzenie do archiwizacji lecz bez nagrywarki CD/DVD?

Usb to najczęstszy, najprostszy i zarazem najszybszy sposób archiwizacji i przenoszenia danych.

Na nagranie płyty DVD potrzeba ok. 10-15 minut podczas gdy zapis na usb to zaledwie 1min.

Ad. 61-65: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązania.

Pytanie nr 66:

Dotyczy L.p. X pkt. 6 Załącznika nr 5 do SIWZ

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga dostarczenia videoprintera na papier termiczny 210mm?

Ad. 66: Zamawiający nie  wymaga, ale dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 67:

Dotyczy L.p. XII pkt. 1 Załącznika nr 5 do SIWZ

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga tak jak w poprzednich postępowaniach, aby okres gwarancji na aparat wynosił min. 24 miesiące.

Mając na uwadze, iż w ostatnich postępowaniach złożyliśmy korzystne dla Państwa oferty, prosimy o dopuszczenie do postępowania aparat z ramieniem C niemieckiej firmy Ziehm Imaging.

Ad. 67: Niniejszą odpowiedzią Zamawiający wprowadza wymaganie min. 24 miesięcznego okresu gwarancyjnego.

W związku z powyższym oferty będą punktowane w kryterium „okres gwarancji” w zakresie od 24 m-cy

do 48 m-cy.

Pytanie nr 68:

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu wykonania zamówienia o 12 dni, tj. wyrażenie zgody na termin realizacji do 6 tygodni, od daty zawarcia umowy. Określony przez Zamawiającego termin może okazać się niewystarczający.  Należy wziąć pod uwagę, że aparat RTG z ramieniem C, jako specjalistyczny sprzęt rentgenodiagnostyczny, produkowany jest przez producenta zagranicznego zgodnie z konfiguracją określoną przez przyszłego Użytkownika, a więc pod konkretne zamówienie. Realizacja dostawy nie może nastąpić wcześniej niż po wyborze oferty  i podpisaniu umowy, a więc termin ten może być niewystarczający. W przypadku nieusprawiedliwionego opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawcy grożą kary umowne.

W związku z powyższym, bardzo prosimy o wyrażenie zgody na termin realizacji do 6 tygodni od daty zawarcia umowy.

Ad.68: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 6 tygodni.

Pytanie nr 69:

Dotyczy ust. 8§ 2 projektu Umowy

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu w powyższym punkcie, ponieważ z obecnego zapisu wynika, że po piątym uszkodzeniu jakiegokolwiek elementu drobnej części aparatu np. klawiszu sterującego, Wykonawca w okresie gwarancji jest zobowiązany wymienić cały Aparat RTG na nowy. Taki zapis jest zasadny w przypadku takiego sprzętu, jak np. lampy operacyjne, diatermie, czy pozostały wymieniony w opisie przedmiotu zamówienia asortyment, ale nie w przypadku aparatury rentgenodiagnostycznej, jaką stanowią Aparaty RTG z ramieniem C.

Wyjaśniamy, że w przypadku aparatu RTG z ramieniem C, tak drobne naprawy, jak naprawy elementów, mogą dotyczyć tak drobnych napraw, jak przycisk na pulpicie sterującym, czy naprawa kabla i w takich przypadkach, jeśli pięciokrotna naprawa miałaby obligować do wymiany całego urządzenia na nowe, to jest to całkowicie niezasadne, gdyż naraża Wykonawcę na ogromne straty finansowe, bo wartość takiej naprawy nie wynosi nawet 1% wartości aparatu, a zmusza Wykonawcę do wliczenia takiego aparatu to ceny oferowanego przedmiotu zamówienia. Co z kolei naraża Zamawiającego na zakup urządzenia po znacznie wyższej cenie.

Ponadto wyjaśniamy, że producent Aparatu RTG z ramieniem C, gwarantuje wymianę uszkodzonego podzespołu aparatu na nowy, już po jednokrotnym uszkodzeniu, a więc uszkodzony podzespół wymieniany jest bezpośrednio na nowy. Dlatego, w przypadku tak drobnego uszkodzenia, nie ma podstaw do wymiany całego aparatu na nowy, tym bardziej, że wpłynie to na podwyższenie ceny oferty, a Zamawiającemu, który dysponuje środkami publicznymi zależy na zakupie sprzętu po atrakcyjnej cenie.

W związku z powyższym bardzo prosimy o wyrażenie zgody na zaproponowany poniższy zapis:

„Trzykrotna naprawa tego samego elementu drobnej części aparatu w okresie gwarancyjnym, powoduje wymianę uszkodzonego  elementu na nowy wolny  od wad, natomiast pięciokrotna naprawa tego samego istotnego podzespołu /części urządzenia powodująca  wyłączenie aparatu z eksploatacji w okresie gwarancyjnym  skutkuję wymianą całego sprzętu/urządzenia na nowy wolny od wad”

W związku z powyższym, prosimy o przychylenie się do naszej prośby, poprzez zaakceptowanie jednej z propozycji.

Ad. 69: §2 ust. 8 otrzymuje brzmienie: „Trzykrotna tego samego elementu/podzespołu w okresie gwarancyjnym powoduje

wymianę elementu/podzespołu na nowy wolny od wad.”

Pytanie nr 70:

W nawiązaniu do pkt.7 i 8 zał. nr 5 do SIWZ „Warunki gwarancji” i ust. 5 a§ 2 Projektu Umowy wynika, że Zamawiający określił maksymalny czas usunięcia awarii do 3 dni roboczych i 5 dni roboczych (w przypadku sprowadzenia części zamiennych z zagranicy) od momentu zgłoszenia, a więc w rzeczywistości 1 dzień i 3 dni (w przypadku sprowadzenia części zamiennych z zagranicy), gdyż czas liczony jest nie od momentu przystąpienia tylko od momentu zgłoszenia awarii.

W związku z powyższym proponujemy termin naprawy do 5 dni roboczych (bez wymiany części) i do 7 dni roboczych (w przypadku sprowadzenia części zamiennych z zagranicy), liczony od zdiagnozowania usterki.

Wyjaśniamy, że czas naprawy, zależny jest od rodzaju uszkodzenia. W przypadku drobnych uszkodzeń, taka naprawa może potrwać kilka godzin. Natomiast w przypadku skomplikowanego uszkodzenia nieco dłużej, jak również w przypadku takiego, które np. wymaga wymiany podzespołu na nowy. Wtedy czas takiej naprawy wydłuża się o termin sprowadzenia danej części  z zagranicy, a więc o czas transportu i może wynieść od 7-10 dni roboczych.

W związku z powyższym, prosimy o wyrażenie zgody na powyższy zapis.

Ad. 70: Nie wyrażamy zgody na wprowadzenie powyższych zmian w treści projektu umowy.

Pytanie nr 71:

W nawiązaniu do  pkt 1b) § 8 projektu Umowy, zwracamy się z prośbą o obniżenie  kar umownych do wysokości  0,2% wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki.

Wyjaśniamy, że w umowach na dostawy sprzętu medycznego, w przypadkach j.w. powszechnie przyjmowane są kary od 0,1% do max 0,2% wartości brutto przedmiotu zamówienia za każdy dzień zwłoki.

Ad.71: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany w treści projektu umowy. Jednocześnie wyjaśniamy,

iż wysokość ustalonej przez Zamawiającego kary umownej nie jest rażąco wygórowana w rozumieniu

zapisów KC.

Pytania nr 72-82 dot. projektu umowy – Załącznik nr 4 do SIWZ:

Pytanie nr 72:

Pytanie do § 2 ust. 5:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę brzmienia par 2.5.a wzoru umowy na następujący: „naprawę sprzętu/urządzeń w terminie max 3 dni roboczych lub do 5 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy, od pisemnego zgłoszenia, czas reakcji serwisu i przystąpienia do naprawy do 48h w dni robocze (przy czym za reakcję serwisową uważa się także diagnostykę zdalną lub wywiad telefoniczny przedstawiciela serwisu Wykonawcy), w przypadku usterki uniemożliwiającej korzystanie z aparatu powyżej 7 dni zapewnienie urządzenia zastępczego. Przez dni robocze rozumie się okres od poniedziałku do piątku godz. 8,00-17,00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.”

Ad. 72: Wyrażamy zgodę na zaproponowaną zmianę w projekcie umowy.

Pytanie nr 73:

Pytanie do § 2 ust. 8:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę brzmienia par 2.8 wzoru umowy na następujący: „Trzykrotna tego samego elementu/podzespołu w okresie gwarancyjnym powoduje wymianę elementu/podzespołu na nowy wolny od wad.”

Ad. 73: Wyrażamy zgodę na zaproponowaną zmianę w projekcie umowy.

Pytanie nr 74:

Pytanie do § 2 ust. 1:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę brzmienia par 2.1 wzoru umowy na następujący: „Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy oraz zamontować i przekazać do użytku w terminie do 6 tygodni liczone od daty podpisania niniejszej umowy tj. do dnia ……………..2014r.

Ad. 74: Wyrażamy zgodę na zaproponowaną zmianę w projekcie umowy.

Pytanie nr 75:

Pytanie do § 2 ust. 5:

Czy Zamawiający dopuszcza wykreślenie słowa „bezpłatna”? Serwis gwarancyjny nie jest bezpłatny, gdyż został wliczony w wartość wynagrodzenia, co Zamawiający sam potwierdza w § 1 ust. 5a)

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę ust. 5 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„5. Pełna bezpłatna obsługa serwisowa Pełny serwis gwarancyjny i wymiana części obejmuje:

a) naprawę sprzętu/urządzeń w terminie max 5 dni roboczych od pisemnego zgłoszenia a w przypadku, gdy będzie konieczne sprowadzenie części spoza granic RP w terminie max 21 dni roboczych, czas reakcji serwisu i przystąpienia do naprawy do 48h w dni robocze, w przypadku dłuższej naprawy zapewnienie urządzenia zastępczego,

b) na podstawie informacji zawartych w instrukcji użytkowania lub zaleceń producenta Wykonawca wraz

z Zamawiającym ustalą terminy kolejnych konserwacji, działań serwisowych, przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa, dotyczy to również czynności które Wykonawca/serwisant powinien wykonać po każdej naprawie, wymianie elementów sprzętu/urządzenia,

c) Wszystkie czynności serwisowe muszą być odnotowane w odpowiedniej dokumentacji serwisowej zawierającej również informację o podmiocie wykonującym usługę, imię i nazwisko serwisanta a także pełną nazwę firmy.”

Wykonawca wyjaśnia, że usunięcie zwrotu „w przypadku dłuższej naprawy zapewnienie urządzenia zastępczego” wynika z faktu, że zapewnienie urządzenia zastępczego jest niemożliwe, z uwagi na fakt, że dostarczane urządzenie jest konfigurowane na indywidualne potrzeby Zamawiającego.

Ad. 75: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę w treści projektu umowy.

Pytanie nr 76:

Pytanie do § 6 ust. 2:

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę ust. 2 na następujący:

„2. W związku z szerokim uprawnieniami Zamawiającego z tytułu udzielonej gwarancji Strony wyłączają przepisy Kodeksu Cywilnego dot. rękojmi.”

Ad.76: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę w treści projektu umowy.

Pytanie nr 77:

Pytanie do § 6 ust. 3:

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę ust. 3 nadając mu następujące brzmienie:

„3. W przypadku dostarczenia towaru wadliwego lub wykazującego brak ilościowy, Zamawiający sporządzi na te okoliczność w momencie dokonywania odbioru protokół i powiadomi Wykonawcę. Wykonawca zobowiązuje się

w terminie do 5 dni roboczych dokonać wymiany towaru na pełnowartościowy pod rygorem nie uiszczenia zapłaty.”

Ad.77: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę w treści projektu umowy.

Pytanie nr 78:

Pytanie do § 6 ust. 5:

Czy Zamawiający dopuszcza wykreślenie tego ustępu? Z uwago na bardzo szeroki zakres udzielonej gwarancji realizacji uprawnień z rękojmi jest bezprzedmiotowa.

Ad.78: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę w treści projektu umowy.

Pytanie nr 79:

Pytanie do § 8:

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę brzmienia paragrafu 8 na następującą:

„W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić kary umowne

w następujących wypadkach i wysokościach:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) w wysokości 10% wartości umownej przedmiotu umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

b) w wysokości  0,5 0,2 % wartości umownej wyrobów nie dostarczonych w terminie/niezgodnej dostawy, nieterminowe uzupełnienie brakujących dokumentów lub brak uzupełnienia dokumentów, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

oraz o dodanie ust. 3 o następującej treści:

3. Łączna kwota kar umownych nie może przekroczyć 15% wartości umownej przedmiotu umowy.”

Ad.79: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany w treści projektu umowy. Jednocześnie wyjaśniamy,

iż wysokość ustalonej przez Zamawiającego kary umownej nie jest rażąco wygórowana w rozumieniu

zapisów KC.

Pytanie nr 80:

Pytanie do § 9:

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę brzmienia paragrafu 8 na następującą:

„Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego z tym zastrzeżeniem, że łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy nie może przekroczyć jej wartości .”

Ad. 80: Nie wyrażamy zgody na wprowadzenie powyższych zmian w treści projektu umowy.

Pytanie nr 81:

Pytanie do § 10 ust. 3:

Czy Zamawiający dopuszcza wykreślenie ust. 3 z uwagi na jego bardzo nieostry charakter ?

Ad. 81: Nie wyrażamy zgody na wprowadzenie powyższych zmian w treści projektu umowy.

Pytanie nr 82:

Pytanie do § 14:

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę paragrafu poprzez dodanie w ust. 1 następujących okoliczności umożliwiających zmianę postanowień umowy:

-	„zmiany wynagrodzenia dla Wykonawcy za wykonane prace dodatkowe, wynikłe w trakcie realizacji zamówienia publicznego, a niemożliwe do przewidzenia w momencie składania oferty przetargowej lub wynikające z działania „siły wyższej”

-	zmiany stawki podatku VAT, a w konsekwencji zmianę wartości umowy brutto

-	zmiany ceny urzędowej przedmiotu umowy

-	zmiany numeru katalogowego producenta

-	zmiany warunków płatności: terminu płatności

-	zmiany terminu wykonania zamówienia publicznego

-	zmiany zaoferowanego w ofercie sprzętu na technologicznie lepszy (np. w przypadku zaprzestania produkcji zaoferowanego sprzętu –model/typ)

-	zmiany wynikającej z nowelizacji przepisów prawa

-	zmiany wynikającej z okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy, niezbędnej do prawidłowej realizacji umowy

-	wydłużenia w uzasadnionych przypadkach terminu realizacji umowy przy założeniu, że powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą, która jest niekorzystna dla Zamawiającego”

Ad. 82: Z uwagi na to, iż część propozycji Wykonawcy zawiera zapis § 14 ust. 3 projektu umowy, Zamawiający

pozostawia dotychczasowe zapisy bez zmian.

W związku z odpowiedziami na pytania nr 3, 23 i 67 wprowadzającymi 6 tygodniowy termin dostawy aparatu RTG

oraz  nowy minimalny 24 miesięczny okres gwarancji, ulegają zmianie następujące zapisy SIWZ:

„III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:  ….

… 3. Wymagany termin gwarancji: co najmniej 24 miesiące licząc od dnia podpisania protokołu instalacji

jednak nie krótszy niż termin gwarancji określony przez producenta….

….7. Dostawa winna zostać zrealizowana na koszt Wykonawcy w ciągu max 6 tygodni od dnia podpisania

umowy, transportem Wykonawcy (lub wynajętym środkiem transportu) do Zamawiającego – PZOZ Starachowice

ul. Radomska 70…”.

„VII. Termin wykonania zamówienia

Realizacja zamówienia w  terminie do 6 tygodni liczona od dnia podpisania umowy.”

„XVIII. Kryteria oceny oferty

Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania jeżeli:

-oferta spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją

-oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie

-Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego

1. Kryteria oceny ofert – stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania):

| LP | Nazwa kryterium | Waga |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena brutto aparatu RTG z ramieniem C | 90% |
| 2 | Okres gwarancji ( nie krótszy niż 24 miesiące, nie dłuższy niż 48 miesięcy ) | 10% |
|  | Razem: | 100% |

Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

2. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego

2.1 Nazwa kryterium: cena brutto aparatu RTG z ramieniem C

# Wzór  : Wn / Wb x 90% x 100 = WP1

Sposób oceny :  oferta najtańsza spośród ofert nie odrzuconych otrzyma 90 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej według przedstawionego wzoru

Wn – wartość najtańszej oferty nie odrzuconej

Wb – wartość oferty badanej nie odrzuconej

100 – stały wskaźnik  ;  100% - znaczenie kryterium

WP1 – liczba otrzymanych punktów w kryterium ceny

2.2 Nazwa kryterium: Okres gwarancji ( nie krótszy niż 24 miesiące, nie dłuższy niż 48 miesięcy )

# Wzór :  Fb / Fmax  x  10%  x  100  = WP2

Fb – okres gwarancji oferty badanej podany w miesiącach

Fmax – max . okres gwarancji podany w miesiącach z ofert nie odrzuconych

10% - znaczenie kryterium ;  100 – stały wskaźnik

WP2 – liczba otrzymanych punktów w kryterium „okres gwarancji”

3. Wynik

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu

o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

Łączna liczba punktów: LP= WP1+WP2”

/Projekt umowy/ Załącznik nr 4 do SIWZ

„…. § 2

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy oraz zamontować i przekazać do użytku

w terminie do 6 tygodni liczone od daty podpisania niniejszej umowy tj. do dnia ……….2014r.

2. Wraz z dostawą sprzętu/urządzeń Wykonawca dostarczy odpowiednią dokumentację techniczną/instrukcję użytkowania,  założy paszporty techniczne oraz przedstawi ważne deklaracje zgodności EC lub certyfikaty CE, dokumenty dopuszczające wyroby do użytku na polskim rynku zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu  umowy aż do chwili potwierdzenia odbioru przez Zamawiającego.

4. Dostarczony sprzęt/urządzenia objęte są  gwarancją na okres ( min 24 m-ce) ………. miesięcy na warunkach określonych umową….”

Dyrektor PZOZ w Starachowicach

Sebastian Petrykowski

………………………………………

( podpis osoby upoważnionej )