Załącznik nr 5 do SIWZ

Zadanie nr 1

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

ZAKUP, DOSTAWA, MONTAŻ  I URUCHOMIENIE STERYLIZATORÓW CIŚNIENIOWO-PAROWYCH, DEMONTAŻ  STARYCH URZĄDZEŃ

Sterylizator parowy o pojemności 8 JW  ( jednostek wsadu ) – 2 szt.

Producent: ………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ……………………………….

Rok produkcji : 2014 Fabrycznie nowe

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY (PODAĆ / OPISAĆ) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nie powystawowe – rok produkcji 2014 lub 2015. | TAK |  |
|  | Wymiary zewnętrzne sterylizatora nie większe niż: - szerokość sterylizatorów umożliwiająca zabudowę dwóch sterylizatorów z zachowaniem przestrzeni serwisowej pomiędzy urządzeniami min. 60cm, - wymiary przestrzeni do zabudowy: długość 3400 mm, szerokość 1300 mm, wysokość 2000 mm. | TAK |  |
|  | Pojemność: 8 jednostek wsadu (JW) zgodnych z normą PN-EN 285/EN 285 tj. 1 JW = 600 x 300 x 300 mm (dł. x szer. x wys. ) Komora sterylizatora umożliwiająca umieszczenie jednorazowo 8 koszy sterylizacyjnych o wymiarach: 620x270x240 mm. | TAK |  |
|  | Sterylizator przelotowy, dwudrzwiowy, przestrzeń serwisowa dostępna od strony załadowczej oraz z prawej lub lewej strony komory. | TAK |  |
|  | Konstrukcja urządzenia umożliwia jego transport w obrębie szpitala przez drzwi o szerokości 90 cm. | TAK |  |
|  | Komora pozioma, prostopadłościenna, naroża zaokrąglone, powierzchnia wewnętrzna szlifowana/polerowana Ra 0,8µm (minimum), z płaszczem grzejnym żebrowanym zapewniającym równomierne podgrzewanie całej powierzchni komory oraz umożliwiającym okresową inspekcję spawów, wykonana ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż 316 L wg AISI, izolowana termicznie. Komora wyposażona w porty walidacyjne (dla kontroli ciśnienia i temperatury), komora wyposażona w szyny umożliwiające łatwe wtaczanie wózka wsadowego. | TAK / PODAĆ |  |
|  | Kanał uszczelki wykonany w sposób nie przewężający światła komory. | TAK |  |
|  | Drzwi komory sterylizatora wykonane ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż 316 L wg AISI, izolowane termicznie, wewnętrzna powierzchnia drzwi polerowana (w stopniu jak powierzchnia komory). | TAK / PODAĆ |  |
|  | Automatyczne zatrzymanie ruchu drzwi w przypadku napotkania oporu lub przeszkody. | TAK |  |
|  | Drzwi komory uszczelniane za pomocą uszczelki , dociskanej parą wodną. Trwałość uszczelki min. 2000 cykli sterylizacji (załączyć oświadczenie producenta sterylizatora o wymaganej trwałości uszczelki). | TAK / PODAĆ |  |
|  | Drzwi przesuwne w pionie otwierane i zamykane automatycznie, blokowane mechanicznie w czasie trwania cyklu sterylizacji, z napędem pneumatycznym. | TAK / PODAĆ |  |
|  | Zabezpieczenie drzwi przed jednoczesnym ich otwarciem po obu stronach sterylizatora. | TAK |  |
|  | Przy otwartych drzwiach komory brak widocznych elementów przenoszących napęd drzwi np. siłowników, łańcuchów, zębatek itp., których złożony kształt utrudnia utrzymanie czystości. | TAK |  |
|  | Zawory parowe z napędem pneumatycznym | TAK / PODAĆ |  |
|  | Oblachowanie czołowe (panele) wykonane ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż 304 wg AISI. | TAK / PODAĆ |  |
|  | Wykonanie komory sterylizatora i wytwornicy pary zgodne z dyrektywą urządzeń ciśnieniowych 97/23/EEC (załączyć stosowną deklarację zgodności). | TAK |  |
|  | Budowa i działanie sterylizatora zgodne z wymaganiami normy PN-EN 285 / EN 285, umożliwiające przeprowadzenie walidacji cyklu sterylizacji zgodnie z normą PN-EN ISO 17665 / EN ISO 17665 lub PN-EN 554 / EN 554 (port walidacyjny w komorze). Sterylizator oznakowany znakiem CE z czterocyfrową notyfikacją (załączyć stosowne deklaracje zgodności). | TAK / PODAĆ |  |
|  | Przeprowadzenie kwalifikacji (walidacji) instalacyjnej po zainstalowaniu sterylizatorów. | TAK |  |
|  | System oszczędzania wody chłodzącej. | TAK (opisać)/ PODAĆ |  |
|  | System oszczędzania energii. | TAK (opisać)/ PODAĆ |  |
|  | Mechaniczna pompa próżniowa z uszczelnieniem wodnym, zapewniająca wytworzenie próżni min. 40 mbar, bezobsługowa bez dodatkowych elementów zwiększających zużycie wody. System eżektorowy niedopuszczalny. | TAK |  |
|  | Wytwornica pary elektryczna, własna, wbudowana w obrys sterylizatora, zasilana wodą demineralizowaną. Wykonanie kotła, i grzałek ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż 316 L wg AISI izolowana termicznie. | TAK |  |
|  | Zasilanie sterylizatora z wbudowanej w obrys sterylizatora elektrycznej własnej wytwornicy pary oraz dodatkowo instalacja z zaworami w celu alternatywnego zasilania sterylizatora z zewnętrznej wytwornicy pary będącej w posiadaniu Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Sterowanie wbudowaną wytwornicą (włączanie/wyłączanie grzałek, dostarczenie wody do zbiornika wytwornic) realizowane przez układ sterowania sterylizatora. | TAK |  |
|  | System automatycznego dozowania wody demineralizowanej do wytwornicy pary. | TAK |  |
|  | Mikroprocesorowe sterowanie i ciągła kontrola przebiegu cyklu sterylizacji, zakończenie cyklu sygnalizowane wizualnie i dźwiękowo. | TAK |  |
|  | Niezależne systemy sterowania i monitorowania przebiegu cyklu sterylizacji, wyposażone w osobne czujniki temperatury i ciśnienia z pomiarem niezależnym od ciśnienia atmosferycznego. | TAK |  |
|  | Kolorowy, dotykowy ekran sterowania o przekątnej ekranu min. 8”, z analogową (alfanumeryczną) prezentacją przebiegu cyklu sterylizacji w czasie rzeczywistym, wyświetlaniem informacji o błędach, etapie cyklu, czasu pozostałego do zakończenia cyklu. Wszystkie komunikaty w języku polskim. | TAK / PODAĆ |  |
|  | Manometry ciśnienia w komorze oraz ciśnienia pary zasilającej umieszczone w panelu czołowym po stronie załadowczej. | TAK |  |
|  | Panel z wyświetlaczem po stronie wyładowczej z funkcją otwierania, zamykania i uszczelniania drzwi. Manometr po stronie wyładowczej informujący o ciśnieniu w komorze. | TAK / PODAĆ |  |
|  | Dotykowy ekran sterowania i panel z wyświetlaczem ulokowanym w sposób zabezpieczający operatora przed oparzeniem oparami wydostającymi się z komory sterylizatora. | TAK / PODAĆ |  |
|  | Wbudowana drukarka panelowa do wydruku raportów przebiegu parametrów cyklu po stronie załadowczej, z trwałym wydrukiem, niedopuszczalny wydruk termiczny. | TAK |  |
|  | Wydruk parametrów procesu zawierający wszystkie parametry procesu (w tym parametry ciśnienia w komorze oraz temperatury w komorze z podwójnych czujników) i kolejne jego fazy (załączyć przykładowy wzór wydruku z wbudowanej drukarki) | TAK |  |
|  | Port USB umożliwiający pobranie danych archiwalnych cyklu sterylizacji. | TAK |  |
|  | Wbudowany układ zabezpieczający zaprogramowane i zapisane dane przed skasowaniem w przypadku zaniku napięcia zasilającego | TAK |  |
|  | Wyłączniki bezpieczeństwa na panelach czołowych po stronie załadowczej i wyładowczej z sygnalizacją ich użycia. Wyłączniki umieszczone poza ekranem dotykowym | TAK / PODAĆ |  |
|  | Programy z frakcjonowaną próżnią wstępną | TAK |  |
|  | Program rozgrzewający i testu szczelności | TAK |  |
|  | Program Bowie Dick 134ºC - 3,5 min | TAK |  |
|  | Min. 1 program sterylizacyjny 121ºC (wymienić i opisać) | TAK / PODAĆ |  |
|  | Min. 3 programy sterylizacyjne 134ºC w tym: - program 134 ˚C, 7 minut - program 134 ˚C, 5 minut - program 134 ˚C, 7 minut – do wsadu ciężkiego dla wyrobów sterylizowanych w pojemnikach sterylizacyjnych. Wszystkie o całkowitym czasie trwania max. 60 min. każdy. | TAK / PODAĆ |  |
|  | Możliwość zainstalowania dodatkowych programów sterylizacyjnych wg wymagań użytkownika, min. 4 programy | TAK / PODAĆ |  |
|  | Wbudowany program diagnostyczny i serwisowy | TAK |  |
|  | Program diagnostyczny przedstawiający podgląd pracy podzespołów, w szczególności stan pracy poszczególnych podzespołów sygnalizowany na ekranie sterownika. | TAK/PODAĆ |  |
|  | Rozwiązanie gwarantujące dostęp do ustawień parametrów procesu sterylizacji zabezpieczony kodem | TAK |  |
|  | Możliwość zapamiętania min. 2000 cykli sterylizacji z możliwością odtworzenia na zewnętrznym komputerze PC, zapisu na USB i/lub wydruku. | TAK / PODAĆ |  |
|  | Sterownik wyposażony w złącze szeregowe i/lub ethernet umożliwiające podłączenie do systemu komputerowego do monitorowania procesów sterylizacji, mycia, dezynfekcji oraz ewidencji narzędzi a także wyliczania kosztów obróbki narzędzi | TAK / PODAĆ |  |
|  | Energia elektryczna: 400 V, 50 Hz, moc nie większa niż 45 kW | TAK / PODAĆ |  |
|  | Konstrukcja urządzenia nie wymagająca stosowania specjalnych elementów montażowych lub konstrukcyjnych typu cokół, fundament, wanna ociekowa | TAK |  |
|  | Wózek transportowy dla wózka wsadowego do za/wyładunku komory na 8 JW – 4 szt. - konstrukcja nośna wózka z profili zamkniętych ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż 304 wg AISI - 4 kółka skrętne wózka, w tym co najmniej dwa z blokadą - bieżnie kółek wózka z niebrudzącej gumy - mechanizm sprzęgający ze sterylizatorem i blokadą wózka wsadowego | TAK / PODAĆ |  |
|  | Wózek wsadowy do wnętrza komory sterylizatora parowego na 8 JW umożliwiający umieszczenie w komorze koszy i/lub kontenerów sterylizacyjnych – 3 szt. - konstrukcja nośna wózka i półki ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż 304 wg AISI - dwie ażurowe półki wózka, dolna stała, górna o regulowanej wysokości w co najmniej trzech różnych położeniach | TAK / PODAĆ |  |
|  | Wykonawca musi posiadać własny autoryzowany serwis na oferowane urządzenia (załączyć stosowną autoryzację). Należy podać dane teleadresowe autoryzowanego serwisu. Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na urządzenia. Autoryzowany serwis w odległości max 150 kilometrów od zamawiającego. Czas reakcji serwisu (podjęta naprawa) max 48 godzin od zgłoszenia awarii faxem lub telefonicznie. | TAK/PODAC |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych podzespołu uprawniających do wymiany podzespołu na nowy – max 3 naprawy tego samego podzespołu (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika). | TAK/PODAC |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez minimum 10 lat. | TAK/PODAC |  |
|  | Gwarancja (min 2 lata) ….. liczona od daty podpisania protokołu odbioru | TAK/PODAĆ |  |
|  | Szkolenie z obsługi urządzeń dla wszystkich pracowników Centralnej Sterylizatorni, szkolenie trwające min 15 godzin. Szkolenie zostanie potwierdzone protokołem oraz imiennymi certyfikatami | TAK |  |
|  | Szkolenie w języku polskim z obsługi i serwisu aparatu dla min 3 pracowników działu technicznego wskazanych przez Zamawiającego z udostępnieniem kodów serwisowych, Szkolenie trwające min 2 dni robocze w siedzibie producenta. Jeśli odległość jest większa niż 600 km, to w siedzibie serwisu autoryzowanego. Szkolenie zostanie potwierdzone protokołem oraz imiennymi certyfikatami producenta | TAK |  |
|  | Ostatni przegląd techniczny będzie wykonany w ostatnim miesiącu gwarancji. Proszę podać wykaz minimalny zadań wykonanych przez serwisanta i wymienionych materiałów eksploatacyjnych na przeglądzie | TAK/PODAC |  |
|  | Wykonanie przyłącza energetycznego – dopuszcza się wizję lokalną | TAK |  |
|  | Wykonanie przyłącza wody demineralizowanej – dopuszcza się wizję lokalną | TAK |  |
|  | Zabudowa sterylizatorów ze stali nierdzewnej wykonana w miejscu powstałym po usunięciu posiadanych sterylizatorów. Zabudowa szczelna, wypełniająca lukę pomiędzy zaoferowanymi sterylizatorami a istniejącymi ścianami. Drzwi do przestrzeni serwisowych wykonane ze stali nierdzewnej. | TAK |  |
|  | Wykonawca wykona demontaż starych autoklawów, oraz przetransportuje je do miejsca wskazanego przez zamawiającego na terenie obiektu zamawiającego. | TAK |  |

Informacje dodatkowe:

1. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty (karty katalogowe z fotografiami lub rysunkami, deklaracje zgodności i certyfikaty) w języku polskim, potwierdzające zgodność zadeklarowanych parametrów ze stanem faktycznym (w dokumentach tych należy czytelnie wskazać i oznaczyć dany wymagany zadeklarowany parametr).

2. Sterylizatory mają umożliwić połączenie  z zewnętrznym system komputerowym, dlatego:

- dostawca w ramach umowy zobowiązany jest wyposażyć dostarczane urządzenie w kompletny interfejs sprzętowo-programowy wraz z komputerem z zainstalowanym oprogramowaniem, do rejestracji danych ze sterylizatorów oraz podglądu ich pracy w czasie bieżącym,

- dostawca w ramach umowy ma obowiązek dostarczyć wszelkie informacje niezbędne

do podłączenia dostarczanego urządzenia do systemu komputerowego.

W/w materiały powinny być dostarczone w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej.

3. Parametry " Tak " oraz parametry o określonych warunkach liczbowych są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

4. Wymaga się wyłącznie potwierdzenia spełnienia warunku słowem „TAK” i  podania wartości /opisu – jeżeli jest to wymagane.

5. Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenia są fabrycznie nowe, kompletne i będą  gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

6.  Do ofert należy dołączyć  foldery producenta potwierdzające spełnienie wymagań              i  parametrów technicznych.

7.  Przed podpisaniem umowy wykonawca przedstawi Zamawiającemu wycenę   poszczególnych  elementów zadania.

Podpis Wykonawcy:

………………………

Zadanie nr 2

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

ZAKUP, DOSTAWA, MONTAŻ  I URUCHOMIENIE STERYLIZATORA NISKOTEMPERATUROWEGO NA TLENEK ETYLENU Z URZĄDZENIEM DO KATALITYCZNEGO SPALANIA TLENKU ETYLENU,

DEMONTAŻ  STARYCH URZĄDZEŃ

Producent: ………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ……………………………….

Rok produkcji : 2014 Fabrycznie nowe

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY (PODAĆ / OPISAĆ) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. STERYLIZATOR GAZOWY NA TLENEK ETYLENU |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe, nie powystawowe – rok produkcji 2014 lub 2015. | TAK |  |
| 2. | Sterylizator niskotemperaturowy, zasilany jednorazowym nabojem zawierającym czynnik sterylizujący - 100% tlenek etylenu. | TAK |  |
| 3. | Przebieg procesu sterylizacji i degazacji w podciśnieniu. | TAK |  |
| 4. | Sterylizator przelotowy, dwudrzwiowy. | TAK |  |
| 5. | Zaoferowany sterylizator jest kompatybilny z urządzeniem do katalitycznego spalania tlenku etylenu | TAK |  |
| 6. | Mikroprocesorowe sterowanie i ciągła kontrola przebiegu cyklu sterylizacji | TAK |  |
| 7. | Ciekłokrystaliczny wyświetlacz danych dotyczących procesu sterylizacji | TAK |  |
| 8. | Prezentacja na wyświetlaczu danych: - temperatura i ciśnienie, - wilgotność względna, - wybrana temperatura, - blokada drzwi, - informacja o pracy sterylizatora i podłączonego katalizatora EO, - informacja o awarii sterylizatora i podłączonego katalizatora, Wszystkie komunikaty w języku polskim. Sygnalizacja dźwiękowa zakończenia cyklu oraz wszystkich błędów. | TAK |  |
| 9. | Wbudowany czujnik ciśnienia atmosferycznego. | TAK |  |
| 10. | Automatyczna degazacja po zakończeniu cyklu sterylizacyjnego. Przejście w stan degazacji bez ingerencji obsługi | TAK |  |
| 11. | Możliwość ustawienia czasu degazacji od 1 godziny do 99 godzin. | TAK |  |
| 12. | Możliwość obserwacji na wyświetlaczu procesu degazacji. | TAK |  |
| 13. | Pojemność komory sterylizacyjnej maximum 140 litrów, Komora sterylizatora umożliwiająca umieszczenie jednorazowo kosza sterylizacyjnego o wymiarach: 620x270x240 mm. | TAK |  |
| 14. | Automatyczny proces autokontroli działania sterylizatora przed rozpoczęciem i w trakcie cyklu. | TAK |  |
| 15. | Automatyczne nawilżanie wsadu. | TAK |  |
| 16. | Programy sterylizacyjne: - 55 stopni C, czas cyklu maksymalnie 165 min (cykl składa się z: fazy przygotowawczej, fazy ekspozycji, wstępnej degazacji), - 37 stopni C, czas cyklu maksymalnie 280 min (cykl składa się z: fazy przygotowawczej, fazy ekspozycji, wstępnej degazacji) | TAK |  |
| 17. | Drukarka alfa-numeryczna, zawartość wydruku: - czas i temperatura sterylizacji, - numer cyklu, - data, - czas i temperatura degazacji, - ewentualne błędy cyklu i uwagi. | TAK |  |
| 18. | Wyświetlanie informacji o aktualnym etapie procesu sterylizacji i aeracji. | TAK |  |
| 19. | Blokada dostępu, możliwość zaprogramowania kodu dostępu dla operatora. | TAK |  |
| 20. | Mechaniczna blokada drzwi uniemożliwiająca gwałtowne otwarcie drzwi. | TAK |  |
| 21. | Czynnik sterylizujący: jednorazowe naboje gazowe zawierające 100 gram 100% EO | TAK |  |
| 22. | Automatyczne przebicie naboju, sygnalizacja awarii przebijaka lub częściowego przebicia pojemnika z gazem. | TAK |  |
| 23. | Zgodność z wymogami bezpieczeństwa dla urządzeń elektrycznych: EN 61326-1, EN 60601-1-2, EN 55011, EN 61000-3-2, EN 61326-1, EN 50204, EN6 1000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-11. | TAK |  |
| 24. | Instrukcja obsługi w języku polskim. | TAK |  |
| 25. | Wyjście instalacyjne umożliwiające podłączenie urządzenia do katalitycznego spalania tlenku etylenu. | TAK |  |
| 26. | Współpraca z abatorem, potwierdzenie przez polskiego przedstawiciela producenta sterylizatora zgodności współpracy sterylizatora z urządzeniem do utylizacji EO w sposób zdalny, co daje efekt "bezobsługowej" pracy spalarki do tlenku etylenu. | TAK, dołączyć do oferty |  |
| 27. | Wymagane prawem dokumenty dopuszczające sprzęt o obrotu na terenie RP. | TAK, dołączyć do oferty |  |
| 28. | Dokumenty potwierdzające system produkcji urządzeń w oparciu o system jakościowy ISO 9001 i ISO 13485. | TAK, dołączyć do oferty |  |
| 29. | Okres gwarancji minimum 24 miesiące liczony od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. | TAK, podać |  |
| 30. | Gwarancja na trwałość komory 10 lat. | TAK, podać |  |
| 31. | Okres gwarancji na wszystkie podzespoły min. 24 miesiące od dnia popisania odbioru końcowego. | TAK, podać |  |
| 32. | Bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji (2 w roku) potwierdzające sprawność działania urządzenia. | TAK, podać |  |
| 33. | Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na urządzenia. Autoryzowany serwis w odległości max 150 kilometrów od zamawiającego. Czas reakcji serwisu (podjęta naprawa) max 48 godzin o d zgłoszenia awarii faxem lub telefonicznie. | TAK, podać |  |
| 34. | Dostępność części zamiennych nie krócej niż 10 lat. | TAK, podać |  |
| 35. | Szkolenie z obsługi urządzenia dla wszystkich pracowników Centralnej Sterylizatorni, potwierdzone protokołem oraz imiennymi certyfikatami. | TAK |  |
| 36. | Szkolenie w języku polskim z obsługi i serwisu urządzenia dla min 3 pracowników działu technicznego wskazanych przez Zamawiającego z udostępnieniem kodów serwisowych. Szkolenie trwające min 2 dni robocze w siedzibie producenta. Jeśli odległość jest większa niż 600 km, to w siedzibie serwisu autoryzowanego. Szkolenie zostanie potwierdzone protokołem oraz imiennymi certyfikatami producenta. | TAK |  |
| 37. | Zainstalowanie sterylizatora w miejscu po demontażu poprzedniego urządzenia, wykonanie szczelnej zabudowy. W przypadku konieczności, zastosowanie podstawy pod urządzenie w postaci cokołu, podwyższenia, stolika, itp. | TAK |  |
| 38. | Wykonawca wykona demontaż starego urządzenia oraz przetransportuje go do miejsca wskazanego przez zamawiającego na terenie obiektu zamawiającego. | TAK |  |
| II. WYCIĄG NAD DRZWI DO STERYLIZATORA PRZELOTOWEGO |
| 1. | Wbudowany wyciąg nad drzwiami sterylizatora – kompatybilny ze sterylizatorem. | TAK |  |
| III. URZĄDZENIE DO KATALITYCZNEGO SPALANIA TLENKU ETYLENU |
| 1. | Utylizacja tlenku etylenu - Spalanie tlenku etylenu do dwutlenku węgla i pary wodnej. | TAK |  |
| 2. | Oznaczenie CE | TAK |  |
| 3. | Efektywność spalania min. 99,9%. | TAK |  |
| 4. | Możliwość podłączenia min. 2 sterylizatorów i odrębnego aeratora, pełna zgodność współpracy z elektroniczną automatyką sterylizatora, także w zakresie: wyświetlacza i automatycznego uruchamiania. Możliwość uruchamiania urządzenia poprzez sterylizator lub aerator - brak konieczności ręcznego uruchamiania urządzenia, tzw. abator "bezobsługowy". | TAK |  |
| 5. | Praca urządzenia automatyczna. | TAK |  |
| 6. | Szybkość spalania - maksymalny czas potrzebny do utylizacji 100 gram tlenku etylenu - 60 minut. | TAK |  |
| 7. | Automatyczne przejście w stan czuwania po zakończeniu procesu spalania. | TAK |  |
| 8. | Zgodność z wymogami bezpieczeństwa dla urządzeń elektrycznych: EN 61326, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-11. | TAK, dołączyć do oferty |  |
| 9. | Dokumenty potwierdzające system produkcji urządzeń w oparciu o system jakościowy podobnie jak system produkcji sterylizatora ISO 9001 i/lub ISO 13485. | TAK, dołączyć do oferty |  |
| 10. | Kompatybilność abatora ze sterylizatorem. Potwierdzenie przez autoryzowanego przedstawiciela producenta abatora pełnej zgodności współpracy urządzenia do utylizacji EO ze sterylizatorem, w szczególności w zakresie: wyświetlacza, automatycznego uruchamiania. | TAK, dołączyć do oferty |  |
| 11. | Okres gwarancji minimum 24 miesiące liczony od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. | TAK, podać |  |
| 12. | Okres gwarancji na wszystkie podzespoły min. 24 miesiące od dnia popisania odbioru końcowego. | TAK, podać |  |
| 13. | Bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji (2 w roku) potwierdzające sprawność działania urządzenia. | TAK, podać |  |
| 14. | Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na urządzenia. Autoryzowany serwis w odległości max 150 kilometrów od zamawiającego. Czas reakcji serwisu (podjęta naprawa) max 48 godzin od zgłoszenia awarii faxem lub telefonicznie. | TAK, podać |  |
| 15. | Dostępność części zamiennych nie krócej niż 10 lat. | TAK, podać |  |
| 16. | Szkolenie z obsługi urządzenia dla wszystkich pracowników Centralnej Sterylizatorni, potwierdzone protokołem oraz imiennymi certyfikatami. | TAK |  |
| 17. | Szkolenie w języku polskim z obsługi i serwisu urządzenia dla min 3 pracowników działu technicznego wskazanych przez Zamawiającego z udostępnieniem kodów serwisowych. Szkolenie trwające min 2 dni robocze w siedzibie producenta. Jeśli odległość jest większa niż 600 km, to w siedzibie serwisu autoryzowanego. Szkolenie zostanie potwierdzone protokołem oraz imiennymi certyfikatami producenta | TAK |  |
| 18. | Wykonawca wykona wszystkie prace instalacyjno – montażowe konieczne do kompatybilnej współpracy abatora ze sterylizatorem. | TAK |  |

1. Wymienione parametry i opisy są warunkami minimalnymi, w przypadku zaoferowania   przez

wykonawcę wyższych parametrów należy wpisać ich wartości.

2. Wykonawca oświadcza, że oferowany sprzęt jest urządzeniem nowym, nie był przedmiotem

wystaw i prezentacji, a po dostarczeniu i zamontowaniu  przez wykonawcę będzie służył zgodnie

z przeznaczeniem bez dodatkowych nakładów ze strony Zamawiającego.

3. Oferowane wyposażenie jest w pełni kompatybilne ze sprzętem.

4. Nie spełnienie wymaganych powyżej parametrów minimalnych spowoduje odrzucenie oferty.

Podpis Wykonawcy:

………………………