Nr sprawy: P/63/10/2014/RC                               Starachowice, dnia 24.10.2014

Wykonawcy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na dostawę rękawic chirurgicznych, nr ogłoszenia 345682 – 2014 z dn. 17.10.2014

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę rękawic chirurgicznych dla potrzeb PZOZ w Starachowicach

Odpowiedzi na pytania

Pytanie 1 dotyczy pakietu nr 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową, spełniającą normę EN 455-1,2,3; ASTM1671, AQL 0,65, białko poniżej 20µg/g, długość mankietu min. 250, mankiet prosty rolowany, rozmiar 6-9, grubość dłoni 0,18±0,02 mm; mankietu 0,11±0,02 mm, rozciągliwość przed starzeniem 750%, siła zrywająca 12N, zarestrowane jako wyrób medyczny?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga wg SIWZ siły zrywającej 20 N.

Pytanie 2 dotyczy pakietu 1, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic chirurgicznych lateksowych o grubości pojedynczej ścianki na palcach 0,20mm, grubości mankietu 0,14mm, długości w zakresie 250-280mm (dot. rozmiarów 5,5 - 9,0), rozciągliwości przed starzeniem 670÷770%, sile zrywającej 9÷12,8N?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga wg SIWZ siły zrywającej 20 N.

Pytanie 3 dotyczy pakietu nr 1, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu normy EN 374?

Odpowiedź:

Zamawiający nie odstąpi. Norma EN 374 zapewnia ochronę pracowników przed przenikaniem przez rękawice mikroorganizmów i chemikali.

Pytanie 4 dotyczy projektu umowy

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający rozumie dni robocze jako dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Pytanie 5 dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust 2. wzoru umowy został dodany podpunkt o następującej (lub podobnej) treści: „w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy lub w przypadku gdy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3% - pod warunkiem uzgodnienia zmiany cen w aneksie do umowy”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie takiego zapisu.

Pytanie 6 dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający zgodzi się zastąpić słowo „opóźnienia” słowem „zwłoki”  w § 10 ust. 1) podpunkt a) projektu umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 7 dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie słów „0,1% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 5 niniejszej umowy” słowami „0,1% wartości brutto zamówionego towaru” w § 10 ust. 1) projektu umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 8 dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie słów „10% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 5 niniejszej umowy” słowami „10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy” w § 10 ust. 2) projektu umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 9 dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby prawo do odstąpienia od umowy przysługiwało mu po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zdaniem Zamawiającego, warunki odstąpienia od umowy są precyzyjnie określone w § 12 projektu umowy.

Pytanie 10 dotyczy pakietu nr 1, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie  rękawic chirurgicznych lateksowych, sterylnych, bezpudrowych, z rolowanym mankietem, wewnętrzna warstwa polimerowa o strukturze sieci, zewnętrza powierzchnia mikroteksturowana, grubości na palcu 0,27mm, na dłoni 0,21 +/-0,01mm, mankiecie min. 0,16 mm, o długości zgodnej z wytycznymi ustawodawcy określonymi w normie EN 455-2, wynoszącej 270-285 mm w zależności od rozmiaru, która w pełni zakrywa mankiet fartucha i zapewnia bezpieczeństwo pracy podczas zabiegu chirurgicznego (pragniemy nadmienić, że różnica w długości rękawic wynika jedynie z wielkości – długości samej dłoni, na którą dany rozmiar jest przeznaczony, natomiast długość samego mankietu pozostaje niezmienna dla wszystkich rozmiarów), rozciągliwość przed starzeniem 850%, siła zrywająca 18N, zgodne z normą EN 374, ASTM 1671, odporne na przenikanie cytostatyków, oznakowane jako wyrób medyczny, opakowanie zewnętrzne foliowe, wewnętrzne papierowe, rozmiar w zakresie 5,5-9,0. Pragniemy wyjaśnić, że rękawice oznakowane jako środek ochrony osobistej, to rękawice stosowane w procedurach niemedycznych tj. nie w kontakcie z pacjentem. Rękawice chirurgiczne to produkt stosowany w bezpośrednim kontakcie z raną chirurgiczną pacjenta tj. powinny być oznakowane jako wyrób medyczny. To rękawice diagnostyczne wykorzystywane są nie tylko do procedur medycznych, ale i niemedycznych takich jak dezynfekcja, kontakt z materiałem biologicznym, gdzie wówczas obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie środków ochronnych. Rękawica opisana w SIWZ wskazuje na jednego wykonawcę, zatem wnosimy o dopuszczenie jako alternatywnych wyżej opisanych rękawic. W przypadku odpowiedzi odmownej prosimy o uzasadnienie opisanych wymogów.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Parametry zbyt dużo odbiegają od wymaganych przez Zamawiającego.

Pytanie 11 dotyczy pakietu nr 1, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie  rękawic chirurgicznych trójwarstwowych lateksowo-nitrylowych, sterylnych, bezpudrowych, z rolowanym mankietem, z poprzecznymi i podłużnymi wzmocnieniami mankietu, wewnętrzna warstwa silikonowa, zewnętrza powierzchnia antypoślizgowa, grubości na palcu 0,25mm, na dłoni >0,20mm, mankiecie 0,19mm, o długości 305mm, rozciągliwość przed starzeniem 925-1025%, siła zrywająca 16-21N, zgodne z normą EN 374, ASTM 1671, odporne na przenikanie cytostatyków, oznakowane jako wyrób medyczny, opakowanie zewnętrzne foliowe podciśnieniowe, wewnętrzne papierowe, rozmiar w zakresie 5,5-9,0. Pragniemy wyjaśnić, że rękawice oznakowane jako środek ochrony osobistej, to rękawice stosowane w procedurach niemedycznych tj. nie w kontakcie z pacjentem. Rękawice chirurgiczne to produkt stosowany w bezpośrednim kontakcie z raną chirurgiczną pacjenta tj. powinny być oznakowane jako wyrób medyczny. To rękawice diagnostyczne wykorzystywane są nie tylko do procedur medycznych, ale i niemedycznych takich jak dezynfekcja, kontakt z materiałem biologicznym, gdzie wówczas obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie środków ochronnych. Rękawica opisana w SIWZ wskazuje na jednego wykonawcę, zatem wnosimy o dopuszczenie jako alternatywnych wyżej opisanych rękawic. W przypadku odpowiedzi odmownej prosimy o uzasadnienie opisanych wymogów..

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12 dotyczy pakietu nr 2, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie  rękawic chirurgicznych trójwarstwowych lateksowo-nitrylowych, sterylnych, bezpudrowych, z syntetyczną warstwą wewnętrzną, z czteroskładnikową formułą kosmetyczno-leczniczą (prowitaminą B5, gliceryną, glukonolaktonem, chitosanem), zewnętrza powierzchnia antypoślizgowa, kolor naturalnego lateksu, grubość na palcu 0,25mm, na dłoni >0,20mm, mankiecie 0,19mm, o długości 305mm, rozciągliwość przed starzeniem 884-963%, oznakowane jako wyrób medyczny, opakowanie zewnętrzne foliowe podciśnieniowe, wewnętrzne papierowe, rozmiar w zakresie 5,5-9,0. Pragniemy wyjaśnić, że rękawice oznakowane jako środek ochrony osobistej, to rękawice stosowane w procedurach niemedycznych tj. nie w kontakcie z pacjentem. Rękawice chirurgiczne to produkt stosowany w bezpośrednim kontakcie z raną chirurgiczną pacjenta tj. powinny być oznakowane jako wyrób medyczny. To rękawice diagnostyczne wykorzystywane są nie tylko do procedur medycznych, ale i niemedycznych takich jak dezynfekcja, kontakt z materiałem biologicznym, gdzie wówczas obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie środków ochronnych. Rękawica opisana w SIWZ wskazuje na jednego wykonawcę, zatem wnosimy o dopuszczenie jako alternatywnych wyżej opisanych rękawic. W przypadku odpowiedzi odmownej prosimy o uzasadnienie opisanych wymogów.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13 dotyczy pakietu nr 3 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie  rękawic chirurgicznych, lateksowych, ortopedycznych, sterylnych, bezpudrowych, z rolowanym mankietem, z poprzecznymi i podłużnymi wzmocnieniami mankietu, wewnętrzna warstwa silikonowa, zewnętrza powierzchnia antypoślizgowa, grubości na palcu 0,32mm, na dłoni ≥0,21mm, mankiecie ≥0,21mm, o długości 305mm, rozciągliwość przed starzeniem 880-920%, siła zrywająca 33N, zgodne z normą EN 374, ASTM 1671, odporne na przenikanie cytostatyków, oznakowane jako wyrób medyczny, opakowanie zewnętrzne foliowe podciśnieniowe, wewnętrzne papierowe, rozmiar w zakresie 6,5-9,0, na każdej rękawicy nadruk rozmiaru. Pragniemy wyjaśnić, że rękawice oznakowane jako środek ochrony osobistej, to rękawice stosowane w procedurach niemedycznych tj. nie w kontakcie z pacjentem. Rękawice chirurgiczne to produkt stosowany w bezpośrednim kontakcie z raną chirurgiczną pacjenta tj. powinny być oznakowane jako wyrób medyczny. To rękawice diagnostyczne wykorzystywane są nie tylko do procedur medycznych, ale i niemedycznych takich jak dezynfekcja, kontakt z materiałem biologicznym, gdzie wówczas obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie środków ochronnych. Rękawica opisana w SIWZ wskazuje na jednego wykonawcę, zatem wnosimy o dopuszczenie jako alternatywnych wyżej opisanych rękawic. W przypadku odpowiedzi odmownej prosimy o uzasadnienie opisanych wymogów.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Z upoważnienia Dyrektora

Dorota Rurarz  /-/

………………………………………….

Zatwierdził