## Arkusz1
| Nr sprawy P/40/07/2015/LAB | [8 empty] | Załącznik nr 7 do SIWZ
Zadanie nr 1
DZIERŻAWA ANALIZATORA PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH WRAZ Z ZAKUPEM ODCZYNNIKÓW NA OKRES 2 LAT
L.p | Nazwa | Nazwa jak na fakturze | Producent | Numer katalogowy | wielkość opakowania | j.m | ilość | cena jednostkowa netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość netto | VAT | Wartość brutto
1. | Kapilary kompatybilne z oferowanym aparatem |  |  |  | a' 1000 szt | szt. | 15
2. | Nakłuwacze nożykowe 2,0 mm |  |  |  | a' 200 szt | szt. | 75
3. | Odczynniki dodatkowe konieczne do wykonania testów (wypełnia Wykonawca)
3a | [5 empty] | szt.
3b. | [5 empty] | szt.
4 | Materiały kontrolne (wypełnia Wykonawca) |  |  |  |  | szt
4a.
4b.
5. | Części eksploatacyjne konieczne do prawidłowego funkcjonowania systemu automatycznego (wypełnia Wykonawca)
5a. | [5 empty] | szt.
5b.
6 | Dzierżawa aparatu |  |  |  |  | m-c | 24
Wymagania:
Podać
Analizator nie starszy niż 2013 rok - rok produkcji
Model typ
Producent
Lp. | Pomiary | Pomiary wymagane | Pomiary oferowane
1 | Ilość badań na 2 lata 15000 | TAK
1. | Parametry mierzone: pH,pC02,p02,Na,K,Cl,Ca, Hct;02Hb;HHb;COHb/MetHb;tHb; S02, | TAK
2. | Podawanie próbki bezpośrednio ze strzykawki lub kapilary | TAK
3. | Możliwość wykonania analizy z: krwi pełnej | TAK
4. | Prosta komunikacja z operatorem-przejrzyste oprogramowanie za pomocą ikon, oprogramowanie w języku polskim | TAK
5. | Możliwość wpisania szczegółowych danych demograficznych pacjenta | TAK
6. | Wbudowana drukarka | TAK
7. | Możliwość podłączenia do komputera | TAK
8. | Odczynniki w zamkniętym pojemniku wymiennym niezależnie od czujników pomiarowych, stabilne minimum 25 dni, zawierającym pojemnik na ścieki | TAK
9. | Mapa równowagi kwasowo - zasadowej zawierająca wykresy wyników pacjenta w odniesieniu do wyników standardowych | TAK
10. | Automatyczna kalibracja Jedno i dwupunktowa bez użycia butli gazowych | TAK
11. | Możliwość podłączenia czytnika kodów kreskowych | TAK
12. | Czujniki pomiarowe stabilne minimum 21 dni | TAK
13. | Wbudowany system informatyczny zarządzający pracą analizatora | TAK
14. | Ważność odczynników min. 6 miesięcy (przed instalacją w analizatorze) | TAK
15. | Automatyczna kontrola jakości przeprowadzana codziennie na jednym z dostępnych poziomów. | TAK
18. | Wyłapywacze skrzepów w ilości dostosowanej do ilości badań | TAK
19. | Bezpłatny serwis gwarancyjny w trakcie trwania umowy. | TAK
20. | Telefoniczny dostęp do serwisu | TAK
21. | Usunięcie awarii analizatora przez autoryzowany serwis w ciągu 48 godzin od zgłoszenia | TAK
22. | Bezpłatna instalacja, uruchomienie analizatora oraz szkolenie personelu w zakresie obsługi analizatora. | TAK
23. | Dostawy odczynników na koszt Oferenta w terminie nieprzekraczalnym 7 dni. | TAK
24. | Minimalny termin ważności odczynników 6 miesięcy | TAK
Uwagi!
1 | Do wyżej wymienionych ilości badań należy doliczyć ilości odczynników potrzebne do kalibracji,materiały kontrolne na trzech poziomach oraz odczynniki zużywane w trak¬cie ciągłej pracy analizatora(np.płukanie) zgodnie z załzcnikiem nr 7 do Siwz
2 | Za niedoszacowanie ilości kalibratorów, materiałów kontrolnych, materiałów zużywal-nych do ilości oznaczeń odpowiada Wykonawca/Oferent
3 | Wykonawca oświadcza, iż zaoferowana konfiguracja aparatu zapewnia prawidłową pracę urządzenia bez dodatkowych zakupów
4 | Dodatkowe informacje: -W PRZYPADKU NAPRAW TRWAJĄCYCH DŁUŻEJ NIŻ 5 DNI WYKONAWCA ZAPEWNI URZĄDZENIE ZASTĘPCZE . -W PRZYPADKU TRZYKROTNEJ AWARII TEGO SAMEGO PODZESPOŁU ANALIZATORA WYMAGANA WYMIANA ANALIZATORA NA INNY EGZEMPLARZ Wraz z ofertą Wykonawca przedstawi: certyfikaty lub deklaracje zgodności lub atesty dopuszczające wyroby do użytku zaoferowane odczynniki muszą być dopuszczone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o wyrobach medycznych, posiadać aktualne karty charakterystyk zgodnie z obowiązującymi przepisami. Analizator musi posiadać certyfikat CE
Zadanie nr 2
Odczynniki, materiały eksploatacyjne i kontrolne oraz dzierżawa analizatora koagulologicznego
Odczynniki
Lp. | Rodzaj oznaczenia | Ilość oznaczeń 36 mies. | Nazwa handlowa odczynnika | Ilość szt | cena jedn. netto za szt | Wartość netto zł | VAT % | Wartość brutto
w zł
1. | PT | 50000
2. | APTT | 25000
3. | Fibrynogen | 500
4. | TT | 300
W wyżej wymienionych ilościach badań należy uwzględnić materiały eksploatacyjne i kontrolne przy codziennej kontroli na jednym z poziomów (naprzemiennie NORMALNY i WYSOKI)
Materiały eksploatacyjne i kontrolne Materiały eksploatacyjne I kontrolne przy codziennej kontroli na jednym z poziomów (naprzemiennie NORMALNY i WYSOKI)
Lp. | Nazwa handlowa asortymentu |  |  | Ilość szt | cena jedn. Netto za szt | Wartość netto zł | VAT % | Wartość brutto w zł
1.
2.
…
…
|  |  | RAZEM |  |  |  | xxxxxx
Za niedoszacowanie ilości materiałów eksploatacyjnych i kontrolnych przy codziennej kontroli na jednym z poziomów ( naprzemiennie NORMALNY i WYSOKI) do ilości oznaczeń odpowiada Wykonawca /Oferent
Dzierżawa analizatora ( dla aparatu używanego nie starszego niż z 2010 r. )
Lp. | Nazwa analizatora, producent |  |  | Okres dzierżawy w mies | Cena netto dzierżawy za 1 mies/zł | Wartość netto 36mies/zł | VAT % | Wartość brutto 36mies/ zł
1. |  |  |  | 36
RAZEM | [5 empty] | xxxxxx |  | xxxxxx
Opis wymagań minimalnych Parametry graniczne dotyczące analizatora
Lp. | Opis parametru | Wymaganie | Oferowane parametry, opis
|  | TAK/NIE | (wypełnia Oferent)
1 | Automatyczny analizator koagulologiczny nie starszy niż z 2010 roku | TAK
2 | Wbudowany komputer umożliwiający pracę w przypadku awarii LSI | TAK
3 | Posiadanie 3 ścieżek pomiarowych: chronometryczna, chromogenna, turbidymetryczna | TAK
4 | Zakres badań: PT + Fibrynogen, APTT, Fibrynogen Clauss, TT III, Białko-C, D-Dimer, plazminogen i ewentualnie inne (opcja tak/nie) – podać | TAK
5 | Możliwość oznaczania fibrynogenu równolegle z PT | TAK
6 | Pobieranie materiału z próbki pierwotnej (probówka wyjęta z wirówki bez przelewania i naczynek pośredniczących bez potrzeby wstępnego przygotowania | TAK
7 | Oddzielne igły dozujące do osoczy i odczynników (brak możliwości kontaminacji) | TAK
8 | Automatyczna kompensacja zmętnienia pierwotnego (możliwość pomiaru osoczy żółtaczkowych czy lipemicznych) | TAK
9 | Możliwość samodzielnego programowania pomiarów w tym wybór: oznaczenie pojedyncze czy dublet | TAK
10 | Wbudowany wewnętrzny czytnik kodów kreskowych dla próbek pacjenta umożliwiający atomatyczne zczytywanie danych pacjentów bez konieczności użycia zewnętrznego skanera | TAK
11 | Możliwość podłączenia do sieci komputerowej-komunikacja dwukierunkowa z zewnętrznym zleceniem badań | TAK
12 | Oprogramowanie w języku polskim | TAK
13 | Aplikacje odczynnikowe w języku polskim | TAK
14 | Posiadanie trybu badań CITO | TAK
15 | Odczynniki chłodzone na pokładzie analizatora | TAK
16 | Współczynnik czułości do PT-ISI nie większy niż 1,1 | TAK
17 | Ulotki odczynników, kalibratorów i materiałów zużywalnych zawierają metodyki, parametry i wyniki oznaczeń kontrolnych uzyskanych dla danego typu aparatu, udokumentowanych wynikami badań | TAK
18 | Włączenie oferowanego analizatora w posiadany przez Szpital LSI na koszt Oferenta | TAK
Dla analizatora gwarancja pełna zawierająca bezpłatny serwis producencki na czas trwania umowy w zakresie napraw (usługa i części zamienne), konserwacji i przeglądów wynikających z zaleceń producenta. Czas reakcji serwisu tj. przyjazd serwisanta w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od zgłoszenia w dni robocze. W przypadku napraw trwających dłużej niż 3 dni Wykonawca zapewni urządzenie zastępcze. Wraz z ofertą Wykonawca przedstawi: - certyfikaty lub deklaracje zgodności lub atesty dopuszczające wyroby do użytku - zaoferowane odczynniki muszą być dopuszczone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o wyrobach medycznych, posiadać aktualne karty charakterystyk zgodnie z obowiązującymi przepisami. Analizator musi posiadać certyfikat CE Firmowe materiały informacyjne (foldery, rysunki) zawierające parametry techniczno eksploatacyjne, konfiguracje oferowanego aparatu, ulotki odczynników wraz z materiałami kontrolnymi, zużywalnymi i eksploatacyjnymi. Instrukcja obsługi oraz dokumentacja techniczna analizatora w języku polskim wymagana przy dostawie aparatu.
Zadanie nr 3
Odczynniki wraz z dzierżawą aparatu do posiewu krwi i płynów ustrojowych i dzierżawą cieplarki na okres 36 miesięcy
l.p. | Opis | Producent | Nr katalogowy | J.miary | Ilość | Stawka VAT | Cena netto | Cena brutto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Cieplarka mikrobiologiczna - dzierżawa |  |  | m-c | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Aparat do wykrywania drobnoustrojów z krwi i płynów ustrojowych - dzierżawa |  |  | m-c | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Podłoża pediatryczne z inhibitorem antybiotyków |  |  | szt | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Podłoża dla dorosłych z inhibitorem antybiotyków do wykrywania drobnoustrojów tlenowych |  |  | szt | 1100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Podłoża dla dorosłych bez inhibitora do wykrywania drobnoustrojów tlenowych |  |  | szt | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Podłoża dla dorosłych z inhibitorem antybiotyków do wykrywania drobnoustrojów beztlenowych |  |  | szt | 1100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Podłoża dla dorosłych bez inhibitora do wykrywania drobnoustrojów beztlenowych |  |  | szt | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Podsumowanie |  | 0 | 0 | 0
Zestawienie wymaganych parametrów techniczno użytkowych aparatu
Lp. | Parametr
1 | Oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z ustawą wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r.- dołączyć do oferty
2 | Certyfikat ISO producenta, Znak CE (deklaracja zgodności)- dołączyć do oferty
3 | Rok produkcji nie starszy niż 2011
4 | Ilość miejsc w aparacie 50-60
5 | Komputer systemowy wbudowany w aparat wraz z oprogramowaniem z możliwością podglądu prób
6 | Wprowadzanie danych o numerze badania czytnikiem kodów paskowych
7 | Aparat wyposażony w zasilacz awaryjny UPS ( możliwość utrzymania pracy aparatu w przypadku awarii zasilania) oraz inne urządzenia i elementy konieczne do sprawnego działania aparatu
8 | Hodowla i detekcja drobnoustrojów w obrębie jednego aparatu.
9 | Kolorymetryczna lub fluorescencyjna metoda detekcji wzrostu drobnoustrojów
10 | Jednoznaczna wizualna zmiana zabarwienia sensora dla butelki dodatniej preinkubowanej
11 | Wykrywanie bakterii i grzybów oraz drobnoustrojów wybrednych ( Neisseria, Haemophilus ) z krwi i płynów ustrojowych.
12 | Możliwość opóźnionego wkładania butelek do aparatu do 24 h bez uszczerbku na wykrywalność wzrostu – dołączyć dokument potwierdzający od producenta.
13 | Termin instalacji i pełne uruchomienie aparatu w ciągu max 2 tyg. od podpisania umowy
14 | Bezpłatne szkolenie personelu w zakresie obsługi aparatu w siedzibie zamawiającego.
15 | Bezpłatny, nieograniczony serwis gwarancyjny w trakcie trwania umowy dzierżawy aparatu,
16 | Przegląd techniczny aparatu zgodnie z zaleceniami producenta aparatu oraz instrukcją eksploatacji aparatu, przeprowadzany co najmniej raz w roku na koszt oferenta w trakcie trwania umowy dzierżawy.
17 | Zapewnienie ciągłości pracy aparatu. W przypadku przestoju w pracy aparatu powyżej 1 dnia - udostępnienie innego egzemplarza na czas awarii / usunięcia uszkodzenia /,
Wymagania dotyczące odczynników
Lp. | Parametr :
1 | Zamawiający oczekuje dostaw odczynników dobrej jakości, trwałych zapewniających powtarzalność i wiarygodność wyników laboratoryjnych
2 | Realizacja odczynników zapewniająca ciągłość dostaw oraz porównywalną, dobrą jakość każdej partii dostarczanych odczynników;
3 | Wszystkie zestawy maja posiadać certyfikaty kontroli jakości oraz posiadać instrukcję wykonania i przechowywania w języku polskim- dołączyć do oferty i pierwszej dostawy odczynników
4 | Wykrywanie drobnoustrojów we krwi i płynach ustrojowych – potwierdzić metodyką dołączoną do oferty
5 | Przechowywanie podłoży w temperaturze pokojowej
6 | Podloża wykonane z nietlukącego materiału bezpiecznego podczas transportu
7 | Termin ważności podłoży min. 6 m-cy
8 | Dostępne podłoża pediatryczne wymagające 0,5 - 4 ml materiału
9 | Podłoża hodowlane stanowią jednocześnie podloża transportowe
10 | Podłoża z inhibitorem w postaci substancji blokującej działanie antybiotyku wchodzącej w skład podłoża
11 | Brak substancji zaciemniających i utrudniających ocenę preparatu wykonywanego bezpośrednio z podłoża hodowlanego
12 | Karty charakterystyki zgodnie z wymaganiami prawnymi;
13 | Dostawa odczynników na koszt firmy
14 | Zamawiający wymaga zaoferowania cen za 1 szt (Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opakowań zarówno po 50 jak 100 szt)
Zestawienie wymaganych parametrów techniczno użytkowych cieplarki mikrobiologicznej
1 | Cieplarka do badań mikrobiologicznych o pojemności min 150l
2 | Zakres temperaturowy od tem. pokojowej do 60C
3 | Dokladność pomiaru+/- 0,5 C
4 | Wyświetlacz temperatury
5 | Wymagany alarm dzwiękowy w przypadku przekroczenia wprowadzonego wymaganedo zakresu temp.
6 | Bezpłatny, nieograniczony serwis gwarancyjny w trakcie trwania umowy dzierżawy aparatu,
7 | Przegląd techniczny aparatu zgodnie z zaleceniami producenta aparatu oraz instrukcją eksploatacji aparatu, przeprowadzany co najmniej 1 raz w roku
8 | Zapewnienie ciągłości pracy urządzenia - udostępnienie innego egzemplarza w przypadku awarii powyżej 5 dni