P/19/03/2016/LAB Starachowice 30.03.2016r.

Wykonawcy postępowania

przetargowego

nr ogłoszenia 66022 - 2016

dot: przetargu nieograniczonego „Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą automatycznego analizatora do oceny właściwości fizykochemicznych moczu oraz osadów dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach

Niniejszym informujemy, że wpłynęły zapytania ofertowe i działając w trybie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 m.) wyjaśniamy:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści w postepowaniu automatyczny zestaw składający się z 2 analizatorów: - do części fizykochemicznej oraz do osadu moczu?

Odp.: Nie, Zamawiający wymaga 1 analizatora

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści w postępowaniu analizatory z 2009 roku, w pełni sprawne po kompletnym przeglądzie serwisowym?

Odp.: Nie, Zamawiający oczekuje aparatu produkcji minimum 2011 roku

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający wymaga w postępowaniu, aby automatyczny analizator do oznaczania osadu moczu przedstawiał Użytkownikowi minimum 20 zdjęć z pola widzenia mikroskopu?

Odp.: Tak, Zamawiający wymaga analizatora który przedstawia minimum 20 zdjęć z pola widzenia mikroskopu

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający, uzna za spełniony warunek nr 4, z zestawienia parametrów wymaganych, w przypadku zaoferowania analizatora automatycznie oceniającego osad moczu, wykorzystującego metodą cytometrii przepływowej Kazunoriego – ilościowa ocena składników: RBC, WBC, kryształy, wałeczki, wałeczki patologiczne (zawierające elementy komórkowe), nabłonki płaskie, nabłonki okrągłe, bakterie, śluz, plemniki, drożdże, spełniającym pozostałe wymagania Siwz?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty ulotek informacyjnych oraz kart charakterystyki na płycie CD z jednoczesnym złożeniem oświadczenia, że aktualne ulotki, karty charakterystyki w wersji papierowej zostaną dostarczone Zamawiającemu wraz z pierwszą dostawą odczynników?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 6

Czy ze względu na technologię zastosowaną w oferowanym przez Wykonawcę analizatorze do oceny elementów upostaciowanych moczu, która nie wymaga wirowania próbki przed wstawieniem do analizatora, jak również na jego pokładzie a tym samym nie prowadzi do powstania osadu (analiza elementów morfotycznych odbywa się w nieodwirowanej porcji moczu) Zamawiający uzna za spełniony każdy punkt SIWZ, w którym pojawia się wyraz „osad”?

Odp.: Tak, Zamawiający uzna taki warunek za spełniony

Pytanie nr 7

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy w punkcie 3 zał. nr 2 (Parametry bezwzględnie wymagane), przez wymaganie oznaczania gęstości moczu Zamawiający rozumie oznaczanie ciężaru właściwego moczu?

Odp.: Tak, Zamawiający tak rozumie

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający wymaga, aby automatyczne, ilościowe oznaczanie elementów morfotycznych moczu z wykorzystaniem cyfrowej analizy obrazu mikroskopowego odbywało się bez wirowania pobranej próbki na pokładzie analizatora? Oznaczanie elementów upostaciowanych w moczu nieodwirowanym (niezależnie czy jego wirowanie ma miejsce poza czy na pokładzie aparatu) pozwala uniknąć częściowego lub całkowitego zniszczenia elementów upostaciowanych podczas mechanicznego procesu wirowania a co za tym idzie na dokładną analizę wszystkich elementów obecnych w danej próbce w ich niezmienionej formie.

Odp.: Zamawiający dopuszcza zarówno analizę moczu zwirowanego jak i niewirowanego

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora automatycznie oznaczającego ilościowo następujące parametry: RBC, WBC, zlepy WBC, kryształy, wałeczki szkliste, wałeczki patologiczne, nabłonki płaskie, nabłonki okrągłe, bakterie, śluz, plemniki, drożdże.

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 10

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy podana przez Zamawiającego ilość badań obejmuje oznaczenia kontrolne?

Odp.: Tak, podana ilość obejmuje oznaczenia kontrolne.

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę §10 pkt.1.1) c) na: ….za dzielenie złożonego zamówienia na części, jeżeli Zamawiający nie wyraził na to zgody

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę w związku z tym §10 pkt.1.1) c wzoru umowy otrzymuje brzmienie „za dzielenie złożonego Zamówienia na części, jeżeli Zamawiający nie wyraził na to zgody”

Sprawę prowadzi:

Włodzimierz Żyła

Nr tel 41 273 91 82

Adres email: w.zyla@szpital.starachowice.pl

/-/ p.o. Dyrektor PZOZ w Starachowicach